# 第五章 采购需求

一、采购标的

- 采购标的

| 名称 | 数量 | 预算金额 | 是否接受进口产品投标 | 是否专门面向中小企业采购 | 对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字化多道伽马能谱仪 | 1套 | ￥600,000.00 | 是 | 否 | 制造业 |

- 项目概况

- 本次供货设备配置组成：高纯锗探测器1台、可拆卸冷指1根、冷指延长棒1根、30L液氮罐1台、数字化谱仪1台和解谱软件包1套。

- 二、商务要求

- 供货时间：签定合同后150日内交货。

- 供货地点：中国地质大学（北京）指定地点

- 包装和运输：投标人必须提供全新的设备，包装和运输须符合产品安全保障，包装要用全新的包装材料，包括不仅限于纸箱、泡沫板、木箱等包装材料。投标人应安排专人运输设备进入学校，应完全遵守学校相关规章制度及安全条例，并做到按时响应，以应对突发情况。包装和运输成本由投标人承担。

- 其他： ★高纯锗系统的谱仪、软件要求与探测器同一品牌。

- ★中标商需提供样机进行验收，验收合格后供货。（投标人需提供承诺函，格式自拟）

- 售后服务：

- 货物保修期为货到验收合格后壹年。

仪器安装调试完成后，在采购人制定现场对采购人至少进行2人次以上操作技术培训，直到采购人熟练掌握仪器的操作使用及日常维护为止。

★保修期内负责免费维修，接到采购人报修通知后6小时内必须给予答复，如故障需返厂维修，应在2个工作日内完成维修，超过该时间需提供备用设备。当设备保修期满后，中标单位在接到采购人通知的24小时内必须进行响应，在一周内解决，且需保证维修费用按成本费收取。

#生产厂商在北京设有官方维修机构，具有对高纯锗探测器和电子学等主要硬件的实际维修能力。需提供生产厂商国内维修能力承诺书。

三、技术要求

1.高纯锗探测器

1.1.能量响应范围：40keV–10MeV

1.2★相对探测效率：≥30%

1.3★能量分辨率：对1.332 MeV 峰（Co-60）≤1.85keV

对122 keV 峰（Co-57）≤0.85 keV

1.4峰康比：60：1

1.5#峰形参数：FW0.1M/FWHM (1.9，FW0.02M/FWHM ( 2.6（典型值）

（需提供厂家官网链接和截图证明材料）

1.6#冷指：可拆卸设计冷指，灵活用途便于仪器维护升级（提供官方证明材料和实物图片）

1.7探测器端窗直径：≥70mm

1.8 制冷方式：液氮制冷，匹配30L杜瓦罐

2.数字化谱仪

2.1★具有低频噪声抑制、自动最优化、自动极零、零死时间校正和虚拟示波器等功能；

2.2# 64k多道，系统变换增益（存储器分段）：由计算机选择为65536，32768，16,384，8192，4096，2048，1024或512道；（需提供厂家官网链接和实物操作截图）

2.3# 大屏幕液晶可以显示仪器状态，可实时显示系统工作状态和测量谱图（需提供实物照片证明）；

2.4# 最大数据通过率：大于100kcps；同时提供USB2.0和以太接口；支持直接通过浏览器访问运行；（需提供厂家官网链接和截图证明材料）

2.5 积分非线性：≤0.025%；微分非线性：≤1%；

2.6 温度系数：增益≤50ppm/C

2.7 脉冲抗堆积：自动设置阈值，脉冲对分辨率≤500ns。

3 解谱软件包

★支持64位Windows系统; 涵盖谱获取、控制、分析、能量刻度及效率刻度等功能。