云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）2024年第十四批政府采购项目（活细胞成像分析系统、红外激光诊疗仪、多功能显微数字切片扫描仪）                                                             招标文件

云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）2024年第十四批政府采购项目（活细胞成像分析系统、红外激光诊疗仪、多功能显微数字切片扫描仪）

招 标 文 件

项目编号：ZYZB(A)招-04-20240704G

采购人：云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）
采购代理机构：云南中云招标咨询有限公司
2024年7月

目录
1第一章 公开招标公告


1一、项目基本情况


1二、投标人的资格要求：


3三、 获取招标文件


4四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点


4五、公告期限


4六、其他补充事宜


5七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。


6第二章 投标人须知


6投标人须知前附表


10一、总  则


13二、招标文件


14三、投标文件


17四、投标文件的提交


18五、开标与评标


20六、中标结果


21七、其他事项


23第三章 合同书样式及主要条款


23合同条款前附表


31第四章 投标文件格式


71第五章 项目需求及技术要求


75第六章 资格评审标准


85第七章 评标方法（综合评分法）


85评标方法前附表







公开招标公告

	项目概况
云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）2024年第十四批政府采购项目（活细胞成像分析系统、红外激光诊疗仪、多功能显微数字切片扫描仪）招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2024年7月25日09:30（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：ZYZB(A)招-04-20240704G

项目名称：云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）2024年第十四批政府采购项目（活细胞成像分析系统、红外激光诊疗仪、多功能显微数字切片扫描仪）
预算金额（万元）：小写：￥7237500.00元（大写：人民币柒佰贰拾叁万柒仟伍佰元整）
最高限价（万元）：小写：￥7060000.00元（大写：人民币柒佰零陆万元整）
	标段
	产品名称
	是否接受进口产品投标
	数量
	计量单位
	预算单价金额（元）
	单价最高限价（元/计量单位）
	最高限价
（元）

	1
	活细胞成像分析系统
	是
	1
	套
	2850000.00
	2760000.00
	2760000.00

	2
	红外激光诊疗仪
	否
	1
	台
	2227500.00
	2200000.00
	2200000.00

	3
	多功能显微数字切片扫描仪
	是
	1
	台
	2160000.00
	2100000.00
	2100000.00


（1）本项目划分3个标段。同一投标人可选择其中一个或多个标段并按标段内容进行投标；同一

标人参与多个标段投标的，可同时成为多个标段的中标人；同一投标人同时参与多个标段投标的，须分标段制作、递交投标文件。本次采购产品的采购需求具体详见本招标文件 第五章“项目需求及技术要求”。

（2）本次采购1、3标段均接受进口产品；2标段不接受进口产品。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

（3）交货地点：云南省昆明市西山区昆州路519号。
合同履行期限：

1标段：合同签订后60日历天内配送云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）指定地点（云南省昆明市西山区昆州路519号）。

2标段：合同签订后60日历天内配送云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）指定地点（云南省昆明市西山区昆州路519号）。

3标段：合同签订后90日历天内配送云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）指定地点（云南省昆明市西山区昆州路519号）。

本项目（否）接受联合体投标。

二、投标人的资格要求（3个标段均适用）：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力：投标人须具有独立承担民事责任的能力，在中华人民共和国境内登记或注册，投标人为法人、其他组织或者自然人。（提供市场监督管理部门核发的有效的多证合一营业执照或民办非企业登记证书或社会团体登记证或自然人身份证明，提供原件扫描件并加盖电子签章）

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：须提供近三年（2021年、2022年、2023年）任意一年度经第三方审计的财务报告及报表（报表至少应包括资产负债表、利润表（损益表）、现金流量表、所有者权益变动表及附注）(注：2024年以后成立的公司提供成立至今的财务报表；或可提供自响应文件提交截止时间前三个月内开户银行出具的资信证明；或可提供财政部门认可的政府采购专业担保机构对供应商进行资信审查后出具的投标担保函。（备注：供应商可根据自身情况提供上述任意一种证明材料)。（提供扫描件并加盖电子签章）

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：投标人须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料或承诺书。（提供证明材料扫描件或承诺书并加盖电子签章）

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

1.4.1投标人须提供缴税所属时间在2023年01月至本项目提交投标文件截止时间前任意3个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明；依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；若公司成立不足3个月的，提供相关内容情况说明或证明材料。（提供扫描件并加盖电子签章）

1.4.2投标人须提供缴费所属时间在2023年01月至本项目提交投标文件截止时间前任意3个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明；依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；若公司成立不足3个月的，提供相关内容情况说明或证明材料。（提供扫描件并加盖电子签章）

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。（提供书面声明并加盖电子签章）
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无，本项目不属于专门面向中小企业采购的项目；小微企业价格扣除优惠比例:10%;
3.本项目的特定资格要求： 

3.1投标人如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可/备案证、所投产品制造商医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件。医疗器械生产或经营许可/备案证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（扫描件加盖电子公章。根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）； 

3.2投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”（处罚期限尚未届满的）。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一招标项目包的政府采购活动。
3.4为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标。

获取招标文件

1.凡有意参加投标者，请于2024年7月3日至2024年7月9日00：00（北京时间，法定节假日除外），登录“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）下载招标文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”）
2.方式：1.凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并在政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程。注：云南本地供应商如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前办理的云南 CA 需到云南CA办理处进行升级）。外省供应商在政采云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。

3.按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。
4.售价（元）：0。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2024年7月25日09:30（北京时间）

地点：投标人电子投标文件应按照“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）获取的本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写经办人联系方式。

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日
六、其他补充事宜

开标方式：网上开标

是否需要缴纳投标保证金：是

云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）2024年第一批政府采购项目（活细胞成像分析系统、红外激光诊疗仪、多功能显微数字切片扫描仪）

一标段保证金金额：25000元（大写：人民币贰万伍仟元整）；二标段保证金金额：20000元（大写：人民币贰万元整）；三标段保证金金额：20000元（大写：人民币贰万元整）。

保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函或者转账、电汇等非现金形式

保证金缴纳截止时间：同投标截止时间。
其他：
1、发布公告的媒介：本次招标公告在《云南省政府采购网》、《政府采购云平台》上发布，采购人及采购代理机构对其他网站发布或转载的公告内容不承担任何责任。

2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

3.各投标人应在开标前应确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。凡有意参加投标的投标人，须在政采云平台办理数字证书（CA）CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并通过政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程；

4.投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至政采云公司网站（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys）进行查看下载，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询以及云南CA操作问题：请致电云南CA，4006727666；云南CA紧急联系方式：15288315056。如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），代理机构不予异常处理，视为投标人自动弃标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名 称：云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）

地址：云南省昆明市昆州路519号
联系方式：0871-68173651

2.采购代理机构信息

名 称：云南中云招标咨询有限公司
地址：云南省昆明市西山区宏盛达滇池柏悦5栋20楼
联系方式：0871-65313510、18787108252
3.项目联系方式

项目联系人：雷保厚、姚艺琼、艾昆、朱羽、陈婧博、宫玉隆、何家祯、杨恒健、陈石金、孟红、王晓敏、朱紫品
电话：0871-65313510、18787108252
第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1

2.1
	采购人
	云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）

	
	采购代理机构
	云南中云招标咨询有限公司

	
	项目名称及项目编号
	项目名称：云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）2024年第十四批政府采购项目（活细胞成像分析系统、红外激光诊疗仪、多功能显微数字切片扫描仪）

项目编号：ZYZB(A)招-04-20240704G

	3.1
	招标范围
	详见招标公告及招标文件第五章

	3.2
	交货
	合同履行期限：一标段：合同签订后60日历天内配送云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）指定地点（云南省昆明市西山区昆州路519号）。

二标段：合同签订后60日历天内配送云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）指定地点（云南省昆明市西山区昆州路519号）。

三标段：合同签订后90日历天内配送云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）指定地点（云南省昆明市西山区昆州路519号）。
交货地点：云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）用户指定地点。
交货方式：安装验收完成

	4.1.4
	依法缴纳税收和社会保障资金证明材料的时间范围
	见第一章“招标公告”及第六章“资格评审标准”

	4.2
	采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件
	见第一章“招标公告”及第六章“资格评审标准”

	★4.4
	是否政府购买服务项目
	□是      ■否

	★4.5
	是否接受联合体投标
	不接受

	★15.1
	本项目预算金额及最高限价
	见第一章“招标公告”

	★17.1
	投标文件有效期
	从提交投标文件截止之日起90日历天

	18.1
	分包
	■本项目不得分包。
□本项目中，            可以分包。

	21.1
	投标保证金
	缴纳方式：通过支票、汇票、本票、保函或者转账、电汇等非现金形式打款至项目专项账户

一标段保证金金额：25000元（大写：人民币贰万伍仟元整）；二标段保证金金额：20000元（大写：人民币贰万元整）；三标段保证金金额：20000元（大写：人民币贰万元整）。

缴纳时间：到账截止时间为投标文件（响应文件）递交截止时间，到账时间以项目专项账户实际到账时间为准，未按时到账的保证金视为未提交。

开户名称：云南中云招标咨询有限公司
开户银行：平安银行昆明南亚支行；

开户账号：30205971000621
财务部联系电话：18487240201

注：

1、投标人按规定缴纳投标保证金，投标保证金应当从企业基本账户转出。
2、投标人在缴纳投标保证金时，需在转账凭证注明投标项目，并注明联系人电话，以便核查，缴纳和退还保证金的单位名称，应与投标报名单位的名称一致（可简写）。

3、未中标的投标人可在中标结果公告发出后五个工作日到招标代理机构办理退还投标保证金手续；中标人在签订合同后五个工作日内到招标代理机构办理退还投标保证金手续。

4、投标保证金退还：

（未中标单位）：在结果公示后5个工作日内，未中标单位提交退还保证金资料，经核对无误后原路返还。

（中标单位）：在签订政府采购合同后，提交退还保证金资料，经核对无误后原路返还。

退还保证金资料获取：财务李师：18487240201
注：投标人根据退还保证金要求一次性上传相关资料。资料审核通过后，原路退还，也可致电代理机构咨询。

	23.1
	提交投标文件截止时间
	见第一章“招标公告”

	23.2
	提交投标文件的地点
	见第一章“招标公告”

	23.3
	投标文件的退还
	不予退还

	24.1
	开标时间和地点
	同提交投标文件截止时间和地点  

	26.3
	评标方法
	综合评分法

	31.1
	履约担保
	☑本项目要求提交履约保证金，5%

履约保证金形式为：            （支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）
□本项目不要求提交履约保证金。

	34.1
	备选方案
	不接受

	34.2
	需要补充的其他内容

	1）
	省级政府采购中标人须知：
中标人在《云南省政府采购网》查询到中标公示后，需办理以下事宜：
1、在《云南省政府采购网》（http://www.yngp.com）完成云南省政府采购管理信息系统供应商入库申请。
2、缴纳招标代理服务费。
3、领取中标通知书，并与采购人联系、洽谈采购合同。


一、总  则
1. 采购人、采购代理机构、项目名称及招标编号，详见招标文件“投标人须知前附表”。
2. 资金来源
2.1“投标人须知前附表”中所述的采购人资金已落实，用于采购“项目需求及技术要求”所列货物。
3. 招标范围
3.1 本项目招标范围：见“投标人须知前附表”。
3.2 本项目交货期、交货地点、交货方式：见“投标人须知前附表”。
4. 合格的投标人
4.1投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列材料：

4.1.1投标人必须是具有独立承担民事责任的能力的法人、其他组织或者自然人，须提供相关证明材料（扫描件加盖单位公章）：；
1）投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；
2）投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”； 
3）投标人是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”； 
4）投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明。
4.1.2投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供相关证明材料（扫描件加盖单位公章），可为以下三者之一：
1）近三年（2021年、2022年、2023年）任意一年度经第三方审计的财务报告及报表（报表至少应包括资产负债表、利润表（损益表）、现金流量表、所有者权益变动表及附注）(注：2024年以后成立的公司提供成立至今的财务报表；
2）近三个月内基本开户银行出具的资信证明（扫描件加盖单位公章）
3）财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，须同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件。
4.1.3投标人须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
4.1.4投标人须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，须提供相关证明材料：
1）投标人是企业的，提供 “投标人须知前附表”规定时间范围内的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件；提供“投标人须知前附表”规定时间范围内的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件：
2）投标人是其他组织和自然人的，提供“投标人须知前附表”规定时间范围内的缴纳税收和社会保险的凭据。
3）成立时间不足3个月的投标人，提供依法缴纳税收和社会保障资金的承诺书。
4）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

4.1.5投标人参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；
4.2 投标人应符合采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件。特定条件见 “投标人须知前附表”。

4.3本项目信用记录查询及使用作如下规定：
4.3.1信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。
4.3.2信用信息查询的截止时点：评标前。
4.3.3信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构将于评标前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”对投标人进行信用信息查询。上述网站信用信息查询结果的网页截图或网页打印稿作为证据留存。
4.3.4信用信息的使用规则：投标人若被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”之一且处罚期限尚未届满的，资格审查不合格，不得参与政府采购活动。
4.4“投标人须知前附表”中说明本项目属于政府购买服务的，投标人不得为公益一类事业单位或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。
4.5“投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第4.1-4.3项和“投标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：
(1) 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；
(2)联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任；
(3)以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一项目包下的政府采购活动。
4.6 符合上述条件的投标人应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

5. 投标费用
5.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用。
6.询问
6.1投标人可向采购代理机构就招标文件的内容依法提出询问，采购代理机构将在收到询问后 3 个工作日内作出答复。

7.质疑

7.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源。质疑函在质疑期满前交邮的，不算过期，提出质疑的日期按交邮日期计。
7.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑时效期间的起算日期为公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

7.3投标人提出质疑应符合中华人民共和国财政部第94号令《政府采购质疑和投诉办法》的规定。提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）投标人名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

7.4质疑函应当由投标人的法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。委托代理人进行质疑的，应当提交投标人的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
接收质疑函的方式：以书面形式递交由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章的质疑函原件和必要的证明材料。

联系部门：宫玉隆
联系电话：18787108252
通讯地址：昆明市西山区滇池柏悦5栋20楼

7.5采购代理机构将在收到投标人的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
8.投诉

8.1投诉必须首先经过质疑程序。质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内书面向同级财政部门提出投诉。

二、招标文件
9. 招标文件构成
9.1要求提供的货物、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共七章，各章的内容如下：
第一章  公开招标公告

第二章  投标人须知

第三章  合同书样式及主要条款

第四章  投标文件格式

第五章  项目需求及技术要求

第六章  资格评审标准

第七章  评标方法
10. 招标文件的澄清或者修改
10.1采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
10.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间至少15日前；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。
10.3采购代理机构和采购单位可以视项目具体情况，延长投标截止时间和推迟开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将变更时间通知所有获取招标文件的投标人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。
三、投标文件
11. 投标文件编写注意事项
11.1投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求和商务条件后，编写投标文件。招标文件中标注★号的条款为实质性要求和条件，投标文件必须作出实质性响应，不满足任何一项标注★号的条款，将导致投标无效。
11.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指：投标人必须对招标文件中的实质性要求和条件的内容作出满足或者优于招标文件要求和条件的承诺，并按招标文件要求提供相应的证明材料。
12. 投标的语言及计量单位
12.1投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。
12.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。
13. 投标文件构成
13.1投标人编写的投标文件应由下列部分构成，并按第四章“投标文件格式”要求填写。
13.1.1开标一览表；
13.1.2资格证明文件；
13.1.3投标文件商务部分
13.1.4投标文件技术部分
13.2投标人同时投多个包的，投标文件应按包分别编制，单独成册。
14. 投标文件的格式要求
14.1投标人应按第四章“投标文件格式”提供的格式完整地编制。
14.2 招标文件中对投标文件格式有要求的，投标人必须全部填写格式中要求的所有内容。无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。有具体数值的应填写具体数值，而不能笼统地响应为“符合”、“满足”等结论性内容。
15. 投标报价
★15.1本项目预算金额及最高限价见“投标人须知前附表”，若投标人的投标报价超过最高限价，按不实质性响应招标文件要求处理。

15.2投标人须就“项目需求及技术要求”中的所投包货物内容作完整唯一报价。
15.3投标人应依据招标文件的要求及有关资料，按国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足招标要求的投标货物的竞争性报价。投标报价包括但不仅限于货物的出厂价、随机备品备件、运杂费、软件费、技术服务费、保证期内缺陷的修复补救费用、市场价格变化的风险费用、利润、税金等响应招标文件所有技术、商务要求的价格总和，该报价应考虑市场风险、政策性风险、汇率风险等因素，并能保证投标人完成履行合同所需的全部工作，此价格在合同签订后不得调整。
15.4货物的出厂价指制造厂生产的，满足招标要求及符合国家质量检测标准的货物的价格。包括但不仅限于产品的设计费、投标人为取得生产制造投标货物所需的图纸或为采购人提供所生产货物的图纸和技术资料的费用、生产所需的材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费、外购配套件费、包装费、利润和税金等费用。还包括必不可少的部件、标准备件、专用工具的价格。

15.5软件费指投标人自行开发的或第三方开发的，为满足招标要求及符合国家质量检测标准的软件产品的价格。包括但不仅限于软件产品的设计费、人工费、开发所需的第三方配套件、管理费、利润和税金等费用。

15.6运杂费用：即投标货物到交货地点前的所有费用，包括铁路或公路运费、提货及转运费用、短途运费、包装费、装卸费用、加固费用、保险费等。
15.7技术服务费用包括：集成服务费、设计联络费用、现场服务（包括安装和调试费用）和人员培训的费用、技术资料费以及技术咨询协调费用等。
16. 投标货币
16.1本项目投标货币为人民币。
17. 投标文件有效期
17.1在“投标人须知前附表”规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
★17.2投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购代理机构可以不退还投标保证金。
17.3在特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标文件失效，但投标人有权收回其投标保证金。

18.分包
18.1“投标人须知前附表”规定允许分包的项目，投标人在中标后只能将项目的非主体、非关键性工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

19. 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
20. 投标文件的编制
20.1投标文件全部采用电子文档，投标人应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。
★20.2如投标人提交的电子标书不符合20.1要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。
20.3投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。
★20.4关键内容字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，视为未实质性响应招标文件的投标文件。
20.5投标文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。
★20.6投标文件中对招标文件商务条款及技术要求的应答出现完全或绝大部分复制招标文件要求的，视为未实质性响应招标文件的投标文件。
20.6投标文件应由法定代表人或其委托代理人在规定的电子签名处逐一电子签名（电子签名或电子签章），要求盖章处应盖单位章（电子签章）。
21. 投标保证金
21.1投标保证金为人民币。投标人应在提交投标文件截止时间以前按“投标人须知前附表”规定的金额及形式提交，并在规定的时间内保持有效。
21.2投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构将在自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
21.3未中标人的投标保证金将在中标公告发出后5个工作日退还；中标人的投标保证金将在采购合同签订之日起5个工作日内退还。
21.4投标保证金的退回只以网上银行转账的方式进行。

21.5采购代理机构逾期退还投标保证金的，除退还投标保证金本金外，还将按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
21.6下列情况发生时，投标保证金将不予退还
（1）投标人在投标有效期内要求撤回投标的；
（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；
（3）投标人存在违法违规行为的；
（4）中标人中标后除因不可抗力拒绝与采购人签订合同的；
（5）中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（6）招标文件规定的其他情形的。
四、投标文件的提交
22. 投标文件的密封与标记
22.1投标人进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。招标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。
22.2使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书。

22.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

23. 提交投标文件截止时间和地点
23.1投标文件的提交/上传不得迟于“投标人须知前附表”规定的提交投标文件截止时间。逾期送达/上传的投标文件，将被拒收。
23.2投标人必须在规定时间内将投标文件提交到“投标人须知前附表”规定的地点。
23.3 除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
23.4在投标截止时间前，投标人可以撤回在网上已递交的投标文件，修改后重新上传，无须书面形式通知采购人。

23.5修改的投标文件应按照本章第20款、第22款的要求进行重新编制、加密和递交。

23.6在投标截止时间后递交的投标文件不予撤回。

五、开标与评标
24. 开标
24.1采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标。
24.2投标截止后投标人不足3家的，不得开标。
24.3开标程序：
开标会由采购代理机构主持，具体流程如下：

（1）采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人须使用加密时所用的CA锁按平台提示和招标文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，并在发起解密指令之时起60分钟内完成对电子投标文件在线解密。

（2）发起解密指令之时起5分钟内投标人还未进行解密的，代理机构可通知投标人，投标人未预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，视为撤回投标文件。
（解密异常情况处理：详见本章27.2电子交易活动的中止）如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。

24.4开标工作人员将做开标记录。

24.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
25. 资格审查
25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构应当按照“第六章 资格评审标准”依法对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。

26. 评标
26.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。
采购人委派代表参加评标委员会的，要向采购代理机构出具授权函。
26.2评标原则及方法
    评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，评审专家应当根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
26.3评标方法
本项目按“投标人须知前附表”规定的评标方法评标。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。第七章“评标方法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。
26.4评标应当在严格保密的情况下进行。 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和与评标活动有关的人员在政府采购活动中应严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外界泄露评审情况。
★26.5有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（一）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（二）投标人之间约定中标人；

（三）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（五）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
★26.6有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同投标人的投标文件相互混装；
（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

★26.7在评标过程中，评标委员会发现投标人有本须知第19、26.5、26.6条款及规定的情形，将认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

★26.8提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一招标项目包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会将依次按价格部分得分高优先、技术部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序确定；所有得分均相等的，主要技术指标高优先、质保期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

26.9若单个项目包为非单一产品采购项目，对于招标文件第五章规定核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌有一项品牌相同的，按26.8款规定处理。

27.1招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
(1)符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；
(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
(4)因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
27.2电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

27.3出现27.2中情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

六、中标结果
28. 中标人的确定
28.1采购代理机构应当在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人确认。
28.2采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告中推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
29. 中标通知书
29.1中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日，同时向中标人发出中标通知书。

29.2中标通知书是合同的组成部分。
30. 签订合同
30.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
30.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，或中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
30.3政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
31. 履约担保
31.1签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”上确定的履约担保的金额，以银行转账或其它形式向采购人提交履约担保，联合体中标的，其履约担保由牵头人递交。否则，视为放弃中标项目，投标保证金将不予退还。
31.2签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
32.3履约保证金按合同约定退还。

七、其他事项
32. 采购代理服务费
32.1采购代理机构按以下货物招标收费标准下浮30%向中标人收取招标代理服务费：

	中标金额

（万元）
	收费标准

	
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100—500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500—1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000—5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000—10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%


备注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

32.2中标人应在接受“中标通知书”前向采购代理机构一次付清代理服务费。
33. 招标文件编制依据
33.1本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制。
34.需要补充的其他内容
34.1 “投标人须知前附表”中若规定可以接受备选方案的，投标人在投标文件中只能提供一个备选方案，并注明主选方案，且备选方案的投标价格不得高于主选方案。凡提供两个以上备选方案或未注明主选方案的，该投标将被视为未实质性响应招标文件要求.
评标委员会在对有备选方案的投标人进行评审时，应当以主选方案为准进行评审，如考虑备选方案的，备选方案必须实质性响应招标文件要求。

34.2其它需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。

第三章 合同书样式及主要条款
（3个标段均适用）

合同条款前附表
	序号
	内      容
	要   求

	1
	合同履行期限
	1标段：合同签订后60日历天完成交货。

2标段：合同签订后60日历天内完成交货。

3标段：合同签订后90日历天内完成交货。

	2
	交货地点
	云南省昆明市西山区昆州路519号。

	3
	质量标准
	所供产品为全新产品，符合国家、地方及行业现行相关质量验收合格标准、规范的规定，满足招标文件以及采购人的要求。

	4
	履约保证金金额
	中标人在合同签订后7个工作日以转账（或支票、保函等）非现金形式内向采购人缴纳合同总价 5% 的款项作为履约保证金，共计：大写：   （￥：______元）；合同履行终验完毕1个月无异议后, 采购人自收到中标人付款申请材料20个工作日内一次性无息返还中标人全部履约保证金。

	5
	付款方式
	1. 项目初验：设备到达甲方指定地点后，采购人按合同约定清点设备配置，乙方安装调试并经甲方初步测试合格后视为初验完成；
2.项目终验：初验完成并试运行满1 个月后，乙方对甲方设备使用人员进行培训，经甲方组织相关人员验收合格后视为终验完成。

3.设备安装运行正常后，提供仪器操作规程后向乙方支付合同总价的 90 %（乙方需提供全额发票），设备正常运行一年后支付 5%，剩余 5%的尾款待双方协商后支付。


（本合同内容仅供参考，甲乙双方可根据国家相关法律法规及本项目的情况另行约定）
	合同编号：                                       招标编号： 


●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

云南省政府采购

（委托采购） 

合
同
书 

签订地点:云南省昆明市 
签订日期:    年 月 日 

云南省财政厅 制 
甲方（采购人公章）名称： 
地址： 
邮编：
法定代表人或委托代理人：
项目（技术）负责人：
电话：
签订日期：
乙方（供应商公章）名称： 
地址：
邮编：
法定代表人或委托代理人：
经办人：
电话：
签订日期：
丙方（鉴证方公章）名称： 
地址：
邮编：
法定代表人或委托代理人：
经办人：
电话：

甲乙双方根据项目编号为        “              项目”公开招标采购结果，经双方协定达成一致，签订以下内容：
一、设备(产品)名称、品牌、型号规格、技术参数和数量、单价、总价： 
	产品名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价
（元）
	总金额
（元）
	产地厂名
	备注

	
	
	套
	壹
	
	
	
	

	配置： 

	医疗器械生产企业
许可证号
	
	医疗器械注册证号
	


二、设备及安装调试要求
乙方提供的设备必须符合相关国家法律、法规规定及本合同约定；提供的设备必须是全新的、符合国家质量标准、具有生产厂家质量保证书或合格证明的设备；进口产品还应具有中国有关部门的完备手续；提供设备须满足国家及行业环保要求；保证设备符合国家有关安全防范标准；提供的设备和组成的系统符合报价文件承诺和所签合同规定的技术要求。设备安装调试符合              标准，并满足甲方技术要求，乙方负责免费进行设备的安装调试。
三、备品备件（含易损件）要求及长期供应优惠条件：详见《附件2：备品备件、易损件报价表》。  
四、合同总价
（大写）人民币           
（小写）￥           
以上价格为甲方指定地点统一交货价，包括但不限于运输、仓储、保险、税金、装卸、安装调试、运行、培训、资料等全部费用。
五、甲乙双方的权利和义务
（一）甲方的权利和义务
负责合同签订后项目实施的工作, 与乙方确定设备的品名、型号、价格、主要技术规格及售后服务等事宜。
负责提供设备和项目安装调试所必须的场地和环境；
负责组织成立验收小组对设备和项目进行验收并签署验收报告；
按合同规定享有乙方提供的设备服务。
（二）乙方的权利和义务
乙方保证按本合同一、二、三、四、五条的约定完成甲方项目，并保证提供的设备是全新（包括零部件）、符合招标文件规定、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准（进口产品具有国家有关部门完整手续，符合国家有关政策法规规定）和产品出厂标准的设备；设备保修期为（ ）年 ，终身负责维修；并保证设备在甲方报废前正常运行。具体服务：保修期内，乙方对设备提供全免费保修或免费更换；保修期后，收取成本费维修；维修人员在收到故障报告后保证（ ）小时内到达现场，并承诺在零配件到达医院后（ ）天内修复。乙方保证在甲方指定地点供应备品备件（含易损件）和配套消耗品；乙方对所提供的设备实行（ ）个月时间定期进行保养（或维护、巡检）制度；
保证甲方在合同设备（有配套软件的还包括软件产品）使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。若发生上述事由，由乙方承担责任，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失，损失包括但不限于赔偿费、律师费、诉讼费、证据保全费、差旅费等与该事件相关的损失等费用。
与甲方共同进行设备和项目的验收。 
严格遵守安全生产有关规定，切实采取必要的安全保护措施，对有关人员进行安全生产教育和管理。乙方发生任何交通、生产事故造成财产损失和人 员伤亡，以及其他第三方发生的任何纠纷或事故，甲方不承担任何责任和费用。
六、以上内容与甲方采购确认和乙方中标承诺情况一致（或中标产品和设备的技术及服务保证甲方正常使用）。
七、技术培训：
乙方向甲方提供    天的设备使用人员现场例行免费培训，培训内容包括设备的调试、使用、一般的维修、维护及保养等；食宿自理（各自负责）。
八、甲方在设备使用过程中发生技术质量问题，乙方应提供及时有效的技术支持。并满足《附件3：售后服务承诺》
乙方技术支持电话：      ，联系人:         。
九、整体项目完成时间（即设备送达甲方指定地点并按规范安装调试完毕时间）为合同签订生效后     日内。
设备交验地点和方式：合同签订后，乙方负责将完整配套的原封设备（含开机必要消耗品）送到甲方指定的地点（ 云南省肿瘤医院 ），由甲乙双方共同开箱初验，并由乙方按合同规范要求完成安装测试。交货时，乙方随货向甲方交付设备必需的合格证、保修卡，相关资料（如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册等）及配备的用件、工具等。
十、验收及验收标准
设备验收：设备到达甲方指定地点后由甲方初验是否符合合同要求；若开箱发现货物的数量、质量、规格等与招标文件及本合同的约定不符，甲方有权拒收货物，乙方必须予以更换，因此造成的损失由乙方承担。甲方的初验结果不代表甲方对乙方所交付设备质量的完全认可，甲方保留根据相关质量检验机构的检验结果主张权利。
项目验收：乙方负责设备安装和调试，完工后，甲方测试是否合格并满足技术要求。
十一、合同价款结算
设备安装运行正常后，乙方对甲方设备使用人员进行培训，并提供仪器操作规程后向乙方支付合同总价的 90 %（乙方需提供全额发票），设备正常运行一年后支付 5%，剩余 5%的尾款待双方协商后支付。
违约责任：
除发生不可抗力事件外（不可抗力仅包括但不限于自然灾害、战争、政府行为、突发的社会或政治事件、重大疫情），乙方所交设备与合同标准不相符合的，甲方有权拒收设备，乙方向甲方承担违约责任，违约金按本合同项下合同价款的20%由乙方向甲方支付，同时赔偿因设备的质量不合格导致对第三人或甲方的人身财产损害的损失。
若因乙方不按合同约定按时送货到甲方指定地，逾期一天乙方向甲方支付贰仟元（￥2000元）的违约金，违约金累计计算，乙方应继续履行合同。如乙方逾期交货时间超过30天的，甲方有权单方解除合同，要求乙方退还已支付货款，并按合同总金额的20%支付违约金。
乙方拒绝向甲方送货，乙方应向甲方支付合同总价款的20%的违约金，给甲方造成的损失由乙方承担赔偿责任。
乙方未按本合同约定提供技术支持、技术培训或售后服务，视为乙方违约，甲方有权自行或另行安排人员进行维修，维修费用由乙方承担，同时由乙方向甲方支付本合同总价20%的违约金。 
甲方无正当理由拒收货物，甲方向乙方偿付本合同项下应付未付价款百分之五的违约金；逾期支付合同款将向乙方每日偿付欠款总额万分之一的违约金，如受财政支付流程的影响导致甲方未在规定期限同支付，付款期限相应顺延，不视为甲方违约。
甲方有权拒付合同总价款以外的任何费用，本合同另有约定的除外；乙方有权拒绝合同约定范围以外的条件。
十三、甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷，双方应协商处理，协商不了，任意一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十四、本合同其他未尽事宜，经甲乙双方协商一致，可签订《补充协议》，补充协议与本合同具有同等法律效力。
十五、本合同一式  份，甲方  份，乙方  份，丙方  份。
十六、本合同自甲乙丙三方签字盖章之日起生效。
十七、本合同不可分割之部分：
1、招标文件； 2、中标人投标文件及澄清或补充文件；3、中标通知书；4、合同书附件。
 合同附件1： 
配置清单 
合同附件2：
备品备件、耗材优惠价
	序号
	名称
	规格型号
	材质
	数量
	单位
	单价
（元）
	总价
（元）
	生产
厂家

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


合同附件3：
售后服务承诺、保修期承诺及其他承诺
	设备名称
	

	规格型号
	

	售后服务承诺
	 

	保修期限承诺
	

	其它承诺
	

	备注
	 


合同附件4：
中标通知书 （附图片）
第四章 投标文件格式
（3个标段均适用）

云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）2024年第十四批政府采购项目（活细胞成像分析系统、红外激光诊疗仪、多功能显微数字切片扫描仪）(  )标段
投 标 文 件

项目编号：

投标人全称：                                (电子签章)
法定代表人或委托代理人：                    （电子签名）
日期：          年     月     日
格式1：
开标一览表
项目名称：                     项目编号：                      
	投标人名称
	投标总报价
（万元）
	交货期
	交货地点
	质保期
	投标保证金
形式
	备注

	
	小写：
大写：
	
	
	
	
	


投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）
日期：            年       月       日
一、资格证明文件
投标人应按所附格式要求填写并提交。
资格声明中的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。
投标人提交的材料将被保密，但不退还。
格式1：
营 业 执 照
1）投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；
2）投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”； 
3）投标人是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”； 
4）投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明。
（以上证照提供扫描件加盖单位电子公章）
格式2：
法定代表人身份证明书
投标人名称：                        
单位性质：                          
成立时间：        年       月       日
经营期限：                          
姓名：            性别：            年龄：            职务：            
系                        （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
注:后附法定代表人身份证（正、反面）扫描件。
投标人：                      （电子签章）
         年       月        日
格式3：
法定代表人授权委托书
本授权书声明：  （投标人全称） 的法定代表人代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（采购项目名称）项目（招标编号：            ）的招标，以本单位名义投标。代理人在本项目投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。
代理人无转委托权。
投标人名称：       （全称）       （电子签章）
法定代表人：                      （电子签名或签字）
法定代表人身份证号码：                   
委托代理人：                      （电子签名或签字）
职      务：                             
代理人身份证号码：                       
          年       月        日
附：委托代理人详细地址：                             

    电话：                             
注:1.在投标文件中附委托代理人身份证（正、反面）扫描件。
格式4：

投标人财务状况报告

投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供近三年（2021年、2022年、2023年）任意一年度经第三方审计的财务报告及报表（报表至少应包括资产负债表、利润表（损益表）、现金流量表、所有者权益变动表及附注）(注：2024年以后成立的公司提供成立至今的财务报表；或可提供自响应文件提交截止时间前三个月内开户银行出具的资信证明；或可提供财政部门认可的政府采购专业担保机构对供应商进行资信审查后出具的投标担保函。（备注：投标人可根据自身情况提供上述任意一种证明材料)
。

格式5：

投标人依法缴纳税收的证明材料

投标人须提供缴税所属时间在2023年01月至本项目提交特别文件截止时间前任意3个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明；依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；若公司成立不足3个月的，提供相关内容情况说明或证明材料。（提供扫描件并加盖电子签章）

格式6：

投标人依法缴纳社会保障资金的证明材料

投标人须提供缴费所属时间在2023年01月至本项目提交投标文件截止时间前任意3个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明；依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；若公司成立不足3个月的，提供相关内容情况说明或证明材料。（提供扫描件并加盖电子签章）。

格式7：

投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

格式8：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
（投标自行承诺及说明，内容自拟）
致：云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）

我公司郑重承诺在参加政府采购活动前3年（2021年01月至今）内，在经营活动中无重大违法记录。公司未受到行政处罚或责令停业、吊销许可证（或执照）；未处于财产被接管、冻结、破产状况。

特此声明！

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）
日期：            年       月       日
格式9：
医疗器械生产（经营）许可证、医疗器械注册证及附件
投标人如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可/备案证、所投产品制造商医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件。医疗器械生产或经营许可/备案证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（扫描件加盖电子公章。根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）

格式10：
投标人无直接控股、管理关系书面声明函
云南中云招标咨询有限公司：
一、下述公司负责人与我公司单位负责人为同一人：（如无则本项填写“无”）  
1.                              
2.                              
3.                              

……
（可自行添加）
二、我公司与下述公司存在直接控股关系：（如无则本项填写“无”） 
1.                              
2.                              
3.                              

……
（可自行添加）
三、我公司与下述公司存在直接管理关系：（如无则本项填写“无”） 
1.                              
2.                              
3.                              

……
（可自行添加）
我单位郑重声明：与本单位负责人为同一人或者与本单位存在直接控股关系、管理关系的供应商未参与_    (项目名称)      同一合同项下的投标。 
我单位保证上述声明真实、有效、可查。 
特此声明。 
投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）
日期：            年       月       日

注：
1、单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。
2、直接控股关系，是指单位或个人股东的直接控股关系；控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
3、直接管理关系，是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的直接管理与被管理关系，如上下级关系的事业单位和团体组织。
格式11：
无串通投标行为的承诺函
一、有下列情形之一的，属于恶意串通投标：
（一）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

（六）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

二、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同投标人的投标文件相互混装；
（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
请投标人出具是否存在上述情形的承诺函。如出现上述情形的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任。 
投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）
日期：            年       月       日

格式12：   
投标保证金交纳凭证
格式13：
信誉承诺书

致：云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院）
我单位郑重承诺：

1、我单位在“信用中国”网站    (此处填写“有”或“没有”)被列入失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”，在“中国政府采购网”网站    (此处填写“有”或“没有”)被列入“政府采购严重违法失信行为信息记录”。

（以招标文件获取截止时间后采购代理机构查询结果为准，查询截图交由评标委员会评审）
2、我公司未与其他投标人串通投标，与招标人无利害关系且不是可能影响本项目活动公正性的法人、其他组织；也未与其他投标人存在负责人为同一人或者存在控股、管理关系。
3、我公司未与其他公司组成联合体参与本项目投标活动。
4、我公司保证成交后，不转包、分包。
5、下述签署人在此申明，本次投标文件中所提交的资料和数据都是完整的、真实的和准确的，提供的证明文件及业绩证明材料是真实的，可供查询证实，所提供的承诺均真实可靠，若我公司存在隐瞒事实、弄虚作假等不诚信行为，一经发现，则按以下处理：
（1）在评标阶段发现的，否决其投标文件；
（2）在中标后、合同签订前发现的，取消中标资格；
若发现我公司未按以上承诺内容执行，贵公司可视为我公司虚假应标，我公司愿意接受虚假应标的相应处罚以及承担相应的法律责任。
投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）
日期：            年       月       日

格式14：

招标文件第一章“投标人资格要求”中要求提供的其他资格证明文件
二、商务部分

格式1：
投标函
致： 云南省肿瘤医院（昆明医科大学第三附属医院） 
我方仔细研究了（采购项目名称）   （项目编号：               ）项目招标文件的全部内容，正式授权下述签字人   （姓名和职务）     全权代表投标人  （投标人全称）   参加投标，并按招标文件规定提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：
1、按招标文件项目需求及技术要求完成交货。
2、我方已详细审查全部招标文件，包括（澄清文件）(若有)。我方完全理解相关文件要求，并承担对这方面有不明及误解的后果。

3、在《投标人须知》规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知第17.1条规定的投标文件有效期满之前均具有约束力。
4、同意《投标人须知》中关于投标保证金不予退还的规定。
5、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。
6、如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，按中标通知书内容在法律规定的期限内与贵方签订合同，并履行相应的合同责任和义务。
（2）我方承诺按照招标文件规定向贵方提交履约担保。
（3）我方承诺将承担售后服务及保修责任。
7．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
8．                                       （其他补充说明）。
与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：                                 邮政编码：             
电话：                                      　　　　　　　　　
传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
开户名称：                                                    
开户银行：                                                    
帐    号：                                                    
投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）
日期：            年       月       日

格式2：
中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（电子签章）：             
日期：                        
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
注：

1.投标人须根据制造商情况如实出具声明函。享受本招标文件规定的中小企业扶持政策的，将随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。
2.所声明的从业人员人数、营业收入金额或资产总额不实的，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
3.投标人须按招标文件规定的所属行业，核对《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划型标准，如实出具声明函。中小企业划型填写错误或所属行业填写错误的，评标委员会将不予进行价格扣除。
4. 若采购项目包含多个标的物的，须按第五章“项目需求及技术要求”逐项将货物制造商的相关信息全部列入《中小企业声明函》，并由投标人出具并加盖投标人公章。

附件：
《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中小企业划型标准规定节选：
四、各行业划型标准为：

　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

格式3：
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                           单位名称（盖章）：
                                   日  期：
注： 1、投标人若非上述企业，则不需提供此附件

2、中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
格式4：
监狱企业证明文件
根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注：1、投标人若非上述企业，则不需提供此附件
格式5：
商务条款偏离表
投标人须逐条对应招标文件中要求的商务条款，认真填写本表。
商务条款是指：招标文件第五章《项目需求及技术要求》中要求的商务要求和《合同条款前附表》中要求的交货期、交货地点、定价方式、付款方式等要求。
项目名称：                     招标编号：                    
	序号
	招标文件页码及条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	响应情况说明
	商务条件支持资料索引
（页码及条目号等）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：对于投标产品商务条款响应要求需有证明材料支持的，必须在投标文件中提供证明材料，并将该证明材料在投标文件中的索引（页码及条目号等）标注在“商务条件支持资料索引”中。
投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）
日期：            年       月       日

格式6：

配置清单
根据招标文件第五章《项目需求及技术要求》，列出投标产品详细配置清单，必须包括在《技术规格偏离表》、《商务条款偏离表》中响应提供的所有软件产品、硬件产品、第三方产品及相关服务。配置清单必须包含产品名称、制造商名称、规格型号及数量。格式由投标人自拟。
投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：            年       月       日

格式7：

售后服务承诺书
(由投标人按《项目需求及技术要求》售后服务及要求自行分别填写)
投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：            年       月       日

格式8：
投标人信息表
（请投标人如实填写本表信息）

	公司名称
	

	公司地址
	

	公司性质
	
	公司类型
	

	法定代表人
	
	注册资金
	

	注册日期
	
	开户银行
	

	
	
	开户基本账号
	

	联系人
	
	联系电话
	手机
	

	
	
	
	固话
	

	联系传真
	
	联系邮箱
	

	经营范围
	

	公司管理体系认证
	（质量、职业、环境管理体系）

	公司资质及各类生产、经营许可

	如：工程类资质（工程单位）、设备制造商、经销商（生产、经营许可证、产品认证）、其它资质。

	备注
	


投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）
日期：            年       月       日

格式9：
构成投标文件商务部分的其他资料

投标人认为应当提交的其他商务部分资料，格式自拟。

三、技术部分
格式1：
技术规格偏离表
投标人须逐条对应招标文件中要求的技术条款，认真填写本表。
技术条款是指：招标文件第五章《项目需求及技术要求》中要求的技术要求。
项目名称：                           招标编号：                    
	产品名称
	序号
	招标文件技术规范、要求
	投标品牌、型号、技术参数及配置
	偏离
	技术支持资料索引（页码及条目号等）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、上表中“偏离”一列，投标人须如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。并在“投标品牌、型号、技术参数及配置”一列中写明投标产品实际的技术参数。

2、上表“序号”一列，应对应该产品在第五章《项目需求及技术要求》中的序号。
3、各投标人必须对招标文件第五章《项目需求及技术要求》中的技术要求，逐条作出全面、真实的反映，除如实填写技术规格偏离表外，投标文件中必须提供技术支持资料支持参数技术规格偏离表应答（包括但不限于投标产品的技术白皮书、产品相关鉴定资料、试验报告、检验报告、技术彩页、或宣传资料、图纸资料等）。若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符，以技术支持资料为准；若无技术支持资料导致评标委员会无法判断的，评标委员会可认定为不响应该条技术参数要求。
4.投标人应将支持该项技术要求响应的技术支持资料在投标文件中的索引（页码或条目号等）标注在“技术支持资料索引”一栏中。
5、标注“*”参数为重要技术参数必须提供厂家盖章的技术支持资料支持和售后服务承诺书支持，参数技术规格偏离表应答（包括但不限于投标产品的技术白皮书、产品相关鉴定资料、试验报告、检验报告、技术彩页、或宣传资料、图纸资料等）
投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：            年       月       日

格式2：
技 术 文 件
应包括（但不限于）以下内容：

1. 投标人基本情况（投标人的组织机构、制造商的生产能力、主要加工机具装备等）概述；

2. 货物主要技术指标、参数及性能的详细说明；原材料选择、设计（使用）寿命；外购/外协件制造厂、产地；

3. 货物设计、制造、检验（测）、试验、验收、包装、运输、储存及试车等拟采用的标准、规范和方式；
4.人员培训、技术服务计划及说明；货物安装、调试、试运行实施方案及进度计划；

5. 投标人提出的合理化建议（如技术方案的调整、设备配置及功能等）；

……

格式3：
技术支持资料
包括但不限于：投标产品的技术白皮书、产品相关鉴定资料、试验报告、检验报告、技术彩页、或宣传资料、图纸资料等。投标人根据自身实际情况和产品特点自行提供，以证明其产品具体配置情况及技术指标响应的真实性。未提供上述资料导致评委无法进行技术评审的，后果由投标人自行承担。
格式4：项目组成员配置
4-1项目负责人简历表

	姓名
	
	性别、年龄
	
	学历
	
	毕业时间
	

	毕业院校和专业
	
	职务
	
	专业技术职称
	

	执业资格
	
	执业证书
编号
	

	主要工作经历：（包括起止年限、单位名称、从事的工作内容、职务、所获荣誉、证明人、证明人联系电话）


说明：

1、表格长度须根据招标文件要求并结合自身实际情况自行调整进行填写。

2、后附劳动合同、相关资质证书、个人所获荣誉证书。
3、投标人须承诺项目负责人在本项目完成期内未经采购人同意不得更换。
投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：            年       月       日

4-2拟投入本项目的人员情况表
	人员类别
	姓名
	从业年限
	年龄
	最高学历
	专业
	在本项目中承担的工作
	职称/职业资格

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：相关资质证书（如有）等证明材料附后。
投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：            年       月       日

格式5：
构成投标文件技术部分的其他资料

投标人认为应当提交的其他技术部分资料，格式自拟。

第五章 项目需求及技术要求

一标段：
一、项目需求一览表
	（一）
	采购标的物清单

	序号
	★是否接受进口产品
	项目名称
	数量
	计量单位
	预算金额
(万元)
	最高限价（万元）

	1
	是
	活细胞成像分析系统
	1
	台
	285
	276

	（二）
	采购标的物所属：工业


说明：
1.各投标人必须对招标文件第五章《项目需求及技术要求》中的技术要求，逐条作出全面、真实的反映，除如实填写技术规格偏离表外，标注“*”参数为重要技术参数必须提供厂家盖章的技术支持资料和售后服务承诺书支持，参数技术规格偏离表应答（包括但不限于投标产品的技术白皮书、产品相关鉴定资料、试验报告、检验报告、技术彩页、或宣传资料、图纸资料等）。若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符，以技术支持资料为准；若无技术支持资料导致评标委员会无法判断的，评标委员会可认定为不响应该条技术参数要求。
★2.投标人必须对所投包内所有产品进行完整报价，不得缺漏，否则按不实质性响应招标文件要求处理。
3、若所投产品为进口产品，代理商或经销商投标时需提供生产厂家的授权书。
技 术 要 求
	序号
	技术要求
	评分标准

	1
	在二氧化碳培养箱中长期持续运行，连续观察周期不受时间限制,满足长时间稳定细胞实验条件的需求，相差、荧光光源为LED光源或激光光源，使用寿命≥5000小时，支持在长时间拍摄影像的过程中插入另一个拍摄任务，≥48孔划痕器进行高通量的细胞迁移实验
	5

	*2
	物镜:≥2.5倍、≥10倍和≥20倍三种高清物镜，通过软件控制自动切换三个物镜，实验过程中≥4个微孔板的位置可自动切换物镜
	5

	3
	仪器通量:能够同时监测多块培养容器,包括≥4块微孔板、35mm、60mm、

100mm、150mm细胞培养皿、T25和T75培养瓶等标准培养容器;各容器之间可以自由组合,满足≥4个实验同时进行
	5

	4
	多容器观察时，每个容器位置可自由设置实验类型、物镜倍数、容器类型、观察区域、不同的观察周期等参数，≥4个实验设置独立的开始时间和结束时间。
	5

	5
	配置服务器级别数据分析模块，适用于大规模数据分析及存储，存储系统为磁盘阵列结构以保证数据的安全，其中硬盘:≥20TB，内存容量:≥32GB，处理器:≥10核
	4

	6
	耗材:通用包括 35-150mm细胞培养皿、25T 和T75培养瓶、6-384孔板、U型微孔板等多种规格
	4

	7
	活细胞成像分析软件安装没有限制,可≥100人同时分析使用，具有自动拟合不同时间点药物的IC50功能
	4

	*8
	具有远程控制功能，局域网内计算机上都可以按权限控制系统，连接和分析

图像和数据软件自动分析细胞增殖、凋亡、毒性的变化与趋势、吞噬、T细胞免疫杀伤、抗体内化、免疫细胞活化、报告基因表达等指标，具有荧光重叠（Overlap）分析功能：可以分别定量单个荧光信号和共表达信号的数量、面积和强度。细胞吞噬实验时10倍、20倍物镜进行相差成像和红色荧光成像（800ms），根据细胞内荧光变化自动评估细胞吞噬效率
	5

	9
	明场状态下能够分析细胞密度、细胞面积、细胞团数量等指标可自动统计荧光细胞数量、荧光密度、细胞荧光强度、荧光面积等指标可对划痕愈合进行自动分析，包括划痕宽度、面积，相对细胞密度等参数，以评估细胞迁移效率；以创口宽度、创口区细胞汇合度以及相对创口密度3个指标定量创口愈合程度，并且相对创口密度指标分析时，将创口内细胞密度与创口外相比，孔内归一化。
	4

	10
	可在明场成像下对图像进行大数据的高阶分析，导出散点图/直方图等类流式的统计学意义数据;可检测悬浮培养免疫细胞杀伤，特异性荧光共定位，通过靶细胞面积，荧光强度等指标评估杀伤能力、归一化处理功能
	3

	11
	可对培养的肿瘤单球、多球的Z轴进行多层扫描，自动处理和获取自动对焦清楚的的图像，并进行自动分析，包括肿瘤球面积、向基质胶侵袭面积等

拥有全孔观察拍照功能可对多种类型孔板、小培养皿进行全孔范围拍摄及分析，能够长期在培养环境中稳定监测全孔内干细胞形成的过程，可全自动分析干细胞的直径大小、数目等
	3

	12
	可对培养的类器官的Z轴进行多层扫描，自动处理和获取自动对焦清楚的全部类器官图像，并进行自动化分析，包括类器官的数目、大小、总面积、暗度。兼容性广，适用于各种嵌入式和包埋式类器官成像分析
	3


三、商务要求
1、交货期:合同签订后60日历日内完成供货。

2、投标人保证提供的设备是全新成套的合格产品，由原厂商在原产地生产的合格产品，质量完全符合生产厂家出厂的技术指标和中国国家有关技术标准，

3、保修期自整体验收合格之日起计算≥2年。保修期内提供免费保修和维护服务。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

4、维修响应时间:应在2小时内对用户的服务要求作出响应，应在2小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在 24小时内解决，

一周内解决无法解决提供备用机。

5，软件升级:投标人终身免费升级软件。

6、负责免费向操作人员提供现场培训，提供培训资料，直至买方操作人员完全掌握并能熟练运用设备所有功能。培训内容为设备基本结构原理、简单故障处理、保养常识及注意事项等。长期免费提供设备的性能、使用、维护等方面的技术咨询。

7、投标人应提供相关技术文件，包括但不限于相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南。

四、配置要求
1、主机1套

2、数据采集和分析软件1套

3、细胞迁移组合包1个

二标段：
一、项目需求一览表
	（一）
	采购标的物清单

	序号
	★是否接受进口产品
	项目名称
	数量
	计量单位
	预算金额
(万元)
	最高限价（万元）

	1
	否
	红外激光诊疗仪
	1
	台
	222.75
	220

	（二）
	采购标的物所属：工业


说明：
1.各投标人必须对招标文件第五章《项目需求及技术要求》中的技术要求，逐条作出全面、真实的反映，除如实填写技术规格偏离表外，标注“*”参数为重要技术参数必须提供厂家盖章的技术支持资料和售后承诺书支持，参数技术规格偏离表应答（包括但不限于投标产品的技术白皮书、产品相关鉴定资料、试验报告、检验报告、技术彩页、或宣传资料、图纸资料等）。若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符，以技术支持资料为准；若无技术支持资料导致评标委员会无法判断的，评标委员会可认定为不响应该条技术参数要求。
★2.投标人必须对所投包内所有产品进行完整报价，不得缺漏，否则按不实质性响应招标文件要求处理。
3、若所投产品为进口产品，代理商或经销商投标时需提供生产厂家的授权书。
二、技 术 要 求
	序号
	技术要求
	评分标准

	1
	光谱响应范围:400~1700 nm
	3

	2
	红外探测器像素数量:≥640x512；红外探测器像元:≤15 um红外探测器量子效率:峰值≥80%
	3

	3
	红外探测器制冷温度:≤-50℃(绝对制冷温度)
	4

	*4
	红外镜头:能够自动对焦，并实现局部到整体连续变倍放大，视野范围2~18cm连续可调
	4

	5
	750nm/808nm/980 nm光纤耦合激光器，采用对称激发;近红外滤光片:900 nm 长通滤光片，1000nm长通滤光片，1100nm长通滤光片,1200 nm长通滤光片，1300 nm长通滤光片，1500 nm长通滤光片，1150nm短通滤光片;1300 nm短通滤光片
	3

	6
	图像采集软件1套:可进行数据实时采集、伪彩添加、强度分析等；配置图像处理软件，可实现降噪、信倍比增强等功能，实现精细去噪与背景净化
	3

	7
	图像位深:≥14bits，采集格式:可以实时观察及序列图录制

存储格式:tif,jpg 等
	3

	8
	图像采集、变更参数等无需扣背景
	4

	9
	像素大小:≥2048x2048；峰值量子效率:>75 %
	3

	10
	可见光激发波长:6组 LED(用户可以选择 LED波长),每一组均对称激发

配置可见光高清镜头配备>7个高透过率、深度截止发射滤光片
	3

	*11
	对焦方式: 自动对焦(无需触碰设备，自动完成对焦)+电动调焦+无线遥控调焦
	4

	12
	样品台控制系统:电动+无线遥控控制升降台，亦可通过数值输入精准定位;全自动伺服系统:可预先设定程序，设备自动定时拍照，不同时间点视野范围与激发功率可预设
	3

	13
	硬件控制模块:硬件操作实现全部由设备总控触摸屏控制，也可由电脑端软件控制，能实现设备触摸屏和电脑端双重控制
	4

	14
	图像采集工作站一套:i5 以上处理器，≥16G内存，大于等于256GB

SSD+1TB HDD,RW CD/DVD;≥23寸液晶显示器
	3

	15
	小动物气体麻醉系统一套，恒温载物台：可维持小动物体温。温控设定范围25~50℃
	3


三、商务要求
1、交货期:合同签订后60日历日内完成供货。

2、投标人保证提供的设备是全新成套的合格产品，由原厂商在原产地生产的合格产品，质量完全符合生产厂家出厂的技术指标和中国国家有关技术标准，

3、保修期自整体验收合格之日起计算≥3年。保修期内提供免费保修和维护服务。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

4、维修响应时间:应在2小时内对用户的服务要求作出响应，应在2小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在 24小时内解决，

一周内解决无法解决提供备用机。

5，软件升级:投标人终身免费升级软件。

6、负责免费向操作人员提供现场培训，提供培训资料，直至买方操作人员完全掌握并能熟练运用设备所有功能。培训内容为设备基本结构原理、简单故障处理、保养常识及注意事项等。长期免费提供设备的性能、使用、维护等方面的技术咨询。

7、投标人应提供相关技术文件，包括但不限于相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南。

四、配置要求
1、设备主机一套

2、图像处理工作站一套

3、气体麻醉系统一套

4、工具箱一套

三标段：
一、项目需求一览表

	（一）
	采购标的物清单

	序号
	★是否接受进口产品
	项目名称
	数量
	计量单位
	预算金额
(万元)
	最高限价（万元）

	1
	是
	多功能显微数字切片扫描仪
	1
	项
	216
	210

	（二）
	采购标的物所属：工业


说明：
1.各投标人必须对招标文件第五章《项目需求及技术要求》中的技术要求，逐条作出全面、真实的反映，除如实填写技术规格偏离表外，标注“*”参数为重要技术参数必须提供厂家盖章的技术支持资料支持和售后服务承诺书支持，参数技术规格偏离表应答（包括但不限于投标产品的技术白皮书、产品相关鉴定资料、试验报告、检验报告、技术彩页、或宣传资料、图纸资料等）。若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符，以技术支持资料为准；若无技术支持资料导致评标委员会无法判断的，评标委员会可认定为不响应该条技术参数要求。
★2.投标人必须对所投包内所有产品进行完整报价，不得缺漏，否则按不实质性响应招标文件要求处理。

3、若所投产品为进口产品，代理商或经销商投标时需提供生产厂家的授权书。
二、技 术 要 求
	序号
	技术要求
	评分标准

	1
	具有明场玻片扫描、荧光玻片扫描、反差照明扫描三种成像功能，可升级偏光玻片扫描。
	3

	2
	主机采用全封闭型箱体式设计；系统具有完整的显微成像光路
	3

	3
	数码玻片扫描系统为高度电动化设计，可通过软件控制硬件拍图 ；
	1

	*4
	三相机配置，宏观成像相机快速识别样品及标签；明场扫描，使用彩色相机成像：荧光扫描使用黑白相机成像，电动切换
	5

	5
	聚光镜：长工作距离 电动聚光镜1个，数值孔径≥0.8
	1

	6
	扫描分辨率要求：在10X物镜下，不低于0.35μm/pixel;在20X物镜下，不低于0.18um/pixel;在40X物镜下，不使用光学变倍即可不低于0.09μm/pixel;
	4

	7
	带有编码识别功能满足不同编码系统的要求，如条形码，二维码等；
	1

	8
	平场复消色差扫描物镜10x,数值孔径≥0.45,扫描分辨率≤0.35μm/像素；工作距离≥2.1mm
	3

	9
	5X高透过率物镜，数值孔径≥0.25；平场复消色差扫描物镜20x,数值孔径≥0.8,平场复消色差扫描物镜40X.数值孔径≥0.90
	3

	10
	自动装片；单次装载数量≥100片，可连续追加自动扫，配备快速样品固定器，用于快速给托盘装载玻片
	2

	11
	托盘式样品架两角夹型设计，保证每张玻片相互隔离，待机和扫描时始终保持水平状态，不卡片，支持不完整断裂片
	3

	12
	兼容不少于以下四种规格的玻片：26 m×77 mm.52 mm ×77 mm,28 mm × 48

mm,106mm ×77mm。不同规格玻片在长度、宽度、厚度上的兼容范围需满足以下条件：26 mmx77mm:73.5mm至76.5m 24.0 mm至26.0 mm,0.8 mm至1.3mm;52 mm x 77 mm: 73.5mm至76.5mm,50.0mm至52.0mm,0.8 mm至1.3  mm;28 mm x 48 mm:26.0mm至28 .2m,46 .0mm至48.2 mm,1.0mm至1.6 m;106mm x 77mm:73.5 mm至 76.5 mm,99.0 mm 至106.0mm,0.8 mm至1.3 mm
	3

	13
	明场扫描，使用20x物镜，满足扫描分辨率不低于0.18μm/像素条件下，扫描面 积10mmX10mm,所用时间≤75秒；荧光扫描，使用20x 物镜，4色荧光通道成像，满足扫描分辨率0.18μm/像素条件下，扫描面积10mm X10mm,所用时间≤325秒
	3

	14
	明场光源：LED光源，标准使用寿命≥10000小时；荧光光源：LED光源，激发谱线范围380-770nm，标准使用寿命≥25000小时
	1

	15
	明场扫描高速高色彩相机，标准C型接口，物理分辨率≥2464 x 2056像素；芯片大小≥2/3英寸；像素点3.45 μm x3.45 μm，拍摄速度≥60幅/秒(2464x2056)
	2

	*16
	荧光转盘：单层≥10位电动荧光转盘，通道之间切换时间，≤400ms。荧光照明光路，带自动调整矩形光阑，可根据不同物镜自动调整尺寸，确保仅激

发拍照区域，保护样品
	5

	17
	配置DAPI/FITC/CY3/CY5荧光滤块。
	1

	18
	≥1200万像素单色荧光拍摄用相机：芯片尺寸≥14.1 mm x10.4 mm;分辨率≥ 4096(H)x 3008(V);像元尺寸≥3.45 umx3.45 um;拍摄速度≥23幅 /秒(2464x2056); 66幅/秒(1024×1024);动态范围：25,000:1;
	3

	19
	扫描仪控制分析工作站1台，不低于以下要求：8核处理 器，8GB独立显卡  2TB固态硬盘；≥27英寸液晶显示器，Windows10x64操作系统。

控制硬件和图像分析软件1套(与显微镜同厂家同品牌),软件提供以下能： 控制所有电动硬件、识别处理信息、图像可视化；实现≥100张样品自动完成扫描 ；
	3


三、商务要求
1、交货期：合同签订后90日历日内完成供货。

2、 投标人保证提供的设备是全新成套的合格产品，由原厂商在原产地生产的合格产品，质量完全符合生产厂家出厂的技术指标和中国国家有关技术标准。

3、 保修期自整体验收合格之日起计算≥2年。保修期内提供免费保修和维护服务。 保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

4、 维修响应时间：应在2小时内对用户的服务要求作出响应， 一般问题应在24小时内解决， 一周内解决无法解决提供备用机。

5、软件升级：投标人终身免费升级软件。

6、 负责免费向操作人员提供现场培训，提供培训资料，直至操作人员完全掌握并能 熟练运用设备所有功能。培训内容为设备基本结构原理、简单故障处理、保养常识及注意事项等。长期免费提供设备的性能、使用、维护等方面的技术咨询。

7、 投标人应提供相关技术文件，包括但不限于相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南。

四、配置要求
1、全自动玻片扫描系统主机              x1 台

2、物镜组(5x、10x、20x、40x)           x1 套

3、 明场光路及扫描模块                 x1 套

4、 荧光光路及扫描模块                 x1 套

5、 显微成像相机                       x3 个

6、扫描控制分析软件                    x1 套

7、工作站(含显示器)                    x1 套

第六章 资格评审标准
（3个标段均适用）

投标文件出现不满足下列各项评审内容及标准要求之一的，则资格评审为不合格。合格投标人不足3家的，不得评标。下列各项评审内容及标准均为招标文件的实质性要求，投标文件响应各款所列材料在开标后不得澄清、后补。

	评 审 内 容 及 标 准

	1
	投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列材料：

	1.1
	投标人必须具备独立承担民事责任的能力的证明材料（扫描件加盖单位公章）

	1.2
	投标人须提供近三年（2021年、2022年、2023年）任意一年度经第三方审计的财务报告及报表（报表至少应包括资产负债表、利润表（损益表）、现金流量表、所有者权益变动表及附注）(注：2024年以后成立的公司提供成立至今的财务报表；或可提供自响应文件提交截止时间前三个月内开户银行出具的资信证明；或可提供财政部门认可的政府采购专业担保机构对供应商进行资信审查后出具的投标担保函。（备注：投标人可根据自身情况提供上述任意一种证明材料)。（提供扫描件并加盖电子签章）

	1.3
	投标人须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

	1.4
	1.4.1投标人须提供缴税所属时间在2023年01月至本项目提交投标文件截止时间前任意3个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明；依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；若公司成立不足3个月的，提供相关内容情况说明或证明材料。（提供扫描件并加盖电子签章）

1.4.2投标人须提供缴费所属时间在2023年01月至本项目提交投标文件截止时间前任意3个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明；依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；若公司成立不足3个月的，提供相关内容情况说明或证明材料。（提供扫描件并加盖电子签章）

	1.5
	投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于非专门面向中小企业采购的项目；小微企业价格扣除优惠比例:10%。

	3.1
	投标人如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可/备案证、所投产品制造商医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件。医疗器械生产或经营许可/备案证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（扫描件加盖电子公章。根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）； 

	3.2
	投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”（处罚期限尚未届满的）。

	3.3
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一招标项目包的政府采购活动。

	3.4
	为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标。

	4
	本项目不接受联合体投标


第七章 评标方法（综合评分法）

（3个标段均适用）

评标方法前附表

	条款号
	评审程序
	评 审 内 容 及 标 准

	3.1
	符合性评审标准
	投标人存在下列情况之一的，投标无效：

	
	
	投标文件签署、盖章
	投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

	
	
	法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书
	未按招标文件要求的内容提供或未按要求签署、盖章的；

	
	
	投标报价
	投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

	
	
	不能接受的附加条件
	投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

	
	
	其它实质性条件
	未实质性响应招标文件中标注★条款内容的；

	
	
	其他无效情形
	法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

	3.2
	详细评审标准
	1、评标总得分计算公式
	投标人的评标总得分＝F1＋F2

其中：

①F1、F2分别为投标报价、技术及商务部分2项评分因素的汇总得分；

	
	
	2、评分因素
分值及权重
	投标报价F1：满分30分。

技术及商务部分F2：满分70分。

	
	
	3、投标报价
评审F1

（满分30分）
	投标报价计算公式= 
[image: image1.emf]该投标人报价


评标基准价




该投标人报价

评标基准价

×30
即：F1=[C/（B1，B2，…，Bn）]×30
注：C为评标基准价，即经符合性评审合格且投标价格最低的投标报价；

B1，B2，…，Bn为第n个经符合性评审合格的投标报价。

注：1、在计算投标报价得分时，对小型或微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2、残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。
3、监狱企业或残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复计算，只进行一次价格扣除。

	3.3
	详细评审标准
	4、技术部分
评审F2
（满分70分）
	1）技术指标响应评分（满分50分）
根据技术参数中“评分标准”进行评分。满足该项技术的，得“评分标准”规定的分值，不满足的不得分。
2）实施计划方案（满分6分）
根据投标人提供的实施计划方案进行评审及评分，方案应包含：
①进度计划安排；②实施保障措施；③人员岗位职责；每有1项不满足项目实际情况的扣1 分；每有1项不具专业性或不可行的扣1分，分数扣完为止。
3）商务指标响应评分（满分5分）
根据投标文件对招标文件商务指标的响应程度进行评分，招标文件第五章“货物需求及技术要求”的商务要求和“合同条款前附表”中的交货期、交货地点、交货方式、保修期、付款方式要求，每出现一项不满足招标文件不得分。
4）质保期评分（满分2分）

投标文件中承诺的质保期在招标文件要求的基础上，每增加一年（12个月，不足12个月的不计）加1分，加到满分为止。

5）售后服务方案评分（满分6分）

根据投标文件中提供的售后服务方案把握评审评分，至少包括“售后服务能力及方案、应急预案、培训方案”3项内容，以上3项内容在“完整性及契合度、可行性及专业性”2个方面，每1个方面存在不足的，扣1分。

6）节能、环保产品评分（满分1分）

投标产品认定为节能产品（非政府强制采购节能产品）的得0.5分，环保产品的得0.5分。


1.评标方法：

1.1本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件全部实质性要求（即通过资格性评审及符合性评审）的投标文件，按照本章前附表规定的评分标准进行打分，并按评标总得分计算公式计算评标总得分，按总得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人；得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐;评标总得分及投标报价相等时，评标委员会将依次按技术及商务部分得分高优先的顺序推荐；所有得分均相等的，按优先采购监狱企业、残疾人福利性单位的产品和服务的原则推荐中标候选人；所有得分均相等且政府采购政策条件也相等的，按主要技术指标高优先、质保期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序推荐中标候选人。
2.政府采购政策：

2.1中小企业扶持政策
2.1.1根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库【2020】46号）的规定，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受评标方法中小企业扶持政策：
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受评标方法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
2.1.2根据《云南省工业和信息化厅关于落实政府采购促进中小企业发展 政策意见的通知》（云财采〔2023〕13号）的规定，供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受《办法》规定的小微企业扶持政策。

2.1.3评标方法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
2.1.4中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（详见《投标文件格式》），否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.2监狱企业扶持政策

2.2.1根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
2.3残疾人福利性单位扶持政策
2.3.1根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

　　（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

　　（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

　　（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

　　（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
2.3.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

2.4节能、环境标志产品扶持政策
2.4.1节能产品是指列入财政部和国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》中的货物。政府强制采购节能产品是指《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注类别的产品。
2.4.2环境标志产品是指列入财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的货物。

★2.4.3本项目采购清单中若有政府强制采购节能产品，只接受强制节能产品投标，投标人必须选报，否则按不实质性响应招标文件要求处理。
2.4.4投标人应在投标文件中提供所投标产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予认可。

2.4.5《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/ ）查阅、下载。 
2.4.6参与实施政府采购节能产品认证机构名录：

	序号
	一级目录
	二级目录
	认证机构名录

	
	产品代码
	产品名称
	产品代码
	产品名称
	

	1
	A020101
	计算机设备
	A02010104
	台式计算机
	中国质量认证中心
北京赛西认证有限责任公司
中国网络安全审查技术与认证中心
广州赛宝认证中心服务有限公司

	
	
	
	A02010105
	便携式计算机
	

	
	
	
	A02010107
	平板式微型计算机
	

	2
	A020106
	输入输出设备
	A02010601
	打印设备
	

	
	
	
	A02010604
	显示设备
	

	
	
	
	A02010609
	图形图像输入设备
	

	3
	A020202
	投影仪
	
	
	

	4
	A020204
	多功能一体机
	
	
	

	5
	A020519
	泵
	A02051901
	离心泵
	中国质量认证中心
电能（北京）认证中心有限公司
方圆标志认证集团有限公司

	6
	A020523
	制冷空调设备
	A02052301
	制冷压缩机
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
合肥通用机械产品认证有限公司
北京中冷通质量认证中心有限公司

	
	
	
	A02052305
	空调机组
	

	
	
	
	A02052309
	专用制冷、空调设备
	

	
	
	
	A02052399
	其他制冷空调设备
	

	7
	A020601
	电机
	
	
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
电能（北京）认证中心有限公司
中国船级社质量认证公司

	8
	A020602
	变压器
	
	
	中国质量认证中心
电能（北京）认证中心有限公司
方圆标志认证集团有限公司

	9
	A020609
	镇流器
	
	
	中国质量认证中心
深圳市计量质量检测研究院
中标合信（北京）认证有限公司

	10
	A020618
	生活用电器
	A0206180101
	电冰箱
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司

	
	
	
	A0206180203
	空调机
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司
合肥通用机械产品认证有限公司

	
	
	
	A0206180301
	洗衣机
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司

	
	
	
	A02061808
	热水器
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司
合肥通用机械产品认证有限公司(范围仅限于“热泵热水器”)

	11
	A020619
	照明设备
	
	
	中国质量认证中心
深圳市计量质量检测研究院
中标合信（北京）认证有限公司

	12
	A020910
	电视设备
	A02091001
	普通电视设备（电视机）
	中国质量认证中心
北京泰瑞特认证有限责任公司
广州赛宝认证中心服务有限公司

	13
	A020911
	视频设备
	A02091107
	视频监控设备
	

	14
	A031210
	饮食炊事机械
	
	
	中国质量认证中心
北京鉴衡认证中心
中国市政工程华北设计研究总院有限公司

	15
	A060805
	便器
	
	
	中国质量认证中心
北京新华节水产品认证有限公司
方圆标志认证集团有限公司

	16
	A060806
	水嘴
	
	
	

	17
	A060807
	便器冲洗阀
	
	
	

	18
	A060810
	淋浴器
	
	
	


2.4.7参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录 
	序号
	目录
	认证机构名录

	1
	环境标志产品
	中环联合（北京）认证中心有限公司
中标合信（北京）认证有限公司
中环协（北京）认证中心
天津华诚认证有限公司


3. 评标程序及标准
3.1符合性评审
3.1.1依据招标文件的规定，评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，见评标方法前附表。

3.1.2算术性错误修正。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

★同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章3.1.2款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
★3.1.3投标文件的澄清 

（一）在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

（二）投标人的澄清、说明应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签字，澄清事项不得超出投标文件的范围并不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

（三）评标委员会对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明。
★3.1.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
3.2详细评审

3.2.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价, 见评标方法前附表。

3.2.2评标委员会各成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对投标人的客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。
3.2.3 价格部分（F1）按评标方法前附表规定的投标报价计算公式，计算出各投标人价格部分得分。技术部分（F2）得分由评标委员会成员独立评分，投标人各项评分因素得分为该项因素各评委评分的算术平均值。所有计算结果均保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

4.评标结果

4.1评标委员会按最终得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并提出书面评标报告。

4.2 采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。
4.3评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现投标人具有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的,应当及时向财政部门报告。

59
[image: image2.png]G wmh = R ENERAR




[image: image2.png]

[image: image3.png]G wmh = R ENERAR



[image: image4.png]2 S =
47'\* SRR EBRS AR E



[image: image5.png]2 S =
47'\* SRR EBRS AR E



[image: image6.png]2 S =
47'\* SRR EBRS AR E



_1234567890.unknown

