# 南华大学附属南华医院微生物质谱鉴定仪、荧光定量仪采购项目采购内容与要求

第一节 技术要求

一、采购内容及数量

| 包名 | 品目分类 | 标的名称 | 数量 | 采购上限值（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02320000-医疗设备 | 南华大学附属南华医院微生物质谱鉴定仪、荧光定量仪采购项目 | 1批 | 1976000.00 |

二、设备清单、技术参数和要求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 单价上限值（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荧光定量PCR扩增仪 | 套 | 1 | 1.激发光源 ：大功率LED光源，使用寿命≥10万小时免维护。 2.检测器：高灵敏度光电传感器，检测灵敏度器高，没有孔间的边缘干扰影响。 ▲3.样本容量：96＊0.2ml反应管，运行两个不同的反应程序时，相当于两台48*0.2ml荧光PCR仪器，运行同一个程序时，就是一台96*0.2ml的荧光PCR仪，可以灵活应用。 4.检测通道：≥4通道 5.可检测的荧光素及染料：FAM,SYBR，VIC, HEX, Joe, TET，TMRA，CY3，ROX, Texas Red, CY5，通道之间无干扰，适用开放式试剂。 6.检测方式：反应管的底部侧面激发、检测，适合磁珠吸附法的PCR反应检测。 7.激发、检测光的传输模式：每一反应孔独立的光纤传输。 8.软件应用模式：定量/定性、熔解曲线、多管多项目分析、相对定量、等位基因、HRM、SAT实时荧光等温扩增。 9.模块温度范围：4℃-99℃。 10.检测动力学范围：1-1010 11.最小检测模板：单个拷贝，可以达到100%的扩增分析,高扩增效率。 12.重复性：CV≤0.5% 13.反应容积：15ul-100ul。 14.荧光检测波长:400-780 nm 15.控温模式：半导体热电模块 ，多种控温模式,控温稳定。 16.升温速率：最大升温速度≥3.5℃ 17.温控精度：±0.1℃ 。以保证实验的精确性。 18.样品间温度均匀性：±0.1℃，保证孔与孔之间温度完全一致。 19.断电保护：有断电保护功能。 20.耗能：≤500VA 21.热盖：电子自动控制热盖，运行时热盖自动调节及锁住功能，热盖根据不同的反应管而自动调节位置，保证反应体系不蒸发，确保定量的准确性。在运行时自动锁住功能可以防止实验时误操作。 22.操作软件：全中文/全英文，模板编辑方便，可随时编，自动生成独立的打印报告单，报告数据可共享，可单通道检测分析、多通道分析。 | 19.60 |
| 2 | 微生物质谱鉴定仪 | 套 | 1 | 一、设备配置及用途 质谱检测系统 1套 用于（细菌，丝状真菌，酵母，分枝杆菌等）样品的快速鉴定。 二、设备技术要求 1. 使用期限≥8年。（提供仪器铭牌照片） 2.工作环境： 电力要求：AC 220V±22V，50Hz±1Hz、相对湿度：30%-70% 3.硬件指标： 3.1激光器：在1-60Hz范围内任意连续可调。 3.2激光发射次数≥3x108，可检测更多的样本。 3.3离子源：离子源无需清洗，方便日常维护。 3.4飞行管：飞行长度≥1.05米。（提供检测报告） 3.5检测范围：分子量范围1-500kDa。 3.6 真空系统：前级泵为独立于分子泵之外的旋片泵，为分子泵提供前级真空度；抽速≥3.7m3/h，抽真空效率更高。 ▲3.7检测器为打拿极电子倍增器，打拿级数≥20，使用寿命更长。（提供检测器说明书） ▲3.8具备无接触式进出靶触发装置，可通过手势识别，无需在软件上操作及实体按键操作，避免交叉感染，保护操作者生物安全。（提供照片及说明书） 4. 软件指标： 4.1 软件具备仪器控制、数据采集、数据处理及微生物鉴定分析的全套功能，软件不超过3个。 4.2 自动化数据采集，图谱实时刷新，可根据样品信号强度和分辨率自动调整激光能量、采集位置和采集次数来自动获得高质量蛋白质量指纹图谱。 4.3软件具备数据处理与统计功能，主成分分析功能，可以为用户更好的总结数据提供强有力的工具支持；支持用户自建库。 4.4软件有混合菌的提示功能，遗传聚类分析功能，可直接生成微生物样品的遗传聚类图，能确认微生物亲缘关系； 4.5软件能有效追踪新发菌株的来源且可以鉴定特定区域内微生物种群的变化； 4.6软件可选择中、英文界面，鉴定结果可选择中文。 ▲4.7为避免菌名不一致，质谱和药敏数据同源，同时实现质谱与药敏数据自动传输。可提供微生物鉴定/药敏解决方案，拓展微生物科室自动化及信息化。（提供医疗器械注册证） 4.8可拓展具备快速药敏检测模块，能够准确报告MIC值，并依据专家规则进行耐药情况分析，便于拓展快速药敏。 4.9可拓展具备核酸质谱模块，且核酸质谱模块可提供核酸质谱引物设计软件。软件自动生成符合目标片段的引物探针，方便客户设计符合其需求的核酸检测项目。 5. 数据库： 5.1标配数据库容量：菌种数量≥5100种。 5.2 丝状真菌数据库≥500种，且具备完整的真菌解决方案，包括培养基及真菌药敏板卡，覆盖真菌的培养、鉴定、药敏流程；便于科室真菌的全流程处理，更准确完成真菌鉴定及抗真菌药物指导。 5.3数据库菌株应涵盖临床医学检验、疾控病原菌、环境微生物、食药微生物等相关领域,且数据库可以实时更新。 6.消耗品 6.1可提供质谱样本预处理试剂（包含基质及前处理试剂）。 6.2可提供同品牌质谱鉴定校准品和质控品：校准品和质控品取得医疗器械注册证。 6.3可提供分体式标本板，有可扫描条码，满足可追溯性。 | 175.00 |
| 3 | 全自动微生物鉴定药敏分析仪 | 套 | 1 | 一、用途：与适配试剂配合使用，对分离出的微生物进行鉴定和药敏分析。 二、技术参数： 1、鉴定原理：采用生化反应法，对分离出的微生物进行鉴定。 2、药敏检测方法：以微量肉汤稀释法为基础，采用氧化还原方法（比色）、比浊法测定抗生素最低抑菌浓度（MIC）。 3、具备加样模块、孵育模块、检测模块、条码阅读器模块动态法连续监测结果。 4、孵育位≥60个。 5、检测系统： 5.1、板卡≥120孔，多浓度包被，可检测真实MIC值。 5.2、药敏卡必须监测的药物全覆盖、折点全覆盖（提供耐药监测网页截图）。 5.3、链球菌药敏板卡包括肺炎链球菌、无乳链球菌、草绿色链球菌及其它β-溶血链球菌；抗生素检测包括青霉素（覆盖CLSI最新判断折点）、替加环素、诱导克林霉素耐药实验等。 ▲5.4、包含配套真菌药敏卡包被抗生素药物≥9种，包含泊沙康唑、伊曲康唑等，可实现对假丝酵母菌属、隐球菌属、曲霉菌属的药敏检测。（提供证明文件） 5.5、药敏卡包被具备符合专家共识治疗方案的一线抗菌药物，包括头孢哌酮/舒巴坦、多粘菌素B以及应用于阳性菌的替加环素、万古霉素、利奈唑胺、达托霉素等。 6、专家系统： 6.1、专家系统可依据最新CLSI标准或EUCAST标准对药物的敏感性进行判断或修正，并显著提示不常见耐药表型，并支持专家规则自定义。 6.2、能够检测≥13种临床常见耐药表型，至少包括MRSA、D试验、VISA、VRSA、VRE、PRSP、HLAR、ESBL、CRE、FOX、CRAB、CRPA、CRKP； 7、软件功能： 7.1、全中文操作界面，可自定义报告模板； 7.2、支持对药物、菌株、样本类型、试验结果的高级检索、模糊匹配； | 3.00 |

★备注：上述“设备清单、技术参数和要求”内的单价上限值为单项货物的最高限价，投标人不得超过单价上限值和总价上限值。

第二节 项目需求说明

一、设备要求：

1、投标方应提供所代表品牌厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。

2、所建议的设备的性能应达到或超过参考指标表中所列技术指标。投标方应注意该表的值仅列出了最低限度。投标方在“货物说明一览表”中必须列出具体数值。如果投标方只注明“符合”或“满足”，将被视为“不符合”。

3、投标方必须在“分项报价明细表”中提供设备的详细配置清单和报价。

4、投标人承诺中标后取得所投产品生产厂家针对本项目的售后服务承诺书（提供承诺函并加盖投标人公章）。

5、如果系统设备在运行时因缺少设备配件所产生的费用由中标人负责，采购人不再负责任何费用。

二、供货范围

1、中标人负责供应所需设备及安装所需的零配件、材料等；

2、中标人负责设备及相关设施的安装；

3、中标人负责产品到交货地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

4、中标人负责产品在交货地点的保管，直至项目验收合格。

5、中标人负责其派出的送货及施工人员的人身意外保险。

三、质量保证

1、本项目整体免费质保期为二年（货物设备验收合格之日起）。质保期内，中标人免费负责产品的维修，出现严重质量问题，中标人应负责包换、包退，并承担全部费用，如果因为需要更换零配件3天内无法维修，应提供备用机或者通过其他途径以满足临床需要。

2、中标单位提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证，生产日期应不超过12个月，投标产品的主材、辅材和全套配件应该也有详细的原材料的产地、品牌来源、材质性能介绍、参数描述， 若描述不清楚或无法核实的，采购人有权拒绝接收。

3、质保期从项目整体验收合格后开始计算。质保期内所有设备维护等要求免费上门服务。在免费质量保证期内如有零部件损坏，中标人应承诺无偿更换，更换后的部件免费质量保证期延长两年。

四、验收标准和方法

1、货物验收须按国家标准和规范及合同要求进行。采购人代表有权参与有关的验收试验，中标人应向采购人验收代表提交试验数据的报告、主要零部件、原材料、原始资料（外文资料需有中文译本）和检查记录等资料，供采购人验收时审查。

2、货物及其材料的各项技术性能必须达到合同和相关技术文件规定的要求，必须符合国家和行业的有关规定和标准。

3、安装、调试与试运行

1）中标人应派有经验的技术人员到现场安装，经调试合格直到设备正常运行，其费用由中标人负担，费用计入投标总价。

2）在开始安装以前，所有图纸及技术协议必须提供完整。

3）中标人应在现场对设备进行调试和试运行，以检验其设计制作操作性和功能等方面的情况。

4）设备安装完毕，应在采购人的监督下进行试运行前的测试，以证明其可以进行试运行。

5）货物在现场的保管由供货商负责，直至设备安装、验交完毕。

6）中标人提供设备安装调试及保养维修服务的服务队伍要有中标设备制造商确认的资格，具备相应的专业知识及技术水平，熟悉所提供设备产品的技术性能、指标、安装工艺、维修保养知识，有足够能力承担设备的安装工程，并能保证安装工艺达到设备运行合格的要求。

7）安装要建立安全责任制，确保安装过程不出现人身安全事故、火灾事故和机械质量造成的设备损坏事故。否则，一切责任由中标人承担。

8）安装所用的工具、设备、材料由安装队伍自备及自费运到安装场地，进场后进行必要的性能安全检查，完工后从安装场地自费搬出运走，安装所用的材料及工具由采购人提供恰当的场所存放并由安装队伍自行保管，不得随便存放，以免造成不必要的丢失、损坏。采购人只提供临时水源电源(水电费由中标人承担)，其它由安装队伍负责。

9）中标人对其人员(含安装队伍)的疏忽、违约负全部责任并承担由此而引起的一切损失。

10）可以与LIS/HIS系统实现无缝对接，可实现病人样品信息录入、实验数据存储及统计分析、报告审核、打印分发等功能，有效提高信息化程度。

4、验收要求

1）项目验收按招标文件及国家相关标准执行。验收费用由中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

2）验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。

3）项目验收不合格，由中标人返工直至合格，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，由此带来的一切损失由中标人承担。

5、产品运输、保管及保险

1）中标人负责保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同规定的交货地点，应承担由于其包装或防护措施不妥而起货物锈蚀、损坏和丢失的任何责任或费用。

2）中标人负责货物在施工地点的保管，直至项目验收合格。

3）中标人应对提供的货物在运输、存放及交货过程中的毁损或灭失进行保险投保，负责其派出的安装、服务人员的人身意外保险。

4）货物包装采用符合中国免疫标准的材料，适于长途运输，做到防潮、防雨、防锈、防震，包装箱上应用中文标出装运标记。

5）每个包装箱的外部应附有一套详细的装箱单正本。每个包装箱的内部应附有装箱单、质量证明书，有关的技术文件，说明书，产品合格证等。

6、中标人负责的安装、调试工作

1）负责送货到指点位置、卸货并搬运到指定的场地。

2）货物应按照采购人确定的时间在采购人所在地现场免费进行开箱、安装、调试，技术指标合格后，出具验收报告。

3）安装施工期间中标人人员的食宿由中标人负责，采购人尽可能的为中标人提供方便。

4）在安装期间要注意成品保护，安装期间因中标人的原因造成对采购人建筑物、构筑物、环保、绿化等破坏由中标人负责修复和赔偿。

5）如果因中标人产品设计的原因发生的人身伤害等责任事故，一切责任由中标人负责。

6）在货物安装过程中如发生货物质量问题，中标人应派人员免费提供现场更换或维修服务，由此发生的费用由中标人承担。

7）由中标人提供货物安装、调试所需要的耗材。

7、安装要求

1）中标人应遵守安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织安装，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于中标人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人承担。

2）项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档等，移交采购人。上述资料文件应编辑正确、组织合理、内容充实、容易理解，详尽描述所供货物的性能、原理、结构和尺寸，并包括部件的型号、规格、技术参数，保证采购人能够正确进行货物操作和使用。

8、培训及技术服务

1） 采购人认为有必要，供应商应就货物的设计、制造、检验、调试使用和维护、设备操作，免费培训采购人技术人员，采购人受训人员的培训费用由供应商承担。

2）中标人负责对采购人的有关使用、维护人员免费进行安装、操作、维护维修等技术培训。

3）中标人应就其提供的设备及操作系统，对采购人的技术人员和维修人员进行操作和维修方面的培训，培训费用由供应商承担。在培训开始前一个月提出推荐的培训计划（培训时间及人员根据需要确定），以取得采购人同意。

4）对操作人员的培训内容至少应包括操作和维护措施及故障应急措施。

5）采购人若委派维修人员参加安装，供应商应安排工程师给予指导和演示。必要时，应对如何进行零件的拆装，如何排除故障等进行指导和演示。

6）培训所需费用，包括交通住宿和其他杂费由供应商负担，包含在报价中。

7）供应商免费提供现场工作人员的技术培训、安全操作维修培训。

六、售后服务

1、系统维护，要求提交以下内容：

1）提供定期维护计划。

2）对采购人不定期维护要求的响应措施。

3）对用户修改设计要求的响应措施。

4）提供软件免费升级服务（如有）。

2、技术支持

1）提供7×24 小时的技术咨询服务。

2）敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。

3、故障响应

1）3 小时以内响应，10 小时内完成采购方提出的维修要求。

2）备件服务：遇到重大故障，提供所需更换的任何备件。

4、提供免费技术培训服务。对用户专业人员进行现场应用培训及院外培训。

5、售后服务承诺书

投标人应提供在本项目下售后服务的详细内容，其要求如下：

1）本项目售后服务机构名称、地址

2）本项目售后服务的负责人姓名、联系方式（电话、传真、手机）

3）维修服务响应时间、解决故障的措施、方法及所需要的时间

4）培训方式及内容

5）保修期内及保修期外的服务收费标准

6）其他的服务内容

6、质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由供应商负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等）更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标人应及时优惠提供所需的备品备件。设备全年开机率须≥98%（全年以365天计算），如多于7天故障时间的，则按1：3延长免费质保期。

七、其他要求及说明

1、交货地点：采购人指定地点。

2、交货时间：在签订合同后 90 日历天内交货并安装调试合格。

3、结算方式

1）付款人：南华大学附属南华医院；

2）付款方式：签订合同后，预付合同总金额的30%，货物安装验收合格正常运行三个月后再付合同总金额的65%，余5%在整体免费质保期满后且无质量问题的前提下全额无息付清。支付货款前中标人应提供正式、有效、合法的发票，否则采购人有权延期支付。

3）支付货款前中标人应提供正式、有效、合法的发票，否则采购人有权拒付。

4、本项目采用费用包干方式，投标供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试通过验收、培训、质保期免费保修维护、税金、接入医院信息系统等所有一切费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

5、其他未尽事宜由采购人和中标人双方在采购合同中详细约定。

注：对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，做出承诺及说明。

南华大学附属南华医院

2024年12月13日