
1、 货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	交货期
	项目现场
（交货地点）

	2
	激光片层扫描显微镜
	1套
	合同签订后的3个月内交货
	采购人指定地点





注：
1、投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

2、核心产品：全电动倒置显微镜主机








二、总  则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。
1.2  投标人提供的货物的技术规格，应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。
1.3  投标人提供的所有货物或系统均要求为全新，符合国家质量检测标准和招标文件的要求。投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。
2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。
2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。
2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。
2.5  制造厂家或其国内代理提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
3、工作条件
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。
3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。
3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。
4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“★”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

1、 招标项目信息
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	是否接受进口设备参与投标
	预算金额
（万元）
	最高限价（万元）
	本项目所属行业

	一
	激光片层扫描显微镜
	1
	套
	是
	350
	350
	工业


2、 技术部分
1、配置清单及零配件（包括专用工具）：
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	全电动倒置显微镜主机（核心产品）
	个
	1

	2
	10x/0.3 物镜
	个
	1

	3
	40x/0.75 物镜
	个
	1

	4
	63x/1.46 物镜
	个
	1

	5
	光片系统
	个
	1

	6
	Piezo-Z
	个
	1

	7
	BT sCMOS
	个
	2

	8
	10X/0.3 物镜
	个
	2

	9
	40X/0.8 物镜
	个
	2

	10
	TIRF 系统
	个
	1

	11
	ORCA Flash4.0 V3相机
	个
	1

	12
	488nm 200mW激光器
	个
	1

	13
	561nm 200mW激光器
	个
	1

	14
	高性能图像处理工作站
	个
	1


技术要求及参数：
详细见：技术性能指标表。
加“★”条款为必须满足的条款，不得偏离。
2、技术性能指标表
	编号
	招标技术指标名称
	招标技术指标值

	1
	应用范围和要求
	/

	2
	性能指标
	2.显微镜主机

	
	
	★2.1科研级倒置荧光显微镜，电动物镜转盘≥6位，电动像机左口。 显微镜主机呈正置光片，倒置TIRF的一体化结构，预留转盘共聚焦模块接口。

	
	
	2.2 6位电动二向色镜转轮，8位发射滤片转轮。

	
	
	2.3 10x物镜 NA≥0.30 WD≥5.2mm

	
	
	2.4 40x物镜 NA≥0.40 WD≥0.71mm 

	
	
	2.5 63x物镜 NA≥1.46 WD≥0.10mm TIRF油镜

	
	
	2.6 视场: >500 µm（在滑动扫描模式下）
最高分辨率: 330 nm x 330 nm x 330 nm
激光切换速度250 µs
激光束腰≤3µm (在使用40X/NA 0.8 WI物镜情况下)

	
	
	3.双光片模块

	
	
	3.1 互为90度的（45度与载物台）双光片成像系统

	
	
	★3.2 通过显微镜自带软件可进行multiview reconstruction实现x/y/z各项同性分辨率成像

	
	
	3.3 样品可使用传统10cm培养皿或26X50mm盖玻片

	
	
	3.4 150微米物镜Piezo x2

	
	
	3.5光片滤片 四通道滤片组405/488/561/640

	
	
	▲3.6像机2个：像素大小6.5um x 6.5um，有效像素≥2304 x 2304，有效成像面积≥14.976mm x 14.976，量子效应在550nm≥95%，数据传输：CoaXPress卡，动态范围：21400:1

	
	
	3.7光片物镜
10倍 NA≥0.30 WD≥3.5mm水浸物镜
40倍 NA≥0.80 WD≥3.5mm水浸物镜

	
	
	4. 全内反射模块(TIRF)

	
	
	4.1基于扫描振镜的TIRF模块，具有三种TIRF照明模式 Single Illumination/ Spinning illumination / Hilo Illumination。

	
	
	4.2 TIRF模块安装于倒置显微镜Epi口，提供TIRF成像，Photostimulation及宽场成像三种功能。

	
	
	4.3  TIRF相机 1个
QE≥82%，成像速度≥100fps，制冷-10摄氏度。

	
	
	5.TTL与激光器模块

	
	
	5.1 控制激光主机输出切换及TIRF控制的TTL控制器

	
	
	5.2激光主机具有两个出口可对光片模块及TIRF模块提供光源

	
	
	▲5.3 激光488nm，功率 ≥200mW，561nm 功率≥200mW；激光间切换速度≥100µs

	
	
	5.4工作站：
1.处理器：Dual 16-Core Xeon Gold 2.9GHz processors, 
2.内存：128GB RAM, 
3.显卡：16GB NVIDIA Quadro RTX A4000 workstation graphics card
4.硬盘：1TB OS M.2 NVMe SSD, 1TB Storage M.2 NVMe SSDD, 8-Port NVMe RAID Controller with four (4) 8TB NVMe M.2 SSDs

	
	
	5.5 32英寸高清显示器，带HDMI接口

	
	
	★6软件
显微镜软件集成光片成像、TIRF成像、宽场成像及光操控，各模块间可任意切换无需退出软件重启其他模块。 软件包含转盘共聚焦，双光子，三光子成像模块用于后期升级。软件提供硬件操控，图像采集，反卷积处理，数据分析，数据x/y/z/t四维导出功能，无需接触第三方软件。

	3
	调试培训服务
	1.至少一次现场免费培训

	
	
	2.满足24小时热线服务

	4
	其他要求
	1.系统使用说明书及培训文档

	
	
	2.订单确认后1个月内需要提供设备的安装条件


3、 商务条款
1、技术服务条款：
售后服务要求：
1) 免费提供技术工程师上门安装、调试及现场培训，培训涉及机器使用的各个方面：系统操作，机器维护等，根据客户的特殊需要，可以个性化定制课程内容，确保用户能熟练掌握设备使用、数据分析及日常维护保养。投标人售后服务响应时间：提供24小时专线技术咨询服务，若电话咨询无法解决故障，则5个工作日内现场解决，重特大故障二周内现场解决。
2) 投标人免费提供技术支持热线电话。
3) ★提供货物一年免费保修服务（保修期内免备件费和人工费）。质保期内正常使用中出现的品质故障，均可保证负责无偿调试及维修，所更换的部件可享受顺延保修期优惠，质保期后可享受优惠价格的零配件供应。
培训要求：
免费提供技术工程师上门安装、调试及现场培训，培训涉及机器使用的各个方面：系统操作，机器维护等，根据客户的特殊需要，可以个性化定制课程内容，确保用户能熟练掌握设备使用、数据分析及日常维护保养。
2、包装要求：
应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。
3、交货日期：
合同签订后的3个月交货；
[bookmark: OLE_LINK3]4、到货口岸及交货地点：
广州口岸/中国科学院华南植物园2号实验楼112室
5、验收标准：
1) 仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方立即补发和负责更换。 
2) 卖方应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,卖方有责任对买方的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由卖方技术人员签字后交给买方验收。 
3) 保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内卖方要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，卖方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。 
6、其它
对仪器设备生产厂家要求：
1） 厂家应具备一定规模的科研、生产、技术支持及售后服务能力。
2）厂家在国内设有技术支持中心及维修中心 。
★7、付款方式：
对于国产产品，100%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付；
对于进口产品，采用即期不可撤销信用证国际贸易支付条件支付：
                  90%凭合同要求单据支付；
                  10%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付。
★8、投标报价要求：
1）本项目允许采购进口产品，进口产品与服务报项目现场交货人民币免税价。（包含外贸代理费，清关杂费等所有费用）
2）国产产品与服务报项目现场交货人民币价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费。国内供货的国外货物与服务报项目现场交货人民币价（报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费）。如投标产品中既有进口产品又有国产产品或者国内供货的国外货物应采用人民币免税价加人民币含税的报价方式。
3）上述价格的构成须按在分项报价表中格式要求详细列出。
4）对原产于美国的产品，进口时在正常科创免税之外，中国政府加征的特殊关税由中标人承担。
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