# 第八部分 采购需求

货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 是否接受进口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动化后处理系统 | 1套 | 否 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

一、总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本采购需求书中标注“★”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

第1包 自动化后处理系统

- 技术要求：

- 工作条件：

1.1 见总则第3条。

- 设备用途：

用于聚酰亚胺智能创制的后处理步骤升级。

- 技术规格：

- 聚合物胶液喷雾析出模块

- 最大允许粘度：>1000cP。

- 真空度：<100Pa。

- 温度控制精度：误差控制在±1℃。

- ★实现实验效果：聚合物胶液以均匀分散的喷雾形式进入高速搅拌中的沉淀剂，生成松散的聚合物粉末，并多次过滤清洗，所得雾化粒径、粒径均匀程度不低于领域博士操作水准；胶液粘度≥10000 mPa·s时，单次胶液残留体积不超过5ml；烘干后，粉末中水分含量小于万分之一。（提供承诺函（格式自拟）作为证明资料，承诺内容要求满足上述参数。承诺函应加盖公章，并由法定代表人或授权代表签署以确保法律效力。未提供承诺函或承诺内容不满足要求的作投标无效处理。）

- ★实现实验效果：实验全过程需由智能化后处理系统进行灵活调度，实现全自动化完成；24小时处理通量不小于20。（提供承诺函（格式自拟）作为证明资料，承诺内容要求满足上述参数。承诺函应加盖公章，并由法定代表人或授权代表签署以确保法律效力。未提供承诺函或承诺内容不满足要求的作投标无效处理。）

- ★实现实验效果：相同样品、相同条件下，粉末出料质量偏差小于2%。（提供承诺函（格式自拟）作为证明资料，承诺内容要求满足上述参数。承诺函应加盖公章，并由法定代表人或授权代表签署以确保法律效力。未提供承诺函或承诺内容不满足要求的作投标无效处理。）

- 注射泵组件：粘度适应范围10– 10⁴ mPa·s，最大允许粘度不少于10000 mPa·s，单次最大移液体积不小于20mL，吸入误差 ≤ ±1%（体积＜10ml时），与溶液接触材质为铁氟龙。

- 喷雾及搅拌组件：雾化粒径20–500 μm，喷头为气液混合雾化喷嘴（Venturi结构）或超声波喷嘴，喷雾角度可调节，有防堵和自清洗设计；

- 搅拌速度范围50～2000 rpm，连续可调，带闭环控制，桨叶设计应使雾化液体均匀分散，如涡轮桨、锚式、螺带式。

- 负压抽滤组件：最大处理胶液体积需不小于50mL，最大沉淀剂体积需不小于500mL，真空系统-0.08 MPa ～ -0.095 Mpa，最小真空度小于100Pa，压差监测范围0-0.3Mpa，0.5μm≤滤膜孔径≤20μm，与溶液接触材质为铁氟龙。

- 真空烘箱组件：最大温度不小于100摄氏度，温度控制精度±1℃，真空环境。

- 物料存放组件：单罐最大容积需不小于500mL，存储工位≥12个，防呆设计。

- 清洗组件：清洗后残留量不大于0.5μL，支持不少于3种不同的清洗剂和气体按一定顺序清洗管路，清洗管路与阀门材质耐有机溶剂、耐酸碱。

- 电爪/夹爪：最大抓取力需达到200N，抓取精度≤0.05mm。（提供产品彩页或产品说明书作为证明材料。）

- 三轴龙门架：X轴行程≥1000mm，Y轴行程≥800mm，重复定位精度≤±0.05mm，最大运行速度≥1m/s；导轨需具备防尘、防腐蚀涂层或外罩保护。（提供产品彩页或产品说明书作为证明材料。）

3.2聚合物胶液过滤除泡模块

- 正压压强：>0.15MPa。

- ★实现实验效果：去除聚合物胶液中的悬浮颗粒和气泡，适应高粘度（不小于10000 mPa·s）、大体积（不小于500mL）的胶液体系。（提供承诺函（格式自拟）作为证明资料，承诺内容要求满足上述参数。承诺函应加盖公章，并由法定代表人或授权代表签署以确保法律效力。未提供承诺函或承诺内容不满足要求的作投标无效处理。）

- ★实现实验效果：在粘度设计范围内，单次胶液残留体积不超过5ml；正压过滤时，胶液损失小于5mL；实验全过程需由智能化后处理系统进行灵活调度，实现全自动化完成。（提供承诺函（格式自拟）作为证明资料，承诺内容要求满足上述参数。承诺函应加盖公章，并由法定代表人或授权代表签署以确保法律效力。未提供承诺函或承诺内容不满足要求的作投标无效处理。）

- ★实现实验效果：24小时处理通量不小于16；相同样品、相同条件下，胶液出料量偏差小于0.5%。（提供承诺函（格式自拟）作为证明资料，承诺内容要求满足上述参数。承诺函应加盖公章，并由法定代表人或授权代表签署以确保法律效力。未提供承诺函或承诺内容不满足要求的作投标无效处理。）

- 移液组件：粘度适应范围10–10⁴mPa·s，最大允许粘度不小于10000 mPa·s，单次最大移液体积不小于20mL，吸入误差不大于±1%（体积不大于10ml时），与溶液接触材质为铁氟龙/四氟管路/304不锈钢。

- 正压过滤组件：最大正压压强大于0.15Mpa，滤膜可更换。

- 真空除泡组件：存储工位≥12个，真空度低于0.05大气压，具备自动开关门功能。

- 物料存放组件：单罐最大容积不小于500mL，存储工位≥12个，防呆设计。

- 清洗组件：清洗后残留量不大于0.5μL，支持不小于3种不同的清洗剂和气体按一定顺序清洗管路，清洗管路与阀门材质耐有机溶剂、耐酸碱。

- 电爪/夹爪：最大抓取力不小于100N，抓取精度≤0.05mm。（提供产品彩页或产品说明书作为证明材料。）

- 六轴机械臂：负载能力不小于5kg，臂展范围不小于900mm，重复定位精度不大于±0.02mm，防水保护等级≥IP54。（提供产品彩页或产品说明书作为证明材料。）

3.3旋涂制膜模块

- ★实现实验效果：将聚合物胶液以旋涂的方式均匀涂布在基片上，并在充氮烘箱中经过可控的程序升温，得到聚合物薄膜，所得薄膜最小厚度、均匀程度不低于领域博士操作水准；同时兼容2-6英寸基片。（提供承诺函（格式自拟）作为证明资料，承诺内容要求满足上述参数。承诺函应加盖公章，并由法定代表人或授权代表签署以确保法律效力。未提供承诺函或承诺内容不满足要求的作投标无效处理。）

- ★实现实验效果：实验全过程需由智能化后处理系统进行灵活调度，实现全自动化完成。（提供承诺函（格式自拟）作为证明资料，承诺内容要求满足上述参数。承诺函应加盖公章，并由法定代表人或授权代表签署以确保法律效力。未提供承诺函或承诺内容不满足要求的作投标无效处理。）

- ★实现实验效果：24小时处理通量不小于20；相同样品、相同条件下，出料膜厚偏差小于0.5%。（提供承诺函（格式自拟）作为证明资料，承诺内容要求满足上述参数。承诺函应加盖公章，并由法定代表人或授权代表签署以确保法律效力。未提供承诺函或承诺内容不满足要求的作投标无效处理。）

- 充氮烘箱：氧含量不大于20ppm，温度控制精度不大于±0.5℃，最高温度不小于450℃，氧含量传感器精度不大于1ppm，传感器点位不少于4个，具备自动开关门功能。

- 旋涂组件：最大转速不小于10000rpm，最大加速度不小于50000rpm/s，转速精度偏差不大于±1rpm，最大胶液粘度不小于20000cp，膜厚均匀性偏差不大于5%（面内 100 mm × 100 mm），允许更换液体且无交叉污染风险，兼容2～6英寸基片，涂布厚度 5～500 µm。

- 机械臂：负载能力不小于4kg，臂展范围不小于900mm，重复定位精度≤±0.05mm。（提供产品彩页或产品说明书作为证明材料。）

- 电爪/夹爪：最大抓取力不小于200N，抓取精度≤0.05mm，兼容2~6英寸基片。

3.4智能化软硬件协同模块

- ★支持与智能化实验控制与整合系统打通，依据该系统的设计要求，提供动作指令下发、状态监控、物料追踪、增删改查的标准接口。（提供承诺函（格式自拟）作为证明资料，承诺内容要求满足上述参数。承诺函应加盖公章，并由法定代表人或授权代表签署以确保法律效力。未提供承诺函或承诺内容不满足要求的作投标无效处理。）

- #支持数据存储：数据库预置不少于200万条分子数据信息，并支持绘制分子结构后直接检索数据库全库；数据库支持柱状图、饼图可视化，支持分子Smiles结构可视化；数据库支持不少于3种大语言模型进行检索问答。（提供系统功能截图作为证明。）

- #支持将聚合物胶液喷雾析出模块、聚合物胶液过滤除泡模块、旋涂制膜模块抽象为MCP工具并被智能体系统调用。（提供智能体系统调用自动化设备抽象成的MCP工具的截图作为证明材料。）

- 产品配置要求

  - 自动化后处理系统 1套

4.2 其它保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品。

5. 选购附件、备件及消耗品

无

6.  技术文件：

无

（二）质保及售后服务：

1.保修期：安装验收通过之日起一年。

2.在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。

3.一年保修期后，每年收取15%服务费

4.培训：提供设备操作培训、实验操作培训、软件应用培训等现场免费培训并提供操作手册。

5.售后服务响应时间：工程师2小时内远程响应，48小时内上门服务。

（三） 订货数量：

1套

（四）交货日期和交货地点（项目现场）：

交货时间：收到预付款后12个月内

交货地点：中国科学院化学研究所

（五）付款方式：

首付款（签约后）50%，发货款（发货前）40%，验收后（验收报告签字盖章）10%

（六）执行的相关标准

产品应满足相关国家标准及行业标准。