## 第一节 采购清单一览表

| 包号 | 序号 | 采购品目 | 标的名称 | 数量 | 是否核心产品 | 是否允许进口 | 是否为强制节能产品 | 投标产品彩页 | 预算（万元/台） | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | A02101000-农林牧渔仪器 | 近红外谷物分析仪 | 1 | 否 | 允许进口 | / | 需要 | 65 | 375.6 |
|  | 2 | A02100400-分析仪器 | 显微X射线荧光光谱仪 | 1 | 是 | 允许进口 | / | 需要 | 300 |  |
|  | 3 | A02100408-色谱仪 | 离子色谱仪 | 1 | 否 | 允许进口 | / | 需要 | 75 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 440 | 375.6 |

| 包号 | 序号 | 采购品目 | 标的名称 | 数量 | 是否核心产品 | 是否允许进口 | 是否为强制节能产品 | 投标产品彩页 | 预算（万元/台） | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | A02100400-分析仪器 | 元素形态分析系统 | 1 | 是 | 允许进口 | / | 需要 | 260 | 408.9 |
|  | 2 | A02100400-分析仪器 | 碳氮元素分析仪 | 1 | 否 | 允许进口 | / | 需要 | 98 |  |
|  | 3 | A02100400-分析仪器 | 连续流动分析仪 | 1 | 否 | 允许进口 | / | 需要 | 110 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 468 | 408.9 |

注：

- “包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。

- 投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。

- 货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。

- 投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按分项项目名称（包括条目号/品目名称）顺序逐项填写，且每个品目中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。

- 原装进口：上表“原装进口栏”标注“允许进口”的设备已经通过主管部门审核同意，接受进口产品参与投标，未标注“允许进口”的拒绝进口产品参与投标。

- 强制节能产品：上表“是否为强制节能产品”栏中标注“是”的为强制节能产品，投标人投标产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标无效。

- 核心产品：上表“是否为核心产品”栏中标注“是”的为核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一个有效投标人处理。

- 投标报价要求见第二章第13.8款投标报价的其他要求

- 投标产品彩页：上表中需要投标产品彩页的设备，按要求提供产品彩页，如未提供按一条负偏离处理。

## 第二节 技术要求

一、项目背景：岳麓山实验室第三批仪器设备采购(生态模拟育种与表型鉴定平台)-显微X射线荧光光谱仪及元素形态分析系统等仪器设备项目

## 二、技术参数要求

## 包一：

# （一）近红外谷物分析仪

1. 规格技术指标

1.1 近红外直接测定未经任何处理的原始颗粒样品的有关组份；

★1.2 波长范围：扫描波长范围至少包含850~2500nm；

1.3 扫描方式：光源采用上投光密闭式下无接触照射方式；

1.4 波长准确度：≤0.20nm；

1.5波长精确度：≤ 0.015nm （全光谱范围内）；

1.6 吸光度范围：最大到2AU；

★1.7 防护级别：不低于IP65级（防水，防尘）；

▲1.8 高灵敏度的双检测器：(850~1100nm) 硅，（1100nm~2500nm）硫化铅；

1.9 光源不能直接照射到样品上；

1.10光斑设定：大光斑装置，光斑直径≥15mm；

▲1.11样品杯 ID 与每次的分析结果一起保存，样品杯的类型可以与特殊的应用关联，并有错误报警功能；

▲1.12智能启动功能，能提前启动仪器；

1.13光源灯监控功能；

1.14扫描及数据管理软件：具有样品扫描、光谱和结果的自动保存和输出功能。扫描软件须提供近红外仪器诊断程序，并具有对诊断结果的保存、打印和追溯功能。可以进行筛选和高级搜索数据，包括均值数据和原始数据，可以查询过去不少于3年内的数据；

▲1.15 仪器内置油料类作物定标模型及数据库：可测定大豆、菜籽、花生、芝麻中的水分、蛋白、油分和脂肪酸组成等指标（投标文件需提供制造商发布的定标模型及数据库简报佐证）；

大豆整粒：水分、蛋白、脂肪、脂肪酸组成 ：天冬氨酸，苯丙氨酸，丙氨酸，蛋氨酸，脯氨酸，甘氨酸，谷氨酸，胱氨酸，精氨酸，赖氨酸，酪氨酸，亮氨酸，异亮氨酸，丝氨酸，苏氨酸等。

菜籽整粒：水分、蛋白、脂肪、硫甙、脂肪酸组成：棕榈酸、硬脂酸、油酸、亚油酸、亚麻酸、花生酸、花生一烯酸、花生二烯酸、山嵛酸、芥酸。

花生整粒：水分、蛋白、脂肪、脂肪酸组成：天冬氨酸，苏氨酸，丝氨酸，谷氨酸，甘氨酸，丙氨酸，胱氨酸，缬氨酸，蛋氨酸，异亮氨酸，亮氨酸， 酪氨酸，苯丙氨酸，赖氨酸，组氨酸， 精氨酸，脯氨酸等。

芝麻：脂肪、芝麻素、芝麻酚林、木质素、纤维素、半纤维素，C160棕榈酸，C180硬脂酸，C181油酸，C182亚油酸，C183亚麻酸，C200花生酸，C201花生一烯酸。

1.16 仪器内置小麦、大米（籼稻和粳稻）、玉米、甜玉米定标模型及数据库（投标文件需提供制造商发布的定标模型及数据库简报佐证）；

小麦整粒：水分、蛋白、灰分、湿面筋、淀粉、软化度等。

大米（籼稻和粳稻）：水分、蛋白、直链淀粉、总淀粉、脂肪，食味值等。

玉米整粒：水分、蛋白、脂肪、淀粉、氨基酸组成：天冬氨酸，苏氨酸，丝氨酸，谷氨酸，甘氨酸， 丙氨酸，胱氨酸，缬氨酸，蛋氨酸等。

甜玉米：TS-总多糖；WSC-水溶性多糖；Glucose-葡萄糖；Fructose-果糖等。

1.18 仪器内置高粱定标模型及数据库：可测定水分、蛋白质、脂肪、淀粉、丹宁酸、支链淀粉、直链淀粉（投标文件需提供制造商发布的定标模型及数据库简报佐证）；

1.19 仪器内置鲜马铃薯定标模型及数据库：可测定水分、蛋白、淀粉、还原糖（样品切片扫描）（投标文件需提供制造商发布的定标模型及数据库简报佐证）；

1.20 仪器内置辣椒定标模型及数据库：可测定水分、脂肪、纤维、辣椒素、二氢辣椒素、辣椒素类物质总量、辣度（投标文件需提供制造商发布的定标模型及数据库简报佐证）；

▲ 1.21 仪器内置土壤定标模型及数据库土壤：铵态氮、硝态氮、总氮、总磷、总钾）、碱解氮、速效磷、速效钾、土壤有机质含量、pH、Salt，其中碱解氮的浓度范围不少于20-230mg/kg，相关系数≥0.75（投标文件需提供制造商发布的定标模型及数据库简报佐证）；

- 工作站：不低于以下配置：品牌商务机，配置不得低于以下标准：CPU：核心数量≥8核心，主频≥3.6 GHz；独立显卡：128bit及以上位宽、8G及以上GDDR6 显存；内存：DDR5类容量16GB以上；硬盘：500G以上高速固态硬盘+64M以上缓存容量 2TB以上机械硬盘；光驱：DVD；显示器：25英寸及以上；专业版正版操作系统；

- 输出设备：A4激光输出

★4.  投标人所投本产品如果是进口产品，需提供制造商或者国内总代理针对本项目关于本产品的授权函及售后服务承诺函原件扫描件，并加盖投标人公章。

★5.  质保期自验收合格后签字之日起算不少于3年。

★6. 配置清单（包含但不限于以下配置，以实现本招标文件要求的功能、技术指标和性能为准，且投标文件须明确报出配置及配件的数量、品牌、规格型号及相关技术指标。）

| 序号 | 配置名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机测定单元 | 1台 |
| 2 | 操作/分析软件 | 1套 |
| 3 | 大样品杯（直径13cm±1cm） | 2个 |
| 4 | 小样品杯（直径7cm±1cm） | 2个 |
| 5 | 检测灯 | 4只 |
| 6 | 工作站及输出设备 | 1套 |

# （二）显微X射线荧光光谱仪

1. 规格技术指标

1.1主机

1.1.1 能量色散X射线荧光光谱法

▲1.1.2 配置不少于2种X射线探头：至少包含15 um高强度X射线探头、1.2mm快速扫描X射线探头。

1.1.3 X射线源采用垂直照射方式，光学观察与X射线照射同轴（投标文件需提供技术白皮书或制造商发布的产品彩页或制造商官网技术参数截图或国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告证明材料）。

★1.1.4 X射线发生器：X射线管（铑靶），管电压可在15kV、30kV和50kV之间切换，管电流0.002-1.0mA，最大功率≥50W。

1.2. 检测器

1.2.1荧光X射线检测器

▲1.2.2检测器：硅漂移检测器 (SDD)，可检测元素:F (Z=9) to Am (Z=95)， 能量分辨率：≤145eV（投标文件需提供技术白皮书或制造商发布的产品彩页或制造商官网技术参数截图或国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告证明材料）。

1.2.3制冷方式：电制冷

1.2.4窗口材料：Be

1.3.透射X射线检测器

▲1.3.1检测器：NaI (TI) 闪烁体

1.3.2信号放大器：光电倍增管(PMT)

1.4样品仓

1.4.1样品仓尺寸：≥450(W) × 500(D) × 80(H) mm

★1.4.2样品测定环境至少包含以下三种模式：全真空模式、局部真空模式、大气环境模式。

1.4.3真空度：真空仓排气孔处≤1 Torr (133.322 Pa)。

1.5.样品台

1.5.1样品台尺寸：≥100mm X 100mm

1.5.2 XY 方向扫描范围：256μm X 256μm ~ 100mm X 100mm，最小步进: ≤2μm。

1.5.3 Z方向扫描范围：调节高度≥20mm，最小步进：≤0.2μm。

1.5.4 可扫描最大样品尺寸≥300(W) X 250(D) X 80(H) mm（投标文件需提供技术白皮书或制造商发布的产品彩页或制造商官网技术参数截图或国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告证明材料）。

1.6. 光学图像观察

▲1.6.1 CCD 相机全景图像：≥450万像素；光学图像视野范围：≥90mm X 90mm。

▲1.6.2 照明方式：顶部、底部、侧面、明场、暗场，样品台可以移动到屏幕上整体图像/细节图像中鼠标指定的位置（投标文件需提供技术白皮书或制造商发布的产品彩页或制造商官网技术参数截图或国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告证明材料）。

1.7．分析功能

1.7.1定性分析 (谱图测量)；能量范围：0~40 keV (10eV/ch)；

纵轴标尺：线性或对数，可切换；

标记：特征X射线峰；

谱峰标记：在谱图上显示元素符号；

自动定性分析：谱峰搜索及元素识别；

队列检测分析：队列检测模块用于多区域扫描分析和多点分析。保存/载入谱图：分析结束后可保存谱图或定性分析结果到硬盘中，还可以从硬盘导入存储的谱图或数据。

▲1.7.2定量分析：基本参数法 (FPM)：标准基本参数法 (无标样分析) 或 单/两点校正校准曲线法：线性、二次或多次回归校准曲线。

▲1.7.3扫描分析

荧光X射线检测扫描区域（100mm × 100mm样品台）：256um × 16um~100mm × 100mm ；

透过X射线扫描：与荧光X射线检测扫描区域相同的一幅图像；

图像显示：标尺, 游标图像, 对比度调节；

图像处理：谱峰分离，虚拟色彩, RGB 合成及图像上的线分析光谱；

扫描图：面扫描完成后也可以再指定选择的元素; 在面扫描图上指定的区域可以重构谱图（光学图像/透射X射线图像/元素分布图像），扫描位置可以通过光学图像指定（整体图像/细节图像），样品台可以移动到光标指定的位置，扫描位置可以在元素图像或透过图像指定。

8 辐射安全防护

1.8.1 仪器设备采用整体封闭式安全防护设计，并具备安全联锁装置。

★1.8.2 属于三类辐射装置（投标文件需提供制造商发布的产品彩页或制造商官网技术参数截图或国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告证明材料）；

1.9 工作站：不低于以下配置：品牌商务机，配置不得低于以下标准：CPU：核心数量≥8核心，主频≥3.6 GHz；独立显卡：128bit及以上位宽、8G及以上GDDR6 显存；内存：DDR5类容量16GB以上；硬盘：500G以上高速固态硬盘+64M以上缓存容量 2TB以上机械硬盘；光驱：DVD；显示器：25英寸及以上；专业版正版操作系统；

1.10输出设备：A4激光输出。

1.11 UPS：≥3KVA；

★1.12 投标人所投本产品如果是进口产品，需提供制造商或者国内总代理针对本项目关于本产品的授权函及售后服务承诺函原件扫描件，并加盖投标人公章。

★1.13 质保期自验收合格后签字之日起算不少于5年。

★2. 配置清单（包含但不限于以下配置，以实现本招标文件要求的功能、技术指标和性能为准，且投标文件须明确报出配置及配件的数量、品牌、规格型号及相关技术指标。）

| 序号 | 配置名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | X射线荧光显微分析仪主机 | 1台 |
| 2 | 队列监测模块 | 1个 |
| 3 | 15um高强度X射线探头 | 1个 |
| 4 | 1.2mm整体分析同轴X射线探头 | 1个 |
| 5 | Cl元素标准样品 | 1个 |
| 7 | 工作站及输出设备 | 1个 |
| 8 | UPS（≥3kVA） | 1个 |

# （三）离子色谱仪

1. 规格技术指标

1.1 离子色谱系统，包括高压聚醚醚铜泵，内置电动六通阀，保护柱，分析柱，阴阳离子抑制器和电导检测器，整个系统零死体积接头及管线。

1.1.1配置漏液传感器：实时监控泵、色谱柱、六通阀、电导检测器及管路的连接状态。

1.1.2 主机内置数字式气压调节器，提高输气精度，且软件可记录。

1.1.3 主机内置≥2个蠕动泵。

1.1.4 零死体积接头及管线。

1.1.5 主机内部同时安装两个抑制器。

1.1.6 淋洗液监视器：根据淋洗液使用情况，自动实时发出警报。

1.2 泵

1.2.1 高性能/低脉冲高压双柱塞泵，泵所有部件含泵外壳、单向阀外壳、单向阀阀芯、管路等均需聚醚醚铜材质，适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。

1.2.2 流速范围：0.00-5.00 mL/min。

1.2.3 最大耐压：≥ 35MPa（5000psi）。

1.2.4 压力脉冲：≤1.0%。

1.2.5 配置泵前真空脱气。

1.2.6 兼容4μm高压色谱柱，在3050～4000psi的系统压力下，可长期稳定工作。

1.2.7 流量设定值误差：≤0.1%；流量稳定性：≤0.1%。

1.2.8 配置淋洗液截止阀。

▲1.2.9 密封圈清洗：独立的在线密封圈清洗室，减少密封圈的磨损，延长泵的维护周期（投标文件需提供技术白皮书或制造商发布的产品彩页或制造商官网技术参数截图或国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告证明材料）。

1.2.10 泵废液阀需集成在泵内部，不能是独立的一部分。

1.3 色谱分析柱

1.3.1高效高容量阴离子分离柱及保护柱，塑料非金属外壳。

1.3.1.1乙基乙烯基苯/二乙烯基苯聚合物填料，键和烷醇季铵基官能团。

1.3.1.2 耐受0-14的pH工作范围，且最大耐压≥ 4000psi，且耐受 ≥ 2.0mL/min的流速，并且柱容量 ≥ 125μeq/根。

▲1.3.1.3 一针进样同时检测七种离子：氟、氯、溴、亚硝酸根、硝酸根、硫酸根、磷酸根，且一针样品分析时间 ≤ 6分钟，七种离子均可达到基线分离，分离度均 ≥ 1.5（投标文件需提供技术白皮书或制造商发布的产品彩页或制造商官网技术参数截图或国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告证明材料）。

1.3.1.4 Cl-、NO2-的分离能力可达到10000:1，适用于高氯基体样品中痕量亚硝酸盐的分析。

1.3.2阳离子分离柱及保护柱，塑料非金属外壳。

1.3.2.1乙基乙烯基苯/二乙烯基苯聚合物填料，键和羧酸基或磷酸基官能团。

1.3.2.2兼容甲基磺酸淋洗液梯度洗脱。

1.3.2.3最大耐压 ≥ 4000psi，且柱容量 ≥ 900μeq/根。

▲1.3.2.4一针进样同时检测六种离子：锂、铵、钠、钾、镁、钙，且一针样品分析时间 ≤ 5分钟，六种离子均可达到基线分离，分离度均≥ 1.5（投标文件需提供技术白皮书或制造商发布的产品彩页或制造商官网技术参数截图或国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告证明材料）。

1.3.2.5 Na+、NH4+的分离能力可达到10000:1，NH4+的分离能力可达到10000:1，适用于高钠基体样品中痕量铵根的分析。

1.4 柱温箱

1.4.1 设置范围：10℃ - 60℃。

1.4.2 种类：内置柱温控模块。

1.4.3 具有样品和淋洗液预加热功能。

1.5 抑制器

1.5.1 阴离子电解抑制器。

1.5.1.1 抑制背景总电导 ≤ 5.0μS（针对氢氧根体系）。

★1.5.1.2自动电解连续再生微膜抑制器。

1.5.1.3 无需外加酸（包括但不限于硫酸、硝酸、盐酸、甲基磺酸等）进行化学再生。

1.5.1.4 无需使用蠕动泵或其他任何加液装置进行清洗和再生，无需转子切换。

1.5.1.5 抑制器容量 200mM氢氧化钠或氢氧化钾，1.0mL/min流速，至少持续30min。

1.5.1.6 提供多种抑制模式，自循环电抑制、外接水模式等。

1.5.1.7 所有样品和标样均通过同一抑制器，且淋洗液与再生液通道完全独立。

1.5.2 阳离子电解抑制器。

1.5.2.1 抑制背景总电导 ≤ 5.0μS。

1.5.2.2 抑制器连接在阳离子色谱柱和电导检测器之间（提供仪器连接图片证明）。

★1.5.2.3 自动电解连续再生微膜抑制器。

1.5.2.4 无需外加再生液（碳酸钠/碳酸氢钠）进行化学再生。

1.5.2.5 无需使用蠕动泵或其他任何加液装置进行清洗和再生，无需转子切换。

1.5.2.6 抑制器容量 100mM甲基磺酸，1.0mL/min流速，至少持续30min。

1.5.2.7 提供多种抑制模式，自循环电抑制、外接水模式等。

1.5.2.8 所有样品和标样均通过同一抑制器，且淋洗液与再生液通道完全独立。

1.6 电导检测器

1.6.1 类型：数字信号控制处理器，当检测μg/L级到g/L级不同浓度的离子时，输出信号可直接数字拓展，无需调整量程，输出值应为直接的电导信号，提供具有电导输出的色谱图。

1.6.2 全程信号输出范围：0-18000 μS/cm。

1.6.3 电导池控温范围： 15℃ - 60℃。

1.6.4 电导池电极材料：钝化316不锈钢。

1.6.5 电导池体材料：化学惰性聚合材料。

1.6.6 检测器分辨率：≤ 0.002nS/cm；检测器耐受最大压力：≥ 8MPa；信号采集频率：≤ 90Hz，色谱图上显示的采集点数每秒 ≥ 90个。

1.7 在线电解淋洗液发生器

1.7.1 洗液发生罐耐压 ≥ 5000 psi，兼容高压色谱柱。

1.7.2梯度产生曲率：1-9，任意数值可选。

1.7.3梯度产生：高压梯度，梯度产生在泵后高压区，梯度延迟体积小，梯度延迟时间短。

1.7.4梯度精度：≤ 0.2%（投标文件需提供0.1-100mmol/L KOH缓慢变化的梯度色谱图及6针重复性谱图）。

1.7.5梯度准确度：≤ 0.2%。

1.7.6 提供等度和高压多步梯度。

1.7.7产生方式：利用电解产生的H+或OH-在线生成酸性或碱性淋洗液。

1.7.8 KOH、MSA和K2CO3等多种电解淋洗液发生罐选择。

1.7.9配置连续电解自动再生捕获柱，进一步净化淋洗液。

1.7.10配置高压自动脱气装置，进行淋洗液脱气。

1.7.11软件控制：在软件中直接输入所需淋洗液浓度。

1.8自动进样器

1.8.1 具有 ≥ 49个进样瓶物理位置，单个进样瓶体积 ≥5.0 mL，单次进样体积 ≥4.5 mL。1.8.2具有进样清洗位。

1.8.3进样模式：支持定量环或浓缩柱模式。

1.8.4上样速度：0.1-5.0 mL/min。

1.8.5 进样器可耐压 ≥ 100psi。

1.8.6自动进样器带有样品盘保护罩，降低外界环境对样品的影响。

1.9软件：

1.9.1 操作界面：正版操作系统。

1.9.2 基于数据库设计的数据处理功能，修改色谱图、校正曲线后即可实时动态数据更新；具备自定义搜索功能。

1.9.3 可导出txt格式原始数据，可输出PDF、EXCEL、cmbx、AnDI等格式数据。

1.9.4 可同时控制同品牌的离子色谱、气相色谱、液相色谱、质谱检测器。

1.9.5 具有色谱峰智能积分功能，提供多种可视化的积分方式，一键选择即可完成智能积分，多种积分方式灵活快速切换。

▲1.9.6 配置网页Flash虚拟柱软件技术，模拟10款以上阴离子色谱柱对30种以上阴离子和有机酸的分离效果（投标文件需提供技术白皮书或制造商发布的产品彩页或制造商官网技术参数截图或国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告证明材料）。

▲1.9.7 配置网页Flash虚拟柱软件技术，模拟4款以上阳离子色谱柱对20种以上阳离子和有机胺的分离效果（投标文件需提供技术白皮书或制造商发布的产品彩页或制造商官网技术参数截图或国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告证明材料）。

1.10工作站：不低于以下配置：品牌商务机，配置不得低于以下标准：CPU：核心数量≥8核心，主频≥3.6 GHz；独立显卡：128bit及以上位宽、8G及以上GDDR6 显存；内存：DDR5类容量16GB以上；硬盘：500G以上高速固态硬盘+64M以上缓存容量 2TB以上机械硬盘；光驱：DVD；显示器：25英寸及以上；专业版正版操作系统。

1.11 输出设备：A4激光输出。

★1.12 投标人所投本产品如果是进口产品，需提供制造商或者国内总代理针对本项目关于本产品的授权函及售后服务承诺函原件扫描件，并加盖投标人公章。

★1.13 质保期自验收合格后签字之日起算不少于3年。

★2. 配置清单：包含但不限于以下配置，以实现本招标文件要求的功能、技术指标和性能为准，且投标文件须明确报出配置及配件的数量、品牌、规格型号及相关技术指标。）

| 序号 | 配置名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 离子色谱仪主机 | 1套 |
| 2 | 阴离子分析柱和保护柱 | 3套 |
| 3 | 自动电解连续再生阴离子膜抑制器 | 1套 |
| 4 | 阳离子分析柱和保护柱 | 3套 |
| 5 | 自动电解连续再生阳离子膜抑制器 | 1套 |
| 6 | 在线淋洗液发生器 | 1套 |
| 7 | 电导检测器 | 1套 |
| 8 | 泵前真空脱气 | 1套 |
| 9 | 自动进样器(≥49样品位) | 1套 |
| 10 | 样品瓶（250个/盒） | 1盒 |
| 11 | 原装控制软件 | 1套 |
| 12 | 工作站及输出设备 | 1套 |
| 13 | UPS（≥5kVA） | 1套 |

## 包2：

# （一）元素形态分析系统

1、规格技术指标

1.1、仪器应用要求

1.1.1仪器要求能适用于广泛领域的各种样品的元素分析和同位素分析任务，尤其是对各类复杂基体的土壤、矿物、地表水、地下水、农产品等样品中各种无机元素的分析，同时实现元素的形态分析。

1.1.2 仪器具备多级杆碰撞/反应池技术以消除复杂样品基体的干扰。

1.1.3 仪器主机内包含三套四极杆装置，要求具有定性及定量分析能力，以及形态分析能力。

1.2、液相色谱技术指标

1.2.1 二元泵系统，流量范围0.1-5.0mL/min连续可调。

1.2.2 样品位数≥100位。

1.2.3样品交叉污染：≤0.02％。

1.2.4 进样重复性：＜0.5%。

1.3、电感耦合等离子体质谱仪（ICPMS）技术指标

1.3.1 雾化系统：高效同心雾化器。

▲1.3.2 炬管需为组合式设计非分体式设计，配备等离子体屏蔽技术装置，以消除接口的二次放电，无需屏蔽矩等耗材。

1.3.3 全基体进样系统可实现样品气体稀释，稀释倍数≥100 倍，可直接分析固含量超过 3%样品，最大可达 25%以上的样品。

1.3.4 全基体进样系统可通入氧气，实现有机样品的直接进样分析。

1.3.5 全基体进样系统可通入其他等离子改进气体（如：甲烷、氦气等），实现难电离元素，如砷、硒等元素的超痕量分析。

★1.3.6 智能电子稀释系统：利用通用池四极杆的离子选择能力，智能调谐离子传输，避免高含量元素的信号饱和，从而在一次样品运行时，能选择性对元素进行稀释，实现高低含量元素同时检测，分析动态线性范围≥12个数量级。

★1.3.7  等离子体离子源：≥30MHz 的固体高频发生器，频率稳定性≤0.01%。功率 600—1600W，连续 5W 可调。

1.3.8 等离子体工作线圈无需外部冷却水额外冷却，实现超低射频能量损耗。

★1.3.9 接口：为保证最强离子束聚焦和耐各类样品基体，接口部分应由三个锥构成，所有锥孔直径都≥0.9mm。

1.3.10 具有虚拟接地的、不额外依靠外部物理接地的消除锥口二次电弧放电技术，无需屏蔽炬等额外安装与维护，无需屏蔽炬等额外消耗。如需要屏蔽炬，需要配置50套屏蔽炬备用。

1.3.11 四极杆离子偏转器采用90°离子偏转技术，实现分析离子与未电离的中性粒子和光子彻底分离，离子透镜免维护。

1.3.12 四级真空系统，关机后24小时冷启动至工作所需要的真空度时间≤8分钟。

▲1.3.13仪器的碰撞/反应池内部或前端包含一套可实现全质量筛选功能的四极杆结构设计（非四平板、八极杆、六极杆等），实现强反应性气体下反应副产物的去除。（提供结构图片）

1.3.14 气体控制：使用不少于7个高精度气体质量流量控制器，控制包含3路离子源气（等离子体气、辅助气、雾化气），1路全基体进样系统气和3路碰撞反应气（碰撞气，氧化反应气，还原反应气）。

1.3.15单次分析中，可实现标准模式、碰撞模式和反应模式切换，不同模式切换时间≤10s。

1.3.16 检测器为脉冲模拟双模式同时型检测器，分析的质量数范围 1-285amu。

1.3.17 仪器具有高分辨和标准分辨率模式。在一次进样分析中 0.3amu—2.0amu可调，实现在对同一样品一次分析八种以上元素时，同时对八种以上元素设置不同的分辨率。

★1.3.18 检测器瞬时采集速率≥100,000数据点/秒。

1.3.19 软件为多任务程序，可以控制和监视系统的操作参数，数据采集以及样品进样。具有定量分析，半定量分析，同位素比，同位素稀释，谱扫描和强度/时间分析等功能。

1.3.20 配备相关形态分析软件，实现元素形态的定量分析。

1.3.21 液晶触摸屏，仪器面板LED状态显示灯，LED灯不同颜色状态显示仪器操作模式、数据采集模式和待机模式。

1.3.22 液晶触摸屏可进行硬件控制，包括锥、真空、等离子体等，液晶触摸屏可视化仪器参数诊断，查看仪器运行参数，包括雾化气背压，真空压力等。

1.4、电感耦合等离子体质谱仪（ICPMS）性能指标

1.4.1 检测限：Be≤0.2 ppt；In≤0.02 ppt；U≤0.02 ppt。

1.4.2 标准模式下灵敏度：低质量数≥140M cps/ppm；中质量数≥350M cps/ppm；高质量数≥500M cps/ppm。

1.4.3 随机背景：≤1 cps（4.5 或 220）。

1.4.4 氧化物离子（CeO+/Ce+）≤2.5%，双电荷粒子（Ce2+/Ce+）≤3%。

1.4.5 质谱校正稳定性：≤0.05 amu/一天，≤0.1 amu/一个月。

1.4.6 同位素比精密度：RSD(107Ag/109Ag)≤0.08%。

1.4.7 低含量受干扰元素分析能力：1000 mg/L NaCl 基质中 50ppt 的 80Se 回收率优于 95%。（需提供制造商发布的产品彩页或制造商官网技术参数截图或国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告证明材料）

1.4.8 同时形态分析能力：具有 As 和 Cr 形态同时分析的能力。（投标文件需提供技术白皮书或制造商发布的产品彩页或制造商官网技术参数截图或国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告证明材料）

1.5 工作站：不低于以下配置：品牌商务机，配置不得低于以下标准：CPU：核心数量≥8核心，主频≥3.6 GHz；独立显卡：128bit及以上位宽、8G及以上GDDR6 显存；内存：DDR5类容量16GB以上；硬盘：500G以上高速固态硬盘+64M以上缓存容量 2TB以上机械硬盘；光驱：DVD；显示器：25英寸及以上；专业版正版操作系统。

1.6 输出设备：A4激光输出。

1.7 投标人所投本产品如果是进口产品，需提供制造商或者国内总代理针对本项目关于本产品的授权函及售后服务承诺函原件扫描件，并加盖投标人公章。

★1.8 质保期自验收合格后签字之日起算不少于5年。

★2、配置清单（包含但不限于以下配置，以实现本招标文件要求的功能、技术指标和性能为准，且投标文件须明确报出配置及配件的数量、品牌、规格型号及相关技术指标。）

| 序号 | 配置名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电感耦合等离子体质谱仪（ICPMS）主机（含等离子体、四极杆90℃离子偏转器，主四极杆质谱仪、四极杆碰撞/反应池、前级泵和涡轮泵、雾化器） | 一套 |
| 2 | 液相色谱仪（LC）主机（含泵、柱温箱、液相色谱组件） | 一套 |
| 3 | 自动进样器（≥100位） | 一套 |
| 4 | 自动进样器（≥150位） | 一套 |
| 5 | 电感耦合等离子体质谱仪工作站 | 一套 |
| 6 | 形态分析软件 | 一套 |
| 7 | 电子稀释系统 | 一套 |
| 8 | 全基体进样系统 | 一套 |
| 9 | 蠕动泵排液管 | 24根 |
| 10 | 蠕动泵进样管 | 24根 |
| 11 | 冷却剂 | 5升 |
| 12 | 液相—ICPMS连接组件 | 一套 |
| 13 | As、Cr、Se形态分析色谱柱 | 一套 |
| 14 | Hg、Sn形态分析色谱柱 | 一套 |
| 15 | 外围配置 | 一套 |
| 16 | 循环冷却水装置 | 一套 |
| 17 | 氩气钢瓶及减压阀 | 一套 |
| 18 | 工作站 | 一套 |
| 19 | 输出设备 | 一套 |
| 20 | 采样锥、截取锥、超截取 | 二套 |
| 21 | 矩管、中心管 | 一套 |
| 22 | UPS（10KVA，1小时） | 一套 |

# （二）碳氮元素分析仪

1 用途：用于测试肥料、滤膜、土壤、植物、环境、生态、能源、化工、药品、食品、橡胶、其他高分子材料等样品中的碳、氢、氮、硫、氧元素含量，从而揭示化合物性质变化。

2 测量模式: CHNS, O,主机可以升级测 Cl。

★3 各元素测量的绝对含量：

CHNS模式下：C(碳) ≥13mg，H(氢) ≥1mg，N(氮) ≥8mg，S(硫) ≥2mg；

O模式下：O（氧）≥6mg。

4 检测器

4.1检测器类型：TCD检测器

4.2 检测限：≤50ppm

5 气体分离方式：动态吸附+解析的分离原理。采用选择性吸附柱，通过缠绕在吸附柱上的加热丝进行不同温度下的特定解析。

6 校正：非线性校正曲线。

▲7 加氧方式：采用垂直陶瓷加氧管，垂直陶瓷加氧管长度≥10cm，氧气直接注入样品燃烧区域，保证样品实现完全燃烧。

8 进样方式：零空白球阀进样。

★9 高温燃烧及还原方式：双炉双管式系统，可容纳直径≥25mm石英反应管。CHNS模式测试时，燃烧管和还原管独立分开，燃烧管中仅填充氧化剂，还原管中仅填充还原剂。燃烧炉设置温度可到1150℃（锡容器包样时，样品瞬时燃烧温度高达1800℃）。

▲10 进样方式: 单层非堆叠式进样器，单层进样位数≥120位，进样器允许仪器运行期间随时添加和改变样品。

11 检测方式：燃烧产物气体全部进入检测器检测，不分流。

12 分析时间：根据元素含量和样品量自动优化，8分钟实现CHNS同时分析。

13 开机稳定时间：＜50分钟。

14 分析气体 ：仪器仅需氦气（载气）和氧气（燃烧气）两种分析气体，无需第三种气体辅助进样。

15 备选气体：同时检测C、H、N、S元素时可选氩气（Ar）做备选载气。

▲16 主机支持如下拓展功能：红外检测器测硫，红外检测器测氧，电化学检测器测氯，高氟样品测量，TOC测量，同位素质谱连接等。

17 检测器: 检测器动态测量范围宽，无需任何改变或手动设置就可以连续测量元素含量范围差别很大的样品，如12000:1的C/N和C/S比。

18 管路连接方式：快速插拔的球夹连接，免工具维护。

19 高温燃烧炉提供≥10年质保

▲20 燃烧炉采用非固定滑轨式，进行日常反应管维护时，仅需将炉体滑出，无需移除仪器上方的进样器。

★21 CHNS模式，CHNS出峰图谱标注相应元素峰的具体积分起始时间与结束时间，且CN峰的分离度（N峰的积分结束时间与C峰的积分起始时间的时间差）≥30 s以上。

★22 精密度要求：

CHNS模式：仪器运行≥10mg磺胺标样，CHNS测试精度绝对误差≤0.1%。

O模式：仪器运行≥2mg磺胺标样，O测试精度绝对误差≤0.1%。

CHNS模式：仪器分别运行1mg、3mg、5mg、7mg、9mg磺胺标样，并绘制标准曲线，线性达到0.999以上。

★23 质保期自验收合格后签字之日起算不少于5年。

★24 配置清单（包含但不限于以下配置，以实现本招标文件要求的功能、技术指标和性能为准，且投标文件须明确报出配置及配件的数量、品牌、规格型号及相关技术指标。）

| 序号 | 配置名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 元素分析仪（CHONS）主机 | 1套 |
| 2 | ≥120位单层非堆叠自动进样器 | 1套 |
| 3 | 耗材包 | 1套 |
| 4 | 配套工作站及输出设备 | 1套 |
| 5 | 4000个样品以上耗材及启动工具 | 1套 |

# （三）连续流动分析仪

1. 规格技术指标

1.1  24位高分辨A/D输转换器，线性范围：0-1.8，检测分辨率≤0.1ug/L。

1.2  波长范围：至少包含200-1000nm。

▲1.3 蠕动泵的泵管位数≥34道（投标文件需提供实物图片，能清晰的显示每个泵管位置的俯视图）；空气阀: 光电感应电磁阀控制气泡的加入，保证气泡注入均一、同步。

▲1.4 自动进样器 样品杯数量：≥180个样品杯位，样品杯容量：≥5ml，样品进样体积：可调节。

▲1.5 泵、化学模块、试剂控制单元及检测器必须相互独立，各自是完全独立的机箱（投标文件需提供清晰、四个部分明显分开的、易分辨边的实物图片）。

▲1.6 试剂控制单元：自动进行清洗液和试剂的切换，≥15个的独立试剂切换阀，独立的箱体带液晶显示：同时显示每个试剂的液位（≥15个试剂的液位）、温度（投标文件需提供实物图片、在箱体液晶上能同时显示每个试剂的液位、箱体内的温度，及试剂瓶在箱体内的图片）。

1.7 每个试剂能独立自动切换（投标文件需提供清晰的软件界面截图）。

▲1.8 双光束检测系统、自动实时空白校正、全密闭系统。

1.9 用于土壤、植物等样品中氨氮、硝态氮、亚硝态氮、总氮、磷酸盐、总磷、硅、硫化物、氯、硼等的自动分析。

1.10 化学模块的可检测对象及性能：

1. 10.1 氨氮：检测范围：0- 50 mg/L   检出限：≤0.01 mg /L  变异系数: ≤1.5%

1. 10.2硝态氮：检测范围： 0-40.0mg/L  检出限：≤0.01mg/L 变异系数: ≤1.5%

1. 10.3总氮： 检测范围：0-25mg/L  ≤检出限：0.011mg/L 变异系数: ≤1.5%

1. 10.4磷酸盐：检测范围：0-50mg/L 检出限：≤0.07mg /L  变异系数: ≤1.5%

1. 10.5总磷：检测范围：0- 45mg/L 检出限：≤0.02mg /L  变异系数: ≤1.5%

1. 10.6硫化物：检测范围 0.001～5mg/L 检出限：≤0.005mg/L 变异系数: ≤1.5%

1. 10.7氯：检测范围：0-250 mg/L  检出限：≤0.09 mg/L 变异系数：≤1.5%

1. 10.8硼：检测范围:0-15 mg/L  检出限: ≤ 0.1 mg/L  变异系数: ≤1.5%

1. 10.9硅：检测范围:0-60 mg/L  检出限: ≤0.01 mg/L  变异系数: ≤1.5%

1.11  工作站：不低于以下配置：品牌商务机，配置不得低于以下标准：CPU：核心数量≥8核心，主频≥3.6 GHz；独立显卡：128bit及以上位宽、8G及以上GDDR6 显存；内存：DDR5类容量16GB以上；硬盘：500G以上高速固态硬盘+64M以上缓存容量 2TB以上机械硬盘；光驱：DVD；显示器：25英寸及以上；专业版正版操作系统。

1.12 输出设备：A4激光输出。

★1.13 投标人所投本产品如果是进口产品，需提供制造商或者国内总代理针对本项目关于本产品的授权函及售后服务承诺函原件扫描件，并加盖投标人公章。

★1.14 质保期自验收合格后签字之日起算不少于5年。

★2. 配置清单（包含但不限于以下配置，以实现本招标文件要求的功能、技术指标和性能为准，且投标文件须明确报出配置及配件的数量、品牌、规格型号及相关技术指标。）

| 序号 | 配置名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 蠕动泵 | 1台 |
| 2 | 光电感应电磁阀 | ≥3套 |
| 3 | 取样器 | 1套 |
| 4 | 检测器 | 4个 |
| 5 | 化学分析模块 | 4套 |
| 6 | 试剂控制单元（≥15个切换阀） | 1套 |
| 7 | 工作站及输出设备 | 1套 |
| 8 | 泵管12根/包 | 30包 |
| 9 | 透析膜12片/包 | 4包 |
| 10 | 连接管 | 50米 |
| 11 | 样品杯 | 1000个 |

## 第三节 商务要求

一、主要商务要求

| 采购人名称、地址 | 采购人名称：岳麓山实验室 地址：长沙市 |
| --- | --- |
| 履行合同的时间、地点及方式 | ★一、履行合同的时间、地点及方式： - 仪器供货期：国产设备在合同签定后25天内交货，并安装调试合格。原装进口设备在合同签定后90天以内送货到采购人指定地点并安装调试合格。所有设备均须按照采购人通知的时间及地点进行供货。到货后，仪器公司提供全面安装工具、并由仪器工程师安装（安装等相关费用由投标人承担）。 - 交货地点：采购人指定地点 - 交货方式：货到采购人指定安装位置，包括货物安装、调试、试运行、培训及验收合格（交钥匙项目） |
| 服务质量保证期 | ★一、服务质量保证期：本项目要求质保期不少于3年（或5年），其余要求见第五章采购需求。投标人应根据标的物的特性，充分考虑投标报价。 |
| 服务响应时间 | ★一、服务响应时间： - 投标人在收到采购人售后请求后，需在2小时内响应并安排技术人员远程指导排除故障；故障未能远程指导排除的，投标人需在24小时内安排售后人员携带维修工具和零配件到达现场，48小时内解决一般故障；对需到本地特约服务站维修或临时采购国产特殊配件的，必须在72小时内解决故障；对需返厂维修或需临时采购进口配件的，必须在7天内解决故障（如遇不可抗逆因素，需经采购人同意）。如遇紧急情况，投标人应能安排售后服务人员能在4小时内到达实验室开展工作。 - 其余详见第五章采购需求。 |
| 合同价款支付方式和条件 | ★一、合同价款支付方式和条件： 1. 本项目无预付款。原装进口产品由外贸进出口代理单位办理手续（外贸进出口代理单位须经采购人确认），外贸代理服务费由投标人支付。货到安装、调试、培训完成并经验收合格后，由采购人凭投标人提供的有效票据通过银行或国库向投标人支付合同款，具体按以下方式执行： 2. 验收合格后，投标人提供质保期担保，采购人支付 100% 的合同款；质量保证期满（从验收合格之日起计）且设备正常运行经双方确认无质量问题，根据投标人提交的担保撤销申请，由采购人发起撤销质保期担保； 3. 在款项支付过程中，因财政部门的原因（如跨财政会计年度、资金指标未及时核拨等），付款时间相应顺延，均不属采购人违约。 4. 质保期担保：投标人需在设备验收合格后且合同款支付前提交质保期担保，担保形式为保证金（现金、支票或银行汇票）或银行保函（见索即付的无条件保函），金额为合同合同金额的7%，有效期不得少于设备质保期满后60天，若质保期内出现质量问题且投标人未修复的，采购人有权要求延长担保有效期。银行保函具体要求：①保函必须有“见索即付”、“不可撤销”字样，采购人可在保函有效期内，凭书面索赔通知要求银行无条件支付保函金额，无需提供其他证明文件；②禁止保函中包含以下内容：需提交仲裁判决或第三方证明、索赔需投标人同意、模糊的失效条款（如“质保期结束失效”，未明确具体日期）等影响采购人权益的事项。 |
| 投标人提供的其他服务 | ★一、质量保证 1、投标人应保证货物是已定型上市销售的全新、原产地、原包装、手续合法完整、渠道正规的产品，完全符合合同规定质量、规格和性能的要求。 2、投标人必须严格遵守《产品质量法》，在投标文件中对产品质量保证体系做出说明，并完整地履行质保期内的免费现场维修服务承诺。在设备质量保证期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运行过程中发现的设备质量问题，由投标人负责处理，实行包修、包换、包退、直至产品符合质量要求。投标人承担修理、调换、退货发生的一切费用和采购人的直接经济损失。 ★二、产品安装、调试及项目实施 1、包装：原厂原包装送货，货到采购人指定地点，经采购人指定人员验证后方可开箱。为了保证设备在长途运输和装卸过程中的安全，产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。由于包装不善导致设备锈蚀、失缺或损坏，由投标人承担一切责任。每一包装箱内必须附有装箱清单。 2、安装：本项目的安装由中标人负责，中标人应对产品和系统安装提供全面的技术服务与支持，为顺利安装运行提供完全技术保证。 3、调试：调试由投标人负责，投标人为运行调试提供技术和产品的必要条件。并应向采购人有关人员讲解产品和系统结构与计划调试方法，包括系统的性能、技术特点、调试技巧等有关技术原理、方法，解决调试过程中出现的技术问题。设备试运行由投标人负责，由采购人确认，试运行产生的一切费用由投标人承担。 4、验收：投标人在完成合同规定的内容后（安装调试合格），可向采购人申请验收；验收依据招标文件、投标文件、采购合同及其它有效的补充文件。 5.对于需定期校准的设备，需同步规划并安排校准周期。 ★三、技术培训： 投标人应科学制定相配套的培训计划，对采购人的使用操作人员进行切实有效的培训，确保产品能良好地运作。培训费用由中标人承担，培训包括仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论和上机操作等内容，确保不少于4个（2批次以上）使用人员能独立操作。 ★四、其他： 1、本合同范围所需的设备均由投标人提供。采购供应的材料、设备均须有合格证、质保书等相关技术资料。如发现不合格的设备材料，由投标人承担全部的经济损失和责任。 2、设备生产厂家的产品检测证书、出厂检验报告、合格证书、产品说明书等有关资料验收时一次性移交采购人。 3、供货前，投标人须安排专业技术人员到供货地点现场勘察安装环境，并出具针对该项目仪器安装条件的现场勘查报告书，产生的费用包含在投标总价内。投标人为保证货物安全、合法、完整到达采购人指定的场所条件并完成安装、调试和试运行所需的工作、提供的相应配件、耗材，例如：插座接线、稳压器等. 4、进口的货物必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准，进口的货物必须是具有合法的进口手续和途径，并通过了中华人民共和国商检部门检验，投标人所投进口产品的报关、商检、备案手续及所产生的一切费用均由投标人自行承担并办理。 5、本项目中如有涉及水、电、气设备安装及调试、室外高空作业等项目的投标人承诺使用具有国家认可资质的操作人员（资质证书仍在有效期内）实施，否则由此造成的后果由投标人负责。 6、如所投产品受行业主管部门规定强制认证或检测或许可的（如 3C 认证或检测报吉或工信部进网许可证等），投标人在签订合同前向采购单位提供相关认证证书或检测报告。 7、本项目所要求的硬件、软件，投标人要配备给采购人，并保证采购人能正常使用求不需要另外增加其他附件和其他费用。 |
| 违约责任 | 详见第六章第二节政府采购合同通用条款第15款； ★一、质量违约责任 1、投标人标的物第一次验收不合格，经整改后复验合格，但申请复验时间已超过合同约定交货期的(由采购人组织验收期间的时间不计算在交货期限内，申请延迟交货并经采购人同意的项目以延迟交货时间计算），投标人应向采购人支付该部分总金额的3%作为违约金（违约金由采购人直接在待付货款中扣除）。 2、投标人标的物第一次验收不合格且整改后复验仍不合格，采购人部分或全部解除合同的，投标人应向采购人支付本合同复验不合格标的物总金额的5%作为违约金（预付款应按中国人民银行同期同类存款利率计息，并将本息退还至采购人账户）。 ★二、逾期交货违约责任 1、投标人申请验收时间超过合同约定交货期，或整改完毕申请复验时间超过合同约定交货期的(由采购人组织验收期间的时间不计算在交货期限内，申请延迟交货的以延迟交货时间计算），每逾期一天投标人应向采购人支付本合同逾期交货标的物总金额的0.5%作为违约金（违约金由采购人直接在待付货款中扣除）。 2、投标人未在验收情况告知函规定的整改期限内（不超过合同约定交货期30个日历日，且由采购人组织验收期间的时间不计算在交货期限内，申请延迟交货并经采购人同意的项目以延迟交货时间计算）整改完毕并申请复验，采购人部分或全部解除合同的，投标人应向采购人支付未申请复验标的物总金额的5%作为违约金。如违约金达到最高限额时投标人仍不能交货，采购人可考虑终止合同并按投标人不能交货的违约条款执行。 3.经双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需支付违约金者不在此列。 ★三、其他违约责任 1、投标人申请交货验收时，未一次性将全部标的物送至采购人指定地点的，投标人应向采购人支付本合同未送达指定地点标的物总金额的1%作为违约金（违约金由采购人直接在待付货款中扣除）。 2、投标人超过合同约定交货期30个日历日（不含提交申请延迟交货项目）未提交验收申请（含整改后复验），采购人有权解除合同的，投标人应向采购人支付本合同总金额10%的违约金（有预付款的应按中国人民银行同期同类存款利率计息，并将本息退还至采购人账户）。 3、投标人单方面要求解除本合同，应向采购人支付合同金额10%的违约金（有预付款的应按中国人民银行同期同类存款利率计息，并将本息退还至采购人账户）。 4、非因采购人原因致合同不能继续履行的，投标人应承担违约责任。采购人有权解除本合同，投标人应向采购人支付合同金额10%的违约金（有预付款的应按中国人民银行同期同类存款利率计息，并将本息退还至采购人账户）。 5、投标人擅自转包、分包的，采购人有权单方面解除合同，并要求投标人支付合同金额10%的违约金（有预付款的应按中国人民银行同期同类存款利率计息，并将本息退还至采购人账户）。 6、在履行合同过程中，采购人发现投标人在采购过程中存在以虚假材料谋取中标、串通投标等违法行为时，采购人有权单方面解除合同，投标人应退还采购人已支付的费用（已支付的费用按中国人民银行同期同类存款利率计息，并将本息退还至采购人账户），同时投标人赔偿合同总价20%的违约金给采购人。 7、投标人未能按照售后服务要求以及投标文件中承诺的售后服务计划履约的：第一次，约谈投标人负责人；两次及以上列入岳麓山实验室不良供应商名单，并视情形上报财政、市场监管等有关部门。 8、由于采购人保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，由采购人负责。但投标人保证及时给予补齐和修复。 9、因投标人违约导致采购人追究的，违约方除向守约方赔偿损失外，还应承担由此产生的其他费用，包括并不限于案件受理费、律师代理费、鉴定费、违约金等一切损失。 |
| 其他约定 | ★1、产品包装 为了保证设备在长途运输和装卸过程中的安全，产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。由于包装不善导致设备锈蚀、失缺或损坏，由投标人承担一切责任。每一包装箱内必须附有装箱清单。 2、唛头 投标人应在每件包装箱上，明显地标注下列标记： 1)收货人； 2)产品名称； 3)合同号；4)品目号和箱号； 5)到达站或到货地点；6)外形尺寸(长宽高)，以厘米计；7)毛重、净重(公斤)。 3、投标人应根据设备特点，在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。 ★4、解决争议的方式为诉讼。 5、合同未尽事宜的解决办法为协商解决。 |

二、告知性条款