
第八部分 采购需求
货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	是否接受进口

	1
	大面阵软X射线成像采集CCD
	2台
	是


注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

一、总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。
1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 

3.1  适于在气温为摄氏0℃～40℃和相对湿度≤70％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、环境气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度≤70％的环境条件下运行。配备水冷机。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本采购需求书中标注“★”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。
6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

1、 产品名称

大面阵软X射线成像采集CCD

2、 功能用途
大面阵软X射线成像采集CCD可以实现软X射线波段衍射光的信号采集，并为后续相位恢复和样品结构重构提供原始数据，是先进阿秒激光设施中瞬态衍射成像研究终端和生物活细胞成像研究终端的核心成像设备。相干衍射图样是后续样品结构反演与精确重构的基础，其完整性、空间采样密度、动态范围和信噪比直接决定最终成像质量。因此，先进阿秒激光设施（西安部分）两个成像终端对探测器的软X射线响应效率、灵敏度、有效探测面积、空间分辨率、动态范围、噪声水平、真空兼容性及长期运行稳定性提出了较高要求，包括不限于：1）针对“水窗”波段的阿秒成像光源，图像探测器需要响应软X射线波段，并在此波段具有较高的量子效率；2）针对阿秒成像所需的长时间曝光，图像探测器需要具有小的暗电流噪声；3）为了保证过采样率和高频信号的采集，需要图像探测器具有大的探测面和高的分辨率；4）动态范围对于系统成像的分辨率非常关键，要求探测器具有大的满阱容量；5）探测器具有全局快门，相比于卷帘门更有利于保证成像质量；6）需满足真空内置和不同探测距离调节要求，满足真空环境下的散热和长期稳定运行要求。

3、 配置及组成

1. 大面阵内真空软X射线相机主机
2. 定制法兰
3. 水冷机

4. 真空数据线、真空水冷管

5. 电源适配器及电源线
6. 软件
4、 技术指标 

1. ★采用芯片类型：背照式CCD

2. ★峰值量子效率：≥95%

3. 探测面尺寸: ≥60mm×60mm
4. ★分辨率：≥4096×4096
5. 像素大小：≤15 μm

6. ★单像元满阱容量：典型值≥150 ke-

7. 动态范围：≥25000:1
8. #光谱范围：至少覆盖50-550 eV

9. ★全分辨率帧频：在4096×4096像素、1×1 Binning和12 MHz有效读出速率下，不低于0.56 fps，支持最大读出速率≥3 MHz

10. #读出噪声：典型值≤6 e- (RMS) @100kHz
11. #曝光时间：至少覆盖10 μs ~ 3600 s
12. #位深：18 bit

13. 制冷方式：水冷，
14. #芯片最低制冷温度：-50 ℃

15. #暗电流：≤0.0015 e-/pixel/s 

16. ★真空兼容性：软X射线相机主机整体放置于真空腔内，真空兼容度可达10⁻9 Torr，并支持真空环境下长期持续运行
17. 漏率检测：＜10⁻¹¹ Pa・m³/s
18. 支持Binning：1×1，2×2，4×4，8×8支持ROI选择感兴趣区域

19. 支持硬件、软件触发模式，支持外触发类型：曝光开始、读出结束、高电平

20. 相机尺寸：≤250 mm×150 mm×100 mm
21. #相机重量：≤3kg

22. 软件支持：Python、Labview、Matlab，提供SDK开发包，支持C、C++、C#
五、环境要求
1.安装场地；

先进阿秒激光设施（西安部分）所在地

2. 安装时对温度、湿度、洁净、电源、水源、气源等的要求；

实验室：洁净度万级；

水源：冷却循环水：蒸馏水或去离子水

六、质量要求  

按照国家相关规定，符合设备技术指标要求。
七、文件要求

随设备交付的随机文件应与设备配置一致，内容完整、真实、可追溯，并采用统一格式装订成册；随机文件资料应包括但不限于装箱单、出厂检测报告、产品使用说明书（含安装、调试、运行、维护及安全说明）等。

八、服务要求
1.运输、安装、调试的要求；

1.1 乙方提供设备从原厂到设备存放单位的所有运保费。

1.2 提供免费安装、调试。乙方提供完整的用户手册，对设备的日常运行和维护，进行详细讲解。
2. 培训的要求；

乙方对甲方使用、维护人员进行设备的安装、调试、维修保养培训。至少培训2名操作维护人员（总价已包含）；具体培训计划（时间、地点、人数）由乙方提供。

3.售后服务的要求：
3.1 供货设备整体免费质保期不少于12 个月，质保起算时间为设备全部安装调试完成、甲方出具验收合格单次日；原厂核心部件质保不低于整机质保年限。
3.2维修服务响应时间：在15天内买到必需的零配件，维修反应时间在24小时之内,并在72小时内到达买方维修地点，保修期1年。

3.3解决故障的措施、方法及所需要的时间：在15天内买到必需的零配件，维修反应时间在24小时之内,并在72小时内到达买方维修地点。

九、交货期、交货地点

交货期：合同生效后6个月内；

交货地点：中国科学院西安光学精密机械研究所指定地点。
十、验收

10.1货物制造：在原厂组装生产货物到达指定地点后安排系统安装及验收。

10.2.货物安装：现场安装并调试。

10.3.验收规则：

（1）设备外箱及包装完整，防震标签无异常；

（2）拆箱后检查设备外观完整；

（3）各项功能模块外观完整；

（4）主要技术指标符合技术协议要求。
（5）验收结果由双方代表签字确认后生效。
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