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1、 货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	交货期
	指定到货港
	项目现场（交货地点）

	1
	高分辨空间成像质谱仪
	1
	合同签订后的6个月内交货。
	三亚
	三亚市崖州区崖州湾科技城深海装备产业园C 栋



注：
1、 投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。


二、总  则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。
1.2  投标人提供的货物的技术规格，应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。
1.3  投标人提供的所有货物或系统均要求为全新，符合国家质量检测标准和招标文件的要求。投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。
2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。
2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。
2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。
2.5  制造厂家或其国内代理提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。
3、工作条件
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。
3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。
3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时未派人到场, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。
4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由买方及卖方在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“★”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

第1包  高分辨空间成像质谱仪

1、 招标项目信息
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	是否接受进口设备参与投标
	预算金额
（万元）
	最高限价（万元）
	本项目所属行业

	一
	高分辨空间成像质谱仪
	1
	套
	是
	840
	840
	工业


2、 技术部分
1、★配置清单及零配件（包括专用工具）：
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	离子淌度飞行时间质谱仪（核心产品）
	1
	台

	2
	ESI离子源（核心产品）
	1
	个

	3
	MALDI离子源（核心产品）
	1
	个

	4
	MALDI-2离子源（核心产品）
	1
	个

	5
	仪器控制软件
	1
	套

	6
	工作站电脑
	1
	台

	7
	384靶板
	2
	块

	8
	MALDI基质
	4
	盒

	9
	混合标准品
	3
	盒

	10
	装机标准品
	1
	套

	11
	打印机
	1
	台

	12
	不间断电源
	1
	台

	13
	基质喷雾仪
	1
	台


技术要求及参数：
详细见：技术性能指标表。
加“★”条款为必须满足的条款，不得偏离。
2、技术性能指标表
	编号
	招标技术指标名称
	招标技术指标值

	1
	应用范围和要求

	1、化合物分子式确认和未知物分子式推断，有机化合物的定性定量，目标化合物和未知物的筛选、定量、确证; 
2、带CCS值的淌度分离，可进行同分异构分离；
3、生物组织质谱成像：生物体系空间多组学分析；组织学和病理学鉴定；组织微阵列分子图像库建立；脑神经功能和疾病研究；药物代谢组织分布研究；临床药物药效和毒理研究

	2


	性能指标
	MALDI离子源

	
	
	★1
	质谱仪包括ESI/MALDI 双离子源；

	
	
	▲2
	ESI和MALDI可通过软件全自动切换，切换时间不超过1分钟，无需拆卸硬件

	
	
	3
	ESI和MALDI都可以在正、负模式检测使用 

	
	
	▲4
	后电离激光束MALDI-2可通过软件做自动切换，切换时间不超过1分钟，可以根据需求在两种电离方式间做自由选择：MALDI或MALDI-2

	
	
	▲5
	MALDI激光源：长寿命固体激光，波长为355nm，10kHz，脉冲能量 ≥ 100 uJ

	
	
	6
	MALDI-2激光源：长寿命固体激光，波长为266nm，1Kz, 脉冲能量 ≥ 400 uJ

	
	
	▲7 
	质谱仪可进行快速数据采集，成像速度至15 个方形像素/秒

	
	
	▲8 
	质谱成像空间分辨率：5µm

	
	
	ESI离子源

	
	
	1
	离子源采用逆向反吹干燥气体加热

	
	
	▲2
	离子淌度分析器：具备离子淌度功能，可测定CCS值，离子淌度分辨率≥100，对同分异构体进行分离，提高仪器选择性和分离度

	
	
	3
	传输系统：采用玻璃传输毛细管，起到将大气压与真空系统隔离和产生电压差的目的

	
	
	4
	质量范围

	
	
	4.1 
	四极杆质量分析器质量范围：20-3000 m/z

	
	
	★4.2
	 高分辨质量分析器质量范围：20-20,000 m/z

	
	
	5
	飞行管配有水冷恒温温控装置和智能化温度补偿装置，在MS和MS/MS模式下质量准确度具有长时间的超稳定性

	
	
	▲6 
	分辨率：在不低于45 Hz扫描速度下，可以保证分辨率 ≥100,000 FSR（1222m/z） 

	
	
	7 
	准确度：内标校准：平均误差 ≤ 0.8 ppm；外标校准：平均误差 ≤ 2 ppm

	
	
	8 
	采样频率： 

	
	
	8.1 
	正常模式：MS和MS/MS 最高可达50 Hz；

	
	
	▲8.2 
	组学模式：MS/MS ≥ 250 Hz

	
	
	9 
	灵敏度： 

	
	
	9.1 
	MS：1pg/uL利血平（m/z 609），信噪比>100: 1 RMS。

	
	
	9.2 
	全扫描MS/MS模式：消耗量为2.5fmol多肽Glu-Fibrinopeptide B时，信噪比≥100:1。

	
	
	9.3 
	1ng Hela细胞酶解标样，可检出大于2000种蛋白质。


3、 商务条款
1. ★交货地点：三亚市崖州区崖州湾科技城深海装备产业园C 栋
2. ★交货期：合同签订后的6个月内交货。
3. ★报价方式及要求：
1) 本项目允许采购进口产品，不拒绝投标人选用国产产品参与投标（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。）进口产品与服务报CIP指定交货地点人民币价（不含关税、增值税），外贸代理费、清关杂费等由中标人承担；根据国务院关税税则委员会关于对原产于境外部分进口商品加征关税的系列公告，中标供应商提供的货物原产地如来自境外，且该货物在公告的商品清单内，加征的关税由中标供应商支付，采购人不负责加征的关税。响应供应商在响应时应充分考虑到上述风险。
2) 国产产品与服务报项目现场交货人民币价。投标价包含仪器设备的价款、包装、税费、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。
3) 投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人报价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会可以要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效投标处理。
4) 投标报价不得超过采购预算（如有最高限价则不得超出最高限价）。
4. ★进口产品必须提供原厂有效授权书
5. ★付款方式：
对于国产产品，100%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付；
对于进口产品，采用即期不可撤销信用证等国际贸易支付条件支付：
      90%凭合同要求单据支付；
      10%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付。
6. 质保及售后服务要求：
1) 投标人需为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。
2) 投标人售后服务响应时间：电话响应时间要求8小时内，到场响应时间要求2个工作日内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。
3) 投标人免费提供技术支持热线电话，满足24小时热线服务。
4) 投标人免费提供email技术支持，并且在24小时内回复。
5) ★投标人提供仪器设备的免费保修期3年（保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理）。
6) 投标人提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等。
7) ★投标人提供配套软件三年内免费升级服务。
8) ★投标人提供设备二次搬运（含保险）服务。

7. 培训要求：
1) 为保证投标人所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于采购人的运行维护，必须对采购人培训合格的维护和管理人员。
2) 投标人负责对采购人提供至少一次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。
3) 至少一次厂家工程师到采购人现场免费培训；培训至采购人可以熟练操作为止。
8. 运输及包装方式的要求
设备的包装、运输由投标人负责，应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标人应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。
9. 安装、调试及验收：
1) 合同签订后15天内，中标人应提供仪器安装前对实验室的具体安装条件要求，除了在技术规格中提出的要求外，在合同生效后60天之内，为使用户作好准备工作，卖方应给最终用户邮寄一套所供产品的全套技术资料，其中包括操作手册（或应用指南）、维修手册等，另一套完整技术资料应随货物包装发运，这些费用应已包括在该品目的基本报价中。
2) 仪器设备运抵安装现场后，采购人将与中标人共同开箱验收, 如中标人届时不派人来, 则验收结果应以采购人和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 采购人有权要求中标人立即补发和负责更换。 
3) 中标人应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,中标人有责任对采购人的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由中标人技术人员签字后交给采购人验收。 
4) 保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内中标人要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，中标人要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。  
10. 质量及知识产权要求
1) 投标人提供完好、全新的原包装产品（包括零配件），随机技术资料齐全。产品符合国家质量检测标准，必须具有生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。进口产品须提供海关进货单（复印件备查）。
2) 采购人在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由投标人负责。

