一、采购清单

| 序号 | ★货物（标的）名称 | ★数量 | ★单位 | ★单价最高限价（万元） | 是否允许进口 | 是否核心产品 | 所属行业 | 是否强制节能产品 | 是否属于网络安全专用产品 | 是否优先采购节能产品 | 是否优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高精度多靶磁控溅射系统 | 1 | 套 | 250 | 否 | 是 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

注：投标报价超过单价最高限价的做无效投标处理。

二、技术需求

| 序号 | 货物（标的）名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高精度多靶磁控溅射系统 | 技术指标要求： 1.溅射室 1.1腔体材质为不锈钢，符合超高真空要求的不同尺寸法兰口，适合4英寸及以下晶圆传输，内表面抛光，腔体上盖采用双胶圈密封方式，方便开盖更换靶材，开盖方式气缸顶升； ★1.2真空腔体极限真空：优于5×10-8mbar（烘烤后）； ★1.3镀膜均匀性：在直径100mm硅片上镀制薄膜，薄膜沉积不均匀性不超过±3%。 2.真空阀门 ★2.1高真空控制闸阀位于泵组和腔体之间，可以实现压力控制，金属密封； 2.2超高真空气动闸板阀位于进样室和主腔室之间，实现进样室与溅射室的隔离，尺寸CF150。 3.真空泵组 3.1溅射室分子泵：对N2抽速不小于720L/s； 3.2溅射室干式涡旋泵：峰值抽速不小于14.5m3/h，额定转速不小于1800rpm。 4.真空测量系统 配备全量程复合真空计，量程5×10-10mbar至1×103mbar；电容薄膜真空计，量程1×10-4mbar至1.1×10-1mbar。 5.样品台 ★5.1 4inch样品台，辐射式加热盘，最高加热温度800℃，300℃-800℃控温精度±1℃； 5.2 配备Z-R旋转升降模块，升降行程0—100mm，可以实现4inch及以下样品的抓取与旋转，旋转速率0-20rpm可调； - 5.3 配备马达，实现360度可调速度的旋转，配合倾斜溅射改善均匀性； - 5.4 配备等离子体预清洗真空馈入装置，实现对样品的原位清洗，改善样品的致密性； - 5.5 PC端控制软件，实现对样品台的自动化控制。 ★6.阴极 6.1 2inch圆形阴极，数量不少于5个，普通磁场设计不少于3个，强磁场设计不少于2个；靶面进气，单独气路设计，独立水冷，带烟囱和挡板。 7.电源 ▲7.1 直流电源：最大功率不小于500W，800V电压，或同等性能及以上，输出精度：±电压、电流和功率标称值的1%，数量不少于2个； ▲7.2 射频电源：最大功率不小于300W，13.56MHz射频发生器，最大反射功率：20%，含切换器，数量不少于2个。 8.进样室 ▲8.1 可以放置6个4inch样品托实现传样，配备样品托升降模块cassette，行程100mm，实现6个位置样品的自动定位； 8.2高真空腔体，进样室配置快开门，实现试验样品的取放； ▲8.3 极限真空优于1×10-7mbar，到达10-6mbar时间短于1h，快速实现样品的装载与传输； 8.4 分子泵：对N2抽速不小于225L/s；干式涡旋泵：峰值抽速不小于10m3/h； 8.5 配备全量程复合真空计，测量范围：1×10-9—1×103mbar。 ★9.气路系统 9.1 采用三路MFC（Ar、N2、O2）实现进气，配混气装置，支持反应溅射。 10.控制系统 ★10.1（1）控制软件集成多种设备的控制功能，可执行手动和全自动工艺流程；（2）配备PLC与PC通信，自动控制泵组启停，实现硬件互锁，保证系统稳定运行；（3）可以实现系统报警状态监控，可实现真空互锁，用户管理，工艺菜单管理，电源保护，交叉互锁功能； - 11.工艺要求 ▲11.1 在4英寸硅或蓝宝石衬底上，沉积高熵材料（含元素Al、Cr、Fe、Co、Ni、Cu、O）薄膜150-200nm厚度，薄膜沉积不均匀性不超过±3%。 |

三、商务要求（实质性要求）

1、交货时间：合同签订后180日内交货并安装调试完成。

2、交货地点：电子科技大学指定地点。由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

3、付款方式：合同签订后预付合同价款的40%，整体安装完成验收合格并走完学校的建账流程后中标商开具全额增值税专用发票，凭发票和建账单支付合同价款的60%。

4、质保期：货到验收合格之日开始计算不低于1年。

5、维修、培训以及售后服务

1）资料：无条件提供全套、完整的技术资料，包括详细的说明书、操作手册和仪器维护等有关资料及质量认证书。

2）提供相关应用技术资料。

3）整套产品要求质保期内提供功能性完善和技术维护。质保期满后，出现产品故障时，供应商仍需做好售后服务，及时处理解决，费用由双方共同协商。

6、验收要求：按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号) 相关要求进行验收。

四、其他要求

供应商针对本项目提供售后服务方案：（1）售后服务人员安排（包含具体售后管理人员及执行人员配置、岗位职责、人员协作机制、人员管理制度）；（2）售后服务体系（包括售后机具配置、售后服务电话、售后服务机构设置、售后服务响应时间）；（3）质量保证措施（包括源头质量把控、过程质量管控、质量责任划分，快速的退换货机制，有具体的保修内容、服务质量管理制度，权责清晰，流程可追溯）。

注：本章标注★项为实质性要求，不满足做无效投标处理。