	一、需求一览表

	序号
	标的名称
	数量
	技术参数及配置

	1
	超高效液相色谱仪
	1套
	1、工作条件： 
1.1 工作电压：220V±10%，50Hz；
1.2 温度：4.0～40.0°C (39.2～104.0°F)；
1.3 湿度：20%～80%，无冷凝。
2、技术指标：
2.1 四元溶剂管理系统：
2.1.1 色谱泵：一体式独立柱塞，数控直线驱动色谱泵技术，双压力传感器反馈回路，无需阻尼器；
2.1.2 集成式漏液管理：漏液传感器（标配）与安全漏液处理；
2.1.3 pH范围：1～12.0；
2.1.4 ▲泵压力传感器反馈回路：≥1路；
2.1.5 溶剂脱气：集成式真空脱气，≥4路排气；另有1路排气专供SM-FTN-H清除溶剂使用；
2.1.6 溶剂混合：采用自动在线混合溶剂技术，得到不同pH、离子强度以及含不同有机改性剂的流动相；
2.1.7 可设置的流速范围：0.010～2.000 mL/min，增量≥0.001 mL；
2.1.8 最大操作压力：≥15,000 psi；
2.1.9 系统总延迟体积：≤400μL，不随反压变化；
2.1.10 流速精度：≤0.085% RSD，基于≤6次重复进样的结果；
2.1.11 流速准确度：流速为0.5～2.0 mL/min，流动相为100% A时，准确度为±1.0%；
2.1.12 梯度准确度：±0.5%，不随反压变化；
2.1.13 梯度精度：±0.15% RSD，不随反压变化；
2.1.14 ▲自动缓冲盐配置功能：可实现自动配置缓冲盐浓度和pH值梯度，pH值配置准确度：±0.1（pH 2.70～10.0）；pH值配置精度：≤1.8% RSD（pH 2.70～10.0）；内置缓冲盐配置体系数量：≥7；
2.1.15 ▲梯度变化模式：预编不少于10种梯度曲线； 
2.1.16 泵密封清洗：配备自动清洗系统，用于冲洗高压密封件的后部和柱塞杆。
2.2 自动进样器管理系统：
2.2.1 流通针式进样模式；
2.2.2 最大样品容量：在2个384孔板中容纳值≤768个样品，也可以使用2 mL样品瓶架容纳≥96个样品，另设有≥4个位置用于稀释；
2.2.3 进样精度：≤0.25% RSD，5～100 μL；
2.2.4 ▲样品交叉污染度（样品残留）：对于咖啡因，≤0.003% (UV)；
2.2.5 进样体积：0.1～10μL，增量：0.1μL；
2.2.6 样品室温度范围：4℃～40℃，增量：0.1℃。
2.3 柱温箱：
2.3.1 色谱柱容量：可容纳单根色谱柱，最大内径(I.D.) 4.6 mm，最长150 mm（带在线过滤器或保护柱）；
2.3.2 温度范围：20.0（或高于环境温度5.0℃）～85.0℃，增量：0.1℃；温度准确度±0.5°C；
温度稳定度±0.3°C；
2.3.3 色谱柱室加热时间：≤15 min，环境温度范围：60°C内；
2.3.4 即插主动式溶剂预热器；
2.3.5 溶剂平衡：主动预加热（标配）；
2.3.6 ▲色谱柱追踪：智能芯片技术利用色谱柱信息管理功能追踪并存档色谱柱的使用历史。信息类型为≥16项（内容包括色谱柱测试报告及填料特性、50个样品组、使用过程中最小最大柱压力、温度、操作者、进样次数等信息）。
2.4 二极管阵列检测器：
2.4.1 波长范围：190～790nm； 
2.4.2 波长准确度：±1 nm； 
2.4.3 带宽：≥1.2 nm；
2.4.4 二极管数：≤512；
2.4.5 数字分辨率：≥1.2 nm；
2.4.6 采样频率：≥80 Hz；
2.4.7 基线噪音：±2.5×10-6 AU；
2.4.8 基线漂移: ≤2.0×10-3 AU/hr；
2.4.9 漂移: ≤1.0×10-3 AU/hr；
2.4.10 线性范围：≤2.0 AU；
2.4.11 吸收范围：0.0001～3.500 AU；
2.4.12 光源：氘灯，寿命≥1900小时；
2.4.13 流通池：光导全反射流动池，池长：≥10 mm ；
2.4.14 流通池耐压：≥900 psi；
2.4.15 可将所有组分的最大吸收波长值整合成一张色谱图，无需逐个设置波长来寻找每个组分的最大吸收波长值；
2.4.16 具备建立标准物质光谱库功能。                                                                         3、配置清单：
3.1 超高效液相色谱仪：包含四元梯度泵、自动进样器、色谱柱温箱、柱塞自动清洗装置、在线柱前过滤器、内外洗针、在线真空脱气机、溶剂过滤头  1套；
3.2 C18 1.7μm 2.1×100mm 色谱柱 1根；
3.3 色谱柱预保护柱 1根；
3.4 透明螺旋口2ml样品瓶及一体式预切割PTFE/硅胶盖垫 1盒；
3.5 在线色谱柱过滤器组件 1套；
3.6 二极管阵列检测器(800nm) 1套。

	2
	多功能酶标仪
	1台
	检测模式：超灵敏荧光强度检测、荧光顶读和底读、荧光光谱扫描、荧光共振能量转移（FRET），光吸收检测、光吸收扫描，化学发光检测（含闪光和辉光）、化学发光顶读和底读、化学发光扫描、生物共振能量转移（BRET），Nano-BRET检测，荧光偏振检测，均相时间分辨荧光检测，多检测模式多参数同时测定（吸收、化学发光和荧光的同时测定），后期可升级Alpha检测；
2、所有模式（除吸收光）均支持顶读和底读：
2.1 所有检测模式（除吸收光），均具有自动Z-轴聚焦功能，均可实现0.1mm高精度顶读和底读自动聚焦功能。自动聚焦功能采用整板自动聚焦，确保每孔均获得最佳检测灵敏度；
2.2 顶读和底读均采用非光纤式空气传导检测方式，避免传统光纤检测的光纤号损失，保证足够检测灵敏度；
2.3 配可全波长扫描的Nano-bret检测模块；
3、光源类型：长寿命高能闪烁氙灯；
▲4、检测器：超快速线性CCD和低噪音超灵敏光电倍增管（PMT）两种种检测器；检测器检测荧光和化学发光类实验，采用动态范围扩展技术，单次检测即可获得≥8个数量级的动态范围，无需调节Gain值，即可获得同一孔板不同强弱信号的最佳检测灵敏度，获得同一样品不同检测时间的最佳检测条件，避免样品重复检测带来的样品和时间的浪费；
5、光学模块：线性渐变可调式滤光片（LVF）光栅，线性可变二向色镜和光学滤光片和超速分光计三种光路系统；
▲5.1 LVF光栅：带宽范围：8nm-100nm；动态范围：8个数量级；
5.2 线性可变二向色镜：连续可调340-740 nm，步进：≤0.1nm，带宽范围：8nm-100nm；
▲5.3 超速分光计用于光吸收检测，波长范围200-1000nm，全波长扫描≤1秒/孔；
6、读板方式：顶读和底读；支持终点法、动力学、顺序多激发、顺序多发射、比例测定、光谱扫描、孔域扫描等；
6.1 顶读底读均具有自动聚焦功能，0.1mm自动可调；
7、孔板类型：支持6-1536孔板等各种微孔板规格，用户自定义板，兼容16个孔的超微量多体积检测板；兼容自动化设备；
8、微孔板震荡器可控制时间、力度和方向以线性，圆形或双圆形的轨道运行；
9、温度调整范围：室温+3 °C 到45°C，精度控制为0.1°C；温度稳定性0.2°C，温度均一性 ≤ 0.5°C。

▲10、板孔扫描：可进行每孔多达30×30点扫描；每点能单独表示，或用整体扫描图表示；可去掉某点数据，使数据更精确；轨道平均并能作出阅读；
11、荧光检测模块：
11.1 检测灵敏度：
LVF光栅模式：顶读≤0.35pM（≤7amol荧光素/孔，384孔板，20ul）；底读≤3pM（≤150 amol荧光素/孔，384孔板，50ul）；
光学滤光片模式：顶读≤0.15pM（≤3 amol荧光素/孔，384孔板，20ul）；底读≤1pM（≤50 amol荧光素/孔，384孔板，50ul）；
▲11.2 检测模式：激发端和发射端四种组合方式任意可选：滤光片激发和LVF光栅发射，LVF光栅激发和滤光片发射，滤光片激发和滤光片发射，LVF光栅激发和LVF光栅发射；
11.3 光谱范围：
光学滤光片：240-740nm；LVF光栅：320 - 740nm，步进：0.1-10nm；线性可变二向色镜：340-740 nm，步进：0.1nm；
11.4 带宽范围：8nm-100nm；动态范围：8个数量级，采用增强动态检测技术，单次检测可更灵敏地检测同一块微孔板中不同强弱信号；
11.5 荧光检测速度：
普通模式：19 s (96板)，57 s (384孔板)，3 min 4 s (1536孔板)；
飞行模式：8 s (96孔板)，15 s (384孔板)，28 s (1536孔板)；
11.6 具有顶读/底读功能；
11.7 顶读底读均具有自动聚焦功能，0.1mm自动可调；
12、化学发光检测模块：
12.1 灵敏度：≤0.4pM（≤8amol/well ATP，384孔板，20 μL）；
12.2 动态范围：≥8个数量级，采用增强动态检测技术，单次检测可更灵敏地检测同一块微孔板中不同强弱信号；
12.3 光谱范围：滤光片：240-750nm；LVF光栅：320-750nm；线性可变二向色镜：340 - 740 nm，0.1nm步进；
12.3 不同孔板类型的避光圈，最大程度控制孔间干扰，获得更加真实化学发光检测型号；
12.4 顶读/底读；
12.5 顶读底读均具有自动聚焦功能，0.1mm自动可调；
13、光吸收检测模块：
13.1 超快速免选波长全波长扫描200-1000nm：带宽：≤3nm；
13.2 检测范围：0-4 D；光谱分辨率：1nm，2nm，5nm和10nm不同步进，灵活可选；
13.3 准确性：≤1% @2OD；精确度: ≤0.5%@1OD，≤0.8%@2OD；
13.4 全波长扫描≤1秒/孔；
14、荧光偏振：
14.1 光谱范围：240 - 740 nm；
14.2 荧光偏振检测灵敏度：≤ 0.5 mP SD at 1 nM 荧光素/孔 (使用384孔板，20 μL)；
14.3 顶读/底读；
14.4 顶读底读均具有自动聚焦功能，0.1mm自动可调；
15、时间分辨荧光：
15.1 光谱范围：240 - 740 nm；
15.2 灵敏度：≤20fM铕，384孔板，80μL；
15.3顶读/底读；
15.4 顶读底读均具有自动聚焦功能，0.1mm自动可调；
16、Alpha检测：
16.1 光谱范围：240-750nm；
16.2 灵敏性：≤100 amol/well P-Tyr-100；
16.3 顶读/底读；
17、两套内置自动进样器
17.1 移液范围为3-500ul，0.5 ul递增；
17.2 每个孔可以加不同体积，且每个孔最多可加4次样；
17.3 加样速度：50ul/s-430ul/s，可通过软件控制加样体积；
17.4 超低残留量：≤30ul；
17.5 超低注满体检：≤500ul；
17.6 可反向注射，回收液体；
17.7 特佛龙管道设计；
17.8 进样器内置；
17.9 可实现实时注射实时检测；
18、软件： 
18.1 人性化软件，图像化视窗式设；
18.2 符合FDA 21 CFR Part 11规格；
18.3 用户可以合法自行随意复制，无限制用户数量；
18.4 增益控制（Gain）可通过软件调整或自动增益调整；
18.5 能通过软件全自动控制仪器，动态多窗口运行：
18.6 在同一个实验里最多以4种不同的速率收集数据；
▲18.7 慢速及快速动力学-快速动力学可达每秒≥100次测读（可满足超快速动力学反应，如钙流检测，ORAC等实验的高频检测需求；慢速动力学检测过程中，每个时间点，可最多检测5种荧光染料；
18.8 随机选取实验参数分析数据，具备数据分析所需的一切功能软件和计算方法；
18.9 数据能够以Microsoft Excel等数据软件进行保存；
18.10 内建常见荧光染料激发、发射光谱数据库，方便用户以最优化模式进行检测；
18.11 用户可自定义、储存荧光激发、发射参数；
18.12 特有编程模式，用户可设定不同检测同时进行，如：同时进行吸收光，荧光和化学发光检测，满足多参数长时程复杂检测程序的设定；
18.13 软件自带平行性分析功能（PLA），可一键分析药物浓度剂量效应的平行性相关参数；
18.14 化学发光检测支持孔间干扰系数测定，干扰值自动校正。

	3
	倒置荧光显微镜
	1台
	用途：普通活细胞观察及荧光标记的观察，可以记录和拍照并输出高质量研究级图像。
1、工作条件
1.1 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（±10%）/50Hz、气温摄氏5℃～40℃和相对湿度80%的环境条件下运行；
1.2 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。
2、主要技术指标
2.1 倒置相差显微镜
▲2.1.1 光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离为国际标准不小于45mm；
▲2.1.2 调焦：通过物镜转盘的上下移动进行调焦（载物台高度固定）；备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，旋钮扭矩可调，由滚柱机构导向。粗调行程每一圈为≥36.8mm，微调行程每一圈为≤0.2mm；
2.1.3 观察镜筒：宽视野三目镜筒，视场数≥22；
2.1.4 透射明场照明装置：高性能LED光源；
2.1.5 半复消色差荧光物镜：
2.1.5.1 万能平场半复消色差相差物镜4X（N.A.≥0.13，W.D.≥17.0mm）；
2.1.5.2 万能平场半复消色差相差物镜 10X（N.A.≥0.3，W.D.≥10mm）；
2.1.5.3 长工作距离平场半复消色差相差物镜20X（N.A.≥0.45, W.D.≥6.6-7.8mm）；
2.1.5.4 长工作距离能平场半复消色差相差物镜40X（N.A.≥0.6, W.D.≥3.0-4.2mm）；  
2.1.6 载物台：备有右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮。载物台行程：X=110mm，Y=74mm；
2.1.7 目镜：10×，视场直径为22mm；
2.1.8 备有可拆装的超长工作距离聚光镜：N.A.≥0.3，W.D.≥72mm；
2.1.9 相差系统：4X、10X、20X、40X对应相差环板；
2.1.10 电动荧光照明器：宽光谱白光LED光源，波长范围：360nm≤λ≤700nm，满足各种染料需求，长寿命荧光显微LED光源，寿命≥25000小时，光源可即开即用，LED光源与显微镜直接光学耦合，不通过光纤耦合，保证最大亮度，遥控手柄控制光源的亮度与开关，亮度从0 - 100% 连续可调，光源强度单独手柄数值显示，自带高速光闸功能，最快响应时间≤100μs，防止荧光淬灭；
2.1.11 荧光滤色镜 ：紫外激发、蓝激发、绿激发、CY5激发；
3、高分辨率高色彩还原显微专用数码成像系统
3.1 最大像素：≥640万；
3.2 芯片类型：采用光收集效率更高的背照式芯片；
3.3 芯片大小：≥1/1.8英寸；
3.4 像素大小：≥2.4微米×2.4微米；
3.5 光谱响应：400 - 1000 nm，可支持CY5.5、CY7、CY7.5等荧光染料采集；
3.6 曝光时间：最小值≤13微秒;最大值≥15秒；
3.7 预览帧速：≥60fps@1920×1080pixels；≥45fps@最高分辨率；
3.8 制冷系统：被动制冷；
3.9 附带软件支持降噪技术；
3.10 数据传输：USB3.1；
3.11 像素融合：支持2×2；
3.12 相机接口：标准C接口；
4、配套成像软件： 
4.1 采集图像：支持多种型号专业CCD，支持TWAIN接口；
4.2 对图像中的直线显示线上灰度强度变化；
4.3 在图像上添加注释、箭头等功能；
4.4 调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，可以改变图像分辨率、旋转图像等各种操作，支持反转、低通、高通、锐化等滤镜；
4.5 对单荧光通道图片做色彩合成；
4.6 合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像；
4.7 可以做离线白平衡、市场平整度以及背景校正等处理；
4.8 可以对多幅视野相邻的图像做大图拼接；
4.9 可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，并于后期分析处理；
4.10 可以从之前软件获取的图像中再次调入设备和采集参数的信息；
4.11 手动计数功能，支持分组功能，数据可输出到Excel。

	4
	荧光定量基因扩增仪
	1套
	一、参数要求：

▲1、光学系统：可灵活配置成1-6通道中的任意一种通道数，而且使用过程中可以随时进行通道数升级，以满足未来更多的检测需求。
2、滤光片组：有12种激发/检测滤光片组可供自由组合，包括滤光片错配的FRET检测组合和专用于蛋白熔解曲线分析的滤光片组。
▲3、光源：采用蓝色、绿色、红色、白色（RGBW）四个高强度长寿命LED固态光源。
4、检测器：高灵敏度的通道式光电倍增管，有效降低背景噪音信号，检测灵敏度高。
5、检测方式：高性能的16道光纤扫描系统，16孔同时检测，检测快速，而且收集信号准确，无需ROX校正，但也可选择使用内参校正。
6、检测灵敏度：能检测到单拷贝DNA模板，能清晰区分1000拷贝和2000拷贝的质粒DNA。
7、检测线性范围：不小于10个数量级。
8、检测样品量：384个样品，可使用标准的384孔PCR板。
9、样品反应体系：推荐反应体积2-30μl。
10、升温速率：≤4℃/s。
▲11、温度均一性：±0.15℃。
▲12、温度准确性：±0.1℃。
▲13、带有温度梯度功能；可同时优化不少于24个温度点。
▲14、具有不少于线性温度梯度和随机温度梯度两种设计模式。
15、热模块：帕尔贴加热控温，热传导性好，耐腐蚀抗氧化。
16、热盖：最高温度可达110℃，自动调节接触压力和高度，最大可达30kg/板。
17、仪器是专为定量PCR仪的一体化设计。
18、软件功能：具有绝对定量、双标准曲线法相对定量、双Delta Ct法相对定量（结合扩增效率分析）、熔解曲线、等位基因分型/SNP分析、终点法分析、扩增效率计算等分析方法。
▲19、仪器控制分析软件可至少在中文和英文间自由切换，从而满足不同的使用习惯。
20、软件免费提供，可以无限制安装在多台电脑上，无需付费购买使用权限，终身可免费升级。
▲21、仪器控制分析软件可以提供符合MIQE标准的实验报告，实现实验报告信息化管理和溯源。
22、静音技术：运行时最大的工作噪音≤45dB。
23、电脑连接：USB，可与LIMS系统连接。
二、主要配置：
仪器主机一台（配置单荧光检测通道模块）、使用说明书一份、控制分析软件一个、数据线一根、设备控制终端一台


