大理大学新农科卓越创新平台第二批设备采购项目

招标文件

项目编号： YNZC2026-G1-02478-YNGH-0142

采购人：大理大学

采购代理机构：云南国合建设招标咨询有限公司

二〇二六年五月

| 大理大学新农科卓越创新平台第二批设备采购项目 招标文件 项目编号： YNZC2026-G1-02478-YNGH-0142 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 项目部 | 项目名称 | 大理大学新农科卓越创新平台第二批设备采购项目 |
| 编制 | 李昂 | 采购人 | 大理大学 |
| 校核 | 冯丽 | 项目编号 | YNZC2026-G1-02478-YNGH-0142 |
| 批准 | 张正举 | 采购人联系人 | 罗老师 0872-2219982 |
| 日期 | 2026.5.8 | 文件版次 | 0508版 |

目  录

第一章  招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 资格审查	21

第四章 评标办法（综合评分法）	23

第五章  合同书样式及主要条款	31

第六章 采购需求	48

第七章  投标文件格式	83

# 第一章  招标公告

大理大学新农科卓越创新平台第二批设备采购项目公开招标公告

项目概况

大理大学新农科卓越创新平台第二批设备采购项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）线上（下载）获取招标文件，并于2026年06月08日14时00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：YNZC2026-G1-02478-YNGH-0142；

2.项目名称：大理大学新农科卓越创新平台第二批设备采购项目；

3.预算金额：玖佰捌拾捌万陆仟元整（¥9886000.00）；

4.最高限价：1标段2276000.00元；2标段2730000.00元；3标段4880000.00元。

5.采购需求：本次采购内容为大理大学新农科卓越创新平台第二批设备，具体包含：

1标段：微分干涉显微镜（DIC显微镜）1套、电动倒置荧光显微镜（含载物台活细胞培养装置）1台、全自动凯氏定氮仪1套；

2标段：无人机长距离激光雷达三维扫描设备1套、激光雷达红外成像设备1套、动物识别、预警监测设备1套、在线式区域生物多样性监测数据存储、可视化展示及共享平台1套；

3标段：便携式植物光合测定系统1套、电感耦合等离子体质谱仪1台、近红外饲料分析仪1台、全自动氨基酸专用分析仪1台、微分干涉暗场荧光显微镜1台、微分干涉荧光数码显微镜成像系统1台。

| 序号 | 标段号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 微分干涉显微镜（DIC显微镜） | 1 | 套 | 是 |
| 2 | 1 | 电动倒置荧光显微镜（含载物台活细胞培养装置） | 1 | 台 | 是 |
| 3 | 1 | 全自动凯氏定氮仪 | 1 | 套 | 是 |
| 4 | 2 | 无人机长距离激光雷达三维扫描设备 | 1 | 套 | 否 |
| 5 | 2 | 激光雷达红外成像设备 | 1 | 套 | 否 |
| 6 | 2 | 动物识别、预警监测设备 | 1 | 套 | 否 |
| 7 | 2 | 在线式区域生物多样性监测数据存储、可视化展示及共享平台 | 1 | 套 | 否 |
| 8 | 3 | 便携式植物光合测定系统 | 1 | 套 | 是 |
| 9 | 3 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1 | 台 | 是 |
| 10 | 3 | 近红外饲料分析仪 | 1 | 台 | 是 |
| 11 | 3 | 全自动氨基酸专用分析仪 | 1 | 台 | 是 |
| 12 | 3 | 微分干涉暗场荧光显微镜 | 1 | 台 | 是 |
| 13 | 3 | 微分干涉荧光数码显微镜成像系统 | 1 | 台 | 是 |

★注：（1）本项目共分3个标段，供应商需对所投标段内所有采购内容进行整体报价，不得缺项漏项，否则其投标文件按作无效投标处理；（2）投标人须保证本项目中所投货物配套及预装的所有货物均为全新货物；（3）本项目1标段、3标段接受进口产品，2标段不接受进口产品。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

★6.合同履行期限：1标段、3标段合同签订生效后国产设备30日历天内，进口设备90日历天内安装调试完毕并交付使用。2标段合同签订生效后30日历天内安装调试完毕并交付使用。

7.交付地点：大理大学；

8.质量要求：符合采购文件内容及相关法律、法规规定、行业标准；

9.本项目不接受联合体参与投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于非专门面向中小企业采购的项目。

3.本项目的特定资格要求：

1标段、3标段：（1）若所投产品为进口产品的，投标人必须具有下列授权文件之一：投标人须提供产品生产制造商针对本项目出具的授权书或长期代理协议或逐级授权（投标人授权若为多级授权还须同时提供上一级授权，若授权中明确规定不能转授权的，转授权无效）。若所投产品不属于进口产品，不作此项要求。

2标段：无。

4.信用查询：投标人应在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人记录、重大税收违法失信主体，且在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有政府采购严重违法失信行为记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外），参与本项目的投标人信用查询截止时点：投标文件递交截止当天查询（查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，并将查询记录留存，投标人无需提供）。

## 三、获取招标文件

1.时间：2026年 05 月 19 日至2026年 05 月 26 日，每天06：00时至23:59时（北京时间，法定节假日除外）；

2.地点：云南省政府采购电子交易平台（政采云https://www.zcygov.cn/）；

3.方式：凡有意参加投标者，须持与云南省政府采购电子交易平台（政采云）兼容的数字证书（CA），在平台绑定后，线上获取采购文件及其它采购资料。CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys ；按上述要求获取文件的投标人视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。

4.售价：0.00元。

## 四、提交投标文件递交截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件递交截止时间：2026年06月08日14时00分（北京时间）

2.开标时间：2026年06月08日14时00分（北京时间）

3.地点：云南省昆明市盘龙区昆明市盘龙区长青路94号现代广场16楼现代商务中心16F第四会议室。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.开标方式：智能开标

2.是否需要缴纳投标保证金：是

大理大学新农科卓越创新平台第二批设备采购项目1标段：

保证金金额：20000.00（元）

保证金缴纳方式：电汇、网银、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

保证金缴纳截止时间：2026-06-08  14:00

大理大学新农科卓越创新平台第二批设备采购项目2标段：

保证金金额：20000.00（元）

保证金缴纳方式：电汇、网银、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

保证金缴纳截止时间：2026-06-08  14:00

大理大学新农科卓越创新平台第二批设备采购项目3标段：

保证金金额：40000.00（元）

保证金缴纳方式：电汇、网银、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

保证金缴纳截止时间：2026-06-08  14:00

3.其他：3.1本次采购公告在云南省政府采购网上发布。请各位投标人在递交投标（响应）文件前随时查看，以获取最新的消息。3.2本次项目采用全流程电子化采购方式，各投标人认真学习云南省政府采购电子交易平台（政采云）发布的相关操作手册。操作手册查询链接：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=yunnan。如有疑问联系95763。（1）投标人注册。投标人须在云南省政府采购电子交易平台注册后，方可参与项目。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-业务支持-用户注册-投标人模块。（2）CA数字证书办理。投标人须办理有效CA数字证书。申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/choose。（3）CA数字证书绑定。投标人进行CA绑定。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-系统管理-ca管理-ca绑定。（4）采购文件获取。投标人须在采购公告规定的文件获取期限内，使用账号密码或ca数字证书登录平台，获取采购文件。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-项目采购--获取采购文件。请务必在规定期限内获取采购文件，逾期将无法获取。（5）投标（响应）文件编制与递交。投标人须下载投标（响应）客户端，通过客户端编制投标（响应）文件，并线上递交。投标客户端下载路径：https://market.zcygov.cn/application-market/#/download/list（6）开评标。投标人须在项目指定的开标时间前，提前登录政府采购电子交易平台，并在规定时间内完成解密，如投标人因自身原因，无法在规定时间内解密的，自行承担后果（如：设备故障、浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等）。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-项目采购-开标评标-进入开标大厅。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：大理大学

地    址：云南大理古城弘圣路2号

联系方式：罗老师  0872-2219982

2.采购代理机构信息

名    称：云南国合建设招标咨询有限公司

地　　址：昆明市盘龙区长青路94号现代广场16楼

联系方式：李昂、张静楠、冯丽、张正举、夏伟

18287137250、18487318547

3.项目联系方式

项目联系人：李昂、张静楠

电　　 话：0871-63815951

      - 第二章 投标人须知

      - 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | 采购人 | 采购人：大理大学 地 址：云南大理古城弘圣路2号 联系人：罗老师 0872-2219982 |
|  | 采购代理机构 | 采购代理机构：云南国合建设招标咨询有限公司 地 址：昆明市盘龙区长青路94号现代广场16楼 联系人：李昂、张静楠 联系电话：18287137250、18487318547、0871-63815951 |
|  | 项目名称 | 大理大学新农科卓越创新平台第二批设备采购项目 |
|  | 项目编号 | YNZC2026-G1-02478-YNGH-0142 |
| 2.1 | 资金来源 | 政府采购资金，已落实 |
| 3.1 | 采购内容 | 本次采购内容为大理大学新农科卓越创新平台第二批设备，具体包含：1标段：微分干涉显微镜（DIC显微镜）1套、电动倒置荧光显微镜（含载物台活细胞培养装置）1台、全自动凯氏定氮仪1套；2标段：无人机长距离激光雷达三维扫描设备1套、激光雷达红外成像设备1套、动物识别、预警监测设备1套、在线式区域生物多样性监测数据存储、可视化展示及共享平台1套；3标段：便携式植物光合测定系统1套、电感耦合等离子体质谱仪1台、近红外饲料分析仪1台、全自动氨基酸专用分析仪1台、微分干涉暗场荧光显微镜1台、微分干涉荧光数码显微镜成像系统1台。 |
| 3.2 | ★合同履行期限 | 1标段、3标段合同签订生效后国产设备30日历天内，进口设备90日历天内安装调试完毕并交付使用。2标段合同签订生效后30日历天内安装调试完毕并交付使用。 |
| 4.1 | ★资格条件 | 投标人应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： （1）具有独立承担民事责任的能力：投标人为法人、其他组织或者自然人，提供有效的营业执照或事业单位法人证书或非企业机构登记证书或执业许可证或个体工商户营业执照或自然人身份证明； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：①在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中未出现列入严重违法失信企业名单（黑名单），参与本项目的投标人信用查询截止时点：投标文件递交截止当天查询（查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，并将查询记录留存，投标人无需提供）；②提供2023至2025年任一年度经第三方审计的财务报告及报表（报表至少包括资产负债表、利润表、现金流量表，审计报告须附注册会计师行业统一监管平台验证码），事业单位可提供内部财务报表，未经审计或成立时间不足一年的，可提供自投标文件提交截止时间前三个月内银行出具的资信证明； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供相关证明材料或书面声明； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：①提供2025年1月至今期间（税款所属时期）任意2个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件（成立未满2个月的提供成立以来的税收缴纳凭证或相关情况说明或承诺说明；依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税）；②提供2025年1月至今期间（费款所属时期）任意2个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件（成立未满2个月的提供成立以来的社保资金缴纳凭证或相关情况说明或承诺说明；不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金）。 （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 ①信用要求：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）相关要求，投标人应在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人记录、重大税收违法失信主体且在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有政府采购严重违法失信行为记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外），参与本项目的投标人信用查询截止时点：投标文件递交截止当天查询（查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，并将查询记录留存；投标人无需提供）； ②本次招标不接受联合体投标：提供承诺； ③单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供承诺）。 |
| 4.2 | ★本项目的特定资格要求 | 1标段、3标段：（1）若所投产品为进口产品的，投标人必须具有下列授权文件之一：投标人须提供产品生产制造商针对本项目出具的授权书或长期代理协议或逐级授权（投标人授权若为多级授权还须同时提供上一级授权，若授权中明确规定不能转授权的，转授权无效）。若所投产品不属于进口产品，不作此项要求。 2标段：无。 |
| 10.3 | 实质性要求和条件 | 第四章“评标办法”符合性评审标准规定的内容及本招标文件中标注★号的其他条款为实质性要求和条件，不满足任何一条将导致投标无效。请投标人仔细阅读符合性评审标准和★号条款。 |
| 16.1 | 投标有效期 | 投标截止日期后90天 |
| 17.1 | 投标文件签字及盖章要求 | 按照投标文件格式要求由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。 |
| 17.2 | 电子投标文件的递交 | 投标人应按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。 |
| 18 | 投标保证金 | 投标保证金账户信息： 户 名：云南国合建设招标咨询有限公司 开户行：招商银行昆明铂金大道支行 保证金提交账号及金额： 标段名称：大理大学新农科卓越创新平台第二批设备采购项目1标段； 账号：871912662810501，金额：20000.00元； 标段名称：大理大学新农科卓越创新平台第二批设备采购项目2标段； 账号：871912662810501，金额：20000.00元； 标段名称：大理大学新农科卓越创新平台第二批设备采购项目3标段； 账号：871912662810501，金额：40000.00元； 形式：以电汇、网银、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交（注：1.支票、汇票、本票需留2天给予代理机构办理进账；2.金融机构、担保机构出具的保函等非现金需提前1天通知代理机构）。请各投标人自行考虑款项及信息到代理机构指定账户的时间，提前办理！ 保证金交款截止时间：保证金到账截止时间为递交投标文件的截止时间，到账时间以实际到达专用账户时间为准。未按时到账的保证金视为未提交。 注： 1.交纳保证金时必须在汇款备注栏填写：YNZC2026-G1-02478-YNGH-0142/ 标段 保证金 2.投标人的保证金通过电汇、网银、支票、汇票、本票的，其出款账户只能为基本账户，退还也为基本账户。 3.未中标投标人通过（电汇、网银、支票、汇票、本票）缴纳的保证金将在中标通知书发布之日起5个工作日内退还；中标投标人通过（电汇、网银、支票、汇票、本票）缴纳保证金的将自政府采购合同签订之日起‌5 个工作日内‌退还。 财务部联系人：杨天秀 电话：15288221148、0871-63815951 |
| 19 | 投标文件的加密 | 按照“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。 |
| 20.1 | 递交投标文件的截止时间 | 同投标截止时间 |
| 20.2 | 递交投标文件地点 | 政采云平台 |
| 20.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 21.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：政采云平台 |
| 22.1 | 评标委员会组成 | 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二 |
| 22.5 | 评标办法 | 综合评分法 评标委员会推荐中标候选人的人数：3名 |
| 28.1 | 履约保证金金额 | 按标段收取，金额为各标段合同金额的5%。缴纳方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，合同签订前7日缴纳。 |
| 28.3 | 履约保证金退还时间 | 履约结束后15日内无息退回。 |
| 29.1 | 中标服务费 | 本项目中标服务费参照原国家计委《关于印发＜招标代理服务收费管理暂行办法＞的通知》（计价格〔2002〕1980号）收费标准以各标段中标金额为基准，按照货物类下浮20％收取，由中标单位领取中标通知书时一次性付清。中标服务费由中标人支付，投标人报价应包含中标服务费。 收款单位：云南国合建设招标咨询有限公司 开户行：中国农业银行昆明市白龙寺支行 账号：24019001040006899 成交金额 （万元）; 收费标准. 货物类; 服务类; 工程类. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100—500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500—1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000—5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000—10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 备注：中标服务费按差额定率累进法计算。 |
| 31.1 | 需要补充的其他内容 |  |
| （1) | 政府采购政策响应： 一、小型和微型企业价格评分优惠政策 （1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、云南省财政厅关于贯彻《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的通知（云财采〔2022〕9号）、《云南省人民政府关于贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施的意见》（云政发〔2022〕32号）、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省进一步帮扶中小微企业纾困发展工作方案的通知》（云政办发〔2022〕42号）、根据《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定。对符合条件的小型、微型企业，在投标报价评审时给予报价10%（工程项目为3%）的扣除，用扣除后的报价参与评审。 （2）联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，在评标报价评分时给予联合体报价10%（工程项目为3%）的扣除，在投标报价用扣除后的价格参与评审。 （3）联合体中部分企业为小型、微型企业的，且小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，在报价评分时给予联合体报价4%（工程项目为1%）的扣除，在投标报价用扣除后的价格参与评审。 （4）组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 （5）中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 二、监狱企业优惠政策 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业优惠政策，监狱企业参与本项目投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业。 三、残疾人福利性单位优惠政策 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位优惠政策，残疾人福利性单位参与本项目投标时，提供《残疾人福利性单位声明函》并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业。 四、环保节能政策 根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。 五、进口产品政策 根据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定，实施进口产品采购。 六、本国产品政策 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部 工业和信息化部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）的规定，实施本国产品采购。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。其中，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求投标人提供其他证明材料。投标人提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。 |  |
| （2) | 本项目核心产品： 1标段：电动倒置荧光显微镜（含载物台活细胞培养装置）； 2标段：在线式区域生物多样性监测数据存储、可视化展示及共享平台； 3标段：便携式植物光合测定系统； 同品牌产品的处理：多家投标人提供相同品牌产品（核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |
| （3) | 本项目为电子标，投标文件格式中要求签字或盖章的地方均可以进行电子签章。 |  |
| （4) | 中标单位在领取中标通知书时，须向采购人提供1份上传“政采云”投标文件的彩色打印件。 |  |
| （5) | 本项目招标文件前后不一致时以前为准。 |  |

## 一、总  则

- 项目概况

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件。

1.2 本项目采购人、采购代理机构、项目名称及项目编号：见“投标人须知前附表”。

- 资金来源

2.1 “投标人须知前附表”中所述的采购人已获得一笔资金，用于采购“采购需求”所要求内容。

- 采购内容及合同履行期限

3.1 本项目采购内容：见“投标人须知前附表”。

3.2 本项目合同履行期限：见“投标人须知前附表”。

- 合格的投标人

4.1 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件见“投标人须知前附表”。

4.2 投标人应符合采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定资格要求见“投标人须知前附表”。

4.3投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

4.4 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

4.5符合上述条件的投标人应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

- 投标费用

5.1 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用。

- 质疑和投诉

6.1投标人认为采购文件、采购过程和中标（成交）结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购人、采购代理机构有权拒收。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。提出质疑时应当有明确的请求和必要的证明材料，同时还必须提交相关证据材料和注明事实的确切来源。

6.2投标人知其权益受到损害之日，是指：

- 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

- 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

- 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

6.3投标人可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交投标人签署的授权委托书。

6.4提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。其中，对采购文件质疑的，应当是已依法获取其可质疑的采购文件的潜在投标人。

6.5投标人提出质疑应符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）和财政部《政府采购投标人质疑函范本》的规定。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- 提出质疑的日期。

6.6投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

6.7投标人不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料。

6.8质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续。相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和中国台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

6.9采购人、采购代理机构将在收到投标人质疑函后七个工作日内作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

6.10投标人对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。质疑答复导致中标（成交）结果改变的，采购人或者采购代理机构会将有关情况书面报告本级财政部门。

6.11接收质疑的方式

受理质疑部门：云南国合建设招标咨询有限公司

通讯地址：昆明市盘龙区长青路94号现代广场16楼

联系人及电话：同本项目公告（邀请书）中明示的联系人及联系电话。

6.12投诉人必须首先经过质疑程序，在对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级政府采购监督管理部门投诉。

## 二、招标文件

- 招标文件构成

7.1 要求提供的项目、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共七章，各章的内容如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  资格审查

第四章  评标办法

第五章  合同书样式及主要条款

第六章  采购需求

第七章  投标文件格式

- 招标文件的询问

8.1 投标人应认真阅读招标文件，如有疑问的，投标人可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构在接到询问后的3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

- 招标文件的澄清或修改

9.1 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，于招标文件要求提交同投标文件递交截止时间十五日前，在采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

9.2 采购代理机构和采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在采购信息发布媒体上发布变更公告。

## 三、投标文件的编制

- 投标文件编写注意事项

10.1 投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求（见第六章“采购需求”）和商务条件后，编写投标文件。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或者资料，没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应是投标人的风险，并可能导致该投标被拒绝。

10.2对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明的实质性要求和条件、合同主要条款及其他要求等内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

10.3 招标文件中的实质性要求和条件详见“投标人须知前附表”。

- 投标的语言及计量单位

11.1 投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

11.2 投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

- 投标文件构成

12.1投标文件构成详见第七章“投标文件格式”。

- 投标文件的格式要求

- 投标人应按第七章“投标文件格式”提供的格式完整地填写。

- 投标报价

14.1报价应为人民币含税价（元），包括本次货物的报价和标准附件、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。

14.2 投标人须就“采购需求”中的内容做完整唯一报价。

14.3投标人的投标报价应依据招标文件的要求及有关资料，执行国家规定的现行技术、经济标准、定额及规范，由投标人自行测算出现行市场的各类价格。报价本次货物的报价和标准附件、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和，该报价应符合实际情况并能保证投标人完成履行合同所需的一切工作。合同一旦签订，此合同价格在合同执行期间将不因工作量的变化而调整。

14.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标单位签订补充合同，但所有补充合同的采购金额变更不得超过原合同采购金额的10%，其中金额增加需办理合同追加手续。

- 投标货币

投标应以人民币报价。

- 投标有效期

16.1 在“投标人须知前附表”规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

16.2 因特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

- 投标文件的签章及递交要求

17.1 投标文件电子签章及电子签名要求：详见“投标人须知前附表”。

17.2 电子投标文件的递交：详见“投标人须知前附表”。

- 投标保证金

18.1 投标保证金为人民币。投标人应在提交投标文件截止时间以前按“投标人须知前附表”规定的金额交至云南国合建设招标咨询有限公司，并在投标有效期内保持有效。本次招标项目不接受现金形式的投标保证金。

18.2 交款方式：按“投标人须知前附表”。

18.3 办理投标保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的用途栏或空白栏上注明项目编号及标段（可简写）。

18.4 投标人的投标保证金只能通过基本账户缴纳和退还，未中标投标人通过（电汇、网银、支票、汇票、本票）缴纳的保证金将在中标通知书发布之日起5个工作日内退还；中标投标人通过（电汇、网银、支票、汇票、本票）缴纳保证金的将自政府采购合同签订之日起‌5 个工作日内‌退还。

18.5下列情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标有效期内投标人撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标投标人不与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

## 四、投标文件的提交

- 投标文件的加密

19.1 按照“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

- 提交投标文件的截止时间和地点

20.1 投标文件的提交不得迟于“投标人须知前附表”规定的提交同投标文件递交截止时间。

20.2 投标人必须在规定时间内将投标文件提交到“投标人须知前附表”规定的地点。

20.3 除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

20.4 逾期提交的投标文件，采购代理机构不予受理。

20.5 投标文件提交截止时间前出现下列情况的视为撤回投标文件：（1）政采云电子平台显示投标人未上传投标文件；（2）因投标人原因上传的投标文件在开启文件时无法解密。

## 五、开标与评标

- 开标

21.1 采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应参加开标会。

21.2 开标时政采云平台提取所有已成功上传的投标文件，投标人按照政采云平台自动提取的投标人顺序，使用投标人编制投标文件时的加密数字证书对投标文件进行解密。

21.3 开标程序

- 开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

- 介绍参加开标会的人员名单；

- 政采云平台提取所有已成功上传的投标文件，投标人按照政采云平台自动提取的所有投标人顺序，使用投标人编制投标文件时的加密数字证书对投标文件进行解密，解密完成后导入有效投标人的电子投标文件。所有有效投标文件导入完成后进行唱标，并记录在案。如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），视为投标人自动弃标，代理机构不予处理。

- 唱标：由系统按照政采云平台自动提取的所有投标人顺序宣读投标人在其投标文件中承诺的投标报价、合同履行期限等以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容；

- 采购人、纪律监察、投标人、采购代理机构有关人员在开标记录上签字确认。

- 开标会议结束。

投标人不足3家的，不得开标。

21.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 评标

22.1  评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

22.2 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）规定，评标委员会及其成员不得有下列行为：

- 确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

- 接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，本办法第五十一条规定的情形除外；

- 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

- 对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

- 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

- 记录、复制或者带走任何评标资料；

- 其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第（1）至（5）项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

22.3 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。

22.4评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

22.5评标办法

评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

- 评标过程的保密

开标后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 在招标采购中，出现下列情形之一的，项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

## 六、中标结果

- 中标人的确定

25.1 采购代理机构应当在评标结束后两个工作日内将评标报告送采购人。

25.2 采购人应当在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标人候选人顺序确定中标人。

- 中标通知书

26.1 中标人确定后，中标结果由采购代理机构在公告发布的媒介上公示，同时向中标人发出中标通知书。

26.2 中标通知书是合同的一个组成部分。

- 签订合同

27.1 中标人收到中标通知书后，按招标文件、投标文件及有关澄清承诺书的要求与采购人签订合同。

27.2 中标投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标投标人，也可以重新开展政府采购活动。

- 履约保证金

28.1拟签订的合同文本要求中标人提交履约保证金的，投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额详见“投标人须知前附表”。

28.2签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

28.3履约保证金按“投标人须知前附表”的规定退还。

## 七、其他事项

- 中标服务费

29.1中标服务费由采购代理机构向中标人收取，收取标准详见“投标人须知前附表”。

29.2中标单位应在接受“中标通知书”时向采购代理机构一次付清中标服务费。

- 解释权

本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制，解释权属于采购人。

- 需要补充的其他内容

31.1 需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。

      - 第三章 资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人（和/或）采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

资格审查：

不符合下列情形之一的投标文件不能通过资格审查：

一、投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的要求：

1.具有独立承担民事责任的能力：投标人为法人、其他组织或者自然人，提供有效的营业执照或事业单位法人证书或非企业机构登记证书或执业许可证或个体工商户营业执照或自然人身份证明。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：①在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中未出现列入严重违法失信企业名单（黑名单），参与本项目的投标人信用查询截止时点：投标文件递交截止当天查询（查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，并将查询记录留存，投标人无需提供）；②提供2023至2025年任一年度经第三方审计的财务报告及报表（报表至少包括资产负债表、利润表、现金流量表，审计报告须附注册会计师行业统一监管平台验证码），事业单位可提供内部财务报表，未经审计或成立时间不足一年的，可提供自投标文件提交截止时间前三个月内银行出具的资信证明。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供相关证明材料或书面声明。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：①提供2025年1月至今期间（税款所属时期）任意2个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件（成立未满2个月的提供成立以来的税收缴纳凭证或相关情况说明或承诺说明；依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税）；②提供2025年1月至今期间（费款所属时期）任意2个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件（成立未满2个月的提供成立以来的社保资金缴纳凭证或相关情况说明或承诺说明；不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金）。

5.参与本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件：

①信用要求：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）相关要求，投标人应在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人记录、重大税收违法失信主体且在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有政府采购严重违法失信行为记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外），参与本项目的投标人信用查询截止时点：投标文件递交截止当天查询（查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，并将查询记录留存；投标人无需提供）；

②本次招标不接受联合体投标：提供承诺；

③单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供承诺）。

- 本项目的特定资格要求：

1标段、3标段：（1）若所投产品为进口产品的，投标人必须具有下列授权文件之一：投标人须提供产品生产制造商针对本项目出具的授权书或长期代理协议或逐级授权（投标人授权若为多级授权还须同时提供上一级授权，若授权中明确规定不能转授权的，转授权无效）。若所投产品不属于进口产品，不作此项要求。

2标段：无。

三、投标保证金

提供投标保证金交纳凭证（以电汇、网银方式、支票、汇票、本票交纳的，以采购代理机构查询实际到账为准；以保函、保证保险方式交纳的，以投标文件中保函、保证保险原件扫描件为准）

四、其他要求

1.投标人认为需要提交的其他资格证明材料。（若有，格式自拟）

      - 第四章 评标办法（综合评分法）

## 一、评标机构

评标机构为评标委员会，评标委员会的组成见投标人须知前附表22.1。

## 二、采购人或者采购代理机构职责

采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告。

（二）宣布评标纪律。

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰。

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件。

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为。

（八）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告。

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

（十）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

## 三、评标委员会职责

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求。

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

（三）对投标文件进行比较和评价。

（四）评标委员会按得分由高到低顺序推荐中标候选人，并提出书面评标报告。

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

## 四、评标纪律

（一）对评标内容和评标过程要严格保密，不得向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。

（二）评标期间的一切资料，包括评标意见、评标记录和评标结论，一律不得向外传和泄露。

（三）任何属于投标文件审查、澄清、评价和比较的资料，不得向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。

（四）所有资料（包括招标文件、投标文件、评标表格及各种文字记录）在评标结束后均应分别整理、存档备查，任何人不得复制和保留。

（五）评标期间，未经允许评标委员会以外的任何单位或部门不得参加评标和采访评标工作。

（六）评标期间，评标人员不得外出，确需外出时应事先请假。

（七）评标期间，所有与会人员均不得私自以任何方式和投标人进行联系，需询问、澄清的问题由评委会统一组织办理。

（八）评标结束后，与会人员不得向外界透露评标人员的评标意见，如因此造成的后果由责任者承担。

## 五、评标原则

评标将遵循下列原则：

（一）坚持公平、公正、科学、择优的原则，本着实事求是的精神，不带有任何主观意愿和偏见，认真负责地做好评标工作，公平、公正地对待每一个投标人。

（二）全面分析，综合评审。

（三）评标只对投标人的投标文件进行评审，投标文件以外的资料、信息不应作为评标的依据。

## 六、评标程序

本次招标所采用的评标方法为《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十五条规定的“综合评分法”。

（一）符合性审查

评标委员会依据符合性评审标准对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

符合性审查表

| 审查内容 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 符合性评审标准 | 投标函 | 有法定代表人或其委托代理人电子签章，并加盖单位电子签章；符合第七章“投标文件格式”中规定的格式及内容。 |
|  | 投标人名称 | 与营业执照一致。 |
|  | 法定代表人身份证明书 | 符合招标文件规定格式及内容，并加盖单位电子签章。 |
|  | 法定代表人授权委托书 | 有法定代表人电子签章，并加盖单位电子签章；符合招标文件规定格式及内容；投标文件（包括评标过程中的澄清、说明或者补正）由法定代表人签署的，不审查该项。 |
|  | 投标文件签署、盖章 | 投标文件按招标文件要求签署、盖章的。 |
|  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第16.1项规定。 |
|  | 投标报价 | 报价完整且总报价和分项报价均小于等于采购预算价及最高限价。未出现可选择性或可调整的报价（允许备选方案的除外）。 |
|  | 投标文件的编制 | 符合招标文件格式及资料提供的要求。 |
|  | 其他实质性要求 | - 实质性响应招标文件中★号条款； （2）投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； （3）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
|  | 无串通投标的情形 | 无法律法规规定的串通投标的情形。 |

（二）澄清有关问题

1.投标文件内容澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖单位公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.报价不一致情形澄清

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.异常低价情形澄清

（1）评标委员会认为投标人的报价（总价或单价）明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（总价或单价），有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（2）出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

- 投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值65%的，即投标报价＜全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×65%；

- 投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价65%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×65%；

- 投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价＜采购项目最高限价×65%；

- 评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（3）评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

（4）评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三）商务和技术评估、综合比较与评价

### 综合评分方式

投标人的评标总得分＝F1＋F2+F3；

其中：F1、F2、F3分别为投标报价部分、技术部分、服务部分3项评分因素的汇总得分。

具体评审细则如下：

| 审查内容 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价F1评审 （满分30分） | 投标报价 （满分30分） | 满足招标文件要求且投标总报价最低的投标报价为评标基准价。其价格得分为满分。其他投标人的投标报价得分＝（评标基准价/该投标人的投标总报价）×30。 （1）对小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（注：评标委员会根据投标人提供的小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位书面声明，认定其是否属于小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位并享受相应的优惠政策。投标人对其提供的书面声明的真实性负责，如有虚假，自行承担相应责任） （2）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（注：评标委员会根据投标人出具符合要求的《声明函》或有关证明文件，认定该产品是否为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求投标人提供其他证明材料。投标人提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任） |
| 技术部分F2评审 （满分58分） | 产品技术参数指标响应 （满分40分） | 招标文件“第六章 采购需求”中“采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求”。其中最末一级序号参数计为1条参数。 1标段：重要技术参数38条，一般技术参数56条 （1）第六章“采购需求”中标注“▲”重要技术参数评审（满分19分）：投标产品重要技术参数“▲”条款完全满足招标文件要求的得19分，投标产品每出现一项重要技术参数“▲”不满足招标文件要求的扣0.5分； （2）第六章“采购需求”中一般技术参数（未标注“▲”技术参数）评审（满分21分）：投标产品一般技术参数完全满足招标文件要求的得21分，投标人所投产品中每出现1项一般技术参数不符合招标要求的扣0.375分。 2标段：重要技术参数22条，一般技术参数160条 （1）第六章“采购需求”中标注“▲”重要技术参数评审（满分22分）：投标产品重要技术参数“▲”条款完全满足招标文件要求的得22分，投标产品每出现一项重要技术参数“▲”不满足招标文件要求的扣1分； （2）第六章“采购需求”中一般技术参数（未标注“▲”技术参数）评审（满分18分）：投标产品一般技术参数完全满足招标文件要求的得18分，投标人所投产品中每出现1项一般技术参数不符合招标要求的扣0.1125分。 3标段：重要技术参数54条，一般技术参数124条 （1）第六章“采购需求”中标注“▲”重要技术参数评审（满分21.6分）：投标产品重要技术参数“▲”条款完全满足招标文件要求的得21.6分，投标产品每出现一项重要技术参数“▲”不满足招标文件要求的扣0.4分； （2）第六章“采购需求”中一般技术参数（未标注“▲”技术参数）评审（满分18.4分）：投标产品一般技术参数完全满足招标文件要求的得18.4分，投标人所投产品中每出现1项一般技术参数不符合招标要求的扣0.148分。 注： 1、第六章“采购需求”中，标注“▲”的技术参数为重要技术参数，除按采购文件要求填写技术规格偏离表外，还须提供技术支持资料，包括： （1）采购文件技术参数内明确要求提供的证明材料。 （2）采购文件未明确要求的，供应商可提供以下任一形式的证明材料：①制造商官方发布的产品彩页或宣传册或技术规格说明书，须为制造商正式发布的带有制造商名称或logo的资料，不得为供应商自行编写或整理的内容；②制造商官方网站发布的，与所投产品对应的技术资料截图（截图须包含完整网址、产品型号、相关参数页面等可验证信息）；③第三方机构出具的有效的检测/检验报告或试验报告。如技术支持资料内容模糊、无法辨认导致无法评判的或提供的技术支持资料不能反映该参数要求的或未按要求提供技术支持资料的，视为不响应该条技术参数。出现技术支持资料内容与技术规格偏离表应答不一致，以技术支持资料显示内容为准。 2.第六章“采购需求”中，未标“▲”的为一般技术参数： （1）按采购文件要求填写技术规格偏离表。 （2）采购文件技术参数中明确要求提供技术支持资料的还须按要求提供，出现技术支持资料内容与技术规格偏离表应答不一致，以技术支持资料显示内容为准。如技术支持资料内容模糊、无法辨认导致无法评判的或提供的技术支持资料不能反映该参数要求的或未按要求提供技术支持资料的，视为不响应该条技术参数。 （3）采购文件技术参数中未明确要求提供技术支持资料的，供应商自行提供技术支持资料的，出现技术支持资料内容与技术规格偏离表应答不一致，以技术支持资料显示内容为准；出现技术支持资料内容模糊、无法辨认导致无法评判的或提供的技术支持资料不能反映该参数要求的，以技术规格偏离表为准。 |
|  | 节能、环保产品评审（满分1分） | 投标产品有一项及以上认定为节能产品的得0.5分。 投标产品有一项及以上认定为环保产品的得0.5分。 以其提供的优先采购的节能环保产品认证证书进行计分，同时属于两个清单的不重复计算，★政府强制采购节能产品不进行计算，不提供或不满足不得分。 |
|  | 供货安装方案评审 （满分14分） | 投标人针对本项目提供详细的供货及安装方案，方案包括但不限于①供货方案;②现场安装方案;③调试方案;④试运行方案;⑤供货及安装进度计划及保证措施；⑥应急管理方案；⑦项目交付验收方案等。 上述7项内容，每项满分2分，总分14分； 每有1项内容全面完整，时间节点完善、清晰，方案详细无缺陷，完全满足采购需求的得2分； 不完整或时间节点不清晰或方案不详细或方案有缺陷（缺陷指存在不符合本项目实际情况的情形或内容前后矛盾或不一致或前后逻辑错误或涉及的规范及标准错误或地点区域错误或内容缺失或内容描述不合理或不符合采购需求等）的得1分； 每有1项内容缺项或内容存在重大漏洞、缺陷的得0分。 |
|  | 质量承诺及保证措施评审 （满分3分） | 投标人针对本项目提供详细的质量承诺及保证措施，包括但不限于①质量承诺；②保证措施；③具体的违约责任承诺等。 上述3项内容，每项满分1分，总分3分； 每有1项内容全面完整，详细无缺陷，完全满足采购需求的得1分； 不完整或不详细或有缺陷（缺陷指存在不符合本项目实际情况的情形或内容前后矛盾或不一致或前后逻辑错误或涉及的规范及标准错误或内容缺失或内容描述不合理或不符合采购需求等）的得0.5分； 每有1项内容缺项或内容存在重大漏洞、缺陷的得0分。 |
| 服务部分F3评审 （满分12分） | 售后服务方案评审 （满分8分） | 投标人针对本项目提供详细的售后服务方案，方案包括但不限于①售后服务承诺及保障措施；②服务标准；③应急响应；④备品备件承诺等。 上述4项内容，每项满分2分，总分8分； 每有1项内容全面完整，时间节点完善、清晰，方案详细无缺陷，完全满足采购需求的得2分； 每有1项内容不完整或时间节点不清晰或方案不详细或方案有缺陷（缺陷指存在不符合本项目实际情况的情形或内容前后矛盾或不一致或前后逻辑错误或涉及的规范及标准错误或地点区域错误或内容缺失或内容描述不合理或不符合采购需求等）的得1分； 每有1项内容缺项或内容存在重大漏洞、缺陷的得0分。 |
|  | 人员培训方案评审（满分4分） | 投标人针对本项目提供详细的人员培训方案，方案包括但不限于①培训人员技术能力；②培训内容；③培训形式；④培训时间计划等。 上述4项内容，每项满分1分，总分4分； 每项内容全面完整、无欠缺，逻辑清晰，方案科学、详细，针对性和可操作性强的得1分； 每项内容不完整，逻辑不清晰，缺乏针对性和可操作性的得0.5分； 每项内容缺项或内容存在重大漏洞、缺陷的得0分。 |
|  | 备注：对各投标人的投标文件的技术文件、商务文件独立进行打分。 |  |

（四）得分汇总

1.评委应首先对各投标人投标文件进行评审，写出书面意见并按招标文件规定分值评分，各分档评分中间不得用插入法评分。

2.除投标价格得分（F1）外，其余部分由各评委自主评分并签字确认。

3.统分原则：计算评委打分的算术平均值为投标人的该项评分因素的得分，投标报价得分除外（保留小数点后两位）。

4.得分汇总：各项评分因素得分的总和即为投标人最后得分。

5.经评标委员会认定评分畸高、畸低的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

## 七、推荐原则

评标委员会按各评分因素得分汇总计算出各投标人的总得分，评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按照投标总报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审总得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。中标候选人并列的，有优先采购的节能环保产品的，以其提供的优先采购的节能环保产品认证证书数量多的优先（同时属于两个清单的不重复计算，★政府强制采购的节能产品不进行计算），认证证书数量相同的，按照技术部分评审得分由高到低的顺序排列，若最终排名仍一致时，由评标委员会不记名投票决定中标候选投标人排序。

## 八、评标报告编写

评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写评标报告。

## 九、评标结果

1.评标委员会按得分由高到低顺序推荐中标候选人，并提出书面评标报告。

2.采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

      - 第五章  合同书样式及主要条款

- 合同条款前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 合同履行期限及交付地点 合同履行期限：1标段、3标段合同签订生效后国产设备30日历天内，进口设备90日历天内安装调试完毕并交付使用。2标段合同签订生效后30日历天内安装调试完毕并交付使用。 交付地点：大理大学。 |
| 2 | 付款方式：项目验收合格后30天内按合同金额100%支付。 |

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要投标人定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家投标人、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

  - 1、
第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人）

乙方（全称）：                        （投标人）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包投标人/制造商名称（如投标人和制造商不同，请分别填写）：

分包投标人/制造商类型（如果投标人和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）投标人是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他投标人参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/投标人提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中投标人提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（投标人） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

  - 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向投标人购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）投标人（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和投标人以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）投标人按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的投标人履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个投标人的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因投标人就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他投标人。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

  - 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

甲方（采购人公章）名 称：

地 址：

邮 编：

法定代表人或委托代理人：

项目（技术）负责人：

电 话：

签订日期：

乙方（投标人公章）名 称：

地 址：

邮 编：

法定代表人或委托代理人：

经办人：

电 话：

签订日期

      - 第六章 采购需求

## 一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

1.需实现的功能或者目标：

采购大理大学新农科卓越创新平台第二批设备采购项目，完成安装调试直至交付使用。

2.落实政府采购政策需满足的要求：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定。

（2）本国产品政策：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部 工业和信息化部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）的规定，实施本国产品采购。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

- 国家相关标准：符合国家现行相关标准；

- 行业标准：符合国家现行相关标准；

- 地方标准或者其他标准、规范。

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求（见下页）

## 1标段

| 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 计量单位 | 预算单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 微分干涉显微镜（DIC显微镜） | 一、显微镜部分 ▲1.研究级万能正置显微镜，可作明场（BF）、微分干涉（DIC）、暗场（DF）、荧光（FL）等观察方式的观察。 ▲2.光学系统：采用无限远校正光学系统 ▲3.调焦：载物台垂直移动，行程不小于25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，最小调节精度≤1微米 4.照明装置：内置透射光科勒照明器，具有光强预设按钮，高亮度高色彩还原光源，光源功率≥14W。 ▲5.物镜转盘：6孔物镜转盘（有DIC插槽）。 6.观察筒：角度可调观察筒，视场数≥22mm，倾角为30° ▲7.物镜齐焦距离为国际标准≤45mm；万能平场半复消色差物镜，4X（N.A.≥0.13，W.D. 16），10X（N.A.≥0.3，，W.D. 9），20X（N.A.≥ 0.5，W.D. 2.0），40X（N.A.≥ 0.75，W.D. 0.50）弹簧结构，100X油镜（N.A.≥1.3，W.D. 0.18）。所有物镜均需具备微分干涉（DIC）功能所需的消应力和高反差设计 8.目镜：10X超宽视场目镜，视场数≥22mm，带屈光度校准。 ▲9.载物台：电动载物台，最大行程范围75x50毫米，带1个标准76x26毫米载玻片的固定架。 ▲10.聚光镜：≥8孔位万能聚光镜，配置10X、20X、40X、100XDIC棱镜。 11.具备光强管理功能，可根据物镜倍数自动匹配最佳观察光源强度。 ▲12.荧光照明器：≥8孔荧光照明器，在保证明场照明的同时容纳8个荧光激发块。 ▲13.长寿命LED荧光光源，寿命≥25000小时，光源可即开即用，无需预热时间，用后可马上关闭； 14.遥控手柄控制光源的亮度与开关，亮度从0 - 100% 连续可调，光源强度数值显示； ▲15.激发块：荧光激发块的干涉膜采用了新型UW超宽谱带多层镀膜技术，激发带宽（BP）以及荧光带宽（BA）比传统谱线缩短了6nm, 独特的光吸收涂层可吸收99%以上的杂散光，信噪比更进一步得到提高。配备紫外（激发滤色片BP330-385,分色镜DM400,发射滤色片 BA420）、蓝色（BP450-480,DM500, BA515）、绿色(BP530-550,DM570,BA575）激发滤色镜组。 二、成像系统部分 ▲1.相机类型：彩色CMOS相机，全局快门；物理像素≥1200万；最大图像分辨率≥4915万像素（8192 X 6000）；实时预览帧速≥60 fps（在1920 × 1200分辨率下）；原厂软件支持的文件格式，TIFF，JPEG等；像素融合：2x2；相机接口：C接口。 ▲2.制冷系统：Peltier制冷（大约室温-10度） ▲3.可采集的波长范围：400-1000nm ▲4.支持IR截止滤镜手动切换进出光路 三、显微图像控制及分析软件 1.采集图像：支持多种型号专业CCD，界面直观，操作容易，使用户更加容易的集中精力关注生物试验过程； 2.对图像中的直线显示线上灰度强度变化，从而反映图像中的变化特性； 3.在图像上添加注释、箭头等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位； 4.图像处理功能：具备亮度/对比度/伽玛、RGB通道、伪彩色、色彩模式、色阶、分辨率、旋转、常用滤镜（反转/低通/高通/锐化）等调节能力，满足荧光及明场图像优化需求； 5.对单荧光通道图片做色彩合成，方便显示多染标本的图像； 6.合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像； 7.输入硬件信息即可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系； 8.可以做离线白平衡、视场平整度以及背景校正等处理，便于后期图像处理； ▲9.可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，并于后期分析处理； 10.可以从之前软件获取的图像中再次调入设备和采集参数的信息，以便重复用相同的参数进行成像； ▲11.可以对多幅视野相邻的图像做实时大图拼接，轻松获取高分辨率大视野图像； ▲12.可进行实时/离线景深扩展； 13.配套图像处理终端1套：i5处理器，8G内存，1T硬盘，27英寸以上显示器。 | 1 | 套 | 660000 | 660000 |
| 电动倒置荧光显微镜（含载物台活细胞培养装置） | 一、显微镜部分 ▲1.研究级倒置显微镜镜体，采用高刚性、低漂移设计，光路便于多端口扩展，可作明场（BF）、相差（PH）、荧光（FL）等观察方式的观察。电动6孔式物镜转换器，防水结构。 ▲2.电动聚焦机构：备有粗微调转换旋钮（最小调焦精度：≤10nm），行程10.5mm，物镜离开 / 回复按键和记忆回位按键，最大移动速度：3mm/秒。 ▲3.原像光口：具有多个光路端口，至少可同时连接4个图像采集设备（如相机、分光器），支持多通道同步成像。 4.光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准≤45mm。 ▲5.内置柯勒照明，LED光源系统。透射光照明装置，照明支柱倾斜结构（30度倾斜角，采用减震结构），视场可变光阑可调。 6.可倾斜双目镜筒：35-85° 角度可连续调节，瞳距可在50-76mm范围内进行调节，视场直径为22mm。 ▲7.载物台：高抗磨损性陶瓷覆盖层同轴载物台，带右手低位驱动装置，带有旋转装置和扭矩调节装置。 8.电动长工作距离万能聚光镜：电动7孔转盘(3孔用于直径30mm，4孔用于直径37mm)，电动孔径光阑和电动起偏镜，N.A.≥0.55，工作距离≥27mm。聚光镜架（采用≥88mm的移动距离，重新聚焦结构）。 ▲9.相差附件系统：相差环板：PHL、PH1、PH2。 ▲10.4X万能平场半复消色差相差物镜, NA 0.13, 工作距离≥17mm；10X万能平场半复消色差相差物镜, NA 0.3, 工作距离≥10mm；20X长工作距离平场半复消色差相差物镜, NA 0.45, 工作距离6.6-7.8mm；40X长工作距离平场半复消色差相差物镜, NA 0.6, 工作距离3.0-4.2mm ▲11.滤色镜：日光平衡滤色片，中性灰度滤色片。反射荧光系统；荧光照明装置：备有视场可变光阑，滤光片插板；荧光滤色镜盒：电动≥8孔位滤色镜转盘盒，内装光闸，防水结构；荧光激发块：蓝色、绿色、紫外；LED长寿命荧光光源； ▲12.电动及控制系统：可电动控制显微镜的主要功能，包括：电动聚焦、光源系统的电动控制、物镜的电动转换、聚光镜的电动控制、荧光激发块的电动转换和光路的电动转换。电动功能可通过遥控面板控制或者显微镜镜体上的按键控制；也可通过操作软件由电脑控制。 二、成像系统 1.相机类型：彩色CMOS相机，全局快门；物理像素≥1200万；Peltier制冷（大约室温-10度）；最大图像分辨率≥4915万像素（8192X6000）；实时预览帧速≥60fps（在1920×1200分辨率下）；可采集波长范围：400-1000nm；原厂软件支持的文件格式，TIFF，JPEG等。 2.支持IR截止滤镜手动切换进出光路。 三、显微图像控制及分析软件 1.采集图像：支持多种型号专业CCD，支持多种图像采集接口（如TWAIN、DirectShow或厂家SDK），界面直观，操作容易，使用户更加容易的集中精力关注生物试验过程； 2.对图像中的直线显示线上灰度强度变化，从而反映图像中的变化特性；在图像上添加注释、箭头等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位； 3.调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，支持反转、低通、高通、锐化等滤镜； 4.对单荧光通道图片做色彩合成，方便显示多染标本的图像；合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像； 5.输入硬件信息即可实现添加标尺功能，显示图像的放大比例关系；可以做离线白平衡、视场平整度以及背景校正等处理，便于后期图像处理； 6.可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，并于后期分析处理； 7.可以从之前软件获取的图像中再次调入设备和采集参数的信息；可以对多幅视野相邻的图像做实时大图拼接；可进行实时/离线景深扩展； 四、活细胞分析系统 1.光源：白光LED(明场照明)，寿命≥50000小时；蓝光LED、绿光LED(荧光照明)。 2.荧光通道：研究级倒置观察系统，具有2色荧光；蓝色荧光Ex:480/30nm;Em:535/40nm；绿色荧光Ex:540/25nm;Em:620/60nm。 3.活细胞观测专用物镜：观察倍数兼容 4×、10×、20X。 ▲4.成像系统：高灵敏 CMOS成像系统，成像尺寸不低于2592X1944像素；成像主机放进 CO2培养箱可明场实时无标记成像，同时进行自动聚集和图像采集的通量最高≥384孔板，全自动每孔多视野（单视野模式，四视野模式，九视野模式）观察，最高实现864视野观测，单次实验周期可长达 1 个月以上。 5.兼容常用的多孔板、培养皿及培养瓶，无特殊耗材要求，包括各类型培养皿、培养瓶、6-384 孔板。 ▲6.拍摄要求：全程自动对焦，无需人工调焦，并自动采集活细胞随时间变化的图像，根据时间变化的图像可以输出动态录像。 7.电机控制：x轴：行程>115mm，y轴：行程>85mm，单次步进精度<1um，z轴可进行微米级（步进精度<1um） Z 轴景深扫描，自定义 Z 轴层数及层面距离。 ▲8.仪器运行持久性：能够进行 24 小时不间断长期成像监测并分析，实验全程中细胞保持在稳定生长环境，无需人员值守。 9.软件控制：自动化成像，高度自动化获取及分析实验数据：自动聚焦，用户自定义聚焦，自动多层聚焦，自动 LED 曝光，自动荧光通道切换，自动高通量图像采集和叠加，自主编辑并自动批量生成视频，实时观察和记录，自动保存高质量的细胞图片、自动生成相关延时影像和增殖／生长曲线。 ▲10.分析功能：软件自动分析明场状态下能够分析细胞密度、细胞面积等指标；可自动多层聚焦实现Z-stack功能，实现类器官拍摄与分析。可自动统计(荧光)细胞数量（其包括汇合度、标准偏差展示）、细胞荧光强度、荧光面积等指标。 11.操作软件：安装没有限制，可多人同时操作使用。具有远程控制系统，连接图像和数据，用户可以自定义样本信息，并根据样本信息来进行分组分析，并可以电子化标记器皿，设定关键词，必要时可用设定的关键词搜索数据库，方便查询过去任何时间得到的图像和数据。 12.配备培养皿适配器，载玻片适配器等常用适配器。 五、配置：全电动倒置显微镜一台、荧光模块一套、成像系统一套、软件一套、活细胞分析系统一套。 | 1 | 台 | 996000 | 996000 |
| 全自动凯氏定氮仪 | 1.工作条件：可连续工作8小时以上。环境温度5–40°C，环境湿度最大相对湿度80％,电源200–240V ,50–60 Hz，电压变化公差±10%。 ▲2.采用国际AOAC等及中国国家标准GB（GB5009.5-2025）的凯氏定氮法：浓硫酸消化、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、指示剂滴定终点颜色判定法。 3.滴定系统采用正压方式，内置原厂滴定系统；滴定器容量≥35ml，滴定速度≥0.5ml/秒,滴定过程中不停机情况下滴定器液体可自动充满，并在分析完成后自动回填，而不会影响精度。标准酸位于滴定系统上部，避免气泡产生，最大提高准确度。滴定原理需采用符合中国国家标准GB的比色法，即颜色终点滴定法，不需使用任何电极（酸碱中和电极以及液位检测电极）。需提供仪器该部分的实物图片和中文用户手册资料或仪器彩页证明。 ▲4.检测范围符合国标要求的：0.1-210mg 氮；回收率：> 99.5%（氮含量在 1- 200 mg N 范围内）；重复性RSD≤1%；蒸馏能力：约为40 ml/min检测时间：30mg N用时小于4分钟；200mg N用时小于7分钟。 ▲5.定氮仪主机内置操作系统，液晶彩色触摸屏操作，带中英文操作界面。带全自动蛋白质分析控制系统，包括：样品稀释、碱液添加、吸收液添加、蒸馏、滴定、计算、报告以及消化管自动排空、滴定缸自动清洗等全自动功能，试管排废能力：200ml可在10s内排空。 ▲6.具备双蒸馏模式或更优模式，可以在定氮仪主机屏幕上设置并显示。（提供设置界面截图证明材料） ▲7.具备可调节的蒸汽平衡添加功能：通过优化试剂添加顺序，减少蒸馏过程中的剧烈反应和过热现象，保证氮的完全转化和吸收。蒸汽预热/平衡时间可调范围≥0-15秒；蒸汽延迟时间可调范围≥0-1500秒。相关参数在主机操作界面中可设置和显示。 ▲8.具备馏出液温度监控功能，温度传感器应置于冷凝器出口端或馏出液通路中，能直接测定馏出液温度，当温度异常时报警。投标人应提供产品技术规格书或官方彩页证明具备此功能。 9.边蒸馏边滴定的功能和自动判断终点技术，确保得到准确可靠的分析结果，并缩短分析时间，降低成本。 10.试剂分配系统采用高精度泵技术，确保加液量的长期稳定性;试剂泵体积调节范围≥0-150ml（步进精度可接受±10ml）。需说明试剂泵类型及长期使用稳定性。 ▲11.配备互锁式透明安全防护门，实验中全封闭防护；安全门状态由仪器自动监测，实验中不可手动开启（紧急停机除外），确保操作安全。需同时提供仪器该部分实物图片，和中文用户手册资料中的解析图示加以证明该功能存在。 12.配备全方位的液位、过温、过压传感器，确保操作者安全。包括：各种安全保护：消化管在位、消化管更换，安全门互锁、蒸汽发生器过温、过压及液位、自动冷却水流量控制、滴定终点液位监控等保护功能。 13.具备对关键安全部件（如蒸汽夹阀、接收液泵和碱泵、蒸汽发生器水泵等涉及安全的核心件的过载电流保护功能，防止异常情况下的设备损坏和人员伤害。需同时提供仪器该部分实物图片，和中文用户手册资料中的解析图示加以证明该功能存在。 14.滴定缸内置于主机，每次开机和完成一个样品检测后自动清洗；馏出液进入滴定缸管路有单向阀设计，防止倒吸；滴定缸搅拌器易于拆卸清洗，无需专用工具即可完成日常维护。需同时提供该部分仪器实物图和中文用户手册资料内容图示加以证明。 15.配备试剂液位监测功能（至少包括滴定酸桶、碱液桶、接收液桶等），可设定低液位报警阈值。 16.仪器具有滴定终点颜色自动校准功能，可选择1%或2%硼酸吸收液自动调节，适用各类检测标准的分析要求。 17.比色原件：抗老化，每次开机自检并自动校正，无需额外配制试剂做手工校正。（需提供滴定缸实物图片显示滴定系统工作时颜色变化）开机自检LED灯自动校正，光源功率可以自动调节至所需亮度，无需人工干预，避免人为误差。 18.具备系统预热功能，开机后或长时间待机后，可通过运行预设程序对系统进行预热，确保首个分析结果稳定可靠。投标人应说明预热功能的实现方式。 19.吸收液颜色校正功能：自动，可选择中国国标或者国际AOAC标准配置的吸收液。 20.定氮仪内置仪器维护通知，提醒用户在指定时间进行日、周、季度维护保养工作，提供仪器操作界面截图以证明。 21.数据管理：仪器内置FTP服务器，可实现保存结果数据到本地电脑中或直接连接LIMS系统。 22.试剂（水/碱液/接收液/废液/滴定酸）液位报警:有；其中水桶/碱液桶/接收液桶/废液桶的单桶容积不小于20升。 ▲23.消化炉：通过绝热材料将显示面板与炉体分开，提高安全性及温度稳定性。消化炉样品位≥20位（或提供更优的高通量配置，如连接自动进样器或更高通量整体消化系统）。消化管适用规格包含250ml和400ml（或更宽范围），加热材质可为铝模块、石墨模块或红外加热，加热均匀性应能保证样品完全消化。温度调节范围≥100-450℃，时间设定可调范围≥1-999分钟。中文操作界面或中文标识，LED显示。 24.配置排废罩，可将消化过程中产生的废气排走，提供一致的消化条件，并改善工作环境。 25.消化程序完成后，仪器会自动报警；正在运行的程序出现错误/中断时仪器会自动报警。 26.通用消化管接头，可直接使用250 ml/400 ml/750 ml消化管，消化管带有防爆沸边缘设计，安全性高。 27.配备用于清洁消化炉空穴的专用研磨头，需提供实物图片证明该配件存在。 28.基本配置：≥20位250ml消化系统一套，包括消化炉一台、消化管架一个、带负压的排废罩一个；全自动凯氏定氮仪主机1台，内置颜色法滴定系统和计算系统，中文操作界面，同品牌自动开关安全门一套，由仪器程序控制安全门开关（内置于主机）。带有液位传感器，容积不小于20升的碱桶/水桶/接收液桶/废液桶各一个，250ml规格消化管≥40根，配套消化管架≥2个，催化剂片≥2000片。 | 1 | 套 | 620000 | 620000 |

## 2标段

| 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 计量单位 | 预算单价 (元) | 金额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无人机长距离激光雷达三维扫描设备 | 一、激光雷达 ▲1）最大激光测距（80%反射率）≥1000m； ▲2）扫描方式：塔镜扫描； 3）点频率：100-2000KHz； ▲4）激光波长：≥1500nm； ▲5）视场角：≥100°； 6）光束发散度：0.5mrad； ▲7）高程精度：±5cm； ▲8）重复精度：3mm@100m； ▲9）回波次数：无限回波； ▲11）航向精度：≤0.019°； ▲12）姿态精度：≤0.006°； 13）搭配可见光相机像素：≥2600W； 14）相机影像可自动按照架次拍摄； 二、 数据处理与分析软件 1）支持点云、栅格影像、矢量、模型和轨迹处理； 2）同时处理≥100G点云数据； 3）支持点云与影像等多源数据互相配准； 4）支持点云深度学习分类； 5）支持天空开阔度和年日照量分析； 6）支持多光谱数据处理与分析； 7）支持点云数据坐标转换； 8）支持森林资源调查数据处理。 三、无人机搭载平台 1. 无人机主机 1.1 飞行器 1）裸机重量（不带电池）：5000 ± 20克； 2）裸机重量（带电池）：9800 ± 40克； 3）最大起飞重量：≥15千克； 4）最大载重：≥ 6 千克； 5）轴距（对角线）≤ 1100毫米； 6）桨叶尺寸≤25 英寸。 7）展开尺寸（长×宽×高）：≤ 980 × 760 × 480 毫米（含脚架）； 8）折叠尺寸（长×宽×高）：≤ 490 × 490 × 480 毫米（含脚架及云台）； 9）IP 防护等级：≥ IP55。 1.2 飞行性能 10）最大上升速度：≥ 10 米/秒； 11）最大下降速度：≥ 8 米/秒； 12）最大水平飞行速度：≥ 25 米/秒； 13）最大起飞海拔高度：≥ 7000 米； 14）最长飞行时间（无风）：≥ 55分钟； 15）最长悬停时间（无风）：≥ 50 分钟； 16）最大续航里程（无风）：≥ 45 公里； 17）最大抗风速度：≥ 12 米/秒； 18）最大可倾斜角度：≥ 35°； 19）工作环境温度：-20℃ 至 50℃（无太阳辐射）。 1.3 定位与导航 20）GNSS 系统：支持 GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS（RTK 模块开启时）； 悬停精度（垂直）：±0.1 米（视觉定位）/ ±0.5 米（卫星定位）/ ±0.1 米（RTK 定位）； 21）悬停精度（水平）：±0.3 米（视觉定位）/ ±0.5 米（卫星定位）/ ±0.1 米（RTK 定位）； 22）RTK 定位精度：水平 1 厘米 + 1 ppm；垂直 1.5 厘米 + 1 ppm（RTK 固定解）； 23）RTK 测向精度：≤ 2°； 24）天空端 ADS-B In：标配，双天线，支持20公里接收。 1.4 接口与存储 25）USB-C 调试接口：≥ 1 个，USB 2.0 规格。 26）E-Port V2 接口：≥ 4 个（位于机身下部），单口功率 ≥ 120瓦。 27）增强图传模块接口：≥ 2 个（位于机腹）。 28）机载内存：≥ 256 G。 1.5 云台 29）单云台组件最大挂载：≥1400 克； 2. 智能飞行电池 1）搭载探头无人机通用； 2）容量：≥ 20000毫安时； 3）标称电压：≥ 45伏； 4）充电限制电压：≥54伏； 5）电池类型：Li-ion 13S； 6）能量：≥ 950 瓦时； 7）电池重量：≤5000克； 8）放电倍率：≥ 4C； 9）最大充电功率：≥ 2C； 10）充电环境温度：5℃ 至 45℃； 11）放电环境温度：-20℃ 至 75℃； 12）电池加热：单电池及无人机上均支持；充电箱内亦支持； 13）低温充电：支持低温自加热充电； 14）循环次数：≥ 400 次； 15）配套数量：共 4 块（含主机标配 1 块 + 追加采购 3 块）。 3. 智能充电箱 1）可为搭载探头无人机电池充电； 2）空箱重量：≤12千克； 3）输入电压：100 伏至 240 伏（交流电），50-60Hz，10安； 4）支持电池类型：智能飞行电池； 5）充电通道数：电池 ≥ 3 个通道； 6）充电模式：待命模式（90%）、标准模式（100%）、极速模式、静音模式； 7）充电时间（220伏）：极速模式 ≤ 45 分钟；静音模式 ≤ 110分钟； 8）充电时间（110伏）：极速模式 ≤ 70 分钟；静音模式 ≤ 110分钟； 9）工作环境温度：-20℃ 至 40℃； 10）电池加热：充电箱内支持电池加热。 | 1 | 套 | 550000 | 550000 |
| 激光雷达红外成像设备 | 一、激光雷达探头 ▲1）最大激光测距（80%反射率）≥750m； 2）扫描方式：塔镜扫描； ▲3）点频率：≥550万点/秒； ▲4）激光波长：≥1500nm； ▲5）视场角：≥80°； 6）光束发散度：0.5mrad； ▲7）重复精度：≤5mm@100m 8）回波次数：无限次回波； 9）重量：≤1.5kg； 10）航向精度 ≤0.019°； 11）姿态精度 ≤0.006°； 12）IMU 数据采样频率：500HZ； 13）单天线或无天线模式； 14）搭配可见光相机像素≤2600W； 15）相机影像自动按照架次拍摄； 16）Wi-Fi远程设置参数与查看状态。 二、热红外成像相机 1）镜头焦距：24mm； 2）数字变焦等效倍数 ≥30倍； 3）照片分辨率 ≥1280 × 1040； 4）相机波长范围：8um-14um； 5）测温方式：点测温、区域测温、中心点测温。 三、数据处理与分析软件 1）支持点云、栅格影像、矢量、模型和轨迹处理； 2）可同步处理100G点云数据； 3）支持点云与影像等多源数据互相配准； 4）支持森林资源调查数据处理； 5）点云与红外数据融合与配准。 四、搭载平台 1. 无人机主机 1.1 飞行器 1）裸机重量（不带电池）：5000 ± 50克； 2）裸机重量（带电池）：9800 ± 40克； 3）最大起飞重量：≥ 15千克； 4）最大载重：≥ 6 千克； 5）轴距（对角线）：≤ 1100毫米； 6）桨叶尺寸：≤25 英寸。 7）展开尺寸（长×宽×高）：≤ 980 × 760 × 480 毫米（含脚架）； 8）折叠尺寸（长×宽×高）：≤ 490 × 490 × 480 毫米（含脚架及云台）； 9）IP 防护等级：≥ IP55。 1.2 飞行性能 10）最大上升速度：≥ 10 米/秒； 11）最大下降速度：≥ 8 米/秒； 12）最大水平飞行速度：≥ 25 米/秒； 13）最大起飞海拔高度：≥ 7000 米； 14）最长飞行时间（无风）：≥ 55 分钟； 15）最长悬停时间（无风）：≥ 50 分钟； 16）最大续航里程（无风）：≥ 45 公里； 17）最大抗风速度：≥ 12 米/秒； 18）最大可倾斜角度：≥ 35°； 19）工作环境温度：-20℃ 至 50℃（无太阳辐射）。 1.3 定位与导航 20）GNSS 系统：支持 GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS（RTK 模块开启时）； 悬停精度（垂直）：±0.1 米（视觉定位）/ ±0.5 米（卫星定位）/ ±0.1 米（RTK 定位）； 21）悬停精度（水平）：±0.3 米（视觉定位）/ ±0.5 米（卫星定位）/ ±0.1 米（RTK 定位）； 22）RTK 定位精度：水平 1 厘米 + 1 ppm；垂直 1.5 厘米 + 1 ppm（RTK 固定解）； 23）RTK 测向精度：≤ 2°； 24）天空端 ADS-B In：标配，双天线，支持20公里接收。 1.4 接口与存储 25）USB-C 调试接口：≥ 1 个，USB 2.0 规格。 26）E-Port V2 接口：≥ 4 个（位于机身下部），单口功率 ≥ 120瓦。 27）增强图传模块接口：≥ 2 个（位于机腹）。 28）机载内存：≥ 256 G。 1.5 云台 29）单云台组件最大挂载：1400 克； 2. 智能飞行电池 1）搭载探头无人机通用； 2）容量：≥ 20000毫安时； 3）标称电压：≥ 45伏； 4）充电限制电压：≥ 54伏； 5）电池类型：Li-ion 13S； 6）能量：≥ 950瓦时； 7）电池重量：≤5000 克； 8）放电倍率：≥ 4C； 9）最大充电功率：≥ 2C； 10）充电环境温度：5℃ 至 45℃； 11）放电环境温度：-20℃ 至 75℃； 12）电池加热：单电池及无人机上均支持；充电箱内亦支持； 13）低温充电：支持低温自加热充电； 14）循环次数：≥ 400 次； 15）配套数量：共 4 块（含主机标配 1 块 + 追加采购 3 块）。 3. 智能充电箱 1）可为搭载无人机电池充电； 2）输入电压：100 伏至 240 伏（交流电），50-60Hz，10安； 3）支持电池类型：智能飞行电池； 4）充电通道数：电池 ≥ 3 个通道； 5）充电模式：待命模式（90%）、标准模式（100%）、极速模式、静音模式； 6）充电时间（220伏）：极速模式 ≤ 45 分钟；静音模式 ≤ 110分钟； 7）充电时间（110伏）：极速模式 ≤ 70 分钟；静音模式 ≤ 110分钟； 8）工作环境温度：-20℃ 至 40℃； 9）电池加热：充电箱内支持电池加热。 | 1 | 套 | 650000 | 650000 |
| 动物识别、预警监测设备 | - 一、数据采集探头(激光雷达+热红外成像) 1）探头数量不少于15个； ▲2）激光雷达测程 ≥450m； ▲3）激光雷达高程精度：≤5cm@70m； 4）内存：≥512G； ▲5）视场角≥70.4° × 77.2°； ▲6）相机像素 ≥800W； 7）防护等级 ≥IP66； ▲8）设备通讯：4G网络、Wi-Fi、LAN网口； 9）工作模式：可全天候或选择时段开机工作； 10）均衡模式 ≥10天（无光照）； 11）节能模式 ≥20天（无光照）； 12）远程数据传输和断点续传功能，包括图像、点云和视频等； 13）循环覆盖的存储模式，包括影像和点云等数据； 14）设备供电：太阳能供电或适配器直流电源供电。 二、识别预警终端 1）识别与预警的终端数据分析服务器1台 处理器CPU：五代CPU2颗，核心 / 线程不低于24 核 48 线程（超线程 ON），基础频率不低于3.0 GHz，全核睿频不低于 3.5 GHz，单核最大睿频大于4.0 GHz，L3 缓存大于35.75 MB，TDP小于等于205 W，工艺：14±0.01 nm（Cascade Lake）， 插槽：FCLGA3647； 四代以上内存，主频不低于2933MHZ，内存容量不低于128GB内存；8T服务器硬盘； 显卡：Ada Lovelace架构，制程不大于4nm，CUDA数量大于16300个，基础频率大于2.2GHz加速频率大于2.5GHz，显存大于24GB GDDR6X，等效频率不低于21000 MHz（21 Gbps），带宽不低于1008 GB/s；不低于2年的整机质保。 2）识别模块及软件：兽类识别率≥95%；鸟类识别率≥85%； 3）数据（图像和点云）存储空间； 4）动物识别和预警模块； 5）识别与预警显示屏幕； 三、数据分析软件 1）支持图像和点云等数据融合分析； 2）支持多种深度分类模式； 3）支持多场景点云数据分类训练样本标注； 4）具全景影像隐私模糊功能； 5）支持高斯、点云、影像多源数据联动显示、测量与三维测图。 | 1 | 套 | 600000 | 600000 |
| 在线式区域生物多样性监测数据存储、可视化展示及共享平台 | ▲（1）数据处理模块： 处理器CPU： 五代处理芯片2颗，单颗芯片物理核心数不低于32核心，晶体管数量大于530亿，芯片面积大于760mm2，缓存大于等于128MB，线程不低于64线程，基础频率大于等于2.1GHz，最大睿频大于等于4.0GHz，插槽LGA4677；内存为5代主频不低于5600MHZ 容量不低于128GB内存；硬盘：不低于16T服务器硬等效频率：21000 MHz（21 Gbps）盘（不低于7200转）；GPU加速卡：芯片面积不小于814mm2,制程不大于4nm，CUDA核心数不少于18400，SM数量大于144个，显存大于 80GB HBM3，带宽大于3.00 TB/s，液冷散热； 含安装服务及UPS电源、机柜等相关配件；不低于2年的整机质保。 （2）显示模块： 不低于1200:1超高对比度；55英寸3.5mm*9； 178度广角界面；3D降噪； 拼缝小于等于3.5mm； 亮度不低于400nit； 背光类型DLED； 刷新率不低于60Hz； 单屏待机功率小于等于0.5w； 通讯接口RS232； 响应时间小于等于8ms； 分辨率大于等于1920*1080； 色彩不低于1670万色。 ▲（3）数据存储及备份模块： LTO Ultrium 9 半高（HH）磁带机； 读写速度：原生持续 大于300 MB/s，压缩持续（2.5:1）大于 750–1000 MB/s，SAS 突发大于 1200 MB/s，缓存 大于1 GB 读写缓存； 介质兼容：读写LTO-9（18TB 数据 / WORM）、LTO-8（12TB 数据 / WORM），WORM 支持（一次写入，多次读取），加密：AES-256 硬件加密（LTO-8/9），LTFS：支持； 自带LTO-9 Q2079A含条码，45TB磁带不少于20个。 ▲（4）数据采集单元： 自组网式野生动物监测前端设备，50台，（自组网式红外相机，含无线传输模组、太阳能/锂电池充电系统；全天候长周期的记录野外动物照片和视频;野外使用，具备高度的耐用性、防护性、智能化和能源自给能力，并适应复杂的地势，多变的气候条件；触发速度快，0.2秒以内快速触发；目前行业内触发速度最快，即使行动敏捷快速的动物也能被抓拍到；图片分辨率：可选分辨率不少于3个，5M分辨率不低于3072*1728、8M分辨率不低于3840*2160、12M分辨率不低于4608*2592，最高分辨率不低于4608*2592；视频分辨率：高清分辨率不低于1920*1080@30fps；标准视频分辨率不低于1280*720@30fps；56度无畸变的镜头；500万物理像素传感器，支持标清；硬件内置红外补光系统，人肉眼不可见光，夜间拍摄黑白照片和视频；彩色的前置显示屏，安装设备时可直观地调整设备的安装角度和高度；支持SD存储卡，且最大容量支持512GB；PIR（红外感应）的灵敏度有高/中/低/关四档，感应角度60度；3张照片与1段10秒的视频之间的间隔小于2秒，确保视频有被拍摄物的影像在视野范围内： 自主网网络中继及网关，2台，（工作温度-40℃~75℃，防护级别不低于IP68，不低于10000mAh的锂电电池，太阳能充电系统充电能力不低于600mA，内置陀螺仪，定位系统GPS+北斗；传输方式为无线多跳，4G/5G全网通，传输距离不低于2500m，工作频率433MHZ，网络层级32跳，连接数不少于512，通讯速率50-200Kbps，存储数据不少于300000组）； 自主网网络基站，3台（工作温度-40℃~75℃，防护级别不低于IP68，不低于10000mAh的锂电电池，太阳能充电系统充电能力不低于600mA，内置陀螺仪，定位系统GPS+北斗；传输方式为无线多跳，4G/5G全网通，传输距离不低于2500m，工作频率433MHZ，网络层级32跳，连接数不少于512，通讯速率50-200Kbps，存储数据不少于300000组）； 自组网式野生动物监测综合前端管理平台：数据清洗前端服务器：存储容量最大可支持144 TB，支持RAID 0、1、5、6、10、50、60，具有数据保护机制，兼容 3.5 英寸或 2.5 英寸硬盘；可选配后置 1 个 2.5 英寸非热插拔硬盘位，硬盘架采用抗震设计 , 独有防震风扇设计 , 降低风扇与硬盘间共振 , 不影响硬盘 I/O 速度 ；电源为服务器专用电源，冗余设计，可7 * 24*365长时间运行；系统能够降低系统功耗，绿色科技，环保节能；处理器核心数不少于64核，显卡显存不低于8GB，内存不低于32GB。 软件：基础功能：界面登录、我的设备、全部图片、全部原图、点播记录、系统管理、邮件通知、后台管理、账号管理。可实时监控设备状态；可实时查看高清图片；可定制接入客户自研平台）； 在线式智能监测气象站，2台/套，含空气温度、湿度、降雨量、有效光合辐射、太阳辐射、风速、风向、土壤温湿度、大气压强。 | 1 | 套 | 930000 | 930000 |

## 3标段

| 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 计量单位 | 预算单价 (元) | 金额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 便携式植物光合测定系统 | 主机： 1.存储：≥8G；电池卡槽：≥2个，无需关机即可更换电池；重量：≤6.5kg；处理器不低于以下配置：ARM®CortexTM A9四核，1GHz；搭载创新的动态吸收测量技术（DAT），CO2响应曲线自动测量时间≤5分钟；可自动计算叶片面积； 2.主机压强传感器：测量范围：50~110 kPa；准确度：±0.4 kPa；分辨率：≤1.5 Pa；信号噪声：≤0.004 kPa@4s平均信号； ▲3.分析器：分析器位置：红外分析器必须位于叶室头部，参比室和样品室测量必须同步测量；CO2分析器：量程范围0-3000µmol· mol-1；CO2信号噪声：400 μmol/mol时，信号噪声RMS ≤0.1 μmol/mol@4s平均信号；H2O分析器：量程范围0-75mmol·mol-1；H2O信号噪声：10 mmol/mol时，信号噪声RMS ≤0.01 mmol/mol@4s平均信号；H2O自动控制：可控制相对湿度（RH%）和叶片饱和水蒸气压（VPD）； ▲4.气体流速：整体流速满足680-1700 µmol s-1， 叶室流速满足0~1400 µmol s-1； 5荧光叶室： ▲5.1.调制频率：1 Hz~250 kHz；远红光输出：0~20 µmol m-2s-1； 5.2作用光输出：总光强0~3000 µmol m-2s-1；蓝光输出：0~1000 µmol m-2s-1；红光输出：0~2000 µmol m-2s-1；饱和闪光输出：0~16000 µmol m-2s-1；饱和闪光类型：具有MPF多相闪光技术，可测得更加真实的Fm’值；荧光信号温度依赖性：±0.25% / ℃；具备对同一叶片同一位置进行气体交换参数和叶绿荧光参数以及OJIP曲线测量功能；可以进行脉冲调制式和连续激发式荧光测量； ▲6.藻类和水生生物测量室：腔室工作容积：0 – 20 mL, 推荐样品容积15 mL；操作液体温度：结冰点至50℃；操作液体盐度：0 – 35 %； ▲7.叶室压强传感器：量程范围：-2~2 kPa；控制范围：0~0.1 kPa；分辨率：＜1 Pa；信号噪声：≤1 Pa@4s平均信号； 8.内置光合有效辐射传感器：量程：0~3000 µmol m-2 s-1；精确度：读数±5%； 9.外置光合有效辐射传感器：灵敏度：5~10 µA /1000 µmol m-2 s-1；精确度：读数±5%； 10.温度：工作温度：0~50℃；存储温度：-20℃~60℃；温度控制范围：环境温度的±10℃； 11.配置包括：主机：1套；传感器头：1个；CO2注入系统：1套；荧光叶室：1套；藻类和水生生物测量室：1套；叶室外置光量子传感器：1个；可充电电池：3节，含充电器；配件箱：1套；三脚架：1套；三盒纯CO2小钢瓶；苏打2瓶、干燥剂2瓶 | 1 | 套 | 1100000 | 1100000 |
| 电感耦合等离子体质谱仪 | 1.仪器总体要求和工作环境 ▲1.1、电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）要求为电感耦合等离子体质谱仪要求为串级四极杆质谱仪，而非普通的单级四极杆质谱仪。由电感耦合等离子体离子源、四极杆离子偏转器、标准圆柱形四极杆碰撞反应池（碰撞反应池内或者池外必须有标准四极杆，提供证明资料）、四极杆质量分析器、离子检测系统等部分构成。 1.2、第一重四极杆-离子偏转器，将待分析的离子束偏转90°与未电离的中性组分彻底分离，保证分析离子最大限度进入第二重四极杆，同时确保所有离子和未电离的中性组分不会碰到仪器组件表面，保证仪器具有优异的稳定性，完全不需要清洗和维护。 1.3、第二重标准圆柱形四极杆-通用池，将待分析的单原子离子与多原子干扰离子分离，通过四极杆质量扫描过滤，彻底消除干扰物和反应副产物，只允许待分析的离子进入第三重四极杆；第三重四极杆-质量分析器，将待分析的单原子离子依次分开进行检测。 2.仪器工作环境，工作环境温度： 15-30℃；工作环境湿度： ＜ 80% （无冷凝）；电源：单相200-240V ，50 Hz； 3、仪器硬件与性能要求 3.1、进样系统：配置高灵敏度同心雾化器和小体积旋流雾室进样系统；为减小样品记忆效应，雾室应直接连接到炬管的基座上，而无需在雾室与炬管之间使用传输管；全景式彩色等离子体观测窗，实时监测锥孔及喷射管孔样品沉积，便于维护和清洗。 3.2、 全基体进样系统（AMS）：全基体进样系统可实现样品气体稀释，稀释倍数大于100倍；可通入氧气，实现有机样品的直接进样分析；全基体进样系统可通入等离子体改性气甲烷气，实现特殊应用分析。 3.3、射频发生器：高频率自激式全固态射频发生器，要求频率≥30MHz，并提供证明；具有虚拟接地的、不额外依靠外部物理接地的消除锥口二次电弧放电技术，无需屏蔽炬等额外安装与维护，无需屏蔽炬等额外消耗；等离子体工作线圈无需外部冷却水额外冷却，实现超低射频能量损耗；等离子体炬位XYZ三轴计算机全自动调节。 ▲3.4、气体控制：使用不少于5个高精度气体质量流量控制器，控制包含等离子体气、辅助气、雾化气、全基体进样系统气和碰撞反应气等五路气体流量； ▲3.5、接口：为保证最强离子束聚焦和耐各类样品基体，接口部分应由三个锥构成，采样锥口径≥1.0 mm，截取锥≥0.8 mm，且锥间不通入气体。 ▲3.6、四极杆离子偏转器：四极杆设计，可同时进行目标离子选择和不带电物质去除；90度离子偏转技术，实现分析离子与未电离的中性粒子和光子彻底分离；离子透镜彻底免维护，如果使用离子透镜技术公司需承诺终身免费清洗离子透镜，并且提供耗材。 ▲3.7、四极杆碰撞反应池：具有四组轴向加速杆的圆柱形标准四极杆碰撞反应池系统；具有动能甄别碰撞模式消除干扰；具有四极杆动态带宽调谐反应模式消除干扰，为了反应副产物的去除，碰撞反应池内需具有在同一个做样方法时设置不同的四极杆质量带宽的功能，用户可以为每个元素自行设置不同碰撞反应池四极杆质量带宽；可以使用纯氨气（>99.999%）；可以使用包括氦气，氢气、甲烷，氧气等多种碰撞或反应气体及混合气。 各类反应气间可实现在线混合；单次样品分析中，可实现标准模式、碰撞模式和反应模式切换；具有智能电子稀释技术，可在同一次进样中对1000 ppm钠标准溶液进行10个以上不同灵敏度的检测，可对日常样品中数十ppm的常量元素和ppb级的痕量元素在脉冲模式（pulse）下（响应值<200万cps）同时测定，在不损失痕量元素灵敏度的情况下对常量元素进行智能的电子稀释，实现一次进样高低含量元素同时测定而对检测器不造成损伤。 3.8、四极杆质量分析器：质量范围：1-280以上 amu；分辨率：0.1-2.0 amu连续可调；驱动频率 ≥ 2.5 MHz。 3.9、检测器：长寿命、双模（脉冲方式和模拟方式检测）同时型检测器；具有智能电子稀释技术，动态线性范围至少12个数量级；检测器瞬时采集速率≥60,000数据点/秒。 3.10、真空系统：四级真空系统；关机后24小时冷启动至工作所需要的真空度时间≤8分钟，真空度最高可达10-8Tor。 3.11、仪器面板标配液晶触摸屏（含如下功能）：液晶触摸屏可以实现硬件控制，包括锥，真空，等离子体等；液晶触摸屏可实时结果显示；液晶触摸屏可以可视化仪器参数诊断，查看仪器运行参数，包括雾化气背压，真空压力等；液晶触摸屏可以进行仪器运行分析与统计，包括氩气消耗，仪器运行时间等；可以通过液晶触摸屏，查看仪器维护视频。 3.12、软件：可实现仪器自动开机、自动优化、自动分析和自动关机的无人值守分析；多元素分析不同元素可以设置超过15个不同的分辨率；ICP-MS操作软件允许在多台电脑（10台以上）脱机安装并处理数据以及操作演示。 3.13 性能要求： 3.13.1 1-280以上 amu；随机背景：＜1 cps（220.5）；氧化物离子（CeO+/Ce+）≤2.5%，双电荷粒子（CeO+/Ce+）≤3%。 3.13.2 仪器检出限，轻质量元素: Be ≤0.5 ppt，中质量数元素：In ≤0.1 ppt，高质量数元素：U ≤0.1 ppt 3.13.3 稳定性，短期稳定性（RSD）：≤2%（10分钟，1ppb混合溶液、无内标、不同模式间切换），长期稳定性（RSD）：≤4%（4小时，1ppb混合溶液、无内标、不同模式间切换） 3.13.4 质谱校正稳定性：≤ 0.025amu/24h；同位素精度：Ag107/Ag109≤ 0.08%；四极杆最短驻留时间（dwell time）10µs；在一次样品测试中，可以设置8种不同分辨率，调节范围0.2-2.0amu；碰撞反应池通入纯氨气，消除ClO+对钒的干扰，20% 高纯盐酸中V的检出限≤0.1ppt；碰撞反应池通入纯氨气，消除ArC+对铬的干扰，石化样品直接进样分析中Cr检出限≤3ppt。 3.13.5 十四小时海水分析连续校准验证回收率80-120%之间；本仪器可实现纳米材料和单粒子中多元素快速分析，在单台ICP-MS上同时完成纳米颗粒的成分、浓度、粒径、粒度分布和颗粒团聚的检测，检出限低，可检测到ppb含量的纳米颗粒，可将样品中溶质与固体纳米颗粒区分开来。（提供生产厂家纳米软件功能介绍和应用资料证明。） 3.13.6本仪器可实现单细胞的快速分析，单细胞进样系统可以在不影响和破坏细胞膜的情况下将细胞成功地传送至ICP-MS等离子体，仪器数据采集速度≥100,000 pts/ 秒，该模块能够提供一套独特的解决方案，从细胞层面检测和量化金属含量，提供制造商的产品彩页，产品说明书；为确保以后能够做细胞毒理学方面的检测工作，必须留有连接高内涵筛选系统的接口，可以升级至ICPMS串联高内涵筛选系统。 4、配置要求： 4.1 等离子体质谱仪主机：1套。配备RF发生器、高效玻璃同心雾化进样系统、90度离子偏转提取四杆、四极杆碰撞反应池、四极杆质量分析器、离子倍增检测器、卡套式炬管定位组件、三入口的涡轮分子泵、内置蠕动泵、四极杆电源系统、安装工具包（包括安装需要的气体管路、液体管路，废液桶、电缆、锥及拆卸工具）、ICPMS专用软件等 ▲4.2 纳米颗粒及单细胞软件系统，单细胞软件模块将所有单细胞分析需求融入到一个智能的工作流程。分析面板包含设置方法和样品批次所需的所有参数：待测元素下拉菜单、分析模式选择（标准模式或反应模式）、多点校准（颗粒和离子）功能多样的高端拓展应用。所有结果实时显示，显示形式包括信号强度vs. 时间，以及可展示质量分布的经过背景校正的柱状图。操作软件必须具备自动检测和分配脉冲检测阈值的功能，可为用户提供以下几种重要的细胞数据：每个细胞中金属的含量、含量分布、含金属或纳米颗粒的细胞的浓度、每个细胞中的纳米颗粒数量、可以区分金属离子和颗粒、可以清楚地分离细胞的外源性离子和内源性离子。 4.3冷却剂10升；等离子体质谱仪调试溶液：1套；100mg/mL: As、 Be、 Ca、Cd、Co、Cr、Cu、Fe、Li、Mg, Mn、Mo、Ni、Pb、Sb、Se、 Sr、Ti、Tl、V、Zn 21元素多元素混合标准溶液：125mL；三年备品备件包（内标泵管3包36根，进样泵管3包36根，废液泵管 3包36根，采样锥垫片1个，超锥O型圈 2个，超锥螺丝4个，镍采样锥1个，镍截取锥1个，超级截取锥 1个，进样毛细管1包，调谐液1瓶，进样雾化器1套）；配套循环水冷却器：1台；大于99.999%高纯氩气：6瓶； He碰撞气：99.999%高纯氦气 1瓶；甲烷反应气：99.999%高纯甲烷 1瓶；10KVA UPS电源（延时一小时以上）：1台I5双核以上、32G内存、500G硬盘、22寸显示器、WIN10系统 | 1 | 台 | 1090000 | 1090000 |
| 近红外饲料分析仪 | 1.主要用途：用于谷物、饲料原料、饲料成品、农产品以及土壤等样品中常规指标的快速分析。 2.工作条件：连续工作8小时以上或可以24小时不关机, 仪器工作环境温度：5–40°C，相对湿度 < 93%，电源：220V 交流，50Hz，一级，良好接地，主供电电压的波动不超过±10%。 3.技术指标要求： 3.1.近红外漫反射和透反射，直接测定未经任何处理的原始颗粒、粉末和液体，膏状样品的有关组分。 3.2.波长范围：扫描波长范围850-2500nm。 3.3.扫描方式：光源采用上投光密闭式下无接触照射方式 。 3.4.波长准确度：＜0.20nm。 3.5.波长精确度：<0.015nm （全光谱范围内）。 3.6.吸光度范围:最大到2AU。 3.7.防护级别:不低于IP65，防水,防尘，适用于在有粉尘的环境运行，仪器采用内部冷却液循环制冷，不需要干燥剂，将仪器内部温度保持在55℃及以下。 ▲3.8.高灵敏度的双检测器：(850－1100nm) 硅，（1100nm－2500nm）硫化铅。 3.9.系统噪音（RMS方法）＜200 uAU。 ▲3.10.光源不能直接照射到样品上，必须通过特殊的玻璃介质，无需刮平样品表面，操作简单方便(需提供仪器检测部位实物图照片加以证明)。 ▲3.11.固体样品扫描：采用样品杯装样，光斑直径不小于15mm，样品可直接填满样品杯底部，形成样品平面；分光系统和检测器均处于仪器下部，光路自下往上扫描样品平面后重新收集并进入检测器进行检测，形成密闭光路，不受外界杂散光等环境影响。 ▲3.12.样品杯使用了RFID（射频读码）技术，特定的样品杯 ID 与每次的分析结果一起保存，以便于数据追溯。样品杯的类型可以与特殊的应用关联，如果在应用中选择错了样品杯会出现警告。（需提供仪器操作软件截图证明选错样品杯警告界面）。 ▲3.13.智能启动功能，可设置每天自动开机时间，并在开机预热后自动进行仪器自检诊断功能，人员到位即可进行分析无需等待（需提供仪器操作软件截图证明该功能存在）。 ▲3.14.终端接口：外接数据处理终端联机使用，无限量存储各种样品数据库，并易于根据需要升级系统。检测过程通过终端操作仪器进行，实验结束后光谱信息，样品信息、实验结果保存于终端。数据处理终端安装Windows 11系统（企业版或专业版，64位）或更高版本专业版操作系统，操作的便利性强，安全性高（需提供仪器实物图证明该仪器外接终端存在）。 3.15.光源灯监控功能使您提前预知光源灯的寿命，以便及时更换避免工作中断。 ▲3.16.机器保护盖子设计，即样品台有盖子保护，仪器工作扫描样品时，盖子关闭，可进一步消除杂散光干扰样品光谱采集影响（需提供实物图佐证保护盖设计的存在）。 3.17.分光原理采用前分光技术，这意味着一次只有一个波长的单色光击中样品，加热样品的风险低，避免水分损失。 3.18.抗震性能优越，仪器具有振动规范（光谱 RMS 值：0.19 grms）。 3.19.扫描及后台数据管理软件：具有样品扫描、光谱和结果的自动保存和输出功能。扫描软件须提供近红外仪器诊断程序，并具有对诊断结果的保存、打印和追溯功能，诊断结果须符合标书规定的指标要求并提供相应诊断结果书。可以很方便的在多种条件下进行筛选和高级搜索数据，包括均值数据和原始数据，可以查询过去数年内的数据。仪器后台数据管理软件，用于配置操作软件用户界面，确定可用于常规分析操作的内容，功能包括：激活产品/定标；运行描述（例如，哪种杯子类型用于不同的产品和校准）；计算型参数；图标，参数名称和单位；强制和/或可选的样品信息栏；报告模板；斜率/截距和水分补偿设置。（需提供斜率/截距的仪器操作软件设置界面以证明该功能存在） ▲3.20.仪器内置油料类作物定标模型及数据库：可测定大豆、菜籽、花生、芝麻中的水分、蛋白、油分和脂肪酸组成等指标； 大豆整粒：水分、蛋白、脂肪、脂肪酸组成 ：天冬氨酸，苯丙氨酸，丙氨酸，蛋氨酸，脯氨酸，甘氨酸，谷氨酸，胱氨酸，精氨酸，赖氨酸，酪氨酸，亮氨酸，异亮氨酸，丝氨酸，苏氨酸等。 菜籽整粒：水分、蛋白、脂肪、硫甙、脂肪酸组成：棕榈酸、硬脂酸、油酸、亚油酸、亚麻酸、花生酸、花生一烯酸、花生二烯酸、山嵛酸、芥酸。 花生整粒：水分、蛋白、脂肪、脂肪酸组成：天冬氨酸，苏氨酸，丝氨酸，谷氨酸，甘氨酸，丙氨酸，胱氨酸，缬氨酸，蛋氨酸，异亮氨酸，亮氨酸， 酪氨酸，苯丙氨酸，赖氨酸，组氨酸， 精氨酸，脯氨酸等。 芝麻：脂肪、芝麻素、芝麻酚林、木质素、纤维素、半纤维素，C160 – 棕榈酸，C 180 – 硬脂酸，C 181 – 油酸，C 182 – 亚油酸，C 183 – 亚麻酸，C 200 – 花生酸，C 201 – 花生一烯酸。 3.21.仪器内置小麦、大米、玉米定标模型及数据库。 3.21.1.小麦整粒：水分、蛋白、灰分、湿面筋、淀粉、软化度等。 3.21.2.大米：水分、蛋白、直链淀粉、总淀粉、脂肪，食味值等。 3.21.3.玉米整粒：水分、蛋白、脂肪、淀粉、氨基酸组成：天冬氨酸，苏氨酸，丝氨酸，谷氨酸，甘氨酸，丙氨酸，胱氨酸，缬氨酸，蛋氨酸等。 3.22.仪器内置高粱定标模型及数据库：可测定水分、蛋白质、脂肪、支链淀粉、直链淀粉等（样品研磨扫描）； ▲3.23.仪器内置鲜马铃薯定标模型及数据库：可测定水分、蛋白、淀粉、还原糖（样品切片扫描）。 ▲3.24.仪器内置土壤定标模型及数据库土壤：NH4-N（铵态氮）、NO3-N（硝态氮）、TotalN、TotalP、TotalK 、AlkN（总凯氮） 、AvailabP（有效磷）、 AvailabK、 OM（土壤有机质含量）等不少于10个指标。（需提供扫描土壤时的软件界面截图和数据库简报佐证）。仪器安装时需根据客户要求提供以上样品及指标的数据库模型。 3.25. 饲料类： 饲料原料：可测定豆粕、膨化大豆粉、发酵豆粕、大豆浓缩蛋白、菜籽饼粕、花生饼粕、棉籽粕、棕榈粕、芝麻籽粕、葵花籽饼粕、大麦、高粱、啤酒糟、酒糟粕DDGS、碎米、米糠、米糠粕、大米蛋白粉、小麦、面粉、次粉、麦麸、玉米、膨化玉米、蒸汽压片玉米、玉米蛋白粉、玉米胚芽饼、玉米胚芽粕、喷浆玉米皮、玉米淀粉、玉米糖渣、甜菜粕、鱼粉、鱼头粉、虾粉、肉粉、肉骨粉、水解羽毛粉、血浆蛋白粉、蛋粉等饲料原料中的脂肪、蛋白、水分、灰分、纤维等指标。 成品饲料：可测定各种畜禽、反刍动物的浓缩料、配合料、特种水产料、鱼料、宠物食品等饲料产品中的脂肪、蛋白、水分、纤维、灰分、钙、磷、盐等指标。 ▲3.26.牧草类：仪器内置苜蓿、羊草、燕麦草、玉米青贮、TMR、鲜玉米青贮等干草类定标模型数据库，可测定干物质、蛋白、脂肪、灰分、淀粉、中性洗涤纤维（NDF）、酸性洗涤纤维（ADF）、木质素（Lignin）、中性洗涤不溶蛋白（NDICP）、酸性洗涤不溶蛋白（ADICP）、可溶性蛋白、可消化蛋白、钙、磷、钾、镁、钠、硫、氯、非纤维碳水化合物、可溶性碳水化合物、单糖、NH4、乳酸、乙酸、24小时体外干物质消化率(IVTDMD24)、IVTDMD30、 IVTDMD48、24小时NDF消化率（NDFD24）、NDFD30、NDFD48、泌乳净能、维持净能、增重净能、总可消化养分、相对饲料价值RFV、相对牧草品质RFQ。(提供牧草扫描软件界面截图和数据库简报佐证）。仪器安装时需根据客户要求提供以上样品及指标的数据库模型。 4. 基本配置： 4.1.主机一台：扫描范围为850–2500nm，波长准确度达到0.20nm，波长的重现性达到0.015nm。 4.2 .Windows版随主机配置的操作软件，符合“技术指标”要求，可以按技术要求设置主机所有常数和完成常规分析，并可对定标模型进行斜率和截距调整，能对主机性能进行诊断和标准化。 5.附件: 数据处理终端一台，UPS在线稳压电源一台，大样品杯1个，小样品杯及杯托1个；用户手册（中文）。 | 1 | 台 | 790000 | 790000 |
| 全自动氨基酸专用分析仪 | 1.工作条件 1.1环境温度：15℃－35℃ 1.2环境相对湿度：25％－85％ 1.3电源：220 V ±10%，50/60 Hz，功率≤1.5 kW 2.技术要求及配置 2.1基本原理：阳离子交换色谱柱分离、茚三酮柱后衍生、可见光光度法检测，符合国家标准和行业标准。 2.2主要用途：用于检测食品、农产品、水产品、饮料、乳品、饲料、药品、茶叶、体液等物质中蛋白水解氨基酸、游离氨基酸的种类及其含量。 2.3技术指标： 2.3.1功能：可分析蛋白水解氨基酸≥20种和生理体液游离氨基酸≥43种。 2.3.2保留时间重现性：全部水解氨基酸CV≤0.3%，其中磺基丙氨酸和精氨酸CV≤0.1% 2.3.3峰面积重现性：全部水解氨基酸CV≤0.8%，其中甘氨酸和组氨酸CV≤0.5% 2.3.4检出限：水解氨基酸≤3pmol，其中天冬氨酸≤2pmol，组氨酸≤1pmol 2.3.5检测灵敏度：≤0.5pmol (S/N＝2) 2.3.6分离度：水解氨基酸（≥20种），平均分离度≥98%，其中苏/丝≥95%，甘/丙≥90% ▲2.3.7分离模式：三梯度分离模式，即浓度梯度+pH梯度+温度梯度（提供温度梯度分离设置的软件截图）。 2.4配置参数： 2.4.1专用钠盐氨基酸分析体系 ▲2.4.1.1专用钠盐氨基酸分离柱（含保护柱）：柱长≤130mm，树脂粒径≤4um 2.4.1.2专用钠盐氨基酸分析试剂包 2.4.1.3水解氨基酸标准样品 2.4.2专用锂盐分析体系 2.4.2.1可连续分析≥43种生理体液游离氨基酸和≥20种蛋白水解氨基酸，不用更换分离柱和缓冲液。 ▲2.4.2.2专用锂盐分离柱（含保护柱）：柱长≤130mm，树脂粒径≤4um（提供分离柱长度实测照片） 2.4.2.3专用锂盐体系试剂包 2.4.2.4生理体液氨基酸标样（≥42种，1ml/瓶） 2.4.3输液系统 ▲2.4.3.1微型高压高精度双柱塞往复泵（非梯度泵），高强度耐腐蚀的钛合金、PEEK材质 2.4.3.2最高工作压力：≥40MPa ▲2.4.3.3流量范围：0.000-9.999ml/min 2.4.3.4流量精度：0.1%（0.1ml/min） 2.4.4自动进样器 2.4.4.1为保证待测样品不变质，需Peltier低温制冷 2.4.4.2样品盘位数：≥90位（样品瓶体积1.5ml） ▲2.4.4.3温度控制范围：4-22℃（提供温控范围软件截图） 2.4.4.4默认工作温度：4±1℃ 2.4.4.5进样量：为保证灵敏度高，并节约样品，要求最大进样量≤100ul，可实现0-35ul小体积变量进样。 2.4.5柱温箱 2.4.5.1方式：Peltier加热制冷，贴合式热传导，针对不同氨基酸在不同洗脱时间内的不同阶段精确控温，使温度呈梯度变化，从而达到真正的温度梯度洗脱功能，有效提高分离度。 2.4.5.2控温范围：20-100℃，控温精度0.1℃ 2.4.6反应单元 ▲2.4.6.1反应方式：采用先进的高效热传导技术的反应器，空管无填料，反应效率高、速度快。 2.4.6.2温控范围：室温-150℃（提供反应器盘管实物照片）。 ▲2.4.6.3加热方式：为避免油浴有可能产生的安全隐患，须采用电加热，安全可靠（提供反应反应器加热部分的实物照片）。 2.4.7检测器 ▲2.4.7.1类型：采用先进的微型高精度二极管光度计，无需在线分光，无需参比校准，非卤素灯作光源，在仪器使用寿命内不用更换光源，无使用和维护成本。 2.4.7.2检测波长：570 nm和440 nm两个单波长可见光检测器（提供两个单波长可见光检测器的实物照片）。 2.4.8缓冲液 ▲2.4.8.1缓冲液种类≥4种，无需在线混合，无需冷藏，常温储存，保质期一年以上（提供流动相单元的实物照片）。 2.4.8.2所有缓冲液均采用惰气保护。 2.4.9管理系统 2.4.9.1控制软件：符合GLP规范，每秒自动记录仪器状态参数≥10种，预设黄、橙、红三级预警及对应自动处理回复程序，自动排除故障；具有“黑匣子”功能，及时定位故障、在线远程诊断；预设分析方法库，可针对不同样品直接调用对应的分析方法。 2.4.9.2数据处理软件：氨基酸分析专用数据处理软件，具有氨基酸词库、双通道合并、自动谱图识别等功能，中、英文双版本。 2.5配置要求：氨基酸分析仪主机1台/套 数据控制、采集及处理软件1套 钠盐体系试剂包(含茚三酮) 1套（≥9升） 钠盐分离柱及保护柱1套 水解氨基酸标样 5瓶（≥18种，1ml/瓶） 锂盐体系试剂包(含茚三酮) 1套（≥9升） 锂盐分离柱及保护柱1套 生理体液氨基酸标样（≥42种，1ml/瓶）5瓶 零配件工具包1套 数据处理系统1套 氮气瓶（40L，99.99%，带减压阀）1套 | 1 | 台 | 900000 | 900000 |
| 微分干涉暗场荧光显微镜 | 用途说明：主要用于观察植物、动物组织切片，细胞爬片，微生物显微结构，系统带荧光功能，可做荧光探针检测观察。系统带成像系统可对整个实验过程进行成像记录。 1.显微镜部分 ▲1.1研究级万能正置显微镜，可作明场（BF）、微分干涉（DIC）、暗场（DF）、荧光（FL）等观察方式的观察。 1.2光学系统：采用无限远校正光学系统 1.3 调焦：载物台垂直移动，行程不小于25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，最小调节精度≤1微米 ▲1.4 照明装置：内置透射光科勒照明器，具有光强预设按钮，高亮度高色彩还原光源，光源功率≥14W。 1.5 物镜转盘：6孔物镜转盘(有DIC插槽）。 ▲1.6 观察筒：角度可调观察筒，视场数≥22mm，倾角为30° ▲1.7 物镜齐焦距离为国际标准≤45mm ▲1.8 物镜：万能平场半复消色差物镜 4X（N.A.≥0.13，FN≥26mm） 10X（N.A.≥0.3，FN≥26mm） 20X（N.A.≥ 0.5，FN≥26mm） 40X（N.A.≥ 0.75，FN≥26mm） 100XO（N.A.≥1.3，FN≥26mm） ▲1.9 目镜：10X超宽视场目镜，视场数≥22mm，带屈光度校准。 1.10 载物台：右手油式载物台，带有旋转装置和扭矩调节装置，高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。 1.11 聚光镜：≥8孔位万能聚光镜，配置10X、20X、40X、100XDIC棱镜。 ▲1.12 具备光强管理功能，可根据物镜倍数自动匹配最佳观察光源强度。 ▲1.13 荧光照明器：≥8孔荧光照明器，在保证明场照明的同时容纳8个荧光激发块。 ▲1.14、长寿命LED荧光光源，寿命≥25000小时，光源可即开即用，无需预热时间，用后可马上关闭； ▲1.15、遥控手柄控制光源的亮度与开关，亮度从0 - 100% 连续可调，光源强度数值显示； 1.16、激发块：荧光激发块的干涉膜采用了新型UW超宽谱带多层镀膜技术，激发带宽(BP)以及荧光带宽(BA)比传统谱线缩短了6nm, 独特的光吸收涂层可吸收99%以上的杂散光,信噪比更进一步得到提高。配备紫外U-FUW（BP330-385,DM400,BA420）、蓝色U-FBW（BP450-480,DM500, BA515)、绿色U-FGW(BP530-550,DM570,BA575-UF)激发滤色镜组。 二、成像系统部分 1．相机类型：彩色CMOS相机，全局快门 2．物理像素≥1200万 3．制冷系统：Peltier制冷（大约室温-10度） 4.最大图像分辨率≥4915万像素（8192 X 6000） 5.实时预览帧速≥60 fps（在1920 × 1200分辨率下） 6.可采集的波长范围：400-1000nm 7.支持IR截止滤镜手动切换进出光路 8.像素融合：2x2 9.相机接口：C接口 10.图像文件格式：原厂软件支持的文件格式，TIFF，JPEG等 三、显微图像控制及分析软件 1、采集图像：支持多种型号专业CCD，支持TWAIN接口，界面直观，操作容易，使用户更加容易的集中精力关注生物试验过程； 2、对图像中的直线显示线上灰度强度变化，从而反映图像中的变化特性； 3、在图像上添加注释、箭头等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位； 4、调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，方便地对图像添加伪彩色、改变色彩模式以及色阶位数等功能，可以改变图像分辨率、旋转图像等各种操作，支持反转、低通、高通、锐化等滤镜，使图像关注点和各荧光通道获得最佳的显示效果； 5、对单荧光通道图片做色彩合成，方便显示多染标本的图像； 6、合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像； 7、方便的输入硬件信息即可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系； 8、可以做离线白平衡、视场平整度以及背景校正等处理，便于后期图像处理； 9、可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，并于后期分析处理； 10、可以从之前软件获取的图像中再次调入设备和采集参数的信息，以便重复用相同的参数进行成像； ▲11、可以对多幅视野相邻的图像做实时大图拼接，轻松获取高分辨率大视野图像； 12、可进行实时/离线景深扩展 13、可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，并于后期分析处理； 14、配置：显微镜主机一台、荧光系统一套、物镜（4X物镜1颗，10X物镜1颗，20X物镜1颗，40X物镜2颗、100X物镜2颗）、成像系统一个、软件一套，配套图像处理终端一套：不低于i5处理器，不低于8G内存，不低于1T硬盘，不低于27英寸的显示器 | 1 | 台 | 500000 | 500000 |
| 微分干涉荧光数码显微镜成像系统 | 一、显微镜系统： 1、光学系统：无限远光学系统，独立消色差校正光学系统，可以独立校正轴向色差及垂轴色差，分辨率及色彩还原准确性高； 2、观察方法：具有明场、荧光、微分干涉（DIC）等多种观察功能； 3、放大倍率：40X~1000X； 4、调焦：同轴粗调焦/微调焦，行程：30mm，移动扭矩可调，再定焦功能； ▲5、照明：内置“复眼”照明光学系统；LED透射照明； ▲6、镜筒：三目镜筒，超宽视野镜筒，FOV≥25mm，分光比例100:0;20:80;0:100; 7、目镜：超宽视野目镜，视野数25，双目带屈光度调节机构； ▲8、物镜转换器：6孔位物镜转换器； ▲9、支持双成像装置，后端口成像具备0.6~2.0变焦系统； 10、聚光器：聚光器：多功能七孔位转盘式聚光器，支持明场、暗场、DIC、相差等多种观察方法； 11、物镜：平场荧光消色差物镜 4X N.A. ≥0.13, W.D. ≥17.2 mm 10X N.A. ≥0.30, W.D. ≥16.0 mm 20X N.A. ≥ 0.50, W.D. ≥ 2.1 mm 40X N.A. ≥0.75, W.D. ≥0.66 mm 100X Oil N.A. ≥ 1.30, W.D. ≥0.16 mm 12、荧光系统： ▲12.1、六孔位荧光转盘，内置噪音消除器机构，可扩展光活化装置和双层式落射荧光滤光块转盘的安装； ▲12.2、显微镜同品牌LED高亮度荧光光源，寿命20000个小时以上； ▲12.3、荧光通过遥控器控制激发光强度，亮度调节1%-100%； 12.4、高品质荧光滤色块，蓝、绿、红带通型滤光块； 12.5、荧光噪声消除器：滤光块转盘和滤光块中配备了噪声消除装置，通过完全消除散射光提高信噪比，对于弱荧光信号可获得高对比度和高亮度的荧光图像； 13、全套微分干涉附件，包括起偏器、检偏器，及各个物镜对应的DIC棱镜； 二、图像采集分析系统： ▲1 、芯片面积：≥35.8 mm x 23.8 mm，真实物理分辨率≥2390万； ▲2、像素面积：≥5.9×5.9μm； 3、 图像分辨率≥6000 x 3980； ▲4、图像采集速度：全像素6000 x 3984 ≥9帧/秒， 3000x1992≥18帧/秒；2000 x1328≥55帧/秒； 5、曝光时间：0.1毫秒至120秒； 6、曝光控制：一键自动曝光，连续自动曝光，手动曝光； ▲7、图像采集模式：彩色及黑白双模式。 三、专业版图像分析软件 1、文件处理：支持Tiff,jpg,jp2等文件格式；多维图像输出成图像序列，或图像序列组成多维图像；用户可以自定义拍摄信息表，自动记录拍摄数据和实验信息；图像，通道和自定义区域之间的拷贝，粘贴；预设荧光染料数据库，保证通道颜色的真实；标注功能（箭头、文字、各种形状） 2、图像处理：图像和通道的对比度，亮度，Gamma调节；白平衡矫正；RGB,色调，饱和度调节；通道混合，通道Ratio，通道算术，通道抽取/合并，通道间相对位置矫正；图像平滑，锐化，中值滤镜，形态学处理：开放，关闭，扩张，腐蚀；卷积功能(去模糊)：图像缩放，画布尺寸缩放，图像旋转/翻转；Gray/RGB/HIS/Binary之间互相转换，位深转换；自动拼图，拍摄超大视野图像，支持AF，Timelapse拍摄时，支持AF； 3、测量功能：自动测量，半自动测量，交互式测量；提供测量框（具备体视学功能）和测量挡板，来限制测量范围；自定义过滤器，对测量结果进行过滤；自动分类器，且具备学习功能；各种测量网格，方便进行粗略测量；对测量结果进行开放/关闭/扩张/腐蚀/骨架化等操作，多种编辑工具；区域测量功能；动态测量功能，Ratio测量功能；宏功能（Micro)：录制，编辑，界面设计，以实现自动化操作； 四、配置： 主机一套，包含4X物镜1颗，10X物镜1颗，20X物镜1颗，40X物镜2颗、100X物镜2颗；图像处理终端一套，处理器I7(12700)2.1Ghz 12核或以上 /不低于16G运行内存 /不低于512G固态硬盘+1T 机械硬盘存储/不低于4G独显/500W电源/Win10系统/27英寸4K高清显示器。 | 1 | 台 | 500000 | 500000 |

- 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）标的数量：1标段包含微分干涉显微镜（DIC显微镜）1套、电动倒置荧光显微镜（含载物台活细胞培养装置）1台、全自动凯氏定氮仪1套；

2标段无人机长距离激光雷达三维扫描设备1套、激光雷达红外成像设备1套、动物识别、预警监测设备1套、在线式区域生物多样性监测数据存储、可视化展示及共享平台1套；

3标段便携式植物光合测定系统1套、电感耦合等离子体质谱仪1台、近红外饲料分析仪1台、全自动氨基酸专用分析仪1台、微分干涉暗场荧光显微镜1台、微分干涉荧光数码显微镜成像系统1台。

（二）其他商务要求：

1.交货期：1标段、3标段合同签订生效后国产设备30日历天内，进口设备90日历天内安装调试完毕并交付使用。2标段合同签订生效后30日历天内安装调试完毕并交付使用。

2.交付地点：大理大学。

3.付款方式：项目验收合格后30天内按合同金额100%支付。

4.包装及运输：

（1）投标人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵采购人指定地点。由于包装不善等引起的货物损失均由投标人承担；

（2）投标人保证向采购人提供的产品是全新、完整、未使用过的、符合招标文件要求、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准和验收标准的产品并应符合相关国家标准和行业的质量、技术标准。但甲乙双方约定的质量标准高于国家标准、行业标准的，应符合双方约定的标准。

5.售后服务要求:

（1）必须达到合同约定的所有要求；

（2）提供的设备是全新的、符合国家质量标准、具有生产厂家质量保证书（及合格证明）的产品。

（3）在质保期内，成交方无偿的承担故障维修、维护保养及软件升级的义务，确系质量原因无法正常工作时，无偿更换全新合格的产品。成交后，投标人提供产品使用培训。

①质保期：

设备及主要配件质保期为合同验收合格后不得低于3年（技术规格中有明确质保要求的除外）。

②为产品提供终身维保服务，提供7×24小时电话回复。接到采购人通知，8小时以内到指定地点提供现场免费服务。在质保期内，成交投标人应无偿的承担故障维修、维护保养及软件升级的义务，确系质量原因无法正常工作时，成交投标人应无偿更换全新合格的产品。“采购需求”中明确质保期的产品质保期以“采购需求”为准。

③质保期内和质保期后，成交投标人应保证接到通知后及时进行现场处理，并应在售后服务承诺书中注明售后服务响应时间以及保证措施。若系统发生重大故障，收到采购人通知后，成交投标人必须在8小时内派维修人员上门修理。

④对于故障维修无论是在质保期内，还是在质保期外都应及时给予答复和解决，质保期满后，若系统发生重大故障，收到采购人通知后，成交投标人必须在8小时内派维修人员上门修理。质保期满后，出现故障只收取成本费。

（4） 安装调试：仪器到货后安排安装调试；

（5）维修响应时间：投标人在2小时内对用户的服务要求做出响应；

（6）每年至少有两次免费回访，并对仪器进行维护。

- 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 中标人的一般义务

1.中标人在履行合同过程中应遵守法律和标准规范，并履行以下义务：

（1）办理法律规定应由中标人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送采购人留存；

（2）按法律规定和合同约定完成项目内容，并在保修期内承担保修义务；

（3）应履行的其他义务。

- 采购标的的验收标准

（1）按照招标文件要求及投标文件所投的设备品牌、型号、数量、性能指标进行验收；

（2）设备到货后查看设备外包装、外观、铭牌、合格证等；

（3）按照招标文件要求及投标文件核对设备配置；

（4）按照招标文件要求及投标文件对照参数进行验收；

（5）按照投标文件内承诺的技术培训等进行验收；

（6）供货商申请验收时需提供对照标书的响应参数的详细说明，比如：响应参数在设备系统内什么部位、说明书的什么地方或者检验报告内查看证明等。

（7）不接受翻新、改装机，须提供可溯源的产品合格证等技术支撑资料。

- 采购标的的其他技术、服务等要求

（一）保证所供设备为原装正品，及设备使用所需的备品备件。

（二）投标人须保证本项目中所投设备配套及预装的所有软件均为正版软件。

（三）投标人所供仪器设备必须是技术成熟产品，并且满足采购方工作领域相关技术标准、规范、生产工作要求。

（四）投标人所供仪器设备必须满足采购、验收要求，若所供设备准确度、精密度、标准质控样测定等任何一项技术指标满足不了技术要求，则投标人无条件换货、退货，产生的一切后果或经济损失由投标方、投标人承担，采购人不承担任何责任。

      - 第七章  投标文件格式

大理大学新农科卓越创新平台第二批设备采购项目  标段

投标文件

## （资格审查部分）

项目编号： YNZC2026-G1-02478-YNGH-0142

投标人：                        （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：       （电子签章）

日  期：      年    月    日

目  录

（格式自拟）

注：投标人应填写和提交下述规定的有关资料。所附格式要求填写的全部内容都必须填写。投标人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。投标人提交的材料将被保密，但不退还。

一、投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的要求：

1.具有独立承担民事责任的能力：投标人为法人、其他组织或者自然人,提供有效的营业执照或事业单位法人证书或非企业机构登记证书或执业许可证或个体工商户营业执照或自然人身份证明。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：①在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中未出现列入严重违法失信企业名单（黑名单），参与本项目的投标人信用查询截止时点：投标文件递交截止当天查询（查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，并将查询记录留存，投标人无需提供）；②提供2023至2025年任一年度经第三方审计的财务报告及报表（报表至少包括资产负债表、利润表、现金流量表，审计报告须附注册会计师行业统一监管平台验证码），事业单位可提供内部财务报表，未经审计或成立时间不足一年的，可提供自投标文件提交截止时间前三个月内银行出具的资信证明。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供相关证明材料或书面声明。（若提供声明的请按给定格式提供）

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明

致:

我单位参与      项目   标段的采购活动，我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此声明。

投标人：                                    （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                  （电子签章）

年       月       日

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：①提供2025年1月至今期间（税款所属时期）任意2个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件(成立未满2个月的提供成立以来的税收缴纳凭证或相关情况说明或承诺说明；依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税)；②提供2025年1月至今期间（费款所属时期）任意2个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件(成立未满2个月的提供成立以来的社保资金缴纳凭证或相关情况说明或承诺说明；不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金)。

5.参与本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

无重大违法记录的书面声明

致:

我单位参与      项目   标段的采购活动，我单位在政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录(重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚)。

特此声明。

投标人：                                    （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                  （电子签章）

年       月       日

6.法律、行政法规规定的其他条件：

①信用要求：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号）相关要求，投标人应在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人记录、重大税收违法失信主体且在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有政府采购严重违法失信行为记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外），参与本项目的投标人信用查询截止时点：投标文件递交截止当天查询（查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，并将查询记录留存；投标人无需提供。）；

②本次招标不接受联合体投标：提供承诺；

非联合体参加采购活动承诺

致：

我单位独立参加      项目   标段的采购活动，未与其他单位组成联合体。

特此承诺。

投标人：                                    （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                  （电子签章）

年       月       日

③单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供承诺）。

不存在控股、管理关系、关联关系承诺

致：

我单位参与      项目   标段的采购活动，不存在以下情形：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的情形；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的情形。

特此承诺。

投标人：                                    （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                  （电子签章）

年       月       日

二、本项目的特定资格要求：

1标段、3标段：（1）若所投产品为进口产品的，投标人必须具有下列授权文件之一：投标人须提供产品生产制造商针对本项目出具的授权书或长期代理协议或逐级授权（投标人授权若为多级授权还须同时提供上一级授权，若授权中明确规定不能转授权的，转授权无效）。若所投产品不属于进口产品，不作此项要求。

2标段：无。

三、投标保证金

提供投标保证金交纳凭证（以电汇、网银方式、支票、汇票、本票交纳的，以采购代理机构查询实际到账为准；以保函、保证保险方式交纳的，以投标文件中保函、保证保险原件扫描件为准）

四、其他要求

1.投标人认为需要提交的其他资格证明材料。（若有，格式自拟）

大理大学新农科卓越创新平台第二批设备采购项目  标段

投标文件

## （投标报价部分）

项目编号： YNZC2026-G1-02478-YNGH-0142

投标人：                                    （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                  （电子签章）

年       月       日

目  录

（格式自拟）

### 一、开标一览表

项目名称：大理大学新农科卓越创新平台第二批设备采购项目   标段

项目编号：YNZC2026-G1-02478-YNGH-0142

| 投标总报价（元） | 合同履行期限 | 交付地点 | 质量承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大写： 小写：¥ 元 |  |  |  |  |
| 投标人（电子签章）： 法定代表人或委托代理人（电子签章）： 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 注：1.表中“投标总价”应与“投标函”中“投标总报价”一致。 |  |  |  |  |

- 二、投标报价明细（投标人自行提取所投标段）

项目名称：大理大学新农科卓越创新平台第二批设备采购项目 1标段

项目编号： YNZC2026-G1-02478-YNGH-0142

| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 型号和规格 | 制造商/ 生产厂商名称 | 原产地 | 数量 | 计量 单位 | 单价限价 （元） | 投标单价 （元） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微分干涉显微镜（DIC显微镜） |  |  |  |  | 1 | 套 | 660000 |  |  |
| 2 | 电动倒置荧光显微镜（含载物台活细胞培养装置） |  |  |  |  | 1 | 台 | 996000 |  |  |
| 3 | 全自动凯氏定氮仪 |  |  |  |  | 1 | 套 | 620000 |  |  |
| 合计投标总报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.单价应包括本次货物的报价和标准附件、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。

2.表中所列内容为必须填写项。

投标人：                                    （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                  （电子签章）

年       月       日

项目名称：大理大学新农科卓越创新平台第二批设备采购项目 2标段

项目编号： YNZC2026-G1-02478-YNGH-0142

| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 型号和规格 | 制造商/ 生产厂商名称 | 原产地 | 数量 | 计量 单位 | 单价限价 （元） | 投标单价 （元） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人机长距离激光雷达三维扫描设备 |  |  |  |  | 1 | 套 | 550000 |  |  |
| 2 | 激光雷达红外成像设备 |  |  |  |  | 1 | 套 | 650000 |  |  |
| 3 | 动物识别、预警监测设备 |  |  |  |  | 1 | 套 | 600000 |  |  |
| 4 | 在线式区域生物多样性监测数据存储、可视化展示及共享平台 |  |  |  |  | 1 | 套 | 930000 |  |  |
| 合计投标总报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.单价应包括本次货物的报价和标准附件、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。

2.表中所列内容为必须填写项。

投标人：                                    （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                  （电子签章）

年       月       日

项目名称：大理大学新农科卓越创新平台第二批设备采购项目 3标段

项目编号： YNZC2026-G1-02478-YNGH-0142

| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 型号和规格 | 制造商/ 生产厂商名称 | 原产地 | 数量 | 计量 单位 | 单价限价 （元） | 投标单价 （元） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式植物光合测定系统 |  |  |  |  | 1 | 套 | 1100000 |  |  |
| 2 | 电感耦合等离子体质谱仪 |  |  |  |  | 1 | 台 | 1090000 |  |  |
| 3 | 近红外饲料分析仪 |  |  |  |  | 1 | 台 | 790000 |  |  |
| 4 | 全自动氨基酸专用分析仪 |  |  |  |  | 1 | 台 | 900000 |  |  |
| 5 | 微分干涉暗场荧光显微镜 |  |  |  |  | 1 | 台 | 500000 |  |  |
| 6 | 微分干涉荧光数码显微镜成像系统 |  |  |  |  | 1 | 台 | 500000 |  |  |
| 合计投标总报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.单价应包括本次货物的报价和标准附件、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。

2.表中所列内容为必须填写项。

投标人：                                    （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                  （电子签章）

年       月       日

### 三、投标人能享受政策优惠的证明材料

（《中小企业声明函》《监狱企业证明文件》《残疾人福利性单位声明函》附后）

附件1：中小企业声明函（若是）

中小企业声明函

本公司            郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（采购单位名称）的大理大学新农科卓越创新平台第二批设备采购项目   标段采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                                  （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                （电子签章）

年    月    日

注：（1）根据自身情况提供相关的声明函；（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。（3）现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类，本项目所属行业为工业。（4）中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定和国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号），如实填写并提交《中小企业声明函》。投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员（X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员（X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员（X） | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员（X） | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

附件2：残疾人福利性单位声明函（若是）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加大理大学新农科卓越创新平台第二批设备采购项目   标段采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残 疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                                  （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                （电子签章）

年    月    日

附件3：监狱企业证明文件（若是）

监狱企业证明文件

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加招标投标活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：符合条件的监狱企业在参加招标投标活动时，应当按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）提供规定的《监狱企业证明文件》，并对声明的真实性负责。

投标人：                                  （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                （电子签章）

年    月    日

附件4：本国产品政策

注：投标人自行选择提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。当采购项目或者采购包中含有多种产品时，还需提供《关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函》，对其提供的符合本国产品标准的产品成本之和占其提供的全部产品成本之和比例是否达到80%作出承诺。投标人为该项采购项目或者采购包提供的符合产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：          年          月          日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

所投产品为本国产品的有关证明文件

【以财政部会同有关部门规定的有关证明文件为准】

关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函

【当采购项目或者采购包中含有多种产品提供此承诺函】

致：

我单位参与      项目   标段的采购活动，我单位为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为      %。

特此承诺。

投标人：                                  （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                （电子签章）

年    月    日

大理大学新农科卓越创新平台第二批设备采购项目   标段

投标文件

## （商务技术部分）

项目编号： YNZC2026-G1-02478-YNGH-0142

投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                  （电子签章）

年       月       日

目  录

（格式自拟）

  - 一、投标函

致：               （采购人）

根据贵方为      （项目名称   标段）（项目编号：    ）项目的投标邀请，正式授权   （姓名和职务）     全权代表  （投标人全称）参加投标。

据此函，我单位宣布同意如下：

1.按招标文件采购需求和投标报价表，投标总报价为人民币（大写）     元（¥       ）。

2.我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知第16.1条规定的投标有效期满之前均具有约束力。如果我方投标被接受，则至合同履行完毕、服务期满为止，本投标函保持有效。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。

4.我方承诺严格遵守招标文件中的各项要求及合同条款，并在服务期限内承担合同规定的责任义务。

5.我方已详细审核招标文件，我方对招标文件各项条款和评标办法无异议，知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.同意应贵方要求提供与本次投标有关的任何数据和资料，并保证数据和资料的完整性和真实性，若有违反，我方愿意承担一切后果。

7.我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人的行为。

8.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地    址：                             邮政编码：

电    话：                             传    真：

开户名称：

开户银行：

账    号：

投 标 人：                                        （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                        （电子签章）

日期：          年          月          日

- 承诺书

致：大理大学

若我公司有幸中标，我公司承诺以下事宜：

1.我公司在接到领取中标/成交通知书的通知后，在  个工作日内到采购代理机构领取中标/成交通知书。领取中标/成交通知书后在  日内按照大理大学要求缴纳履约保证金。在     个工作日内洽谈合同签订事宜。

（1）如因我公司无正当理由放弃中标（成交）或因我公司自身原因导致项目未能在法定期限内完成合同签订或拒不签订项目合同的，采购人或采购代理机构有权取消中标（成交）资格。投标保证金不予退还。

（2）如因我公司无正当理由放弃中标（成交）或因我公司自身原因导致项目未能在法定期限内完成合同签订或拒不签订项目合同的，采购人可根据政府采购政策按“政府采购严重失信行为”向上级财政部门报送相关情况，由此产生的一切后果由我公司自行承担。

2.在合同履行过程中，我公司严格按照合同约定进行交货/完成相关服务工作并达到项目验收标准。

（1）如非采购人和不可抗力原因我公司未能按照合同约定交货（如不按时供货、供货产品与投标（响应）文件中响应产品情况不一致等）/完成相关服务工作，或交付设备/服务工作质量未能达到验收标准则没收我公司全部履约保证金，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，我公司对超过部分予以赔偿。

（2）如非采购人和不可抗力原因我公司未能按照合同约定交货（如不按时供货、供货产品与投标（响应）文件中响应产品情况不一致等）/完成相关服务工作，或交付设备/服务工作质量未能达到验收标准，使得项目资金被上级财政部门收回，由此产生的一切损失及后果均由我公司承担。

（3）如非采购人和不可抗力原因我公司未能按照合同约定交货/完成相关服务工作，并严重超期造成采购人损失的，采购人可根据政府采购政策按“政府采购严重失信行为”向上级财政部门报送相关情况，由此产生的一切后果由我公司自行承担。

特此承诺！

投标人（公司）名称：                     （电子签章）

法定代表人或委托代理人：               （签字或签章）

日期：     年     月     日

- 三、法定代表人身份证明书及授权委托书

（一）法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：        性别：        年龄：         职务：

系           （投标人名称）  的法定代表人。为    （项目名称） 签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：             （电子签章）

日  期：       年      月      日

（附法定代表人身份证双面复印件）

（二）法定代表人授权委托书

本人作为  （投标人名称） 的法定代表人，在此授权我公司的         ，其身份证号码：          ，作为我的合法授权代表，以我的名义并代表我公司全权处理    （项目名称）  标段投标的各项事宜。

本授权书期限自      年     月     日起至      年     月     日止。

在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表：           性别：           年龄：

身份证号码：                职务：

投标人：                                 （电子签章）

法定代表人：                             （电子签章）

日期：        年     月     日

（附被授权的代理人身份证双面复印件）

### 四、商务条款偏离表

投标人应逐条对应招标文件第六章“采购需求”和第五章“合同书样式及主要条款”中要求的商务条件，包括合同履行期限、付款方式、交付地点、履约保证金等内容，并根据实际投标情况如实填写本表格。★未填写本表格的投标人将不能通过符合性评审。

项目名称： 大理大学新农科卓越创新平台第二批设备采购项目     标段

项目编号： YNZC2026-G1-02478-YNGH-0142

| A、□我公司已详细阅读招标文件中各项商务要求，所有商务要求均无偏离，中标后我公司将严格遵照执行。 B、□我公司已详细阅读招标文件中各项商务要求，除下述条款有偏离外，其余条款我公司均予以认可，中标后将严格遵照执行。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件的商务条款要求 | 投标文件的商务条款 |

投标人：                                    （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                  （电子签章）

年       月       日

表格填写说明：

1.投标人应根据实际投标情况，填写本表格，若无偏离，则勾选A项，电子签章即可。若有偏离，则勾选B项，按表格要求及实际情况填写后，电子签章。

2.表格中“招标文件的商务条款要求”在填写时应注明该条款在招标文件的页码及条款号。

3.表格中“投标文件的商务条款”请投标人根据实际投标情况如实、完整、准确地填写。

4.本表格中内容与投标文件其余部分不一致的，以本表格为准。

  - 五、技术部分

- 技术参数及性能指标响应

- 技术规格偏离表

投标人应逐条对应招标文件的第六章“采购需求”中的技术参数及性能要求规范如实、完整、准确地填写该表。

★本表格将作为评标委员会对投标人技术部分的评审依据，未填写本表格的投标人将不能通过符合性评审。

项目名称：                    标段    项目编号：

| 序号 | 货物内容 | 招标文件技术参数及性能要求 | 投标人响应的技术参数及性能 | 偏离情况 | 技术要求支持资料索引（页码及条目号等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                                    （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                  （电子签章）

年       月       日

表格填写说明：

1、表格中“货物名称”及“招标文件技术规范、要求”可按“采购需求”内容复制。

2、第六章“采购需求”中，标注“▲”的技术参数为重要技术参数，除按采购文件要求填写技术规格偏离表外，还须提供技术支持资料，包括：

（1）采购文件技术参数内明确要求提供的证明材料。

（2）采购文件未明确要求的，供应商可提供以下任一形式的证明材料：①制造商官方发布的产品彩页或宣传册或技术规格说明书，须为制造商正式发布的带有制造商名称或logo的资料，不得为供应商自行编写或整理的内容；②制造商官方网站发布的，与所投产品对应的技术资料截图（截图须包含完整网址、产品型号、相关参数页面等可验证信息）；③第三方机构出具的有效的检测/检验报告或试验报告。如技术支持资料内容模糊、无法辨认导致无法评判的或提供的技术支持资料不能反映该参数要求的或未按要求提供技术支持资料的，视为不响应该条技术参数。出现技术支持资料内容与技术规格偏离表应答不一致，以技术支持资料显示内容为准。

3、第六章“采购需求”中，未标“▲”的为一般技术参数：

（1）按采购文件要求填写技术规格偏离表。

（2）采购文件技术参数中明确要求提供技术支持资料的还须按要求提供，出现技术支持资料内容与技术规格偏离表应答不一致，以技术支持资料显示内容为准。如技术支持资料内容模糊、无法辨认导致无法评判的或提供的技术支持资料不能反映该参数要求的或未按要求提供技术支持资料的，视为不响应该条技术参数。

（3）采购文件技术参数中未明确要求提供技术支持资料的，供应商自行提供技术支持资料的，出现技术支持资料内容与技术规格偏离表应答不一致，以技术支持资料显示内容为准；出现技术支持资料内容模糊、无法辨认导致无法评判的或提供的技术支持资料不能反映该参数要求的，以技术规格偏离表为准。

4、技术规格偏离表“偏离情况”列，应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”，未填写的视为负偏离。

- 技术参数及性能指标响应证明材料

- 政府优先采购的节能、环保产品汇总表

| 序号 | 产品名称 | 生产者 （制造商） | 规格型号 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、若所投产品为政府采购品目清单内的节能、环保产品，应提供处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（认证机构须为国家相关部门公布的认证机构名录内单位）（提供扫描件或照片等形式的电子文件）。

- 此表由投标人按实际情况编制，若无政府优先采购的节能、环保产品则此表可不提供。

以其提供的优先采购的节能环保产品认证证书进行计分，同时属于两个清单的不重复计算，★政府强制采购节能产品不进行计算，不提供或不满足不得分。

- 供货安装方案

（投标人根据第六章采购需求及第四章评审内容自行编制）

- 质量承诺及保证措施

（投标人根据第六章采购需求及第四章评审内容自行编制）

  - 六、服务部分

- 售后服务方案

（投标人根据第六章采购需求及第四章评审内容自行编制）

- 人员培训方案

（投标人根据第六章采购需求及第四章评审内容自行编制）

  - 七、构成投标文件的其他资料

- 提供开户银行许可证复印件或银行出具的基本存款账户信息复印件。

- 招标文件要求提交的其他资料（若有）

（格式自拟）

- 投标人认为需要提交的其他资料（若有）

（格式自拟）