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[bookmark: _Toc139982233][bookmark: _Toc144908293][bookmark: _Toc202469916][bookmark: _Toc833][bookmark: _Toc119623135]一、采购内容
项目编号：HBCZ-2506050222-251956
项目名称：华中科技大学同济医学院附属协和医院重症医学科、输血科血液成分分离机5台
	包号
	设备名称
	数量（台）
	最高限价
（万元）
	是否接受进口产品
	备注

	1
	血液成分分离机
	5
	200
	是
	-


[bookmark: _Toc144908294][bookmark: _Toc139982234][bookmark: _Toc202469917]二、技术要求
	序号
	评审标识
	技术参数要求

	一、
	
	技术性能

	1 
	#
	工作方式：单针、双针全血连续流动式分离模式

	2 
	#
	终产品在离心机外收集，终产品体积可调

	3 
	#
	血细胞分离吸附置换治疗套件自带16~18号穿刺针；针头可以更换；保存期三年；

	4 
	#
	离心机转数：≤2200rpm，转数误差：±1%

	5 
	#
	全血流速：10-120ml/min

	6 
	#
	体外循环量：不超过180 ml，同时具有体外循环量自动监测功能

	7 
	▲
	配置五泵系统，包括抗凝剂泵、细胞泵、血浆泵、全血泵、ACD/再循环泵；拥有独立的抗凝剂泵和抗凝剂探测器，通过红外探测器及内部专有硬件和软件系统全自动计数并控制抗凝剂剂量。设有独立抗凝剂泵，全自动计算并控制抗凝剂剂量抗凝剂全血比例调节范围1:6～1:25

	8 
	#
	具有CCD相机和红外探测器

	9 
	▲
	全中文操作界面

	10 
	#
	≥10.4英寸大液晶显示屏，具备全自动人机对话操作模式，动态显示实时分离数据与帮助提示信息

	11 
	#
	自动保持静脉开放功能：全自动维持入路和回路静脉开放（KVO），无须手动调节

	12 
	#
	软件模式：程序操作及设备硬件诊断检测自动化

	二
	
	临床性能

	13 
	
	干细胞采集

	13.1 
	#
	具备多种外周血干细胞采集模式，包括骨髓干细胞体外浓缩淘洗功能

	13.2 
	▲
	外周血CD34阳性细胞采集效率：≥92%

	13.3 
	▲
	自动预测计算CD34＋细胞收率功能

	13.4 
	#
	红细胞及血小板丢失水平：可调整

	14 
	
	采集血小板/血浆

	14.1 
	#
	单针、双针连续采集方式

	14.2 
	#
	可采集一至三份3×1011血小板

	14.3 
	#
	采集时间：单针≤60mim，双针≤40min

	14.4 
	#
	采集效率：采集或去除血小板平均效率大于60%，单针≥75％

	14.5 
	#
	白细胞含量：≤5.5X105/单位

	14.6 
	#
	红细胞含量：≤8.0X109/单位

	14.7 
	#
	血小板保存时间：封闭式管路采集有效保存≥5天

	15 
	
	血液治疗

	15.1 
	
	治疗性血浆置换

	15.1.1 
	#
	机器自动计算去除血浆量及置换量

	15.1.2 
	#
	置换液体平衡：范围50%—150%

	15.1.3 
	#
	可选择置换液类型，自动调整抗凝剂用量

	15.1.4 
	#
	血浆置换过程中，血小板损失量<3%

	15.2 
	
	治疗性红细胞去除与置换

	15.2.1 
	#
	自动计算去除或置换的红细胞量

	15.2.2 
	#
	可设定去除后的目标红细胞积压

	15.2.3 
	#
	内置红细胞压积计算器

	15.3 
	
	去除白细胞或血小板

	15.3.1 
	#
	可设定去除的容量与细胞数

	15.3.2 
	#
	红细胞丢失水平：可调

	15.4 
	
	血浆治疗性处理

	15.4.1 
	#
	可作免疫吸附治疗

	15.4.2 
	#
	可作低密度脂蛋白吸附分离去除

	三
	
	安全性能

	16 
	#
	采血压力感受器、回血压力感受器；提供第三方接口压力监测及报警装置（免疫吸附）

	17 
	#
	具备空气探测器

	18 
	#
	具备细胞监测器、自动界面探测器

	19 
	#
	具备血浆管路溶血监测器

	20 
	#
	具备红外精确抗凝剂滴速监测器，同时通过独立的抗凝剂泵精确控制抗凝剂入量

	21 
	#
	支持离心室漏液（漏血）监测

	22 
	#
	支持离心室温度监测

	23 
	#
	支持离体血容量监测

	24 
	#
	支持置换液空管监测

	25 
	▲
	整机电池：真正断电保护，断电时能继续运行10分钟，保证将体外血液安全回输给患者；恢复供电后保留原先参数并继续分离

	26 
	#
	具备完整的耗材质量管理体系和耗材赔付专用库存，及时兑现耗材报损；

	27 
	▲
	配套管路耗材中国注册证齐全：包括血浆置换管路组件注册证，血细胞分离机分离吸附置换治疗套件注册证，血小板套件注册证。


本项目中关键技术参数“▲”共6项，一般技术参数“ # ”共40项。
[bookmark: _Toc202469918][bookmark: _Toc139982235][bookmark: _Toc144908295]三、商务要求
	序号
	评审标识
	商务要求

	1 
	★
	投标人应保证供应的产品完全符合采购需求的原生产厂商生产的全新未使用过的产品，其技术参数、性能指标的规范标准应与招标文件要求的技术规范及投标文件规定的技术规范一致，如果没有提及适用标准，或技术规范说明不明确，则应符合中华人民共和国现行国家标准、行业标准或地方标准，这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

	2 
	★
	交货期：签订合同后90日历天内安装调试完成。

	3 
	★
	交货地点：华中科技大学同济医学院附属协和医院内采购人指定地点。

	4 
	★
	免费保修期：自验收合格之日起 5 年。

	5 
	
	投标人在投标文件中提供投标产品业绩情况。

	6 
	
	安装调试：投标人如中标，应派技术人员免费对所投设备进行安装调试，在投标文件中提供送货、安装、调试方案。

	7 
	
	人员培训：投标人如中标，应为采购人人员免费提供培训操作（包括基本原理，操作使用和维护保养），在投标文件中提供培训方案。

	8 
	
	售后服务：
（1）免费保修期内因设备质量或安装调试原因引起的全部维修费用（包括更换零配件的费用）均由中标方承担。
（2）须为招标方提供使用说明书（含故障维修说明）。
（3）设备安装使用3个月内，如因设备质量问题或技术缺陷问题，中标方应无条件更换设备。免费保修期外，中标方应定期回访，发现问题及时通知招标人，设备维修更换零配件优惠价给招标人，软件免费升级。
（4）中标方接到用户故障通知后24小时之内上门服务，提供400免费报修电话。
（5）承诺24小时内响应，在湖北省内有固定的维修工程师，能提供售后服务，提供售后服务联系人、联系电话及地址。
（6）国内有备件仓库可以保障备件供应，能及时提供产品维修服务和备品。
（7）可以提供远程维修诊断服务
在投标文件中提供售后服务方案。

	9 
	★
	报价方式：以人民币报价。投标人报价包含但不限于投标人所投标包中全部设备金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及培训所需费用，所有费用均包含在货物的最终成交总额中。
如果存在专机专用耗材/试剂的设备，必须提供详细报价明细，并附该耗材/试剂的资质材料，不允许错报、漏报，否则评标小组有权凭此项废标。

	10 
	★
	付款方式：货到验收合格，设备安装、调试运转正常，乙方为甲方培训结束，甲方无疑问后，甲方向乙方支付合同总价的95%；正式实施运行（验收合格之日起）满2年后无息支付合同总价的5%。

	11 
	★
	履约验收： 
（1）中标方在仪器设备抵达两周前书面通知招标人货物安装所需条件。
（2）设备到达现场，招标人、中标方双方均须在场并确认包装的完好性后，由甲方验货。中标方应按招标人安排的时间派人到现场，双方对货物进行清点验收，使用说明书、维修手册、出厂检验报告、质量合格证、质保卡等相关资料及随机配件需交招标人签收。若发现货物与装箱单不符，中标方负责补齐或收回。如中标方不能按时到达，招标人有权开箱检验，并对缺件，损坏做出记录，中标方应认可并负责解决。
（3）中标方负责设备安装及调试，安装、调试过程中所需的各种工具、仪器仪表及易损件由中标方自带。
（4）如果出现质量争议，招标人有权要求中标方对合同设备进行检验测试，检测工作由甲乙双方共同认可并具有相关资质的检测机构完成，各项参数均需达到招标文件、投标文件及设备技术手册所规定的技术指标，检测报告由中标方提供给招标人，由此产生的费用由中标方承担。
（5）验收完成后，甲乙双方需在验收报告签字。如设备不能通过验收，中标方应换货，如换货后仍达不到验收要求，中标方应无条件退货，相关责任由中标方承担。
（6）设备未开箱前招标人不承担任何质量和缺陷责任。

	12 
	
	其它：投标人有其它优惠条件的，请在投标文件中作具体说明。



[bookmark: _GoBack]注: （1）供应商需对以上技术、商务要求在第六章投标文件格式 “采购需求响应、偏离说明表”中逐条响应；（2）本章中标注了“★”号项的技术、商务等要求为实质性要求，如为负偏离（不满足采购需求），评标小组有权凭此项废标。“ ▲ ”代表关键技术参数，“ # ”代表一般技术参数，关键性技术参数和一般技术参数如为负偏离，则按照评分细则表中对应标准予以扣分；（3）采购需求中涉及品牌、规格、型号的均不为指定，投标人可提供同等档次或更高档次产品，并提供相应技术参数证明其符合采购需求。
