中国科学院深圳先进技术研究院

招标项目信息：
	包号
	货物名称
	数量
	是否接受进口设备参与投标
	预算金额
（万元）
	最高限价（万元）
	本项目所属行业

	1
	分析型流式细胞仪
	1套
	是
	67
	67
	工业


（一）技术要求：
★1、配置清单及零配件（包括专用工具）：
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	主机
	1
	台

	2
	工作站
	1
	台

	3
	启动试剂
	1
	套


2、技术性能指标表
	编号
	招标技术指标名称
	招标技术指标值

	1
	应用范围和要求
	主要用于生命科学各个领域对细胞、颗粒等的分析，包括细胞凋亡、细胞周期、各类免疫学分型、囊泡检测、微颗粒检测、细胞因子检测、藻类分类计数、病毒细菌区分等分析功能。（本条不计入评分项）

	2
	性能
指标
	2.1、主机

	
	
	★2.1.1
	配备至少3根平顶光斑激光器，非高斯分布激光器，后期可原机升级至最高4激光；（投标时提供产品彩页或技术资料，，证明符合本项要求）

	
	
	2.1.2
	激光激发方式应能保证多色荧光串扰最小化，提供光学串扰矩阵或验证数据

	
	
	▲2.1.3
	所有激光功率≥80 mW，激发波长分别为405±5 nm、488±5 nm、638±5 nm，激

	
	
	★2.1.4
	荧光信号收集采用光电倍增管检测器（PMT）；（投标时提供产品彩页或技术资料，，证明符合本项要求）

	
	
	2.1.5
	采用插拔式滤光片设计，使用者可根据实验需求更换滤光片；

	
	
	2.1.6
	激光器无预热延迟，具有自动关闭功能；

	
	
	2.1.7
	每个激光器都有聚焦透镜，通过光纤连接到激光器接口；

	
	
	2.1.8
	进样流速6档可调；

	
	
	▲2.1.9
	最高流速≥500 uL/min;（投标时提供产品彩页或制造商签署的参数确认函复印件，证明符合本项要求）

	
	
	▲2.1.10
	在300 μL /min流速时，检测PI染色微球的变异系数CV< 3.0%;（投标时提供产品彩页或制造商签署的参数确认函复印件，证明符合本项要求）

	
	
	2.1.11
	具备一键式开关机功能，清洗消毒程序自动进行；

	
	
	2.1.12
	进样容器：支持流式管以及多种规格的EP管进样;

	
	
	★2.1.13
	采用注射泵方式进样，可定量检测样本体积，无需辅助微球直接进行绝对计数；（投标时提供产品彩页或技术资料，，证明符合本项要求）

	
	
	2.1.14
	进样体积：包含20 μL–4 mL；

	
	
	2.1.15
	具有样品回收功能，可退回未使用过的样本；

	
	
	2.1.16
	无需辅助微球可直接进行绝对计数；

	
	
	2.1.17
	荧光检测灵敏度：FITC ≤ 80 MESF, PE ≤ 30 MESF, APC ≤ 70 MESF;

	
	
	2.1.18
	数据获取速率≥35000 events/秒;

	
	
	2.1.19
	最大电子速度65000个/秒;

	
	
	2.1.20
	最多收集≥2×107个细胞或颗粒数据;

	
	
	2.1.21
	每个参数可同时采集Area、Height和Width脉冲信号，可消除粘连细胞的干扰;

	
	
	▲2.1.22
	可同时设定≥4个阈值，阈值能设置在每一个通道参数上，并包括Area、Height和Width值，可去除非目标信号的干扰;（投标时提供产品彩页或制造商签署的参数确认函复印件，证明符合本项要求）

	
	
	2.1.23
	数据输出格式包含FSC 3.0和FSC 3.1;

	
	
	2.1.24
	信号动态线性范围：≥6个对数阈;

	
	
	★2.1.25
	鞘液和清洗液内置于机器内，仪器内配置液位传感器，以监测液面位置;（需提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet））

	
	
	2.1.26
	鞘液桶≥1800 mL，废液桶≥1800 mL，清洗液桶≥175 mL，关机液桶≥175 mL；

	
	
	2.1.27
	软件能提供数据采集和分析功能，如全自动和手动补偿、仪器性能监测、自动维护、标准和自定义设门等;

	
	
	2.1.28
	软件可进行样本之间的比较分析，生成3D视图；

	
	
	2.2、工作站

	
	
	2.2.1
	工作站的配置不低于：Windows 10系统，Intel Core i7（或同等性能AMD Ryzen 7及以上），内存≥64 GB，显示器≥23英寸；

	
	
	2.3、启动试剂

	
	
	2.3.1
	启动试剂不少于：6瓶鞘液（1L）、1瓶清洗液（250 mL）、1瓶关机液（250 mL）、1瓶测试微球；

	3
	软件
	3.1控制及分析软件

	
	
	3.1.1
	软件含1个授权，可终身使用，终身免费升级。


（二）商务要求：
★1.交货地点：  中国科学院深圳先进技术研究院指定地点   
到货口岸（国产产品不填）：   深圳口岸    
★2.交货期：合同签订后  4  周内交货。
★3.报价方式及要求：
3.1进口产品适用
本项目允许采购进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。
1)在中国关境外提供的进口产品与服务报CIP项目现场人民币免税价（包含外贸代理费，清关杂费等所有费用，同时包含货物运输到项目现场所需的运费及保险费。）
2）在中国关境内提供的进口产品及其有关服务的项目现场交货人民币含税含运价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费，同时包含货物运输到项目现场所需的运费及保险费。
3）国产产品与服务报项目现场交货人民币含税价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费，同时包含货物运输到项目现场所需的运费及保险费。

4）如投标产品中既有进口免税产品又有国产产品或者在科创免税范围之外的进口产品，应在分项报价报中详细列明，报价应采用人民币免税价加人民币含税的报价方式。
5）中国税务或海关对于产品原产国所加征的科创免之外不予免征的特殊税费/关税，由中标人承担。

★4.付款方式：
4.1免税产品适用:
现汇全额付款：合同项下货物全部到货且安装调试、培训完毕、乙方办理完成设备使用许可/资质并移交甲方(如有)，凭甲方用户代表签字并加盖甲方公章的验收报告100%电汇支付
4.2含税适用
现汇全额付款：合同项下货物全部到货且安装调试、培训完毕、乙方办理完成设备使用许可/资质并移交甲方（如有），凭乙方开具的全额增值税发票及甲方用户代表签字并加盖甲方公章的验收报告100%电汇支付
5.质保及售后服务要求：
1)投标人需为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。2)投标人售后服务响应时间：电话响应时间要求2小时内，到场响应时间要求2个工作日内（指从接到报障至到达故障现场的时间）,相关费用须包含在投标总价中。
3)投标人提供技术支持热线电话，满足24小时热线服务,相关费用须包含在投标总价中。
4)投标人提供email技术支持，并且在24小时内回复,相关费用须包含在投标总价中。
5)★投标人提供仪器设备的保修期  3  年（保修期内维修并更换除消耗品以外的零部件、维修人员的路费、食宿等费用都已包含在投标总价中）。
6)投标人提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等,相关费用须包含在投标总价中。
7)★投标人提供配套软件   终身   主动升级服务，相关费用都已包含在投标总价中。
8)★投标人提供设备二次搬运（含保险）服务,相关费用须包含在投标总价中。
6.培训要求：
1)为保证投标人所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于采购人的运行维护，必须对采购人培训合格的维护和管理人员,相关费用须包含在投标总价中。
2)投标人负责对采购人提供至少  9  次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍,相关费用须包含在投标总价中。
3)至少  9  次厂家工程师到采购人现场进行设备维护、保养、校准，相关费用都已包含在投标总价中。
7.运输及包装方式的要求
设备的包装、运输由投标人负责，应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标人应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。
8.安装、调试及验收：
1)合同签订后7天内，中标人应提供仪器安装前对采购人的具体安装条件要求，除了在技术规格中提出的要求外，在合同生效后15天之内，为使用户作好准备工作，卖方应给最终用户邮寄一套所供产品的全套技术资料，其中包括操作手册（或应用指南）、维修手册等，另一套完整技术资料应随货物包装发运，这些费用应已包括在该品目的基本报价中。
2)仪器设备运抵安装现场后，采购人将与中标人以及第三方检测机构共同开箱验收, 如中标人届时不派人来, 则验收结果应以采购人和第三方检测机构的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 采购人有权要求中标人立即补发和负责更换。 
3)中标人应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,中标人有责任对采购人的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由中标人技术人员签字后交给采购人以及第三方检测机构验收。
★4) 验收过程中，采购人将联合第三方检测机构（由采购人指定，费用须包含在投标总价中）对招标文件所列仪器设备的各项指标、参数进行逐一确认。若首次验收未达标，采购人有权给予中标人一次整改机会。中标人应在收到书面整改通知后10个工作日 内完成整改并申请复验。整改期间产生的所有费用（包括但不限于运输、人工、第三方检测费等）均由中标人承担。复验若仍未达标，采购人有权单方面解除合同，并扣留履约保证金
★5）履约保证金：
1、 本合同签订后15个工作日内，中标人应向采购人提交合同总金额 10%（制造商属于中小微企业的，提交合同总金额5%） 的履约保证金，形式为银行出具的不可撤销见索即付保函或保险公司出具的履约保证保险保单。有效期为合同交货期满后60天。
2.履约保证金在合同项下所有货物、服务验收合格后，无息退还给中标人。若中标人在未按合同约定履约或合同项下产品、软件、服务等存在违约，采购人有权没收投标人的上述履约保证金，投标人无异议。保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内中标人要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，中标人要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上的相关费用都应包含在投标总价中。
9.质量及知识产权要求
1)投标人提供完好、全新的原包装产品（包括零配件），随机技术资料齐全。产品符合国家质量检测标准，必须具有生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。进口产品须提供海关进货单（复印件备查）。
2)采购人在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由投标人负责。


