富宁县人民医院

2024年第二阶段提质达标医疗设备采购项目

招 标 文 件

项目编号：WSZC2024-G1-00049-YNZH-0031

招 标 人：富宁县人民医院

招标代理机构：云南中翰招标代理有限公司

二0二四年十二月

目     录

第一章 公开招标公告	1

第二章 投标人须知	4

投标人须知前附表	4

一、总  则	6

二、招标文件	7

三、投标文件	8

四、投标文件的提交	13

五、开标与评标	14

六、中标结果	16

七、其他事项	17

第三章 合同书样式及主要条款	19

合同条款前附表	19

第四章  投标文件格式	27

一、报价文件	27

投标文件封面	27

（一） 开标一览表	28

二、资格证明文件	29

（一）具有独立承担民事责任的能力的法人或者其他组织、自然人，在有效存续期内的生产商或者经销商，提供有效的营业执照或其他证明材料。	29

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：	29

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力提供承诺书或证明材料。	29

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：	29

（五）法定代表人身份证明书	30

（六）法定代表人授权委托书	31

（七）投标人如果是代理商或经销商且所投产品为医疗器械的，须提供医疗器械经营许可证/备案、所投产品的医疗器械注册证；投标人如果是制造商且所投产品为医疗器械，须提供医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证。所投第二、三类医疗器械的（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）提供相关证明资料	32

三、商务技术文件	33

（一） 开标一览表	33

（二） 投标分项报价表	34

（三） 投 标 函	35

（四） 技术规格偏离表	37

（五） 投标人基本情况表	38

（六） 投标保证金交纳凭证	39

（七） 投标人售后服务承诺书及违约责任	39

（八） 履约承诺书	40

（九） 《中小企业声明函》	41

（十） 监狱企业证明函（投标人根据自身情况提供）	43

（十一） 残疾人福利性单位声明函（投标人根据自身情况提供）	43

（十二） 评审部分资料文件	44

（十三） 构成投标文件部分的其他资料：详见“投标人须知前附表”要求	44

第五章  项目需求及技术要求	45

1包	45

一、采购需求一览表	45

1、多功能睡眠监测仪1台	45

2、红蓝黄光治疗仪1台	47

3、脊柱内镜1套	47

4、麻醉深度监测仪1台	50

5、层流床1张	52

6、微波消融治疗仪1台	54

7、床旁凝血功能监测仪1台	54

8、镇痛肌松监测仪1台	55

9、血液净化机1台	56

10、呼吸机力学模块1套	58

11、医用控温仪1台	58

2包	60

一、采购需求一览表	60

1、钬激光1台	60

2、肾镜1套	61

3、一次性输尿管软镜1套	62

第六章  资格评审标准	65

第七章  评标方法（综合评分法）	66

- 第一章 公开招标公告

项目概况 富宁县人民医院2024年第二阶段提质达标医疗设备采购项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2025年01月15日09:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：WSZC2024-G1-00049-YNZH-0031

项目名称：富宁县人民医院2024年第二阶段提质达标医疗设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额人民币（万元）：198.7

最高限价人民币（万元）：1包130.4；2包68.3

采购需求：1包：脊柱内镜、血液净化机等设备采购1批；2包：钬激光、肾镜等设备采购1批

用途：采购单位科室使用；

简要技术要求：1包：内窥镜下用杯状髓核钳1支；配备四个轮子方便移动；2包：具有控制能量稳定功能；一体化镜桥，激光焊接密封，保证密封性。

合同履行期限：自合同签订之日起至质保期结束之日止

本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力的法人或者其他组织、自然人，在有效存续期内的生产商或者经销商，提供有效的营业执照或其他证明材料；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：财务状况报告（提供2022年或2023年经第三方审计的财务报告或公司编制的财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）成立不满一年的公司提供自成立至今的财务报表，证明其具有健全的财务会计制度均予以认可）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力提供承诺书或证明材料；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：企业依法缴纳税收和社会保障资金2023年至今任意三个月的相关材料；成立不满三个月的公司提供自成立至今依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，证明其具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录均予以认可(依法享有免税政策的提供免税证明)；

1.5参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）（根据相关网站查询确认）；

1.6投标人信用信息查询：依据财库【2016】125号文件的要求，由采购代理机构在评标活动开始以前通过“信用中国”网站、”中国政府采购网”网站上对投标人进行查询。投标人不得被“信用中国”列入失信被执行人或者重大税收违法案件当事人名单、不得为“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（处罚决定规定时间和地域范围内），存在不良记录的将取消其投标资格；

1.7法定代表人身份证明书；

1.8法定代表人授权委托书；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行政府采购促进中小企业发展、支持监狱企业、促进残疾人就业、优先采购节能、环保产品等政府采购政策等。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人如果是代理商或经销商且所投产品为医疗器械的，须提供医疗器械经营许可证/备案、所投产品的医疗器械注册证；投标人如果是制造商且所投产品为医疗器械，须提供医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证。所投第二、三类医疗器械的（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）提供相关证明资料；

三、获取招标文件

时间：2024年12月25日06：00至2025年01月2日 23：59

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：网上

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年01月15日09:00（北京时间）

地点：请登录政采云投标客户端投标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

开标方式：智能开标

是否需要缴纳投标保证金：是

富宁县人民医院2024年第二阶段提质达标医疗设备采购项目

- 保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函、保证保险、银行转账等非现金形式提交

- 保证金缴纳截止时间：2025年01月15日09:00

- 其他：1、本公告在云南省政府采购网上发布，我公司对其他网站或者媒体转载的公告及其内容不承担任何责任；

- 2、政采云平台办理数字证书（CA），CA申领链接：https：//middle.zcygov.cn/ca/apply/choose，并在政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取招标文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程。注：云南本地供应商如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前办理的云南CA需到云南CA办理处进行升级）。外省供应商在政采云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理；

- 3、若未能按上述条款报名成功的，则视为自动放弃投标资格。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：富宁县人民医院

地 址：富宁县新华镇团结社区玉泉路45号

联系方式：18087669603

2.采购代理机构信息

名 称：云南中翰招标代理有限公司

地 址：云南省昆明市盘龙区易润中心2栋604号

联系方式：0871-63827668

3.项目联系方式

项目联系人：陈云仙

电 话：0871-63827668

- 第二章 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 富宁县人民医院 |
|  | 招标代理机构 | 云南中翰招标代理有限公司 |
|  | 项目名称及项目编号 | 项目名称：富宁县人民医院2024年第二阶段提质达标医疗设备采购项目 项目编号：WSZC2024-G1-00049-YNZH-0031 |
| 2.1 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 3.1 | 招标范围 | 技术规格详见招标公告及招标文件第五章 |
| 3.2 | 交货 | 交货期：合同签订后30天内完成供货安装 交货地点：富宁县人民医院（采购人指定地点） 交货方式：安装验收完成 |
| 3.3 | 进口产品及核心产品 | 详见招标文件“第五章 项目需求及技术要求” |
| 4.4 | 招标人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件 | 见第一章“招标公告”三、投标人资格要求 |
| 4.6 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 9.1 | 投标人提出异议的截止时间 | 投标截止时间10日前 |
| 9.2 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后24小时内 |
| 13.1.15 | 构成投标文件部分的其他资料 | 1、第五章“项目需求及技术要求”中要求提供的其他资料； 2、售后服务机构技术力量说明； 3、制造厂家的授权书及售后服务承诺书； 4、招标文件中所涉及到的相关资料及证明文件或投标人认为必 须提供的其他相关资料。 |
| 13.2 | 节能产品、环保产品 | 根据国家有关节能、环保政策，对满足加分条件且在投标文件中提交了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品（非政府强制采购节能产品）、环境标志产品认证证书的投标人，在评审时予以加分。 |
| 13.3 | 中小企业所属行业 | 本项目制造商所属行业（工业行业） |
| ★15.1 | 本项目预算金额及最高限价 | 见第一章“招标公告” |
| 15.5 | 备品备件 | 本次招标（■要求□不要求）提供所需的备品备件。设备验收开始使用后至保质期内正常、连续地使用所必须的备品备件，计入投标价中。 |
| 15.8 | 技术服务费 | 提供现场服务（包括安装和调试费用），并按“技术要求”提供人员培训的费用 |
| ★17.1 | 投标文件有效期 | 从提交投标文件截止之日起90日历天 |
| 18.1 | 分包 | ☑本项目不得分包。 □本项目可分包。 |
| ★21.1 | 投标保证金 | 一、缴纳投标保证金的金额及账号： 户 名：云南中翰招标代理有限公司 开户银行：中国建设银行昆明颐园支行 账 号：53050161535000000487 投标保证金缴纳金额：1包人民币20000.00元（贰万元整）；2包人民币11000.00元（壹万壹仟元整） 二、投标（交易）保证金的提交时间：投标截止时间前，到帐时间以实际到达专用账户时间为准，未按时到账的保证金视为未提交。 三、保证金的提交方式为银行转账、支票、汇票、本票、保险、保函等非现金方式提交。 1.银行转账： 投标保证金应以供应商自身的名义提交，并且必须从其基本账户转出，不得以分支机构等其他名义提交（按照规定，供应商可以为自然人的项目除外） 2.拒绝个人账户汇款及银行存现； |
| 23.1 | 提交投标文件截止时间 | 见第一章“招标公告” |
| 23.2 | 提交投标文件的地点 | 见第一章“招标公告” |
| 23.3 | 投标文件的退还 | 不予退还 |
| 25.1 | 开标时间和地点 | 同提交投标文件截止时间和地点 |
| 27.3 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 32.1 | 履约保证金 | 非现金形式提交，是否需要提交，合同谈判时确定。 |
| 36.1 | 备选方案 | 不接受 |
| 36.3 | 其它需要补充的其他内容 | 无 |

- 一、总  则

1.招标人、招标代理机构、项目名称及项目编号，详见招标文件“投标人须知前附表”。

2.资金来源

2.1“投标人须知前附表”中所述的招标人资金，用于采购“项目需求及技术要求”所列货物。

3.招标范围

3.1本项目招标范围：见“投标人须知前附表”。

3.2本项目交货期、交货地点、交货方式：见“投标人须知前附表”。

3.3进口产品及核心产品：详见招标文件“第五章 项目需求及技术要求”。

4.合格的投标人

4.1投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；必须是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；在中国境内注册的国内相关企业。

4.2满足第一章招标公告中“三、投标人资格要求”的企事业单位。

4.3投标人应遵守国家有关的法律、法令和条例，以及符合并承认和履行招标文件中的各项规定。

4.4 投标人应符合招标人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件。特定条件见 “投标人须知前附表”。

4.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一招标项目包的政府采购活动。

4.6“投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第4.1-4.5项和“投标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

(2)联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任；

(3)以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一项目包下的政府采购活动。

4.7符合上述条件的投标人应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。
5. 投标费用

5.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用。

6.质疑

6.1投标人提出质疑应符合中华人民共和国财政部第94号令《政府采购质疑和投诉办法》的规定。提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。

6.2质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源。

6.3质疑函应当由投标人的法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。委托代理人进行质疑的，应当提交投标人的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

6.4接收质疑函的方式：以书面形式递交由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章的质疑函原件和必要的证明材料；邮寄送达的以邮件交邮日期为准。

联系部门：业务部

联系电话：0871-63827668

通讯地址：云南省昆明市盘龙区易润中心2栋604号

6.5针对同一采购程序环节的质疑，投标人在法定质疑期内应当一次性提出。

7.投诉

7.1投诉必须首先经过质疑程序。质疑人对采购代理机构的答复不满意，或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日向本级财政部门提起投诉。

- 二、招标文件

8. 招标文件构成

8.1要求提供的货物、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共七章，各章的内容如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  合同书样式及主要条款

第四章  投标文件格式

第五章  项目需求及技术要求

第六章  资格评审标准

第七章  评标方法

9. 招标文件的澄清

9.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，如有疑问的，投标人可以在 “投标人须知前附表”规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清，截止时间后送达的澄清要求不予接受。

9.2投标人在收到澄清后，应按“投标人须知前附表”规定的时间以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清，在规定的时间内未按要求通知招标人的则视为投标人已收到该澄清。

9.3除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第9.1项规定的时间后的任何澄清要求。

10. 招标文件的澄清或者修改

10.1招标人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，于招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

10.2招标代理机构和采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，将变更时间通知所有购买招标文件的投标人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

10.3招标文件澄清、修改文件内容均以网上电子文件为准，当招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容前后相互矛盾时，以最后发出的为准。

- 三、投标文件

11. 投标文件编写注意事项

11.1投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求(详见“项目需求及技术要求”)和商务条件后，编写投标文件。招标文件中标注★号的条款为实质性要求和条件，投标文件必须响应招标文件的实质性要求和条件，不满足任何一条将导致投标无效。

11.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指：投标人必须对招标文件中的实质性要求和条件的内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的证明材料。

12. 投标的语言及计量单位

12.1投标人的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

12.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

13. 投标文件组成

13.1投标人编写的投标文件应由下列部分组成，并按第四章“投标文件格式”要求填写。

13.1.1报价文件

投标文件封面

（1）开标一览表；

13.1.2资格证明文件；

供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，必须是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并提供下列材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力的法人或者其他组织、自然人，在有效存续期内的生产商或者经销商，提供有效的营业执照或其他证明材料；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：财务状况报告（提供2022年或2023年公司编制的财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）或经第三方审计的财务报告，成立不满一年的公司提供自成立至今的财务报表证明其具有健全的财务会计制度均予以认可）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力提供承诺书或证明材料；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：企业依法缴纳税收和社会保障资金2023年至今任意三个月的相关材料；成立不满三个月的公司提供自成立至今依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，证明其具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录均予以认可(依法享有免税政策的提供免税证明)；

（5）法定代表人身份证明书；

（6）法定代表人授权委托书（提供被授权人在公司缴纳的社保证明材料）；

（7）供应商如果是代理商或经销商且所投产品为医疗器械的，须提供医疗器械经营许可证/备案、所投产品的医疗器械注册证；供应商如果是制造商且所投产品为医疗器械，须提供医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证。所投第二、三类医疗器械的（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）提供相关证明资料（扫描件加盖公章）

13.1.3商务技术文件

（1）开标一览表；

（2）投标分项报价表；

（3）投标函；

（4）技术规格偏离表；

（5）投标人基本情况表（原件）；

（6）投标保证金交纳凭证（扫描件加盖公章）；

（7）投标人售后服务承诺书及违约责任（原件）；

（8）履约承诺书（原件）；

（9）《中小企业声明函》若制造商为中小企业提供（原件）；

（10）监狱企业证明函

（11）残疾人福利性单位声明函

（12）评审部分资料文件（扫描件加盖公章）；

（13）构成投标文件部分的其他资料：详见“投标人须知前附表”要求

13.2节能产品、环保产品：详见“投标人须知前附表”。

13.3中小企业所属行业：详见“投标人须知前附表”。

13.4投标人同时投多个包（若分包时）的，投标文件应按包分别编制，单独成册。

14. 投标文件的格式要求

14.1投标人应按第四章“投标文件格式”提供的格式完整地填写。

15. 投标报价

★15.1本项目预算金额及最高限价见“投标人须知前附表”，若投标人的投标报价超过最高限价，其投标文件将被拒绝。

15.2投标人须就“项目需求及技术要求”中的所投包货物内容作完整唯一报价。

15.3投标人应依据招标文件的要求及有关资料，按国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足招标要求的投标货物的竞争性报价。投标报价包括但不仅限于货物的出厂价，项目特别要求的备品备件的价格、运杂费，投标人技术服务费，保证期内缺陷的修复补救费用，市场价格变化的风险费用、利润、税金等的总和，该报价应考虑市场风险、政策性风险、汇率风险等因素，并能保证投标人完成履行合同所需的全部工作，此价格在合同签订后将不作调整。

15.4货物的出厂价指制造厂生产的，满足招标要求及符合国家质量检测标准的货物的价格。包括但不仅限于产品的设计费、投标人为取得生产制造投标货物所需的图纸或为招标人提供所生产货物的图纸和技术资料的费用、生产所需的材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费、外购配套件费、包装费、利润和税金等费用。还包括必不可少的部件、标准备件、专用工具的价格。

15.5项目特别要求的备品备件，指按“投标人须知前附表”的要求提供规定时间内所需的备品备件清单和报价。

15.6进口组部件、元器件或全进口产品的全部费用须折合成人民币报价，并注明进口件的原产地，交货时需提供商检证明。汇率风险由投标人自行承担。

15.7运杂费用：即投标货物到交货地点前的所有费用，包括铁路或公路运费、提货及转运费用、短途运费、包装费、装卸费用、加固费用、保险费等。

15.8技术服务费用包括：设计联络费用（若有）、现场服务（包括指导安装和调试费用）和人员培训的费用、技术资料费以及技术咨询协调费用等。技术服务费用应单独列报，按“投标人须知前附表”的要求报价。

16. 投标货币

16.1投标以人民币报价。

17. 投标文件有效期

17.1在“投标人须知前附表”规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

★17.2投标有效期内投标人撤销投标文件的，招标代理机构可以不退还投标保证金。

17.3在特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标文件失效，但投标人有权收回其投标保证金。

18.分包

18.1“投标人须知前附表”规定允许分包的项目，投标人在中标后只能将项目的非主体、非关键性工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

19. 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害招标人或者其他投标人的合法权益。

20. 投标文件的编制

20.1供应商投标文件制作完成后并生成电子加密标书，进入政采云平台的“政采云投标客户端”在投标截止时间前上传，并在规定时间内完成电子加密标书的解密。【方式：投标供应商在政采云平台供应商客户端点击对应项目。（注意事项：供应商在政采云平台客户端“标书检查”页面，系统对标书完整性进行检查，如系统检查到问题，根据页面提示的具体问题进行修改，修改检测投标投标文件无误后，投标文件制作完成并生成加密电子标书后，供应商需在开标前将 “电子加密标书”（后缀：".jmbs")上传至政采云平台。菜单路径：应用中心一项目采购一投标文件上传， 请仔细阅读“开标必读”并下载打印投标回执】。具体操作请下载附件“供应商政府采购电子交易平台操作指南”。

20.2如投标人提交的电子标书不符合20.1要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。

20.3投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人（签名或盖章）确认。

20.4关键内容字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，视为未实质性响应招标文件的投标文件。

20.5投标文件的签署及规定

1） 组成投标文件的各项资料(本须知第13条中所规定)均应遵守本条，投标文件需逐页加盖公章。

2） 投标人应填写全称，同时加盖印章。

3） 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人用姓或加盖企业法人印章才有效。

4） 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

5） 投标文件不符合以上条款要求的，将导致投标被拒绝。

电子投标文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。

20.6投标文件中对招标文件技术要求的应答应按所投产品做出实质性响应，不得完全或绝大部分复制招标文件的要求，若出现响应情况与技术支持资料不符，可视为未实质性响应招标文件的投标文件。

20.7本项目评标采用电子评标方式，电子投标文件中需法人签字部分使用电子签名予以认可。

21. 投标保证金

21.1投标保证金为人民币。投标人应在提交投标文件截止时间以前按“投标人须知前附表”规定的金额及形式提交，并在规定的时间内保持有效。

21.2投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标代理机构将在自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

21.3未中标人的投标保证金将在中标公告发出后5个工作日退还；中标人的投标保证金将在采购合同签订之日起5个工作日内退还。

21.4 投标保证金的退回只以网上银行转账的方式进行。

21.5保证金交至招标代理机构的，逾期退还投标保证金的，除退还投标保证金本金外，还将按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

21.6下列情况发生时，投标保证金将不予退还

（1）投标人在投标有效期内撤销投标的；

（2）中标人中标后无正当理由不与招标人签订合同的；

（3）中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（4）中标人拒绝履行合同义务的。

- 四、投标文件的提交

22. 投标文件的密封与标记

22.1电子投标文件的密封和标记

网上递交的投标文件需要对投标文件进行加密。

23、提交投标文件的截止时间和地点

23.1投标文件提交不得迟于“投标人须知前附表”规定的提交截止时间。

23.2 投标人必须在规定时间内将电子投标文件提交到“投标人须知前附表”规定的地点。

23.3 除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人所递交的电子投标文件不予退还。

23.4 逾期未上传指定地点的电子投标文件，招标代理机构不予受理。

24、电子投标文件的修改与撤回

24.1在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已在网上递交的投标文件，无须书面形式通知招标人。

24.2修改的投标文件应按照《政采云投标客户端》规定进行编制、密封、标记和递交。

- 五、开标与评标

25. 开标

25.1招标代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，邀请各投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。

25.2投标截止后投标人不足3家的，不得开标。

25.3开标工作人员将做开标记录，参加开标的各投标人代表和相关工作人员须签字确认。

25.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

26.资格审查

26.1开标结束后，招标人或者招标人授权的招标代理机构应当按照“第六章 资格评审标准”依法对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。

27. 评标

27.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人或以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但招标人代表不得担任组长。评标委员会成员在履行独立评标权利义务的同时，不得发表有失公正和不负责任的言论，不得相互串通和压制他人意见，不得将个人倾向性意见诱导、暗示或强加于他人认同。

招标人委派代表参加评标委员会的，要向招标代理机构出具授权函。

27.2评标原则及方法

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

27.3评标方法

本项目按“投标人须知前附表”规定的评标方法评标。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。第七章“评标方法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。

27.4评标应当在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和与评标活动有关的人员在政府采购活动中应严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外界泄露评审情况。

★27.5投标人不得恶意竞价。对于报价差异巨大（低于采购预算价20%）的，评标委员会有权要求投标人在规定的时间内提供相关证明材料，规定时间内不能提供材料或者无法证明的，评标委员会有权裁定该报价是否为恶意竞价，恶意竞价的投标人将被取消中标资格。如出现多家报价差异巨大（原则上为低于预算价30%的或成倍数下降的），评标委员会有权对各报价进行核查判定是否报价合理并有权否决采购评标项目及要求预算价发回重审。

27.6在评标过程中，评标委员会发现投标人有本须知19条款规定的情形，应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

27.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同投标人的投标文件相互混装；

(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

27.8提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一招标项目包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会将依次按技术部分得分高优先、价格部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序确定；所有得分均相等的，主要技术指标高优先、质保期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

27.9若单个项目包为非单一产品采购项目，对于招标文件第五章规定核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌有一项品牌相同的，按27.8款规定处理。

28. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)投标截止时间止，提交投标文件的投标人少于三个的；

(2)在评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件做出实质响应的投标人不足三家的；

(3)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标人应当将废标理由通知所有投标人。

- 六、中标结果

29. 中标人的确定

29.1按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

29.2若采购人认为根据29.1确定的成交人所投产品满足不了本次采购需求，采购人有权不接受中标产品，可做废标处理。

30. 中标通知书

30.1中标人确定之日起2个工作日内，招标代理机构在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日，同时向中标人发出中标通知书，向未中标人发出招标结果通知书。

30.2中标通知书是合同的一个组成部分。

31. 签订合同

31.1招标人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面政府采购合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

31.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，或中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

31.3政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

31.4发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

31.5联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

32. 履约保证金

32.1签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”上确定的履约保证金的金额及形式，向招标人提交履约保证金，联合体中标的，其履约保证金由牵头人递交。否则，视为放弃中标项目，投标保证金将不予退还。

32.2签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 七、其他事项

33. 采购代理服务费

33.1招标代理机构向中标人收取招标代理费，参照《云建招协【2023】51号》文件规定的招标代理收费标准执行，按差额定率累进计算；以中标通知书中确定的中标总金额作为收费的计算基数。

33.2中标人应在接受“中标通知书”前向招标代理机构一次性付清代理服务费。

34. 招标文件编制依据

34.1本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制。

35. 纪律和监督

35.1 对招标人的纪律要求

35.1.1招标人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；

35.2 对投标人的纪律要求

36.2.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

35.3对评标委员会成员的纪律要求

36.3.1评标委员会及其成员不得有下列行为：1）.确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；2）.接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明；3）.违反评标纪律发表倾向性意见或者征询招标人的倾向性意见；4）.对需要专业判断的主观评审因素协商评分；5）.在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；6）.记录、复制或者带走任何评标资料；7）.其他不遵守评标纪律的行为。

35.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

35.5廉洁自律规定

35.5.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与招标人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

35.5.2采购代理机构工作人员不得接受招标人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向招标人或投标人报销应当由个人承担的费用。

36.需要补充的其他内容

36.1 “投标人须知前附表”中若规定可以接受备选方案的，投标人在投标文件中只能提供一个备选方案，并注明主选方案，且备选方案的投标价格不得高于主选方案。凡提供两个以上备选方案或未注明主选方案的，该投标将被视为未实质性响应招标文件要求。

评标委员会在对有备选方案的投标人进行评审时，应当以主选方案为准进行评审，如考虑备选方案的，备选方案必须实质性响应招标文件要求。

36.2如投标人通过编制虚假资料、私刻公章等欺骗方式谋求中标，一经查实，招标方将根据法定流程取消其中标资格，并上报财政部门作出行政处罚，所产生的一切法律责任由投标人承担。

36.3其它需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。

- 第三章 合同书样式及主要条款

- 合同条款前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 2.1 2.2 2.3 | 交货期、交货方式及交货地点 1）交货时间：合同签订后30天内完成供货安装。 2）交货地点：采购人指定地点。 3）交货方式：安装验收完成。 |
| 1.2 | 付款方式：设备安装验收合格后第一年付款40%，第二年付款30%，第三年付款30%。 |
| 5.2 | 质保期：详见第五章中“采购需求一览表”。 |

政府采购合同

项  目  名  称：

合  同  编  号：                                   （系统编号）

甲          方：

乙          方：

甲方（招标人公章）：

地址：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

联系人：

联系电话：

技术负责人：

E-mail：

乙方（投标人公章）名称：

地址：

邮编：

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：

开户银行：

账号：

设备采购合同

甲方：

乙方：

本合同由甲乙双方根据项目编号为　　　　“　（项目名称）　”的采购结果，经双方协定达成一致，签订以下合同，共同信守：

第一条  甲方向乙方采购的产品、总价及付款方式

1.1产品清单及价格（此表须与招标文件一致）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 设备型号 | 产地 | 注册证号 | 生产厂家 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价格（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

交货价格：以上价格为甲方指定地点交货价RMB（DDP）包括一切运费、保险及税费、报关手续费，并包含吊装、安装、调试、培训等全部费用。

1.2、付款方式：     。

第二条  交货时间、地点及范围

2.1交货时间：_________。若延期交货，乙方每天应向甲方支付延期额的千分之一作为违约金。因不可抗拒力所导致的交货、服务及付款延迟等按照《中华人民共和国合同法》有关条文处理。

2.2交货地点：送货上门到甲方指定的地点。

2.3交货范围：合同约定的主机以及附件清单上所有产品（含随机资料、软件等）以及配套附属设备（按照招投标文件要求执行并满足甲方需要）。

2.4随机资料包括原产地证明、合格证、保修卡等相关资料（如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册等）及配备的用件、工具等。

第三条  安装调试要求

设备安装、调试必须符合国家质量检测标准，并满足甲方技术要求，乙方负责免费进行设备的安装调试（不另计费）。

第四条 验收及验收标准

4.1 设备验收：设备到达甲方指定地点后，甲乙双方根据合同及其附件进行开箱、清点所有货品。符合后由乙方负责进行设备的安装和调试，安装调试完毕后，由甲方测试是否合格并满足技术要求。若开箱、清点发现货品不相符合的，乙方必须更换。更换所产生的费用由乙方负责。

4.2 实质性操作验收：乙方将设备安装调试完毕后，甲方在使用过程中检验设备是否正常运作

或使用。

4.3 一般性项目由甲方组成验收小组进行项目验收。大型或复杂的项目，应当邀请国家认可的的质量检测机构参与验收，验收方成员应在验收书上签字。

第五条 保修条款

5.1乙方提供的货物须为正规渠道销售的全新的合格货物，且没有任何质量瑕疵。

5.2质保期：设备整机质量保证期为验收合格之日起　　个月。

5.3本项目的安装、培训及售后服务保修等事项，请乙方根据双方约定以附件方式附在本合同后。

5.4下例情况不属保修范围：

（1）不可抗力引起的损害；

（2）用户电力系统故障（如接地不良、电压超过规定范围等）引起的损坏；

（3）用户私自维修引起的损坏；

（4）用户自行造成的机械损坏（用户正常使用除外）；

（5）其它不属于投标人负担的保修事宜。

第六条  配套设备、消耗品要求及长期供应优惠条件

乙方严格按照招投标文件执行。乙方同时承诺：乙方向甲方提供的配套设备、消耗品不高于市场同类产品的价格。

第七条  备品备件（含易损件）要求及长期供应优惠条件

乙方严格按照招投标文件执行。乙方同时承诺：乙方向甲方提供的备品备件（含易损件）不高于市场同类产品的价格。

第八条  甲方的权利与义务

8.1 甲方负责提供设备安装、培训所需的场地。

8.2 甲方负责组织操作人员、设备科工程师及乙方人员，进行设备的安装、调试、培训及移交工作。

8.3 甲方负责按甲方的工作程序，组织设备试用后的验收工作。

8.4 甲方负责在设备验收合格及全部相关手续办妥后，按本合同所约定的付款程序付款并依本合同约定享有乙方提供的售后服务。

第九条  乙方责任

9.1乙方保证按本合同条款负责完成供货和其他义务，并保证提供的设备是全新原装（包括零部件）、符合招投标文件规定、具有国家有关部门注册证明并符合国家质量检测标准（进口设备具有国家有关部门完整手续）和产品出厂标准的设备；乙方对所提供的设备全部实行三包；设备及主要部件的免费保修期见本合同5.2款，自设备交付甲方且正常运行之日起算，终身负责维修；并保证设备在甲方报废前正常运行。具体服务：保修期内，乙方对设备提供全免费保修或免费更换（自然灾害及人为故意损坏除外）；保修期后，优惠收取成本费维修；乙方提供现场维修，维修人员在甲方发出故障通知后小时内作出响应，     小时内派原厂认证合格专业工程师到达甲方进行现场维修，    小时内不能排除故障时，在   天内保证修复，若在  天内不能修复的，免费无条件提供相同型号设备给用户使用，待原设备修复正常使用后换回。同时，保证购买时软件为最新版本(包括设备是最近期生产的新出厂设备产品），已有软件乙方提供终身免费升级服务，对用户无条件开放维护密码；乙方保证在甲方指定地点供应备品备件（含易损件）和配套消耗品；乙方对其所提供的设备实行每三个月定期保养或维护一次。

9.2 乙方确保所供进口设备的电源及电源插头，符合中国要求、能够满足甲方使用需要。乙方向甲方提供中文操作说明书。

9.3 乙方保证：甲方在设备及配件（有配套软件的还包括软件产品）使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

9.4 乙方严格遵守投标、技术澄清、商务谈判、中标所承诺的一切规定和条款。

9.5 参与甲方共同进行设备验收。

第十条  技术培训

乙方向甲方提供 不少于     天的设备现场例行免费培训，直至使用人员及工程师能完全掌握使用方法，独立完成操作为止。培训内容包括设备的调试、使用、一般的维修、维护及保养等；食宿自理（各自负责）。

第十一条  甲方在设备使用过程中发生技术或质量问题，乙方应提供及时有效的技术支持。乙方的24小时免费技术支持电话：

第十二条   违约责任

12.1如乙方所交设备（含选购件）或安装调试与合同标准不相符合，则甲方有权拒收设备（含选购件）、解除本合同、拒付本合同项下的价款并追究乙方违约责任，乙方应按合同总价款的30%向甲方支付违约金，若因此给甲方造成损失，由乙方负责赔偿。

12.2在设备（含选购件）验收后的质保期内，乙方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并按本合同约定以及甲方要求承担维修义务，由此而发生的一切费用由乙方承担，若因此导致甲方不能正常使用设备（含选购件），甲方有权退货并追究乙方违约责任，乙方应返还甲方已支付的全部款项、按合同总价款的30%向甲方支付违约金并赔偿甲方因此而遭受的一切损失。

12.3除发生不可抗力事件（不可抗力事件仅指自然灾害、战争）外，如乙方逾期交货或安装调试逾期，则每逾期一天，乙方按合同总价的1%向甲方支付违约金，逾期30天，甲方有权解除合同并追究乙方违约责任，乙方应返还甲方已支付的全部款项、向甲方支付合同总价款30%的违约金并赔偿甲方因此而遭受的损失。

12.4保修期内，如乙方未按本合同约定提供保修服务，则甲方有权没收履约保证金并追究乙方违约责任，乙方应按合同总价款的30%向甲方支付违约金并赔偿甲方因此而遭受的损失。

12.5如乙方出现除上述12.1—12.4以外的其他违约行为或违反保证与承诺义务，应按合同总价款的30%向甲方支付违约金并赔偿甲方因此而遭受的损失。

12.6如甲方无正当理由拒收设备，应按合同总价款的百分之五向乙方支付违约金以作为对乙方的损失赔偿。

12.7由于不可抗力（不可抗力仅指自然灾害、战争）所导致的违约，根据不可抗力的影响范围，可部分或全部免除违约方的违约责任，但违约方应及时通知对方并在不可抗力事件发生之日起5日内提供符合法律规定的证明文件，否则应赔偿对方因此而遭受的损失。

第十三条  合同生效

甲方、乙方、丙方均签章后，合同才正式生效。

第十四条  甲方有权拒付合同价以外的任何费用；乙方有权拒绝合同整体范围以外的条件。

第十五条  因本合同发生纠纷，由甲乙双方协商解决，协商不成，应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

第十六条  下列文件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，如有与本合同不一致之处，以本合同为准。

- 甲方招标文件；

- 乙方投标文件；

- 中标通知书；

- 投标文件及澄清。

第十八条  本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

第十九条  本合同一式五份，甲方执三份，乙方执二份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

- 第四章  投标文件格式

## 一、报价文件

## 投标文件封面

（项目名称）

投 标 文 件

项目编号：

投标人全称（加盖公章）：

地 址：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

联系电话：

年   月    日

## （一） 开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 设备名称 名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总报价 | 小写： 大写： |
| 2 | 交货时间 |  |
| 3 | 质保期 |  |
| 4 | 交货地点 |  |
| 5 | 投标保证金 |  |
| 6 | 备注 |  |

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人 (签字或签章）：

日期：    年   月  日

注：

1、投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2、此表应放于投标文件目录后第一页，以方便查找。

- 二、资格证明文件

## （一）具有独立承担民事责任的能力的法人或者其他组织、自然人，在有效存续期内的生产商或者经销商，提供有效的营业执照或其他证明材料。

- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

财务状况报告（提供2022年或2023年经第三方审计的财务报告或公司编制的财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）成立不满一年的公司提供自成立至今的财务报表，证明其具有健全的财务会计制度均予以认可）

## （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力提供承诺书或证明材料。

- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

企业依法缴纳税收和社会保障资金2023年至今任意三个月的相关材料；成立不满三个月的公司提供自成立至今依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，证明其具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录均予以认可(依法享有免税政策的提供免税证明)；

## （五）法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：   年   月   日

经营期限：

姓  名：       性 别：        年 龄：          职 务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人全称（加盖公章）：

日   期：   年   月   日

法定代表人身份证正面彩色扫描件

法定代表人身份证反面彩色扫描件

## （六）法定代表人授权委托书

本授权书声明： （投标人全称） 的法定代表人代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（项目名称）项目（项目编号：        ）的招标，以本单位名义投标。代理人在本项目投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。

代理人无转委托权。

代理人（签字）：              性 别：           年 龄：

部 门：                       职 务：

投标人全称(加盖公章)：

法定代表人(签字或签章)：

日期：   年    月   日

注：提供被授权人在公司缴纳的社保证明材料

委托代理人身份证反面彩色扫描件

委托代理人身份证正面彩色扫描件

- （七）投标人如果是代理商或经销商且所投产品为医疗器械的，须提供医疗器械经营许可证/备案、所投产品的医疗器械注册证；投标人如果是制造商且所投产品为医疗器械，须提供医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证。所投第二、三类医疗器械的（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）提供相关证明资料

- 三、商务技术文件

## （一） 开标一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 设备名称 名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总报价 | 小写： 大写： |
| 2 | 交货时间 |  |
| 3 | 质保期 |  |
| 4 | 交货地点 |  |
| 5 | 投标保证金 |  |
| 6 | 备注 |  |

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人 (签字或签章)：

日期：    年   月  日

注：

1、投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2、此表应放于投标文件目录后第一页，以方便查找。

## （二） 投标分项报价表

项目名称：                       　　                     项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 型号或规格 | 数量 | 货物来源和制造商名称 | 质保期 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

年   月   日

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

- 2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

- （三） 投 标 函

致：云南中翰招标代理有限公司

我方仔细研究了贵方代理的（项目名称）(项目编号：         ) 项目招标文件的全部内容，正式授权下述签字人   （姓名和职务）     全权代表投标人  （投标人全称）   参加投标，并提交投标文件。

一、提供投标须知规定的全部投标文件：

1、投标文件封面格式；

2、开标一览表；

3、投标函；

4、投标分项报价表；

5、采购需求偏离表；

6、资格证明文件；

7、按招标文件投标人须知和技术商务要求提供的有关文件。

二、据此函，我方同意如下：

1、按招标文件项目需求及技术要求和投标报价汇总表，投标总报价（大写）     元，人民币(￥       )，在  （交货期）   完成交货。

2、我方已详细审查全部招标文件，包括澄清文件(如果有的话)。我方完全理解相关文件要求，并承担对这方面有不明及误解的后果。

3、同意投标人须知中关于投标保证金不予退还的规定。

4、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。

5、本投标文件有效期至递交截止时间后 天内，在此期间本投标文件之规定对我方具有约束力；

6、完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人的行为。

7、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同，并履行相应的合同责任和义务。

（2）我方承诺所投产品无虚假应标，若出现中标产品与我方投标文件中所响应的技术条款不一致的情况，我方愿承担一切后果。

（3）我方承诺将承担质保期内的售后服务及保修责任。

8、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                邮政编码：

电话：                                传真：

开户名称：

开户银行：

帐    号：

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

年       月      日

## （四） 技术规格偏离表

项目名称：               　　　　　　　 项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 招标文件技术规范、要求 | 投标文件对应规范 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：表格中“偏离”一列，投标人只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。并在“投标文件对应规范”一列中写明技术参数。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

年  月  日

## （五） 投标人基本情况表

（请投标人如实填写本表信息）

| 公司名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司地址 |  |  |  |  |  |
| 公司性质 |  |  | 公司类型 |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 注册资金 |  |  |
| 注册日期 |  |  | 开户银行 |  |  |
|  |  |  | 开户基本账号 |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 | 手机 |  |
|  |  |  |  | 固话 |  |
| 联系传真 |  |  | 联系邮箱 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 公司管理体系认证 |  | （质量、职业、环境管理体系） |  |  |  |
| 公司资质及各类生产、经营许可 |  |  |  |  |  |
| 如：工程类资质（工程单位）、设备制造商、经销商（生产、经营许可证、产品认证）、其它资质。 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期： 年  月   日

## （六） 投标保证金交纳凭证

## （七） 投标人售后服务承诺书及违约责任

（投标人根据自身情况填写，格式自拟）

## （八） 履约承诺书

一、我单位承诺：

(一)我单位已详细阅读并完全理解、同意《招标文件》的全部内容，包括修改补充文件以及全部参考资料和有关附件；除在《招标文件》规定期间内书面提出的疑问外，我单位严格按招标文件确定的技术及商务要求等履行。

(二)按采购要求编制投标报价；我单位的投标报价包括《招标文件》所述报价组成的所有内容、并包括《招标文件》未列明而与采购项目相关的、必须的所有款项及费用等达到交付使用及验收条件的所有一切风险、责任和义务的费用。

我单位确认本次投标报价未低于成本价，保证按《招标文件》要求及投标承诺的质量诚信履约。

（三)我单位保证在《招标文件》要求的时间内按期、保质完成成交项目。如我单位成交，将在成交结果公示后，积极、主动的与采购单位联系合同签订事宜，合同签订中如有任何的问题，我单位保证及时书面反映情况，否则视为我单位责任、按违约处理。

二、我单位承诺：

除法律规定的不可抗力因素外，我单位成交后以任何理由(包括违背上述承诺的事项)提出不能满足《招标文件》技术、交货期等要求或不能实现谈判承诺的或提出变更的，我单位将无条件接受违约处理、并放弃我单位成交资格。我单位知悉违约责任及其处理，并无条件接受：不退还保证金，该保证金在扣除代理服务费后上缴国库；情节严重的，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报，处以罚金，给采购单位及他人造成损失的，承担相应的赔偿责任。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日 期：	年	月	日

- （九） 《中小企业声明函》

（若投标人及制造商为中小企业提供）

（原件）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日 期：	年	月	日

注：1、中小企业提供本企业制造的货物参与投标时，须提供本企业的《中小企业声明函》；中小企业提供其他中小企业制造的货物参与投标时，还须同时提供货物制造企业的《中小企业声明函》。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、投标人须核对《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划型标准，如实填写声明函。所声明的从业人员人数或营业收入金额不符合中小企业划型标准规定或未按招标文件明确的所属行业填写的，评标委员会将不予进行价格扣除。根据政府采购主管部门关于政府采购信息公示的相关要求，如中标单位为小型（或微型）企业，其投标文件中所提供的中小企业声明函需在云南省政府采购网随中标结果一并公示，请各投标单位如实提供及填写本单位企业情况

4、大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

- （十） 监狱企业证明函（投标人根据自身情况提供）

本公司郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）（盖章）：

企业名称（盖章）：

日 期：

- （十一） 残疾人福利性单位声明函（投标人根据自身情况提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

## （十二） 评审部分资料文件

详见第七章 评标办法部分

## （十三） 构成投标文件部分的其他资料：详见“投标人须知前附表”要求

1、技术支持资料（技术白皮书或提供厂家盖章图文说明）：包括但不限于所投货物的技术白皮书、产品相关鉴定资料、试验报告、检验报告、技术彩页、或宣传资料、图纸资料等。投标人根据自身实际情况和产品特点自行提供，以证明其产品具体配置情况及技术指标响应的真实性。未提供上述资料导致评委无法进行技术评审的，后果由投标人自行承担。

2、投标人认为关于本项目有必要提供的其他材料。

- 第五章  项目需求及技术要求

  - 1包

  - 一、采购需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 是否为核心产品 | 预算单价（元） | 质保期 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能睡眠监测仪 | 1台 | 否 | 40000.00 | ≥2年 | 合同签订后30天内完成供货安装 |
| 2 | 红蓝黄光治疗仪 | 1台 | 否 | 70000.00 | ≥2年 |  |
| 3 | 脊柱内镜 | 1套 | 是 | 630000.00 | ≥2年 |  |
| 4 | 麻醉深度监测仪 | 1台 | 否 | 65000.00 | ≥3年 |  |
| 5 | 层流床 | 1张 | 否 | 34000.00 | ≥2年 |  |
| 6 | 微波消融治疗仪 | 1台 | 是 | 110000.00 | ≥2年 |  |
| 7 | 床旁凝血功能监测仪 | 1台 | 否 | 10000.00 | ≥2年 |  |
| 8 | 镇痛肌松监测仪 | 1台 | 否 | 45000.00 | ≥3年 |  |
| 9 | 血液净化机 | 1台 | 是 | 240000.00 | 整机保修≥3年，软件免费升级 |  |
| 10 | 呼吸机力学模块 | 1套 | 否 | 25000.00 | ≥2年 |  |
| 11 | 医用控温仪 | 1台 | 否 | 35000.00 | ≥3年 |  |

- 1、多功能睡眠监测仪1台

*1、设备原始采集而非软件分析指标的通道数≥14导，包括呼吸气流（口鼻气流压力和热敏）、胸腹呼吸（独立RIP胸、腹导联）、脉搏血氧饱和度、脉率、脉搏波、体位、体动、CPAP压力滴定、CPC心肺耦合、压力鼾声、麦克风鼾声、环境光、主动事件标记、双色工作指示灯、电池电量、双模组蓝牙通道、无线外接扩展通道参数等。

2、软件分析参数定义符合AASM 美国睡眠医学会睡眠及其相关事件判读手册2.6版。

3、设备小巧轻便，监测过程中不影响患者活动。

*4、腕部主机具备≥2.0寸全彩液晶内屏，可以显示记录状态、气流波形、热敏波形、胸/腹式呼吸运动、脉搏、血氧饱和度、CPAP、记录时长、蓝牙状态、电池电量、受试者信息、设备版本号等信息，同时具备物理按键，用于患者主动标记夜间事件。

5、具备导联阻抗提醒功能，在佩戴过程中可图形化显示传感器连接状态，便于检查连接状态，防止记录失败。

*6、设备采用内置聚合物锂电池供电，容量≥1600mAh，实时监测模式下续航时间≥24小时；电池无需拆卸更换。

7、腕部主机设备具备Type-C四合一接口，通过同一接口可以同时进行数据通讯传输与充电功能，无需对设备进行拔卡读取数据。数据通讯速率达到真USB3.0，传输速率≥160Mb/s，单个初筛数据（24小时记录）传输时间≤5s。

8、主机内置双蓝牙模块，可通过电脑端蓝牙无线连接，软件进行无线初始化，录入患者基本信息及相关监测数据及指标的设置，也可以采用Type-C四合一接口进行数据初始化。主机可以通过无线通讯通道，可升级外接呼末、呼吸机等多种外扩无线设备，并支持通过软件进行远程操控，实时修改设备参数。

9、设备具有无线遥测功能，通过内置蓝牙模块实现实时无线数据传输功能，发射频率2.4GHz，遵循低功耗蓝牙BLE 5.0传输协议，传输稳定，抗干扰性强。

*10、设备具有环境光监测功能，可通过环境光自动识别出关灯和开灯时间。

11、具有高通、低通滤波，工频陷波功能，可对单个通道进行滤波参数调整。

12、具备CPAP压力监测技术，可连接不同品牌任意呼吸机，通过压力监测，出具整晚的压力滴定报告，和佩戴呼吸机时的睡眠监测报告，提供不同大小压力整夜时间占比，辅助临床出具呼吸机压力治疗参数建议。

13、患者报告一键生成，可自定义报告模板，同时支持一键导出不同病例患者的各项监测生理指标至Excel中，便于临床医务人员进行科研及其他数据收集操作。

14、数据文件格式采用国际通用EDF格式，可将数据导入至其它所需要软件平台进行分析。

15、分析软件具有全中文操作界面，具备国家版权局登记的睡眠监测仪实时控制与管理软件、多导睡眠监测与记录软件的两份软著证。

16、软件回放诊断界面的时基可自定义调整，支持分屏且各个分区的时基独立，分区的占比也可自由调整；可以手动或自动分析呼吸事件、缺氧、肢体运动等事件，并最终生成统计结果和报告；睡眠报告具有血氧、氧减、心率、脉率、呼吸事件、体动、体位的趋势图。

17、设备具备硅胶指套、硅胶戒指等多种睡眠监测血氧传感器，不会对人体产生压迫伤，减少发生被动脱落的可能，确保整夜血氧指标监测的完整性。

*18、软件具有设备管理功能，一套软件支持管理多套、不同型号的设备，类别分明；也可同时打开多个实时监测窗口，多个判图窗口（均可含不同模式）。

19、支持多种开始采集方式实时模式、血氧探头触发监测、定时设置，可提前定制每个患者的监测开启时间。

20、软件监测模式联动，实时界面，诊断界面及趋势图根据监测模式关联，动态调整模式下的显示内容，多种型号设备混用，根据模式进入界面自动调整展示方案，无需进入界面选择导联方案。

*21、软件判读中事件标注拖动框内有信息展示，实时展示拖动时间、下降比、氧减值等信息，辅助快速判图。

22、配备诊断词条方便协助医生快速出具报告。

23、使用年限：≥5年。

24、质保期：≥2年。

## 2、红蓝黄光治疗仪1台

1、光源组成：LED芯片点阵模块光源模块。

2、照射方式：连续与脉冲照射可选配。

3、输出波长范围：红光：630nm±10nm；蓝光：465nm±10nm；黄光590nm±10nm；

4、红光、蓝光、黄光、复合光均分6档可调。

*5、治疗光头形状：超大的弧形治疗头，治疗面积≥1100 cm2，蓝光、红光、黄光复合光一键式切换不需更换治疗头。

*6、治疗光头调整方式：具有智能电动调控升降系统。

7、时间范围： 1-60min；步距1min；误差±10%，一次定时完成后系统自动报警提示。

8、使用年限：≥5年。

9、质保期：≥2年。

## 3、脊柱内镜1套

一、椎间盘内窥镜1支：

1、视向角≥30°；

*2、视场角≥80°（需提供注册文件或检测机构报告等证明文件）；

3、工作通道直径3.75mm～3.9mm；

4、外径6.3mm～6.5mm；

5、工作长度180mm～185mm；

*6、光学工作矩≥25mm （需提供注册文件或检测机构报告等证明文件）。

三、配套脊柱内窥镜微创手术器械1套：

1、软组织扩张器1支，内径≥2.0mm，外经≤5.0mm；长度≤280mm；

2、软组织扩张套筒3支，逐级用，内径5.0mm～6.0mm，外径5.8mm～7.5mm,长度≥200mm；

2.1、套筒1：长度≤220mm ，内径≥5.0mm，外径≤5.8mm；

2.2、套筒2：长度≥200mm ，内径≥6.0mm，外径≤7.5mm；

2.3、套筒3：长度≥200mm ，内径≥6.5mm，外径≤7.5mm；

3、软组织扩张器2支，不同外径各1支，长度225mm～230mm，内径1.25mm，直径6.5mm～7.0mm；

3.1、扩张器1：长度≥225mm，直径≤6.5mm；

3.2、扩张器2：长度≥225mm，直径≥7.0mm；

4、环锯3支，环锯管轴带有刻度标记，顶端五边形锁扣；并带有操作顺序标识。其中一支可内窥镜下可视操作；

4.1、环锯：长度225mm～230mm，内径5.1mm～6.1mm，外径6.1mm～6.6mm；

4.2、 环锯：长度225mm～230mm，内径6.1mm～6.6mm，外径7.1mm～7.6mm；

4.3、环锯（内窥镜下使用）：长度350mm～355mm，内径2.5mm～2.7mm，外径3.5mm～3.7mm；

*5、环锯保护套管2支，顶端双手柄设计，镜外易分辨开口方向，配合环锯使用，产品名称与注册证相同；

5.1、环锯保护套管：长度165mm～175mm，内径6.2mm～7.2mm，外径7.0mm～8.0mm；

5.2、环锯保护套管：长度165mm～175mm，内径7.2mm～8.2mm，外径8.0mm～8.5mm；

6、环锯手柄1支，配套环锯共同使用，T型手柄，高67mm；

7、可视空心钻1支，手柄与管轴一体式设计，长度175mm～178mm，内径6.5mm～6.7mm，外径7.5mm～7.7mm；

8、脊柱微创手术通道扩张管1支，长度155mm～160mm，内径7.5mm～7.8mm，外径8.5mm～9.0mm；

9、工作套管1支，鸭舌口或斜口，顶端双手柄设计，带有封帽，长度173mm～178mm，直径6.5mm～7.5mm；

10、内窥镜下用杯状髓核钳1支，长度325mm～330mm，直径2.5mm～2.8mm；

11、内窥镜下使用杯状髓核钳1支，长度325mm～330mm，直径3.0mm～3.5mm；

12、内窥镜下使用勺状髓核钳1支，长度325mm～330mm，直径2.5mm～2.7mm，头端向上弯（40 º~50 º）；

*13、内窥镜下使用勺状抓钳1支，钳口带齿，长度325mm～330mm，直径2.5mm～3.5mm，钳口张开角度75°；

14、内窥镜下使用可弯曲抓钳1支，钳口上开，长度325mm～340mm，直径2.5mm～2.7mm，钳口张开角度60°，可弯曲范围20º～70º；

15、内窥镜下使用篮钳1支，钳口为直行，长度325mm～330mm，直径2.5mm～2.7mm；

*16、内窥镜下使用篮钳1支，钳口上翘角度范围10º~15º，长度325mm～330mm，直径2.5mm～2.7mm；

*17、内窥镜下使用咬骨钳1支，钳口角度55°，长度360mm～365mm，直径3.5mm～3.7mm，可拆卸使用；

18、咬骨钳手柄1支，与咬骨钳配套使用；

19、内窥镜下使用剥离器1套，头端直形和L形各1支，长度310mm～315mm，直径2.5mm～3.0mm；

20、骨科用线锯导引器2套，长度150mm～280mm，直径1.2mm～1.5mm；

21、骨导引针2支，长度350mm～450mm，直径0.7mm～1.5mm；

22、骨锤1支，直径22mm～30mm，长度180mm～240mm，带有缓冲装置；

23、可放置所有器械的器械盒及内镜消毒盒各1套，器械盒为双层一体式器械盒。

三、高频手术设备1套：

*1、双频技术，工作频率4.0 MHz&1.8MHz；

*2、具备三种精准双极模式，精细双极，标准双极，增强双极，可用于切割、止血，混切，消融、电凝等功能；

3、防电击类型：Ⅰ类BF型；

*4、各模式下的输出功率要求：

（1）单级电切（纯切）模式：输出功率≥90W；

（2）单级电切（混切）模式：输出功率≥70W；

（3）单级电凝模式：输出功率≥45W；

（4）双极精细模式：输出功率≥35W；

（5）双极标准模式：输出功率≥55W；

（6）双极增强模式：输出功率≥90W ；

*5、脚控输出自动激活双极增强模式，无需进行主机按键操作；

6、运行主机时，所有数据自动激活，智能化的输出控制，使功率能够平稳输出；

*7、配与主机同品牌的一次性使用双极电极，工作长度≥36cm ；直径≥2.5mm。

四、整机质保：≥2年。

五、使用年限：≥6年。

## 4、麻醉深度监测仪1台

一、产品要求：

*1、具有Kataria和Paedfusor儿童模型。

*2、闭环镇静靶控注射：可与脑电镇静麻醉深度监测仪连接，获取镇静麻醉深度数据，根据镇静麻醉深度的变化，实时反馈调整镇静靶浓度大小，以BIS为例，可将BIS反馈的镇静麻醉深度稳定控制在40-60 之间。

*3、自动反馈闭环肌松给药功能：通过重复频率神经电刺激，进行肌张力测定，获得肌肉松弛程度。根据肌松监测数据控制注射肌松药，使肌松深度维持控制在设定值。

*4、肌松数据监测：肌松监测是通过刺激腕部尺神经监测拇内收肌反应方式。实时监控病人的肌肉松弛程度，为肌松药提供用药的科学依据。

5、PTC功能：用于深度肌松的监测（深层次的肌松）。

6、手部温度监测功能。

7、传感器灵敏度（指套）低中高可选择功能。

8、产品通过EMC试验测试。

9、闭环肌松注射给药功能。内置维库溴铵、顺式阿曲库铵、阿曲库铵、罗库溴铵和米库氯铵五种肌松药。设定好基本参数后，即可运行使用。运行后闭环监测及给药自动进行，可无需人工干预。

10、内置肌松监测功能，当B通道进行非肌松药（例如镇痛、心血管药）注射时，可以启动肌松监测功能。

11、靶控注射功能。具备血浆靶控和效应室靶控两种功能。内置4种药物：丙泊酚、咪唑安定、依托米脂、氯胺酮及其对应的靶控模型。

*12、数据导出：配套PC软件，能够导出历史数据（可存储10万条以上记录），显示手术全程趋势图及注射数据，同时能打印出报表。

13、数据保持功能：在不通电的情况下，存储的记录可以保存5年以上。

*14、具有速度异常（快、慢、停）功能，推座异常报警功能。防止注射过程中出现过流、欠流。

15、具有压力释放功能：管路压力超过设定报警值后，自动释放压力，使压力降到一个安全合理的值。

16、注射器自动较准识别功能（适用所有品牌注射器）。

17、完整齐全的报警功能：增药过量、手部温度低、检查电极、电缆未连接、推座异常、交流掉电、电量将尽、电池电量不足、注射器脱落、注射器错误、注射器改变、药物将尽、推空、阻塞。

*18、使用单键飞梭旋钮和小键盘的最优配合，一键式操作。

二、技术参数：

*1、支持多品牌麻醉深度监测仪器通信连接。

2、刺激器参数：

①脉冲重复频率：≤50Hz（视刺激模式而定）；

②脉冲宽度： 单相 200μs；

*③输出电流： 最小≤1mA，最大≤70mA；

④输出阻抗：10Ω-5000Ω。

2.1 TOF%方式：

①TOF 四个成串刺激，周期为20秒；

②脉冲宽度： 单相200μs；

③TOF%数值： 传感器感应四个刺激产生的反应振幅T4/T1 的百分比数值。

2.2 T1 方式：

①输出电流：自动校准，寻找最佳刺激电流；

②脉冲宽度：默认200μs；

③T1%数值：注射肌松药前，校准获得对照值T0。术中监测得到肌肉收缩强度T1；T1%= T1/T0。

3、注射速率范围：

5ml 注射器： 0.1ml/h～150ml/h；

10ml注射器： 0.1ml/h～300ml/h；

20ml注射器： 0.1ml/h～600ml/h；

30ml注射器： 0.1ml/h～900ml/h；

50/60ml注射器： 0.1ml/h～1200ml/h。

4、注射器规格：内置24种品牌的5ml、10ml、 20ml、30ml、 50/60ml注射器，支持多种注射器品牌。

5、注射量误差：±2.0%，包含机械误差：±1.0%。

6、阻塞压力报警可以设置≥8个级别：

L1：200mmHg； L2：300mmHg,

L3：400mmHg； L4：500mmHg,

L5：600mmHg； L6：700）mmHg，

L7：800mmHg； L8：900mmHg。

*7、人机界面：折叠式寸彩色液晶显示屏480*272高分辨率，背光亮度30～63级可调，分页式操作菜单。

8、交直流两用：电源电压：AC100V～240V，50/60Hz；电池：具有电池容量显示，充电24小时，可以持续工作3小时以上。

9、使用年限：≥6年。

10、质保期：≥3年。

## 5、层流床1张

*1、洁净等级：百级（ISO 5级），提供药监局注册检验报告。

2、垂直流送风。

*3≥4寸彩色液晶显示屏触摸控制、机械按键控制、遥控三种方式可以同时操控设备的全部功能，提供产品控制面板图佐证。

4、控制面板上实时显示紫外线灯、过滤器累计工作时间。

5、紫外线灯及过滤器使用达到预设使用时长时会进行提示。

6、控制面板实时显示系统时间。

7、外箱主体材质：无缝焊接冷轧钢板静电喷塑。

8、风速：0.15-0.5m/s，≥三档可调。

*9、高效过滤器完整性：高效过滤器及其框架的连接处的漏过率≤0.01%，提供药监局注册检验报告。

*10、振幅：净振动振幅≤5μm，提供药监局注册检验报告。

*11、气流模式：在洁净区域内的气流应向外，不产生漩涡和回流，且无死点，提供药监局注册检验报告。

12、照明灯照度：≥300lx，提供药监局注册检验报告。

13、外尺寸：≥2300*1100*2100mm，内尺寸：≥2220*1000*1830mm。

14、机箱高度可现场调节，低斜角度轨道下降式控制盒，四个万向脚轮都有刹车功能。

15、可4边360度滑动围帘，长围帘与导轨之间配短围帘。

16、内置尘埃粒子传感器、内置温、湿度传感器。

17、配置遥控器，控制系统的全部功能都可以通过遥控来实现，除可远程控制电源开关、杀菌、照明和风机风速外，还可通过设置键实现遥控定时、查看过滤系统及紫外线灯累计工作时间、系统时间等。

18、配置紫外线灯，紫外线灯照度符合国家要求，提供药监局注册检验报告。

19、噪音≤49dB。

*20、有智能模式可开机一键可自动更换合理档位及手动更换档位两种模式同时供选择。（提供实物照片）

21、温升：洁净区中心的温度不高于外环境温度2℃，提供药监局注册检验报告。

*22、使用年限：≥8年。

23、质保期：≥2年。

| 配置清单： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 风机 | 2 | 台 |  |
| 2 | 彩色液晶屏触摸+机械按键控制系统 | 1 | 套 | 可在线显示紫外线灯及过滤系统使用时间 |
| 3 | 围帘（厚） | 1 | 套 |  |
| 4 | 短围帘 | 1 | 套 |  |
| 5 | 高效过滤器 | 1 | 个 | 无拼接 |
| 6 | 过滤袋 | 2 | 个 |  |
| 7 | 初效过滤网 | 4 | 个 | 主机里装2个，另外2个备用 |
| 8 | S型输液挂钩 | 4 | 个 |  |
| 9 | LED照明灯 | 1 | 盏 |  |
| 10 | 紫外线灯 | 1 | 盏 |  |
| 11 | 3P电源线 | 1 | 条 |  |
| 12 | 高度可现场调节机箱 | 1 | 套 |  |
| 13 | 插拔式支架 | 1 | 套 |  |
| 14 | 万向带刹车脚轮 | 4 | 只 |  |
| 15 | 进风口 | 2 | 个 |  |
| 16 | 围帘（彩色） | 1 | 套 |  |
| 17 | 围帘（薄） | 1 | 套 |  |
| 18 | 尘埃粒子传感器 | 1 | 套 |  |
| 19 | 温、湿度传感器 | 1 | 套 |  |
| 20 | USB接口 | 1 | 套 |  |
| 21 | 遥控器 | 1 | 套 |  |

## 6、微波消融治疗仪1台

1、治疗时间：0-30分钟，步进±1min，连续可调设置。

*2、控制方式：按键、触屏、脚踏，三种控制方式。

*3、计时方式：正计时、倒计时、累计时间三种计时方式。

4、设备外壳的微波辐射泄露＜5mW/cm²。

5、测温温控保护功能：有旁温测温端口，杆温控制告警功能：确保消融针针杆温度在42℃以下，防止意外烫伤，保障手术安全可靠。

6、测温范围：35℃～90℃，误差±1.5℃。

7、超温保护：40℃～90℃，误差±1℃。

8、具有自动保护装置：开机自检、过载、过温、误操作保护功能，循环水泵不工作的情况下，微波停止输出。

*9、发射源可多选≥3通道，可配备TPS手术穿刺路径模拟规划系统，智能工作站。

10、界面显示方式：≥7寸液晶触摸屏，可加配21寸高清液晶智能触摸屏。

*11、核磁兼容功能：消融设备在无屏蔽环境下进行核磁引导消融手术，实现与核磁间隔1.5米之内进行边扫描边消融。

12、所有型号设备需在正常环境下使用，无需采取特殊屏蔽。

13、支持患者病历录入、查询、存储、打印等功能，患者的报告根据需要可以以PDF,WORD和EXCEL等格式导出，具有图像浏览功能，方便对CT,B超等影像的观察。

14、使用年限：≥8年。

15、质保期：≥2年。

## 7、床旁凝血功能监测仪1台

一、基本要求：

1、方法学：凝固法；

2、检测项目：PT/APTT/TT/FIB/ACT；

3、样本类型：枸橼酸钠抗凝的静脉全血；

4、测试原理：血液在试剂的作用下发生凝固，分析仪通过检测

5、血液在凝固过程中的光学性能的变化，判断血液样本的凝血时间。

6、配套试剂：配套凝血测试卡；

7、上样本方式：使用移液器或定量采血管加样，20ul/测试；

8、工作模式：将试剂卡插入仪器内，自动扫描条码并进行温度控制，将20ul抗凝静脉全血加入加样孔内，仪器自动识别样本并开始测试；

9、测试速率：≥60个PT测试/小时，10分钟内可完成全部5个检测项目(正常样本)。

二、技术参数：

- 1、检测通道：1个检测通道；

- 2、显示系统：彩色触摸屏；

- 3、软件系统：自带操作系统下的测试软件；

- 4、结果数据管理：可存储≥300条历史记录，≥12条质控记录；

- 5、扫描系统：内置扫描单元，用于判断测试卡项目；

- 6、打印系统：可用打印机接口外接打印机(miniUSB接口)；

- 7、通讯硬件接口：网络接口、RS232串口、打印机接口、ID卡接口；

- 8、通讯支持：支持LIS连接、电脑连接、外置打印机连接、WIFI、蓝牙。

## 8、镇痛肌松监测仪1台

1、刺激模式：

四个成串刺激（TOF）；

强直刺激后计数（PTC）；

双短强直刺激（DBS）；

单次刺激（STS）；

强直刺激（TS）。

*2、刺激电流： 1mA – 70mA，以1mA递增。

*3、安全机制，最大刺激电压不超过350V。

4、刺激脉冲宽度：100µs、200µs、300µs。

5、刺激间隔：TOF，DBS为10秒-30分钟可调。

6、STS刺激周期（频率）：1秒（1Hz），10秒（0.1Hz），20秒（0.05Hz）。

*7、电刺激输出精度：电流幅度偏差±10%，刺激输出间隔偏差±10%，脉冲宽度偏差±10%，脉冲重复频率偏差±10%。

8、电池：具有电池容量显示，充电10小时，可以持续工作10小时以上。

9、电气安全II类 BF型。

10、外壳防护等级IPX0。

11、使用年限：≥6年。

12、质保期：≥3年。

## 9、血液净化机1台

1、治疗模式要求：

1.1 具备持续性血液滤过（CHF）、单纯血浆置换（PE）、双重血浆置换（DFPP）、血浆吸附（PA）等血液净化治疗模式，满足肾脏替代和人工肝治疗要求；

*1.2 具备自设编程程序，可进行手动设置，自行设计临床需要的治疗模式；

1.3 可自由选择前稀释或后稀释，在CVVH时能同时进行前稀释和后稀释。

2、技术参数要求：

2.1 ≥10彩色液晶触摸屏，全中文显示，可实时显示治疗过程参数和曲线图形；

*2.2 具备4个流量泵：血泵、置换液泵、透析液泵、滤过液泵；

2.2.1 血液泵（BP）：0，15～225mL/min；

2.2.2 滤过液泵（FP）：0，5～120mL/min；

2.2.3 透析液泵（DP）：0，2～50mL/min；

2.2.4 置换液泵（RP）：0，4～120mL/min；

2.3 独立多功能精密注射泵，适用20ml、30ml、50ml多种规格注射器，可用于肝素、氯化钙等推注。注射泵持续流量0.5～20mL/h，追加剂量0.1ml/s；

2.4 ≥2组滤器夹持器，用于固定透析器、滤过器、灌流器、血浆分离器等；

*2.5 具备6个压力监测：

2.5.1 动脉压： -53.33～40kPa ，±1.3kPa（－400～300mmHg，±10mmHg）；

2.5.2 滤器入口压：-53.33～40kPa ，±1.3kPa（－400～300mmHg，±10mmHg）；

2.5.3 静脉压： -53.33～40kPa ，±1.3kPa（－400～300mmHg，±10mmHg）；

2.5.4 一级膜外压：-53.33～40kPa ，±1.3kPa (－400～300mmHg，±10mmHg)；

2.5.5 血浆入口压：-53.33～40kPa ，±1.3kPa (－400～300mmHg，±10mmHg)；

2.5.6 二级膜外压：-53.33～40kPa ，±1.3kPa (－400～300mmHg，±10mmHg)；

2.6 自动计算跨膜压，跨膜压监测显示范围: -53.33～40kPa ，±1.3kPa（－400～300mmHg，±20mmHg）；

2.7 ≥3组管路截止阀，自动开启、闭合动作，完成自动冲洗，出现异常时锁住管路，防止气泡进入人体；

2.8 加温器：两面热板加温方式，加温范围：35～38℃；

2.9 ≥3个电子秤，单个称重范围：0～10KG；

2.10 气泡监测，超声波检测方式，检测最小气泡体积：100μl；

2.11 补液断流，超声波检测方式；

2.12 滤液断流，超声波检测方式；

2.13 漏血监测，利用光学原理，分辨率可达到千分之一；

2.14 液面监测：静电容量变化方式；

2.15 网电源供电中断：电源中断后，本设备自带锂电池可继续使用≥15min。

*2.16 开放式耗材，可兼容多品牌的耗材，满足临床多种需求。

3、保修期：整机保修≥3年，软件免费升级。

4、使用年限：≥8年。

配置要求：

| 序号 | 主机及配件名称 | 规格及数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 显示屏 | 1（≥15.6英寸彩色液晶触摸屏） |
| 2 | 流量泵 | 4（血泵、滤过液泵/分浆泵、置换液泵/返浆泵、透析液泵/弃浆泵） |
| 3 | 肝素泵 | 1 |
| 4 | 体外循环监测系统： |  |
| 4.1 | 动脉压监测 | 1 |
| 4.2 | 静脉压监测 | 1 |
| 4.3 | 跨膜压监测 | 1 |
| 4.4 | 滤器入口压监测 | 1 |
| 4.5 | 血浆入口压监测 | 1 |
| 4.6 | 一级膜外压监测 | 1 |
| 4.7 | 二级膜外压监测 | 1 |
| 4.8 | 空气检测器 | 3（静脉端气泡检测、补液断流检测、血浆断流检测） |
| 4.9 | 静脉管路夹 | 1 |
| 4.10 | 漏血检测器 | 1 |
| 5 | 液体平衡称重系统 | 3 |
| 6 | 加热系统 | 1（双面板加温） |
| 7 | 管路截止阀 | 3（电磁开闭式） |
| 8 | 滤器夹持器 | 2 |
| 9 | 输液杆 | 1 |

## 10、呼吸机力学模块1套

一、波形及环状图显示：

- 1、气道流量 （Flow）波形；

- 2、气道压力 （Paw）波形；

- 3、气体容积 （Vol）波形；

- 4、流量－容积 （FV）环；

- 5、压力－容积 （PV）环；

- 6、压力 - 流量 （PF）环。

## 11、医用控温仪1台

*1、制冷加热工作原理：半导体制冷技术。

2、具有降温和升温双重功能。

3、输出控制方式：2进2出，左右分别控制，毯/帽可同时工作。

4、支持体腔、体表温度测量。

5、体温测量范围：0.1℃-49.9℃，分辨率为0.1℃。

*6、体温测量精度：±0.2℃。

7、水温测量范围：0.1℃-49.9℃，分辨率为0.1℃。

*8、水温测量精度：±0.1℃。

9、水温控制范围：4℃-40.8℃。

*10、水温控制精度：±0.3℃。

11、支持水温实时动态显示。

12、有预冷/预热内置双层隔离水箱, 容量≥6L。

*13、空载升温速率：≥6℃/min。

14、空载降温速率：≥1.7℃/min。

*15、将水温从20℃加热至37℃，加热时间≤3min。

16、关机后，毯内水由于水毯压力回弹自动回仓。

17、水毯材质：TPU聚氨酯材质，蜂窝状设计，降温快且均匀。

18、水毯表面均匀性≤1℃。

*19、固化程序：内置≥10个常用固化程序, 支持自定义。

20、趋势图：具有体温，水温两条曲线实时显示。

21、≥200小时温度趋势存储与回顾。

22、≥200条报警事件回顾。

23、≥4.0英寸LCD液晶显示屏，全中文菜单操作。

24、支持掉电存储功能。

25、支持掉探头脱落报警。

26、具有四重温度保护功能（2路软件保护，2路硬件保护）。

*27、要求内置收纳仓（不是外挂储物篮），不占空间，方便毯帽的收纳管理。

28、工作噪声≤55dB（A)。

29、使用年限：≥10年。

30、质保期：≥3年。

  - 2包

  - 一、采购需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 是否为核心产品 | 预算单价（元） | 质保期 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钬激光 | 1台 | 是 | 630000.00 | 质保≥5年 | 合同签订后30天内完成供货安装 |
| 2 | 肾镜 | 1套 | 否 | 45000.00 | ≥3年 |  |
| 3 | 一次性输尿管软镜 | 1套 | 否 | 8000.00 | ≥3年 |  |

## 1、钬激光1台

1、光纤终端最大平均输出功率≥75W。

2、激光器输出方式：≤2核谐振腔输出技术；

3、具有控制能量稳定功能，使激光能量输出不稳定度：≤±1.2%。

*4、具有控制能量稳定功能，使激光输出功率的复现性：≤±0.3%。（提供检测报告）

5、工作激光输出波长：2100nm±20 nm，激光器工作方式：脉冲，脉冲重复频率：5Hz~40Hz可调，光纤末端单脉冲能量：0.5J~4.2J，可调。

*6、脉宽可调，靶向碎石：宽窄脉宽间距≥600μs。

7、窄脉宽：≤200μs，爆破力强，碎块化效果好，碎石效率高。

8、宽脉宽：≥800μs，粉末化效果好，散状止血，切割止血同步进行。

9、传输系统：多种规格光纤（200μm、272μm、365μm、550μm、800μm、1000μm等可选）。

*10、软光纤芯径及外径：200μm光纤芯径200μm±5%，外径365μm±2%；272μm光纤芯径272μm±2%，外径400μm±2%，光纤外径细有助于术中回水，减少水煮输尿管热损伤风险，有利于排石，清石率高。（芯径需提供检测报告）光纤为四层结构。

*11、软光纤最小弯曲半径：200μm光纤6mm，272μm光纤7mm，光纤弯曲半径小，输尿管软镜弯曲不受影响，光纤不会漏光，镜子不会被光纤打坏。（提供检测报告）

*12、激光耦合效率≥90%（提供检测报告），激光治疗机的组成结构中，脚踏为单脚踏，比起双脚踏结构简单，发射信号更准确，故障率低。

*13、使用200μm光纤最大传输功率：≥45W；使用272μm光纤最大传输功率：≥60W，两条需同时满足（提供检测报告）。

14、高性能指示光：波长520 nm±20 nm，绿色护眼，功率：≤5mw，调节步进为0.5 mw，≥10档可调，稳定性好，灵敏度高，确保术者手术视野清晰。

15、控制方式：≥8英寸全触摸彩色控制屏，专家数据库：嵌入式微电脑内置专家数据库。

16、冷却系统：内置压缩机制冷。

17、噪声≤70dB。

18、培训：提供上级专家免费带教手术及科室帮扶发展。

19、售后服务：

19.1质保≥5年，设备故障，提供备用机，保障医院使用。

19.2使用年限：≥6年。

配置清单：

| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光治疗机主机 | 1 | 台 |
| 2 | 脚踏开关 | 1 | 套 |
| 3 | 激光治疗机附件光纤 | 4 | 根 |
| 4 | 光纤剥离器 | 1 | 把 |
| 4 | 光纤切割笔 | 1 | 把 |
| 6 | 手持光纤端面检测仪 | 1 | 个 |
| 7 | 激光防护镜 | 1 | 副 |

## 2、肾镜1套

1、视场角≥80°。

2、视向角0°。

3、工作长度315mm。

4、插入最大部分宽度4.7mm，器械通道最小宽度2.0mm。

*5、有效景深范围景深2-10mm。

*6、镜管插入头部直径 8.5/11.5Fr，辅助器械最大尺寸可容纳1x6Fr/2x4Fr。

7、支持高温高压消毒方式或低温等离子任意单一消毒方式。

8、一体化镜桥，激光焊接密封，保证密封性。

9、蓝宝石镜头，镜内采用进口传像束，可承受术中操作范围的弯曲需求。

10、双水阀大通道结构，双重阻水设计。

11、≥30000高清像素，图像清晰无死点。

*12、前端设计圆滑，易通过输尿管口，防止损伤组织。

13、导光束可适配Wolf、Olympus、Storz等多种品牌。

14、使用年限：≥7年。

15、质保期：≥3年。

配置清单：

| 1 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 纤维输尿管肾镜 | 1 | 条 |
| 3 | 硅胶帽，10个/包 | 1 | 包 |
| 4 | 薄膜阀，10个/包 | 1 | 包 |
| 5 | 接头 | 1 | 个 |
| 6 | 清洗毛刷 | 1 | 条 |
| 7 | 清洗球 | 1 | 个 |

## 3、一次性输尿管软镜1套

一、一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管：

1、图像传感器：采用高清电子成像技术摄像头采用 CMOS 芯片，且要求具备≥16万像素。

2、光源：头端双LED。

3、金属蛇管结构：整段激光雕刻金属蛇管。

4、摄像头分辨率：≥400（H）X400（V）。

5、输出分辨率：≥1080P。

6、重量：≤160g。

7、景深：3mm-100mm。

8、手柄与镜体同轴性为：1：1。

9、先端部外径不超过：3.1mm（9.4Fr）。

10、斜切头端不超过：7.5Fr。

11、插入部直径：8.5Fr。

12、插入部工作长度：670mm。

13、主软管外径：2.85mm。

14、器械通道孔径：1.15mm。

15、可控弯角：向上  275°；向下  275°。

16、注水口：6％（鲁尔）圆锥接头应符合GB/T1962.2-2001《注射器、注射针及其他医疗器械6％（鲁尔）圆锥接头第2部分：锁紧接头》的要求。

17、视场角：视场角应为110°±10％。。

18、视向角：视向角应为0° ±10％。

19、视场质量：视场应无重影、闪烁等效应，无可见杂质、气泡等缺陷。

20、分辨率：在工作距离处（10mm），分辨率应≥7.73 lp/mm。

21、照明光源和观察视场的重合性：	在工作距离（10mm）处，照明光斑应充满视场，无明显的亮暗分界线。

22、照明边缘均匀性：在有效景深范围内检查，照明光斑应充满视场的有效尺度，且在最大视场；角的 90%视场处的照度应均匀，在该视场带上选择四个正交方位测试，其均匀度应≤25%。

23、有效光度率：有效光度率≤50cd/㎡。

24、弯角卡锁：可固定头端部弯曲角度，阻尼式结构，确保安全。

25、连接线：一体式连接线，用完即抛，方便快捷。

二、医用内窥镜图像处理器技术参数：

1、适用内窥镜：可适配多款内窥镜。

2、使用内窥镜分辨率：支持多种分辨率，16万、64万像素等。

3、输出配置：两路 DVI 接口输出分辨率≥ 1080×1080, 30 帧率/秒；

一路 SDI 接口输出分辨率≥ 1080×1080，30 帧率/秒；

一路 VGA 接口输出分辨率≥ 1080×1080，30 帧率/秒。

4、亮度调节：具有调光功能；

调光方式：电子调光方式，0-100%可调。

5、边框切换：可切换圆形框、八角形和全景框。

6、储存：设备具有数据存储和数据导出功能。插入USB存储设备可进行数据导出。

7、画面放大缩小：可使用“放大/缩小键”对图像缩小和放大。

8、画面冻结：按下“冻结键”，画面会处于当前显示的画面静止不动，再按一次“冻结键”解冻，画面重新恢复动态显示。

9、拍照、摄像：具有拍照、摄像功能，可以储存和回放。

10、画质参数调整：可自由设定亮度、对比度、色调、饱和度。

11、记忆功能：设备具有菜单项参数设置记忆功能，始终记忆最后一次设置的参数和状态，重新启动后或插拔内窥镜后保持记忆的参数。

12、质保期：≥3年。

13、使用期限：≥5年。

医用内窥镜图像处理器配置清单：

| 序号 | 品 名 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用内窥镜图像处理器 | 1 | 台 |
| 2 | 国际电源线 | 1 | 根 |
| 3 | SDI数据连接线 | 1 | 根 |
| 4 | DVI数据连接线 | 1 | 根 |
| 5 | VGA传输数据连接线 | 1 | 根 |

- 第六章  资格评审标准

投标文件出现不满足下列各项评审内容及标准要求之一的，则资格评审为不合格。合格投标人不足3家的，不得评标。下列各项评审内容及标准均为招标文件的实质性要求，投标文件响应各款所列材料在开标后不得澄清、后补。

| 评审程序 | 评 审 内 容 及 标 准 |  |
| --- | --- | --- |
| 资格评审标准 | 1 | 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列材料： |
|  | 1.1 | 具有独立承担民事责任的能力的法人或者其他组织、自然人，在有效存续期内的生产商或者经销商，提供有效的营业执照或其他证明材料；（扫描件加盖公章） |
|  | 1.2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：财务状况报告（提供2022年或2023年经第三方审计的财务报告或公司编制的财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）成立不满一年的公司提供自成立至今的财务报表，证明其具有健全的财务会计制度均予以认可）；（扫描件加盖公章） |
|  | 1.3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力提供承诺书或证明材料（扫描件加盖公章） |
|  | 1.4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：企业依法缴纳税收和社会保障资金2023年至今任意三个月的相关材料；成立不满三个月的公司提供自成立至今依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，证明其具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录均予以认可(依法享有免税政策的提供免税证明)；（扫描件加盖公章） |
|  | 1.5 | 参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）（根据相关网站查询确认）； |
|  | 1.6 | 投标人信用信息查询：依据财库【2016】125号文件的要求，由采购代理机构在评标活动开始以前通过“信用中国”网站、”中国政府采购网”网站上对投标人进行查询。投标人不得被“信用中国”列入失信被执行人或者重大税收违法案件当事人名单、不得为“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（处罚决定规定时间和地域范围内），存在不良记录的将取消其投标资格； |
|  | 1.7 | 法定代表人身份证明书；（原件加盖公章） |
|  | 1.8 | 法定代表人授权委托书（提供被授权人在公司缴纳的社保证明材料）。（原件加盖公章）注：如法定代表人投标时无需提供法定代表人授权委托书。 |
|  | 2 | 投标人应符合招标人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件 |
|  | 2.1 | 投标人如果是代理商或经销商且所投产品为医疗器械的，须提供医疗器械经营许可证/备案、所投产品的医疗器械注册证；投标人如果是制造商且所投产品为医疗器械，须提供医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证。所投第二、三类医疗器械的（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）提供相关证明资料（扫描件加盖公章） |
|  | 2.2 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一招标项目包的政府采购活动。 |
|  | 2.3 | 本次招标不接受联合体投标 |

- 第七章  评标方法（综合评分法）

1.评标方法：

1.1本次评标采用综合评分法。

评标委员会对满足招标文件全部实质性要求（即通过资格性评审及符合性审查）的投标文件，按照本章前附表规定的评分标准进行打分，并按评标总得分计算公式计算评标总得分，按总得分由高到低的顺序排序，排序第一名的推荐为中标人；评标总得分相等时，评标委员会将依次按技术部分得分高优先、价格部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序推荐中标候选人。

2. 评标程序及标准

2.1符合性审查

依据招标文件的规定，评标委员会对符合资格的投标人的投标文件从有效性、完整性和对招标文件的实质性响应程度等方面进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。符合性审查不合格的投标人不得进入下一步评审。

| 序号 | 符合性审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标的竞争性（投标人是否少于3家） |
| 2 | 投标保证金的有效性 |
| 3 | 有无低于成本价竞标 |
| 4 | 投标是否附有招标方不能接受的条件 |
| 5 | 投标文件是否中出现两个或两个以上报价、承诺内容前后矛盾 |
| 6 | 是否超出采购最高限价 |
| 7 | 投标文件未按要求签字盖章 |
| 8 | 招标文件中规定的其他条款 |

2.2详细评审

2.2.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行评审，综合比较与评价。

| 评分标准 |  | 评定分值占比 |
| --- | --- | --- |
| 报价评分（F1） | 1）投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标报价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其投标报价； 2）投标人的报价超过了采购预算，其投标将被拒绝。 3）价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 注：在计算投标报价得分时，符合“3.政府采购政策”中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位的价格给予10%的扣除（满足以上两者的仅给予一次10%的扣除）。 | （30分） |
| 技术评分（F2） | 1）技术指标响应评分（满分40分） 根据投标文件对招标文件技术指标的响应程度进行评分： a.招标文件第五章“货物需求及技术要求”的技术要求中，标注“*”号的为重要技术参数，每出现一项标注星号（“*”）的重要技术参数不满足招标文件，扣10分； b. 非“*”号技术参数为一般技术参数，每出现1项一般技术参数不满足招标文件要求，扣5分； C. 技术评分最低得分5分。 | （45分） |
|  | 2）节能、环保产品评分（满分5分） 投标产品认定为节能产品（非政府强制采购节能产品）的得2.5分，环保产品的得2.5分。 |  |
| 商务评分（F3） | 1）项目供货及安装实施方案评分（满分 5分） 投标人针对本项目提供的供货及安装实施方案（投标人根据自身情况合理安排到货、安装时间及项目实施技术人员，提供项目实施进度计划表等）进行综合评审： 第一档：方案内容完整、详细、针对性强、符合本项目实际需求的，得5分； 第二档：方案内容完整，基本满足需求的，得3分； 第三档：方案内容不完整，不能满足需求的，得1分； 不提供的供货及安装实施方案不得分 | （10分） |
|  | 2）交货期及质保期评分（满分5分） a.在招标文件要求的质保期基础上，每增加一年质保加1分（按单个设备计算），最多加3分。 b.交货期最短的得2分，最长的不得分，其他得1分。 |  |
| 售后评分（F4） | 1）售后服务能力及方案评分（满分10分） ①服务承诺的内容是否全面、具体、合理可行，是否有具体的处罚措施。承诺最优且有具体处罚措施的得4分，承诺一般且有具体处罚措施的得2分，承诺最差且有具体处罚措施的得1分，无承诺或无具体处罚措施的得0分。 ②产品质量保证、保修期限、维修政策承诺情况。承诺最优的得3分，承诺一般的得1分，承诺最差的得0分。 ③故障响应时间、到达现场时间、处理并解决问题的快慢。响应最快的得3分，响应一般的得1分，响应最差的得0分。 | （15分） |
|  | 2）培训方案（满分5分） 根据投标人在设备安装、调试、验收完毕后即对买方进行现场培训，直到买方受训人员全部掌握运行操作、维修保养技术，并能达到正确操作、维护、排除一般故障为止： 第一档：提供了合理的、可行的培训方案的得5分； 第二档：提供的培训方案合理性、可行性较差的得3分； 第三档：提供的培训方案合理性、可行性最差的得1分； 第四档：未提供的得0分。 |  |

2.2.2价格部分（F1）按规定的投标报价计算公式，计算出各投标人价格部分得分。（F2）、（F3）、（F4）得分由评标委员会成员独立评分，投标人各项评分因素得分为该项因素各评委评分的算术平均值。所有计算结果均保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

2.2.3评标委员会各成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对投标人的客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

2.2.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

2.2.5投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章3.2款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

★2.2.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策：

3.1中小企业

3.1.1根据《中华人民共和国中小企业促进法》及《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

2.1.2本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

3.1.3小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3.1.4中小企业提供本企业制造的货物参与投标时，须提供本企业的《中小企业声明函》；中小企业提供其他中小企业制造的货物参与投标时，还须同时提供货物制造企业的《中小企业声明函》。

3.2残疾人福利性单位

3.3.1根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促 进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位产品的价格给与同小型、微型企业相同的价格的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业、监狱企业的，不重复享受政策。

3.3 监狱企业

依照＜财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68 号）之规定， 符合条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业，给与同小型、微型企业相同的价格的扣除，以扣除后的报价参与评审。

4.节能、环境标志产品

4.1节能产品是指列入财政部和国家发改委公布的、在有效期内的《节能产品政府采购清单》中的货物，需对应到“节能清单”中所列的型号/系列。政府强制采购节能产品是指“节能清单”（非公示版）中以“★”标注类别的产品。

4.2环境标志产品是指列入财政部、原环保总局公布的、在有效期内的“环境标志产品政府采购清单”（非公示版）中的货物。

★4.3本项目采购清单中若有政府强制采购节能产品，只接受列入当期“节能产品政府采购清单”中政府强制采购的节能产品。投标人必须选报当期“节能清单”中所列产品，否则按不实质性响应招标文件要求处理。

4.4投标人应在投标文件中提供产品在“节能清单”或“环境标志产品政府采购清单”中的单页复印件一份，并在复印件上标注出所投产品及型号。

4.5当期“节能清单”可通过中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）、国家发展改革委网站（http：//hzs.ndrc.gov.cn/）查阅、下载；当期“环境标志产品政府采购清单” 可通过中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护部网（http：//www.sepa.gov.cn/）查阅、下载。

5. 投标文件的澄清

5.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

5.2 投标人的澄清、说明应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签字，澄清事项不得超出投标文件的范围并不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

5.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明。

6.评标结果

6.1评标委员会按最终得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并提出书面评标报告。

6.2 招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。

6.3评审委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向招标人或招标代理机构书面说明情况，招标人或招标代理机构应当修改招标文件后重新组织采购活动；发现投标人提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向招标人或招标代理机构报告。