
[image: image7.png]


                                     招标编号：YDCOH20241948
迪庆藏族自治州民族中等专业学校康复治疗技术专业治疗设备采购项目

招标文件
采购人：迪庆藏族自治州民族中等专业学校
采购代理机构：云南元大工程咨询有限责任公司
日期：2024年10月

目  录
1第一章 招标公告


1一、项目基本情况


7二、投标人的资格要求


7三、获取招标文件


8四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点


8五、公告期限


8六、其他补充事宜


9七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系


11第二章 投标人须知


11投标人须知前附表


161. 总则


172. 招标文件


183. 投标文件


194. 投标


205. 开标


206. 资格审查


207. 评标


218. 中标和合同


229. 询问与答复


2210. 质疑接收、回复


2311. 纪律和监督


2412.需要补充的其他内容


25第三章 资格审查


27第四章 评标办法(综合评分法)


36第五章 合同条款及格式


38第一节 政府采购合同协议书


43第二节 政府采购合同通用条款


50第三节 政府采购合同专用条款


51第六章 招标内容及要求


100第七章 投标文件格式


100资格审查部分


101一、具有独立承担民事责任的能力


101二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度


101三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力


101四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录


102五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录


103六、其他


104商务技术部分


105一、开标一览表


106二、投标函


107三、法定代表人(单位负责人)身份证明书


108四、授权委托书


109五、投标人基本情况表


110六、投标保证金


111七、商务条款偏离表和技术要求偏离表


113八、分项报价表


120九、类似项目业绩表


121十、交货方案及时间进度计划安排


121十一、质量保证及保障承诺


121十二、售后服务方案


121十三、故障响应时间及应急措施


121十四、培训方案


122十五、其他资料



 

第一章 招标公告

迪庆藏族自治州民族中等专业学校康复治疗技术专业治疗设备采购项目
招标公告

项目概况
迪庆藏族自治州民族中等专业学校康复治疗技术专业治疗设备采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）获取招标文件，并于2024年11月4日14点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
招标编号：YDCOH20241948
项目名称：迪庆藏族自治州民族中等专业学校康复治疗技术专业治疗设备采购项目
预算金额：1,440,108.00元

最高限价：1,438,606.00元
采购需求：迪庆藏族自治州民族中等专业学校康复治疗技术专业治疗设备采购项目，采购内容详见下表。

	序号
	名称
	合计价格（元）

	1
	实训室器械设备
	619,888.00

	2
	实训室仪器设备
	820,220.00

	合计（元）
	1,440,108.00


一：实训室器械设备
1.运动治疗实训室
	序号
	区域
	名称
	数量
	单位
	合计（元）

	1
	运动治疗实训室
	PT训练床
	3
	张
	118800.00

	2
	
	PT训练床（电动升降）
	2
	张
	

	3
	
	PT凳
	15
	把
	

	4
	
	直立床
	1
	张
	

	5
	
	站立架（四人）
	2
	台
	

	6
	
	平行杠（配矫正板）
	2
	套
	

	7
	
	矫正镜
	3
	块
	

	8
	
	训练滑梯
	1
	台
	

	9
	
	训练用阶梯（双向）
	2
	架
	

	10
	
	平衡板
	2
	块
	

	11
	
	肋木
	2
	架
	

	12
	
	系列哑铃(含不锈钢架)
	2
	套
	

	13
	
	系列沙袋（绑式）
	2
	套
	

	14
	
	听力音叉
	4
	套
	


2.康复评定实训室
	序号
	区域
	名称
	数量
	单位
	合计（元）

	1
	康复评定实训室
	股四头肌训练椅
	2
	台
	210078.00

	2
	
	髋关节训练器
	2
	台
	

	3
	
	肘关节牵引训练椅（可调式）
	2
	张
	

	4
	
	教学仿真50cm人体运动肌肉模型
	1
	套
	

	5
	
	教学仿真病理脊柱模型四分型
	2
	套
	

	6
	
	教学仿真大脑模型
	2
	套
	

	7
	
	教学仿真踝关节脚骨骼韧带模型
	2
	套
	

	8
	
	教学仿真肩关节模型
	2
	套
	

	9
	
	教学仿真髋关节模型
	2
	套
	

	10
	
	教学仿真手指骨骼带韧带模型
	2
	套
	

	11
	
	教学仿真头部浅表神经血管模型
	2
	套
	

	12
	
	教学仿真膝关节模型
	2
	套
	

	13
	
	教学仿真肘关节模型
	2
	套
	

	14
	
	腕关节旋转器
	1
	台
	

	15
	
	背力计(电子显示)
	1
	只
	

	16
	
	滑轮吊环训练器
	1
	副
	

	17
	
	心肺复苏模拟人
	2
	套
	

	18
	
	关节角度测量器
	4
	套
	

	19
	
	肌力训练弹力带
	5
	套
	

	20
	
	肩关节回旋训练器
	1
	台
	

	21
	
	肩抬举训练器
	1
	台
	

	22
	
	上肢推举训练器
	1
	台
	

	23
	
	橡筋手指练习器
	1
	台
	

	24
	
	手平衡协调训练器
	1
	台
	

	25
	
	体操棒与抛接球（立式）
	1
	套
	

	26
	
	上肢协调功能训练器
	1
	台
	

	27
	
	分指板
	20
	只
	

	28
	
	PT床专用小枕头
	1
	只
	

	29
	
	阶梯
	1
	套
	

	30
	
	双摇病床
	1
	张
	

	31
	
	治疗车
	5
	套
	

	32
	
	叩诊锤
	10
	只
	

	33
	
	肘杖
	1
	只
	


3.物理因子综合实训室
	序号
	区域
	名称
	数量
	单位
	合计（元）

	1
	物理因子综合实训室
	PT训练床（电动升降可折叠）
	4
	张
	178410.00

	2
	
	PT凳
	15
	张
	

	3
	
	推拿床
	5
	张
	

	4
	
	多功能按摩床
	5
	张
	

	5
	
	中药熏蒸治疗器
	1
	台
	

	6
	
	仪器活动架
	13
	个
	

	7
	
	手动牵引椅
	1
	台
	

	8
	
	火罐
	10
	套
	

	9
	
	脉枕
	1
	个
	

	10
	
	艾灸盒
	5
	套
	

	11
	
	刮痧板
	10
	个
	


4.作业治疗实训室
	序号
	区域
	名称
	数量
	单位
	合计（元）

	1
	作业治疗实训室
	PT训练床
	4
	张
	85000.00

	2
	
	PT凳
	8
	张
	

	3
	
	OT桌（可调式手摇）
	3
	张
	

	4
	
	手功能组合训练箱
	2
	套
	

	5
	
	OT综合训练工作台
	1
	套
	

	6
	
	作业训练器
	3
	套
	

	7
	
	木钉板
	3
	套
	

	8
	
	电子捏力计
	2
	只
	

	9
	
	握力计(电子显示)
	2
	只
	

	10
	
	楔形垫
	2
	只
	

	11
	
	滚桶
	2
	个
	

	12
	
	手指阶梯
	2
	台
	

	13
	
	巴氏球75cm
	2
	个
	

	14
	
	(四脚手杖)
	8
	只
	

	15
	
	(单脚手杖)
	8
	只
	

	16
	
	腋拐
	8
	只
	

	17
	
	框式助行架
	4
	台
	

	18
	
	普通轮椅
	2
	台
	

	19
	
	高靠背轮椅
	2
	台
	

	20
	
	颈托
	2
	件
	

	21
	
	生活自助具
	2
	套
	

	22
	
	穿衣辅助杆
	1
	件
	


5.言语治疗实训室

	序号
	区域
	名称
	数量
	单位
	合计（元）

	1
	言语治疗实训室
	言语训练卡片
	1
	套
	27600.00

	2
	
	医用小冰柜
	1
	台
	

	3
	
	试管
	1
	套
	

	4
	
	压舌板
	1
	包
	

	5
	
	吸舌器
	1
	个
	

	6
	
	几何图形插板（木质图形插板）
	2
	块
	

	7
	
	仿真水果
	2
	套
	

	8
	
	舌肌套装
	1
	套
	

	9
	
	OT桌（可调式手摇）
	6
	张
	

	10
	
	PT凳
	6
	张
	


二、实训室仪器设备

1.运动治疗实训室

	序号
	区域
	名称
	数量
	单位
	合计（元）

	1
	运动治疗实训室
	肩梯
	2
	架
	5560.00

	2
	
	可调式沙磨板及附件
	2
	套
	


2.康复评定实训室

	序号
	区域
	名称
	数量
	单位
	合计（元）

	1
	康复评定实训室
	多功能关节活动测量表、手功能综合康复训练平台
	1
	套
	84500.00


3.物理因子综合实训室

	序号
	区域
	名称
	数量
	单位
	合计（元）

	1
	物理因子综合实训室
	空气压力波治疗仪
	1
	台
	294000.00

	2
	
	超声波治疗仪
	1
	台
	

	3
	
	神经肌肉电刺激仪
	1
	台
	

	4
	
	直流感应电疗机
	1
	台
	

	5
	
	痉挛肌治疗仪
	1
	台
	

	6
	
	下肢关节康复器
	1
	台
	

	7
	
	紫外线治疗仪
	1
	台
	

	8
	
	特定电磁波治疗器
	1
	台
	

	9
	
	立体动态干扰电疗仪
	1
	台
	

	10
	
	台式经络导平仪
	1
	台
	

	11
	
	经颅磁刺激仪
	1
	台
	

	12
	
	恒温蜡疗仪
	1
	台
	

	13
	
	电子针疗仪
	5
	台
	

	14
	
	特定电磁波治疗器
	5
	台
	


4.作业治疗实训室

	序号
	区域
	名称
	数量
	单位
	合计（元）

	1
	作业治疗实训室
	引导性上肢协调训练器情景互动康复训练系统
	1
	套
	176160.00

	2
	
	可调式沙磨板及附件
	2
	套
	

	3
	
	轮式助行架
	2
	台
	


5.言语治疗实训室

	序号
	区域
	名称
	数量
	单位
	合计（元）

	1
	言语治疗实训室
	吞咽神经肌肉电刺激仪（触摸屏）
	1
	台
	260000.00

	2
	
	语言评估工具
语言评估及训练系统
	1
	套
	


注：①本项目共划分为1个标段，各投标人需对项目进行整体投标，不得缺项漏项，否则作否决投标处理。
②本次招标不允许进口产品投标。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
交货期：合同签订后30日内完成交货安装及调试。
合同履约期限：自合同签订之日起质保期满止。
本项目不接受联合体投标。
二、投标人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力。提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。投标人须提供财务状况报告，内容可为以下两者之一：

①提供2022年或2023年度经审计的财务报告(包括资产负债表、利润表、现金流量表)，新成立不满1年的投标人提供自成立至今的财务报表；

②提供自响应文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明。
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供2024年1月至今任意3个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明(成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.6.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.6.2投标人应在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人记录、重大税收违法失信主体且在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有政府采购严重违法失信行为记录。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：本项目不接受联合体投标。
三、获取招标文件 

时间：2024年10月12日至2024年10月21日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：供应商可自行在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）下载采购文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）获取的采购文件编制。
方式：1.凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），并在政采云绑定数字证书（CA）后线上获取采购文件及其它采购资料。CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，CA申领后需登陆政采云平台完成数字证书（CA）绑定才可以使用，数字证书（CA）详见其办理流程。

2.按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。
售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024年11月4日14点30分（北京时间）
地点：供应商应按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，响应文件提交截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件。供应商在“政采云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。开标地点：“政采云”平台开标大厅。
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜

1.开标方式：网上开标
2.是否需要缴纳投标保证金：是
3.保证金缴纳金额(元)：10000.00元
4.保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函、银行转账、电汇等非现金形式。
5.保证金缴纳截止时间：同提交投标文件截止时间
6.其他：
6.1本次招标公告在《云南省政府采购网》上发布，公告内容和时间以云南省政府采购网发布的信息为准。
6.2本项目执行政府采购促进中小企业发展、支持监狱企业、促进残疾人就业、强制采购和优先采购节能、环保产品等政府采购政策。

6.3采购代理机构银行账户信息：

账户名称：云南元大工程咨询有限责任公司

开户银行：招商银行昆明分行昆明联盟路支行

账    号：8719067136100092419480001

开票QQ：3122730043
7.(1)本项目为不见面开标，供应商无需到达现场；

(2)本项目实行网上投标，采用电子响应文件；

(3)因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

(4)供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7(64位)及以上操作系统。客户端请至政采云网站(https：//edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys)进行查看下载，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询以及云南CA操作问题：请致电云南CA，4006727666。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的(如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等)，代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

(5)获取采购文件的方式：有意参加投标的供应商需要在政采云平台办理数字证书（CA）。完成数字证书（CA）办理后，供应商需要在政采云平台绑定数字证书(CA)，并在平台上获取采购文件和其他相关采购资料。注：CA办理链接：http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztmdkj.html或者https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys需要注意的是，如果供应商之前已经在云南CA在线数字证书办理网注册并办理了企业数字证书（CA），则可以直接进行绑定，无需重复办理。此外，供应商在政采云平台办理的其他CA也可以直接使用，无需重复办理。如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询，数字证书问题可咨询云南壹证通CA：0871-67276028（紧急可拨19988166369）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.名称：迪庆藏族自治州民族中等专业学校
地址：香格里拉市建塘镇尼史村撒拉社1号
联系方式：和丽娅（0887-8288658）
2.采购代理机构信息

名 称：云南元大工程咨询有限责任公司
地　址：云南省昆明市盘龙区联盟路与万宏路交汇处万宏嘉园沣苑（地块三）B座15楼（奥斯迪商务中心B座15楼）
联系方式：赵喆、王永坤、汪朝顺、程吉鹏、谭玉奉、赵德武（0871-63338509）
3.项目联系方式

项目联系人：赵喆、王永坤、汪朝顺、程吉鹏、谭玉奉、赵德武
电　话：0871-63338509
第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	采购人
	名称：迪庆藏族自治州民族中等专业学校

地址：香格里拉市建塘镇尼史村撒拉社1号
联系人：和丽娅
电话：0887-8288658

	1.1.3
	采购代理机构
	名 称：云南元大工程咨询有限责任公司

地　址：云南省昆明市盘龙区联盟路与万宏路交汇处万宏嘉园沣苑（地块三）B座15楼（奥斯迪商务中心B座15楼）

联系人：赵喆、王永坤、汪朝顺、程吉鹏、谭玉奉、赵德武

电话：0871-63338509

	1.1.4
	项目名称
	迪庆藏族自治州民族中等专业学校康复治疗技术专业治疗设备采购项目

	1.2.1
	资金落实情况
	财政资金，已落实

	1.2.2
	预算金额
	详见第一章“招标公告”

	1.3.1
	采购内容
	详见第六章《招标内容及要求》的具体内容

	1.3.2
	交货期
	合同签订后30日历日内完成供货、安装及调试

	1.3.3
	质保期
	自验收合格之日起3年

	1.3.4
	交货地点、交货方式
	交货地点：迪庆藏族自治州民族中等专业学校
交货方式：现场交货

	1.4.1
	投标人资格要求
	详见“第一章 招标公告二、投标人的资格要求”

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑不接受

□接受，应满足下列要求：

信用要求：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

其他要求：                               。

	1.9.1
	现场考察
	☑不组织
□组织，考察时间：      年   月   日(在招标文件提供期限截止后，开标前)

        考察集中地点：                 

	2.2.3
	招标文件澄清或者修改发出的形式
	在原公告发布媒体上发布更正公告

	3.2.3
	最高投标限价
	☑无
□有，最高投标限价：

	3.2.4
	投标报价的其他要求
	(1)本次投标报价为综合报价，报价应为人民币含税价（元），包括货物价格（含利润）、货物运输、装卸、保险、税收、安装、调试、检验、培训、售后服务、中标服务费等所需全部费用。
(2)投标人应承担所有与参加投标有关的自身的所有费用，不论采购的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

(3)中标服务费：以本项目中标价为计费基数，参照《关于印发<云南省建设工程招标代理服务收费指导意见（试行）》的通知云建招协〔2023〕51号收费标准货物类计算后下浮15%，由中标人向云南元大工程咨询有限责任公司交纳。
账户名称：云南元大工程咨询有限责任公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司昆明汇通支行
账    号：2502038009024579141
财务电话：(0871)63338592

	3.3.1
	投标有效期
	投标有效期为90日历天(从投标截止之日算起)。

	3.4.1
	投标保证金
	(1)投标保证金的金额：10000.00元；
(2)账户名称：云南元大工程咨询有限责任公司。

(3)开 户 行：招商银行昆明分行昆明联盟路支行。

(4)账    号：8719067136100092419480001。

(5)财务电话：(0871)63338592。

(6)提交截止时间：同投标文件递交截止时间。

(7)提交方式：支票、汇票、本票、保函、银行转账、电汇等非现金形式。

(8)有效期限：投标保证金在投标有效期内保持有效。

(9)注意事项：

汇款时在“摘要”或“用途”栏目内填入“保20241948”。

(10)投标保证金的退还要求：

①未中标人的投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内退还；由采购代理机构财务部直接办理投标保证金的退还事宜，未中标人无需到采购代理机构现场办理；

②中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金；请中标人及时将与采购人签订的合同书扫描件发至采购代理机构，由采购代理机构财务部直接办理投标保证金的退还事宜，中标人无需到采购代理机构现场办理。

	3.5.2
	投标文件所附证书证件要求、投标文件签字或盖章要求
	投标文件所附证书证件要求：原件扫描件

投标文件签字或盖章要求：签字或加盖电子签名

	3.5.3
	投标文件编制的其他要求
	（1）投标文件全部采用电子文档，供应商应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签章、签名及加密；
（2）如投标文件提交的电子标书不满足招标文件要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理； 
（3）投标文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。

	4.1.1
	投标文件的加密
	（1）供应商进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示； 
（2）使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，申领流程见该项目采购公告附件； 
（3）为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“政府采购云 平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。 

	4.2.1
	投标截止时间
	详见第一章 “招标公告”

	4.2.2
	投标文件递交截止时间和地点
	投标文件递交截止时间：2024年11月4日14点30分（北京时间）
投标文件递交地点：“政采云”平台开标大厅

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：同投标文件递交地点

	7.1.1
	评标委员会的组成
	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数。

	7.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	3名

	8.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	(是
☑否

	8.2
	中标公告媒介及期限
	公告媒介：同发布招标公告的媒介

公告期限：1个工作日

	8.4
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：

□要求，履约保证金的形式：               等非现金形式提交；

履约保证金的金额：              
☑不要求

	12
	需要补充的其他内容

	12.1
	评标方法
	☑综合评分法
□最低评标价法

	12.2
	追加合同金额
	政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额变更不得超过原合同采购金额的10%，其中金额增加需办理合同追加手续。

	12.3
	信用查询具体要求
	本项目将执行在政府采购活动中查询及使用信用记录的规定，具体要求为：

（1）投标人应在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人记录、重大税收违法失信主体且在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有政府采购严重违法失信行为记录(被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外)；

（2）信用信息查询的截止时点：投标截止时间当天评标前；

（3）信用信息查询渠道：“信用中国网”、“中国政府采购网”；
（4）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购人、采购代理机构将经查询存在不良信用记录的潜在投标人查询结果证明材料作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

（5）信用信息的使用规则：本政府采购项目的投标人在信用信息查询截止时点（含）之前被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，其投标无效；

(6)采购人、采购代理机构通过“信用中国网”、“中国政府采购网”等渠道查询相关主体信用记录，若投标人存在被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，则投标无效。

	12.4
	补充1
	依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 

	12.5
	补充2
	核心产品1：引导性上肢协调训练器情景互动康复训练系统


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)等有关规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金情况

1.2.1 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.2.2 预算金额：见投标人须知前附表。

1.3采购内容、交货期、质保期、交货地点、交货方式

1.3.1 采购内容：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质保期：见投标人须知前附表。

1.3.4 交货地点、交货方式：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资格条件。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

(2)联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

(3)以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 现场考察

1.9.1 投标人须知前附表规定组织现场考察的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人考察项目现场。 

1.9.2 投标人考察现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在考察现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在考察现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1)招标公告；

(2)投标人须知；

(3)资格审查；

(4)评标办法；

(5)合同条款及格式；

(6)招标内容及要求；

(7)投标文件格式；

(8)投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清与修改

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。

2.2.2采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件等进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布更正公告。

2.2.3招标文件的澄清或者修改以投标人须知前附表规定的形式发出，但不指明澄清问题的来源。澄清或者修改发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.4招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标人须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件资格审查部分详见第七章“投标文件格式”资格审查部分中的内容。

3.1.2 投标文件商务技术部分详见第七章“投标文件格式”商务技术部分中的内容。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括第七章“投标文件格式”商务技术部分中所指的投标保证金。 

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标人的投标报价不得超过预算金额，若采购人还设有最高投标限价的，投标人的投标报价还应当不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.4 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1投标有效期见投标人须知前附表。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标将被视为无效投标。

3.4.3 采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1)投标人在投标有效期内撤销投标文件；

(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

(3)其他法律法规要求不予退还投标保证金的情形。

3.5投标文件的编制

3.5.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写。
3.5.2投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子签章。由投标人的法定代表人(单位负责人)签字或加盖电子签章的，应附法定代表人(单位负责人)身份证明，由代理人签字或加盖电子签章的，应附由法定代表人(单位负责人)签署的授权委托书。
3.5.3投标文件编制的其他要求见投标人须知前附表。
4. 投标

4.1 投标文件加密要求
4.1.1 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。
4.1.2 未按本章第4.1.1 要求加密的投标文件，采购人将予以拒收。
4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的时间和地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1在投标截止时间前，投标人可以撤回在网上已递交的投标文件，修改后重新递交，无须书面形式通知采购人。
4.3.2修改的投标文件应按照招标文件规定进行编制、加密和递交。
5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章第4.2.1款规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2投标截止后投标人不足3家的，不得开标。
5.3 开标程序

(1)开标会由采购代理机构主持。
(2)开标:顺序按照政采云平台自动提取所有供应商的顺序当众开标。
(3)唱标：智能播报/由唱标人宣读投标人在其电子投标文件中投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。
(4) 开标工作人员将做开标记录，参加开标的各相关工作人员须签字确认。
5.4 开标异议

开标过程中如有问题，可以在线提出异议，由代理机构给予回复。在规定的异议询问时间内未提出异议的，则视为对开标结果无异议。

6. 资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

7. 评标

7.1 评标委员会

7.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数见投标人须知前附表。

7.1.2 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。

7.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

7.3 评标

7.3.1 评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.3.2 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

8. 中标和合同

8.1 定标

按照投标人须知前附表的规定，采购人或采购人授权的评标委员会依法确定中标人。

8.2中标公告

采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，按照投标人须知前附表规定的媒介和期限公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

中标公告期限详见投标人须知前附表。

8.3中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

8.4 履约保证金

无。

8.5 签订合同

8.5.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

8.5.2 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

8.5.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

9. 询问与答复

凡对本次招标采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

10. 质疑接收、回复

10.1质疑接收

10.1.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

10.1.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

10.1.3采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址。

接收质疑函的方式：质疑函采取书面递交形式。

供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。

联系部门：云南元大工程咨询有限责任公司业务 一 部项目 四 组。

联系电话：（0871）63338509
通讯地址：云南省昆明市盘龙区联盟路与万宏路交汇处万宏嘉园沣苑(地块三)B座15层（奥斯迪商务中心B座15楼）

10.1.4不按上述要求提出的，采购人和采购代理机构将不予受理。

10.2质疑回复
采购人或者招标代理机构应在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

11. 纪律和监督

11.1 对采购人的纪律要求

(1)按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)的规定编制采购需求；

(2)采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；

(3)在规定时间内确定中标人；

(4)不得向中标人提出不合理要求作为签订合同条件。

11.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

11.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会及其成员不得有下列行为：

(1)确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

(2)接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明；

(3)违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

(4)对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

(5)在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

(6)记录、复制或者带走任何评标资料；

(7)其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第(1)至(7)项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

11.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

11.5廉洁自律规定

（1）采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

（2）采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

12.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 资格审查
公开招标采购项目开标结束后，采购人(和/或)采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

资格审查：采购人(和/或)采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中“证明投标人的资格文件”进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。只有通过资格审查的投标文件才能进入评标。

不符合下列情形之一的投标文件不能通过资格审查：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力。提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。投标人须提供财务状况报告，内容可为以下两者之一： 

①提供2022年或2023年度经审计的财务报告(包括资产负债表、利润表、现金流量表)，新成立不满1年的投标人提供自成立至今的财务报表；

②提供自响应文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明。
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供2024年1月至今任意3个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明(成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.6.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.6.2投标人应在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人记录、重大税收违法失信主体且在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有政府采购严重违法失信行为记录。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：本项目不接受联合体投标。
第四章 评标办法(综合评分法)
一、评标机构

评标机构为评标委员会，评标委员会的组成见投标人须知前附表7.1.1。

二、采购人或者采购代理机构职责

采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

(一)核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告。

(二)宣布评标纪律。

(三)公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。

(四)组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

(五)在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰。

(六)根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件。

(七)维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为。

(八)核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告。

(九)评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

(十)处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

三、评标委员会职责

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

(一)审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

(二)要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

(三)对投标文件进行比较和评价。

(四)确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

(五)向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

四、评标纪律

(一)对评标内容和评标过程要严格保密，不得向投标人或与该过程无关的其它人员泄露。

(二)评标期间的一切资料，包括评标意见、评标记录和评标结论，一律不得向外传和泄露。

(三)任何属于投标文件审查、澄清、评价和比较的资料，不得向投标人或与该过程无关的其它人员泄露。

(四)所有资料(包括招标文件、投标文件、评标表格及各种文字记录)在评标结束后均应分别整理、存档备查，任何人不得复制和保留。

(五)评标期间，未经允许评标委员会以外的任何单位或部门不得参加评标和采访评标工作。

(六)评标期间，评标人员不得外出，确需外出时应事先请假。

(七)评标期间，所有与会人员均不得私自以任何方式和投标人进行联系，需询问、澄清的问题由评委会统一组织办理。

(八)评标结束后，与会人员不得向外界透露评标人员的评标意见，如因此造成的后果由责任者承担。

五、评标原则

评标将遵循下列原则：

(一)坚持公平、公正、科学、择优的原则，本着实事求是的精神，不带有任何主观意愿和偏见，认真负责地做好评标工作，公平、公正地对待每一个投标人。

(二)全面分析，综合评审。

(三)评标只对投标人的投标文件进行评审，投标文件以外的资料、信息不应作为评标的依据。

六、评标程序

本次招标所采用的评标方法为《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第五十五条规定的“综合评分法”，即：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评标只对通过资格审查的投标文件进行评审。评标按：符合性审查→商务和技术评估、综合比较与评价→得分汇总→评标报告编写的程序进行。

(一)符合性审查

评标委员会依据符合性评审标准对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

1、符合性审查表
	审查内容
	评审因素
	评审标准

	符合性评审标准
	投标文件格式
	投标文件按第七章“投标文件格式”要求填写，内容完整且关键字迹清晰

	
	投标文件签署、盖章
	按第七章“投标文件格式”要求在规定位置盖电子签章、签字

	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1款规定

	
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2项规定和第二章“投标人须知前附表”第3.2.4款规定

	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.3.1款规定

	
	交货期
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2款规定

	
	质保期
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3款规定

	
	交货地点、交货方式
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.4款规定

	
	投标内容
	投标人提供的货物无实质性遗漏

	
	法定代表人授权委托书
	法定代表人委托代理人投标的，应附法定代表人授权委托书

	
	其他无效情形
	(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同投标人的投标文件相互混装；

(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

(7)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

	
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件


(二)澄清有关问题

1.投标文件内容澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖单位公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.报价不一致情形澄清

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1)投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.报价过低情形澄清

评标委员会认为投标人的报价(总价或单价)明显低于其他通过符合性审查投标人的报价(总价或单价)，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

(三)商务和技术评估、综合比较与评价

1.同品牌产品不同投标人的处理方式

相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

2.小微企业优惠政策

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号)、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）的规定，对符合国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》规定条件工业行业的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

请投标人根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号)的规定，提供《中小企业声明函》，未提供的小微企业不享受价格评审优惠政策。投标人对《中小企业声明函》的真实性负责，如有虚假，采购人将向监管部门反映，投标人依法承担相应责任。

其他未尽事宜，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号)规定执行。
3.监狱企业优惠政策

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)的规定，符合条件的监狱企业参与本项目投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。

4.残疾人福利性单位优惠政策

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)的规定，符合条件的残疾人福利性单位参与本项目投标时，提供《残疾人福利性单位声明函》并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。投标人对《残疾人福利性单位声明函》的真实性负责，如有虚假，自行承担相应责任。

5.节能产品及环境标志产品政策

按照“财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知”财库〔2019〕9号的规定执行。
6.综合评分方式

	评分因素
	权重
	分值分配

	投标报价
	0.30
	30分

	商务技术部分
	0.70
	70分

	合计
	1
	100分


具体评审细则如下：

	评分因素
	内容
	分值
	评审标准

	投标报价评审
	投标报价
	30分
	根据各投标人投标报价按照以下规则进行打分。

(1)算术修正报价

若存在算术修正，应按修正后的投标报价进行评标基准价和投标报价得分计算

(2)政策优惠报价--小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位政策

若存在符合条件的小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位给予的报价优惠的情形，用扣除后的投标报价进行评标基准价和投标报价得分计算。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。若同时存在算术修正，应在算术修正后的报价基础上进行优惠报价的扣除。

(3)评标基准价＝满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价；

(4)得分计算：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝(评标基准价/投标报价)×30

	商务技术部分评审
	(1)技术要求
	20分
	所投产品的技术要求完全满足招标文件要求的得20分。

（1）实训室器械设备共90项内容，每项内容0.1分，满分9分；每有一项内容不满足招标文件要求扣0.1分，扣完为止。
（2）实训室仪器设备共22项内容，每项内容0.5分，满分11分；每有一项内容不满足招标文件要求扣0.5分，扣完为止。
注：1）评审中所指项数为技术参数序号大项；2）根据第七章第七、(二)技术规格偏离表进行评审。

	
	(2)交货方案及时间进度计划安排评审
	10分
	第一个档次（10分）：交货方案及时间进度计划安排优于招标文件要求，交货安排具体、切实可行、科学规范、针对性特强，项目管理的进度计划特别详细；
第二个档次（8分）：交货方案及时间进度计划安排完全满足招标文件要求，内容完整、交货安排较合理、切实可行、科学规范、有针对性；项目管理的进度计划完整、较详细；
第三个档次（6分）：交货方案及时间进度计划安排基本满足招标文件要求，交货安排合理、有针对性，项目管理的进度计划简单；
第四个档次（4分）：交货方案及时间进度计划安排合理，但无针对性，无项目管理的进度计划；
第五个档次（2分）：交货方案及时间进度计划安排不合理，内容简单；

第六个档次（0分）：未提供交货方案及时间进度计划安排。

	
	（3）质量保证及保障承诺评审
	10分
	第一个档次（10分）：质量保证及保障承诺内容详细、具体、科学、合理可行，针对性强，能切实解决货物使用时可能发生的问题的；

第二个档次（8分）：质量保证及保障承诺内容详细、具体、合理可行，有针对性，能解决货物使用时可能发生的问题的；

第三个档次（6分）：质量保证及保障承诺内容合理可行，但是不具体、缺乏针对性，基本能解决货物使用时可能发生的问题的；

第四个档次（4分）：质量保证及保障承诺内容基本可行、不具体、缺乏针对性，不能及时解决货物使用时可能发生的问题的；

第五个档次（2分）：质量保证及保障承诺内容粗略、不具体，无针对性，不能解决货物使用时可能发生的问题的；

第六个档次（0分）：无质量保证及保障承诺。

	
	（4）售后服务方案评审
	10分
	第一个档次（10分）：售后服务能力强，售后服务体系完整度高，保障性强，售后服务方案、承诺及保证完善具体，针对性强，有相应的惩罚措施；
第二个档次（8分）：售后服务能力较强，售后服务体系完整度及保障性较好，售后服务方案具体可行，有惩罚措施，部分有针对性；
第三个档次（6分）：售后服务能力较弱，售后服务体系完整度及保障性较好，售后服务方案具体可行，部分有针对性但无惩罚措施；
第四个档次（4分）：售后服务能力弱，售后服务体系完整度及保障性简单，售后服务方案基本可行，部分有针对性；
第五个档次（2分）：售后服务体系不完整、几乎没有保障性，只有简单的售后服务方案；

第六个档次（0分）：未提供售后服务方案。

	
	（5）故障响应时间及应急措施评审
	10分
	第一个档次（10分）：故障响应时间不超过半小时，应急措施全面、可行,设备巡检维护周期、巡检计划内容合理、可行性强的；

第二个档次（8分）：故障响应时间不超过1小时，应急措施合理,设备巡检维护周期、巡检计划内容合理、可行的；
第二个档次（6分）：故障响应时间不超过1小时，应急措施基本合理、可行，设备巡检维护周期、巡检计划内容详细、基本可行的；

第三个档次（3分）：故障响应时间超过1小时，应急措施不合理的，设备巡检维护周期、巡检计划内容粗略的；

第四个档次（0分）：未提供故障响应时间及应急措施的。

	
	（6）培训方案评审
	10分
	第一个档次（10分）：培训方案详细完整，有详细具体的培训大纲、培训计划、培训内容，保障措施明确、具体，能完全满足采购人使用的；

第二个档次（8分）培训方案完整，有具体的培训大纲、培训计划、培训内容，保障措施明确，能满足采购人使用的；

第三个档次（5分）培训方案粗略，有部分的培训大纲、培训计划、培训内容但不具体，有部分保障措施，基本能满足采购人使用的；

第四个档次（3分）：有部分培训方案，培训计划、培训内容不完整，无保障措施，不能满足采购人使用的；

第五个档次（0分）：未提供培训方案的。


(四)得分汇总

1.评委应首先对各投标人投标文件进行评审，写出书面意见并按招标文件规定分值评分，各分档评分中间不得用插入法评分。

2.除投标价格得分外，其余部分由各评委自主评分并签字确认。

3.统分原则：计算评委打分的算术平均值为投标人的该项评分因素的得分，投标报价得分除外(保留小数点后两位)。

4.得分汇总：各项评分因素得分的总和即为投标人最后得分。

5.经评标委员会认定评分畸高、畸低的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

七、推荐

评标委员会按得分汇总计算出各投标人的总得分，评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审总得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，若存在节能环保产品参与投标，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)的规定，优先采购节能环保产品。
若不存在节能环保产品参与投标，按商务技术部分得分由高到低的顺序排列，依次类推。
八、评标报告编写

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
第五章 合同条款及格式
(以下合同内容仅供参考，具体合同内容以签订合同时甲乙双方商定为准)

合同编号：           

政府采购合同

第一部分 合同书

项目名称：迪庆藏族自治州民族中等专业学校康复治疗技术专业治疗设备采购项目
甲方： 迪庆藏族自治州民族中等专业学校  

乙方：                                       

签订地： 迪庆藏族自治州民族中等专业学校  

签订日期：               年       月       日
政府采购货物买卖合同

（试行）
项目名称： 迪庆藏族自治州民族中等专业学校康复治疗技术专业治疗设备采购项目 
合同编号：                             
甲    方： 迪庆藏族自治州民族中等专业学校 
乙    方：                             
签订时间：                             
第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）： 迪庆藏族自治州民族中等专业学校  （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

项目信息

采购项目名称： 迪庆藏族自治州民族中等专业学校康复治疗技术专业治疗设备采购项目 

         采购项目编号： YDCOH20241948 
（2）采购计划编号：                 

（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/张）：
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          

 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否

         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            

 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  

 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否

     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：     金额：     

        国别：         品牌：         规格型号：              

 (否
    （10）是否涉及节能产品：

         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及环境标志产品：

         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    

         (否
          是否涉及绿色产品： 

     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                (强制采购       (优先采购    

     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
(是       (否      (不涉及
合同金额

（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

(全额付款：          

(分期付款： 合同签订后支付合同总价款的30%预付款，到货后支付合同价款的30%，验收合格后支付至合同价款的100%，其中涉及预付款的： 合同签订后支付合同总价款的30%预付款。
(成本补偿：         

(绩效激励：         
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                               

合同验收

验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

         验收主体： 迪庆藏族自治州民族中等专业学校 
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否

是否邀请专家参加验收：(是  (否

是否邀请服务对象参加验收：(是  (否

是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否

是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    (否
验收组织的其他事项：/
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起10日内组织验收） 
（3）履约验收方式：(一次性验收         

                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序： ①货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在10日内组织验收，并依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

②合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。 
（5）履约验收的内容： 所有设备的技术和商务要求的履约情况 

（6）履约验收标准：  符合国家、行业相关标准。 

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：     /          

组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
合同生效

本合同自                             生效。

合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2.合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6.合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证

8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

合同变更、中止与终止
16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款

	第二节

第1.2（6）项
	联合体具体要求
	本项目不接受联合体

	第二节

第1.2（7）项
	其他术语解释
	无

	第二节

第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	验收之日起7个工作日内

	第二节

第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	无

	第二节

第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	无

	第二节

第6.1款
	履行合同义务的顺序
	同时履行

	第二节

第7.1款
	包装特殊要求
	无

	
	指定现场
	无

	第二节

第7.2款
	运输特殊要求
	无

	第二节

第7.3款
	保险要求
	无

	第二节

第8.2（1）项
	质量保证期
	自验收合格之日起3年。

	第二节

第8.2（3）项
	货物质量缺陷

响应时间
	以投标文件中响应时间为准

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	无

	第二节

第12.2款
	合同价款支付时间
	合同签订后支付合同总价款的30%预付款，到货后支付合同价款的30%，验收合格后支付至合同价款的100%

	第二节

第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	无

	第二节

第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	无

	第二节

第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节

第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节

第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节

第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节

第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节

第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节

第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节

第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：

（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；

（2）向                    人民法院起诉。

	第二节

第23.1款
	其他专用条款
	


第六章 招标内容及要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1.采购标的需实现的功能或者目标：
本次采购为迪庆藏族自治州民族中等专业学校建设，为了满足迪庆藏族自治州民族中等专业学校康复治疗技术专业教学需求，现需购买一批设备。
2.为落实政府采购政策需满足的要求
（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目投标人所投产品为小型或微型企业生产的,应对提交的中小企业声明函的真实性负责,提交的中小企业声明函不真实的,应承担相应的法律责任。

（2）监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017)141号)规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

（4）按照“财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知”财库〔2019〕9号的规定执行。

(二)采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
依据《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、财库〔2019〕38号《财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》等相关法律法规，根据迪庆藏族自治州民族中等专业学校实际需求，编制采购标准，满足迪庆藏族自治州民族中等专业学校使用需求。

(三)采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

一：实训室器械设备
1.运动治疗实训室
	序号
	区域
	名称
	数量
	单位
	规格参数
	功能
	材质

	1
	运动治疗实训室
	PT训练床
	3
	张
	1.长宽高：190×124×48cm（±2cm）

2.床面高度：48cm（±2cm）

3.床面长宽：190X124cm（±2cm）

4.最大承载能力：≥135kg

5.配套枕头一个
	用于PT训练患者床上活动。
	主架为优质型钢，静电喷塑、床面采用高密度泡沫海绵，外包优质PU革

	2
	
	PT训练床（电动升降）
	2
	张
	一、产品组成

1.由床架、机械支撑部件、电动控制装置、脚轮组成

二、正常工作条件

1.环境温度：+5℃～+40 ℃

2.相对湿度：≤80%

3.大气压力：860 hPa～1060 hPa

4.电源：AC220V±22V、50Hz±1Hz

三、主要技术指标和参数

1.外形尺寸（长×宽×高）：2000mm×1200mm×495mm（±20mm）

2.床面高度升降范围：490mm～800mm

3.背板翻转角度调节范围：0°～70°

4.背板尺寸（长×宽）：780mm×1200mm（±20mm）

5.座板尺寸（长×宽）：1180mm×1200mm（±20mm）

6.床板安全工作载荷/N：≥1700

7.升降床架的安全工作载荷/N：≥2200

8.床的质量/kg：≥115

9.输入功率：≥200VA

10.采用电机推杆

11.材质:主架为钢制，表面喷塑，床体主体为高回弹海绵，外包环保人革PU皮

12.配有刹车,升起万向轮后落地稳固

13.配有4只万向轮，使得床体移动方便

14.配有按键手控器1台

15.PT康复训练床所使用的材料可以回收。大部分部件需要是可回收的金属，塑料部分是由ABS或聚氨酯制成，电子部分应作为电子器材处理。
	用于PT训练患床上活动。
	主架为优质型钢，静电喷塑、床面采用高密度泡沫海绵，外包优质PU革

	3
	
	PT凳
	15
	把
	规格：60*60*(43-56)cm，铝钢结合，带液压油缸，360°旋转。凳面上升载荷≤15kg,凳面下降载荷≥25kg
	治疗师对患者进行手法治疗时的可移动式坐具
	不锈钢、塑料、泡沫海绵、优质PU革

	4
	
	直立床
	1
	张
	1.床面尺寸（长×宽）1800×660mm（±50mm）

2.桌板尺寸（长×宽×总宽）760×270×470mm（±50mm）

3.外形尺寸（长×宽×高）1900×750×790mm（±50mm）

4.脚板460×300mm（±50mm）

5.带宽100mm（±50mm）

6.床面最低高度510mm（±50mm）

7.安全工作载荷：≥170kg

8.床面可调节角度范围：0～85°

产品正常使用条件

1.环境温度：+5℃～+40℃

2.相对湿度：20%～80%（非冷凝）

3.大气压：70～106kPa

4.电源频率：50Hz±1Hz，电压：AC220V±10%

电动直立床配置：

1.由脚踏板、绑带、扶手板、床面、床升降架、床架、控制器、升降脚轮。
	偏瘫、截瘫及其它重症患者恢复训练时的站立训练。
	主架为优质型钢，静电喷塑、床面采用高密度泡沫海绵，外包优质PU革

	5
	
	站立架（四人）
	2
	台
	1.外形尺寸/cm：144×60×109（±2cm）

2.台面板尺寸/cm：89×60×1.7（±2cm）

3.肘部垫宽度/cm：45（±2cm）

4.肘部垫额定承载质量：≥80kg

5.臀部垫和绑带最大负载质量：≥135kg。
	截瘫、脑瘫等站立功能障碍患者站立训练，也可预防改善骨质疏松、压疮、心肺功能降低等。
	优质型钢、静电喷塑、采用一次性成型发泡膝垫，桌面为木材。

	6
	
	平行杠（配矫正板）
	2
	套
	1.外形尺寸/cm：330×（86～110）×（78～122）（±2cm）

2.台面板尺寸/cm：330×84×6（尺寸±2cm）

3.扶手杆高度调节范围/cm：78～122（±2cm）

4.扶手杆之间调节范围/cm：44～65（±2cm）

5.扶手杆直径/cm：￠3.8（±2cm）

6.杠杆静载荷：≥135kg

7.矫正板坡度：≥15°。
	借助上肢帮助进行步态训练，矫正行走中的足外翻、髋外展，增加行走的稳定性。适合于骨关节、神经系统疾病患者及老年人的步态训练。练习中杠的高度和宽度可根据每个患者情况进行调节。
	不锈钢、型钢静电喷塑、实木、复合板、地毯

	7
	
	矫正镜
	3
	块
	1.规格：120*200cm（±2cm）

2.镜面玻璃厚度：≥0.5cm

3.超白高清，上墙固定安装

4.用途：用于各种姿势矫正训练
	各种姿势矫正训练
	/

	8
	
	训练滑梯
	1
	台
	1.二阶梯与平台：100×91×54cm（±2cm）
2.斜台：235×91×54cm（±2cm）
3.滑梯最大承载：≥80kg
4.滑板最大承载：≥50kg
	感知/心理训练、平衡功能训练
	实木材，防滑地毯

	9
	
	训练用阶梯（双向）
	2
	架
	1.外形尺寸/cm：340×82×132～166（±2cm）

2.相邻阶梯高度分别为/cm：10、12

3.扶手杠调节范围/cm：0～34

4.扶手间距/cm：72（±2cm）

5.扶手杠侧向额定载荷：≥70kg

6.阶梯踏板额定载荷：≥135kg
	用于患者恢复日常上下楼功能
	不锈钢、型钢静电喷塑、实木、复合板、防滑地毯

	10
	
	平衡板
	2
	块
	1.外形尺寸/cm：80×60×10（±2cm）

2.面板摆动角度：-13°～+13°

3.额定载荷：≥135kg，
	偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡、协调训练
	实木材

	11
	
	肋木
	2
	架
	1.外形尺寸/cm：98×52×228（±2cm）

2.肋木杠直径/cm：Ø3.2（±0.2cm）

3.肋木杠间距离/cm：15（±0.2cm）

4.额定载荷：≥135kg
	借助肋木杠进行上下肢体关节活动范围和肌力训练、坐站立训练、平衡训练及躯干的牵伸训练
	优质型钢、静电喷塑、油漆

	12
	
	系列哑铃(含不锈钢架)
	2
	套
	1.规格：120×80×60cm（±2cm）
18个哑铃从0.5KG（单只重量）一副，1KG、1.5KG、2KG、2.5KG（单只重量）各两副质量：≥37kg
	进行肌力和医疗体操训练训练方法：在训练前可选择较适宜的哑铃，然后用单手或双手抓握住。在利用哑铃配合音乐下可以做一些简单的医疗体操。
	型钢，哑铃表面为塑胶，哑铃为钢件，表面喷塑

	13
	
	系列沙袋（绑式）
	2
	套
	1.规格：63×62×65cm（±2cm）
共6对，1公斤*2，1.5公斤*2，2公斤*2，3公斤*2，4公斤*2，5公斤*2，
	肌力耐力训练，关节牵引
	/

	14
	
	听力音叉
	4
	套
	音叉6只装包含128HZ,256HZ,512HZ,1024HZ,2048HZ,4096HZ.
	测试听力状况
	/


2.康复评定实训室
	序号
	区域
	名称
	数量
	单位
	规格参数
	功能
	材质

	1
	康复评定实训室
	股四头肌训练椅
	2
	台
	1.尺寸（长宽高）101×113×118cm（±2cm）

2.座位高65cm、座面高度67cm（±2cm）

3.扶手宽度81cm（±2cm）

4.伸缩杆调节范围0～15cm

5.小腿垫调节范围0～47cm

6.助力手柄调节范围0～28cm

7.座位额定负载质量：≥135kg

8.靠背额定负载质量：≥70kg

9.靠背平放时额定负载质：≥70kg

10.配重块每块≥1.5kg（每侧2块共4块）
	膝关节运动受限患者进行股四头肌抗阻肌力主动运动训练，也可进行膝关节牵引。
	优质型钢，静电喷塑、采用高密度泡沫海绵，外包优质PU

	2
	
	髋关节训练器
	2
	台
	1.尺寸（长宽高）148×105×92cm（±2cm）

2.椅座面高50cm，宽55cm（±2cm）

3.下肢支架长度60cm（±2cm）

4.下肢支架展角0°～50°

5.配重块质量×块数，1.5kg×4

6.座位额定载荷≥135kg，靠背垫额定载荷≥70kg。
	髋关节外展、内收肌力训练
	优质型钢，静电喷塑、采用高密度泡沫海绵，外包优质PU革

	3
	
	肘关节牵引训练椅（可调式）
	2
	张
	1.尺寸（长宽高）104×123×120cm（±2cm）
2.坐垫高度调节范围55～66cm，
3.前臂垫调节范围0～18cm，
4.角度调节支架调节角度范围0°～－15°
5.靠背垫角度调节范围90°～100°
6.前臂支架调节角度范围0°～150°
7.升降支架调节范围0～15.配重块1.8kg,4块，最大载荷≥135kg
	用于持续性肘关节牵引，适用于肘关节屈伸活动障碍患者。牵引的重量及方向、座椅高度、固定部位均可调节。
	型钢静电喷塑、高级PU皮

	4
	
	教学仿真50cm人体运动肌肉模型
	1
	套
	主要功能：
该模型显示人体全身肌肉运动时的肌肉状态。
1.尺寸：为自然尺寸的1/4，高50cm，宽24.5cm，深10cm
	教学展示模型
	进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘

	5
	
	教学仿真病理脊柱模型四分型
	2
	套
	主要功能：
模型由椎间盘由柔软的材料制成，更清楚地表现了脊柱和骨盆的灵活性以及椎间盘的功能。
适用于展示各种病理畸形（脊柱侧凸、脊柱前凸、脊柱后凸）。表现于脊髓和脊柱神经末梢，置于基架上。
	教学展示模型
	PVC材料

	6
	
	教学仿真大脑模型
	2
	套
	主要功能：
该模型由脑矢状切面、大脑半球、小脑和脑干等8个部件组成,并显示大脑半球、间脑、小脑和脑干中脑、脑桥、延髓各个部分，以及脑神经等结构。
1.尺寸：自然大，高13.5cm，宽12.5cm，深16cm
	教学展示模型
	进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘

	7
	
	教学仿真踝关节脚骨骼韧带模型
	2
	套
	主要功能：
模型显示脚部解剖结构，可展示各种脚功能。包含可弯曲的人工韧带。
自然大，有底座。
	教学展示模型
	PVC材料

	8
	
	教学仿真肩关节模型
	2
	套
	主要功能：
模型可展示肩关节外展、内收、前倾、后倾和向内/向外旋转。包含可弯曲的人工韧带。
自然大，有底座。
尺寸：自然大
	教学展示模型
	PVC材料

	9
	
	教学仿真髋关节模型
	2
	套
	主要功能：
模型可展示髋关节前倾、后倾、外展和向内/向外旋转。
尺寸：自然大
	教学展示模型
	PVC材料

	10
	
	教学仿真手指骨骼带韧带模型
	2
	套
	主要功能：
模型显示手部解剖结构，可展示各种手功能。包含可弯曲的人工韧带。
尺寸：自然大
	教学展示模型
	PVC材料

	11
	
	教学仿真头部浅表神经血管模型
	2
	套
	主要功能：
显示头颈部正中矢状切面内、外侧面的局部形态及其血管和神经等结构。
尺寸：自然大
	教学展示模型
	PVC材料

	12
	
	教学仿真膝关节模型
	2
	套
	主要功能：
模型可展示膝关节弯曲、伸展和向内/向外旋转。
尺寸：自然大
	教学展示模型
	PVC材料

	13
	
	教学仿真肘关节模型
	2
	套
	主要功能：
模型可展示肘关节伸展、弯曲和桡骨的旋转。
尺寸：自然大
	教学展示模型
	PVC材料

	14
	
	腕关节旋转器
	1
	台
	1.尺寸（长宽高）62×22×26cm（±2cm）
2.手柄至转动轴距离调节范围0～11cm
3.前臂垫移动距离范围0～7cm

4.最大阻尼980N·cm
	改善腕关节各个方向的活动范围
	型钢静电喷塑、实木

	15
	
	背力计(电子显示)
	1
	只
	尺寸（长宽高）44×36×23cm（±2cm）
	测量腰背部肌肉力量
	塑料

	16
	
	滑轮吊环训练器
	1
	副
	1.外形尺寸/cm：75×9×144～199（±2cm）

2.升降支架调节范围/cm：0～55cm

3.额定载荷≥150N

4.拉手、绳索额定承载：≥300N
	用于肩关节活动范围训练；关节牵引；肌力训练。
	材质：优质型钢、静电喷塑、塑料把手

	17
	
	心肺复苏模拟人
	2
	套
	执行标准：美国心脏学会（AHA）2015国际心肺复苏（CPR）&心血管急救（ECC）指南标准
材料特点：模拟人的脸皮可保用三年，无须更换。面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢摸具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。模拟生命体征：
1）初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。2）按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。3）抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。
可进行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌三种方法打开气道。可进行人工手位胸外按压和人工呼吸。
三种操作方式：可进行CPR训练、模拟考核和实战考核。
1）方式一：CPR训练，在设定的时间范围内，可进行按压和吹气。2）方式二：模拟考核，在设定的时间范围内，根据2015国际心肺复苏标准，按压和吹气30：2的比例，正确按压30次，正确吹气2次，完成5个循环操作。
3）方式三：实战考核，在设定的时间范围内，根据2015年国际心肺复苏标准，按压和吹气30：2的比例，任意（包括正确与错误）按压30次，吹气2次完成5个循环操作。
CPR 电脑显示屏功能：
电脑监测：电脑监测气道开放和按压部位，显示人工呼吸和心外按压的正确次数和错误次数。语音提示：（训练模式）全程中文语音提示，可调节音量。
条形码显示吹气量：正确的吹气量为500/600ml-1000ml。1）吹气量过少时，条形码为黄色。2）吹气量合适时，条形码为绿色。3）吹气量过大时，条形码为红色。条形码显示按压深度，正确的按压深度（5—6cm）。1）按压深度过少时，条形码为黄色。2）按压深度合适时，条形码为绿色。3）按压深度过大时，条形码为红色。可任意设定操作时间。可任意设定操作循环。电源状态：内置锂电池，配套充电器。标准套配置：高级心肺复苏模拟人一具；终端一台；
打印设备一套；豪华手拉推式人体硬塑箱一只；复苏操作垫一条；一次性消毒面膜(50张/盒)一盒；可更换面皮一只；可换肺气袋四个；产品保修卡、产品合格证、使用说明书、急救操作手册一套。
	具有与手机、电脑、平板等电子产品无线连接功能，采用 10.1寸彩色液晶显示屏幕平板电脑，内置专用考核系统，与模拟人无线连接，接收和 处理模拟人操作数据，软件功能：CPR 练习操作、CPR 标准考核、CPR 实战考核、历史成绩查询、系统参数设置等，

考核系统介绍;软件界面分为 4 个区域;A、按压力度、潮气量实时操作展示区，通过波形图记录操作力度与时间 B、按压位置与气道开放指示区，模拟人上半身动画，在相应的按压位置设置有灯光警 示；C、数据统计区，将操作者所有的正确与错误操作数据详细显示在该区域；D、按钮操作区，具有开始、停止、复位、保持、返回、生命体征、设置等功能性按键。

操作统计与打印机功能：

可选择操作结束后打印操作过程。成绩单内容涵盖操作方式，吹气正确、吹气错误次数、吹气错分析（过大、过小、多吹、 少吹、吹气进胃，气道未开放次数）。按压正确、按压错误次数、按压错误分析（过大、过 小、多按、少按、按压回弹、按压频率错误次数）电源：人体和控制器内置高容量锂电池，支持边充边用。模拟除颤仪（AED 训练机）预先设置了 10 种除颤训练模式程序，每个除颤模式都是模拟真 实的 AED 除颤情景，这些 AED 除颤模式符合目前国际最新的 AED 除颤训练标准，遵循国际最新急救指南规定的 10 种 AED 除颤的训练情景。完全符合真实的 AED 除颤机器操作界面，设置有开关键，除颤键。液晶显示正在演示的 AED 除颤训练情景模式。能配合 AED 除颤模拟人演示，智能检测电极片是否贴好。 分体式程序卡设计，方便更换指南。设有暂停播放功能，音量可调节。为满足数学需要播放功能，音量可调节。
	/

	18
	
	关节角度测量器
	4
	套
	1.外形尺寸/cm：35×17×5（±2cm），测量器具共5件。
	测量肘、手指等关节活动范围及脊柱弯曲程度
	铝合金

	19
	
	肌力训练弹力带
	5
	套
	1.规格：5磅，10磅，15磅，20磅
	全身各主要肌肉肌力训练
	橡筋弹力带

	20
	
	肩关节回旋训练器
	1
	台
	1.外形尺寸/cm：72×32×100（±2cm）

2.升降装置调节范围/cm：0～60

3.手柄至转动轴距离调节范围/cm：19～32

4.最大阻尼：980N.cm
	改善肩,肘关节活动范围
	型钢静电喷塑、塑料

	21
	
	肩抬举训练器
	1
	台
	1.外形尺寸/cm：（53～71）×57×（16～75）（±2cm）

2.棍棒/cm：Φ3×100（±2cm）

3.支架角度调节为8档：10°～80°

4.支架高度调节分6档：每档9cm。
	通过将棍棒置放于不同高度训练上肢抬举功能。可在棍棒两端悬挂沙袋，以增加抗阻力。搁架角度可调，放在桌上使用。
	喷塑钢架实木材

	22
	
	上肢推举训练器
	1
	台
	1.外形尺寸/cm：80×49×51～75（±2cm）

2.滑杆倾斜角度可调节范围：28°～50°

3.手柄推拉距离/cm：≥40
	上肢肌力协调活动能力和关节活动度的作业训练
	优质型钢，静电喷塑

	23
	
	橡筋手指练习器
	1
	台
	1.产品尺寸：51*36*47cm（±2cm）

2.搁手垫尺寸51*28cm（±2cm）

3.橡筋框尺寸51*38cm；（±2cm）
4.橡筋拉伸长度/cm：10～15

5.橡筋框额定承载：450N。
	通过训练提高手指的主动屈伸活动能力。
	型钢静电喷塑、高级PU皮

	24
	
	手平衡协调训练器
	1
	台
	1.规格：32×30×8cm（±2cm）
	手眼协调能力训练
	实木材

	25
	
	体操棒与抛接球（立式）
	1
	套
	1.规格：41×41×128cm（±2cm）
2.体操棒￠2.5×120cm（±2cm），数量5个

3.抛接球￠25cm（±2cm）。数量3个
	通过带棒做操作与抛 接球，改善上肢活动范围，提高肢体协调控制及平衡能力
	实木材

	26
	
	上肢协调功能训练器
	1
	台
	1.规格：33×24×36cm（±2cm）

2.质量：≥1.5kg
3.用途：训练上肢稳定性、协调性提高上肢的活动能力
训练方法：用手指握住一个或多个可以活动的不同形状的小饰物，沿轨道进行运动。
	训练上肢稳定性、协调性提高上肢的活动能力
	实木材

	27
	
	分指板
	20
	只
	1.规格：大22×22×3cm；中20×20×3cm；小19×19×3cm；大、中、小任选
2.质量：≥0.4kg
	用途：防止和矫正手指痉挛畸形及屈肌痉挛
	实木材

	28
	
	PT床专用小枕头
	1
	只
	规格:30*20*8cm（±1cm）
	/
	优质PU革、海绵

	29
	
	阶梯
	1
	套
	1.外形尺寸/cm：60×33×40（±2cm）

2.相邻台阶距离/cm：10

3.阶梯踏板额定载荷：≥135kg。
	除可作为不同高度坐具外，也可当简易的训练阶梯用
	复合板

	30
	
	双摇病床
	1
	张
	1.规格尺寸：2080*960*500mm（±2mm）
2.床头尾采用全新优质ABS工程材料一次成型，外形美观大方，强度高、耐腐蚀，耐冲击，方便清洁消毒
3.床体框架采用40mm×80mm×1.5mm钢管, 床面采用厚1.2mm冷轧钢板，由冲孔和模具一次冲压成型，背位、足位、主支撑连接件必须全部采用3mm 厚壁的钢板一次冲压成型制作，支撑臂主轴采用3mm厚壁无缝钢管制作，坚固耐用。采用激光切割、先进的机器人焊接工艺，床体表面采用抗菌环保粉末静电喷涂处理
4.载重：床体可载重≥240kg，背部升降0-70°±5°；腿部升降0-40°±5°
5.床两边配备六档折叠护栏。立柱采用φ19mm不锈钢管制作，内置锁定机构，使用结构稳定，经久耐用，单按键快速定位，防夹手，方便易用
6.摇把：ABS摇手曲柄，隐藏式设计，可折叠，折叠角度可达180°。丝杆具有双向打滑限位功能、到位过载保护功能，配ABS防尘罩，全封闭设计，无灰尘进去
7.餐桌：采用翻板式餐桌，ABS餐桌面，表面光滑，易清洗，耐磨损，耐腐蚀；配气压装置，起到缓冲作用，防止餐桌放下时撞击床框太猛烈而造成损伤
8.配备φ125mm静音脚轮4个，刹车稳定灵活，防水、防异物卷入
9.配有4个输液插孔，2个引流挂钩。配不锈钢输液杆1个，鞋架1个
10.床垫材质为天然棕丝+高密度海绵，总厚度80mm，由5cm厚度高密度海绵+3cm厚度天然椰棕组成，外套为防滑牛津布，带透气孔，弹性好，防渗透，擦拭容易、透气、深军绿色，拉链式设计
	长期卧床患者的护理用床
	ABS塑料

	31
	
	治疗车
	5
	套
	不锈钢，长度640mm,宽度450mm，高800+80mm，静音豪华脚轮，两轮带刹车，独立刹车
	器械推车
	不锈钢

	32
	
	叩诊锤
	10
	只
	规格：15.8×4.8×1.3cm（±2mm）
	供测量人体跟腱；膝；肘等关节神经反射程度之用．供诊断脑部疾病时作敲击脑部用，亦可用于骨科诊断和测量
	/

	33
	
	肘杖
	1
	只
	1.长度范围：95-117cm（±2mm）
2.肘托内侧深度10cm,手柄宽11cm,支脚垫底部直径4cm，
	用途：偏瘫、下肢肌力减退、平衡障碍、下肢关节病变和老年人等病状较轻的下肢功能障碍者辅助行走用具
	/


3.物理因子综合实训室
	序号
	区域
	名称
	数量
	单位
	规格参数
	功能
	材质

	1
	物理因子综合实训室
	PT训练床（电动升降可折叠）
	4
	张
	适用范围：用于对脑中风、脑外伤、人体肌肉系统及神经系统损伤的患者进行肢体运动康复训练。产品尺寸：190*123*(50-80)cm；床体升降方式：双电机推动式。

基本参数：

1.外形尺寸：190*123*(50-80)cm（±2cm）

2.电源电压：AC220V，50Hz

3.额定输入功率﹤200 VA

4.床体升降调节：高度由50cm可调至80cm

5.采用电机推杆，配有二键手控器1台

6.配有4只万向轮，使得床体移动方便

7.配有刹车，升起万向轮后落地稳固
	用于PT训练患床上活动，软瘫期的坐位训练。
	主架为钢制，表面喷塑，床体主体为高回弹海绵，外包环保人革PU皮

	2
	
	PT凳
	15
	张
	尺寸（长宽高）60×43×42～53cm（±2cm），
铝钢结合，带液压油缸，360°旋转。
凳面上升载荷≤15kg,凳面下降载荷≥25kg
	治疗师对患者进行手法治疗时的可移动式坐具
	不锈钢、塑料、泡沫海绵、优质PU革

	3
	
	推拿床
	5
	张
	尺寸（长宽高）190*60*60cm（±2cm）
	治疗师对患者进行各种手法牵伸治疗时，用于固定患者不同部位，防止其跟随性动作
	主架为优质型钢，静电喷塑、床面采用高密度泡沫海绵，外包优质PU革

	4
	
	多功能按摩床
	5
	张
	1.尺寸（长宽高）：200*62*70cm（±2cm）

2.最大承载能力≥135kg
	治疗师对患者进行各种手法牵伸治疗时，用于固定患者不同部位，防止其跟随性动作
	主架为优质型钢，静电喷塑、床面采用高密度泡沫海绵，外包优质PU革

	5
	
	中药熏蒸治疗器
	1
	台
	技术参数：
1.电源电压：220V±22V
2.电源频率：50Hz±1 Hz
3.环境温度：5℃～40℃
4.大气压力：70.0KPa～106.0KPa
5.相对湿度：≤80%
6.输入功率：1500VA
7.治疗温度：30-45℃
8.治疗时间：1-60min
9.最大承载：≥135kg
10.尺寸（长宽高）：2000×800×1100mm（±20mm）
	自带操作台，简化连接线路降低线路故障概率并节省空间；独立的三温区颈肩熏蒸区；四个部位可选择熏蒸腰臀熏蒸区；三个部位可选择熏蒸下肢熏蒸区；四个部位可选择熏蒸三个温区既可独立使用，也可同时使用；三区独立的温控系统，可设定不同的熏蒸温度，更适合人体各部位的耐受程度。
	/

	6
	
	仪器活动架
	13
	个
	尺寸（长宽高）：52*34*89.5cm（±2cm）
3层、白色钢架+白色版（顶层带护栏）
	放仪器用
	/

	7
	
	手动牵引椅
	1
	台
	采用电动牵引。
电动控制腰椎牵引,点动开关,患者及医生均可控制牵引力的大小,可以通过手动开关实现人为间歇牵引,持续牵引,反复牵引及牵引力量手动补偿
	颈椎牵引
	型钢静电喷塑，PU皮

	8
	
	火罐
	10
	套
	24罐玻璃罐,24真空拔罐器
	中医拔罐使用
	玻璃

	9
	
	脉枕
	1
	个
	尺寸（长宽高）：23*13*5cm（±2cm）
	号脉用
	布艺

	10
	
	艾灸盒
	5
	套
	实木艾灸盒
	通过艾灸起到的作用就是温经散寒，用于治疗寒瘀、寒邪闭阻于境外的疾病
	/

	11
	
	刮痧板
	10
	个
	厚≥5MM
	刮痧用
	/


4.作业治疗实训室
	序号
	区域
	名称
	数量
	单位
	规格参数
	功能
	材质

	1
	作业治疗实训室
	PT训练床
	4
	张
	1.尺寸（长宽高）；190×124×48cm（±2cm）
2.床面高度：≥48cm
3.床面长宽：190X124cm（±2cm）
4.最大承载能力：≥135kg
5.配套枕头一个
	用于PT训练患者床上活动。
	主架为优质型钢，静电喷塑、床面采用高密度泡沫海绵，外包优质PU革

	2
	
	PT凳
	8
	张
	规格：60*60*(43-56)cm（±2cm）
铝钢结合，带液压油缸，360°旋转。凳面上升载荷≤15kg,凳面下降载荷≥25kg
	治疗师对患者进行手法治疗时的可移动式坐具
	不锈钢、塑料、泡沫海绵、优质PU革

	3
	
	OT桌（可调式手摇）
	3
	张
	1.尺寸（长宽高）:120×80×63-87cm（±2cm）
2.桌面高度调节范围；61～81cm
3.手柄转动力矩：10N·m
4.桌面额定载荷：≥50kg
5.桌面尺寸:123×80cm（±2cm）
	作业训练用具。供患者进行上肢的主动训练。
	实木，型钢静电喷塑

	4
	
	手功能组合训练箱
	2
	套
	尺寸（长宽高）:55×40×14㎝（±2cm），配有上螺丝、铁棍插板、木插板等日常生活用具。
	训练患者眼手协调功能，改善手指灵活性，提高手协调性、灵活性。
	实木材、玻璃球等

	5
	
	OT综合训练工作台
	1
	套
	1.产品展开尺寸：185*112*94cm（±2cm）
2.训练台组件：大台面（114x72x2cm)、左右小台面（41.5x36x1.5cm）、前台面（88x36x1.5cm)——台面均可上下调节
立式套圈、木棍插板、几何图形插板、弧形分指板、上肢协调功能器(手指)、上螺丝、上螺母、动物图形插板、模拟工具、卧式套圈共十件。
3.训练器材组合搭配，可进行综合训练。

4.训练结束后各器具可整理、收集在柜中，节约放置空间。
	改善手指对指功能，提高眼手协调功能，训练患者感知能力及大脑对图形的识别能力，并能训练上肢稳定性=协调性，提高上肢日常活动能力。
	主体为木制，环保免漆密度板；部分钢架为不锈钢；装有万向轮（可调）内置四个储物格

	6
	
	作业训练器
	3
	套
	架子50×15×52cm（±2cm），小平板30×30×11cm（±2cm），大平板60×40×11㎝（±2cm），
	改善手指对指功能，提高手的协调性、灵活性。还可用于手的感觉功能训练。
	实木材

	7
	
	木钉板
	3
	套
	外形尺寸/cm（大）：36×29×10（±2cm），棒/cm：Ø2.5×10（20根）
外形尺寸/cm（中）：22×18×9.5（±2cm），棒/cm：Ø1.8×9（20根）
外形尺寸/cm（小）：18×14×8.5（±2cm），棒/cm：Ø1.3×8（20根）
材质：实木材
	作业治疗用具，将木棒准确插到位，训练患者的眼-手协调功能
	实木材

	8
	
	电子捏力计
	2
	只
	用于测试指力大小，评估指力康复程度。可以记录100次测试结果。具有查询功能。仪器规格及性能 
1.高精度传感器；2.液晶显示；3.测量范围：0～99磅；3.精度：1％；4.可记录100组数据；5.按钮：开/关机、上翻、下翻、清零；6.低压显示/过载显示；7.手动/自动关机；8.使用温度：0～40°C。  
	用于指力康复评估
	塑料

	9
	
	握力计(电子显示)
	2
	只
	尺寸（长宽高）:24×14×5cm（±2cm）
	测量手指抓握力量
	塑料

	10
	
	楔形垫
	2
	只
	规格：皮制，备注一个装
15°(52×58×15 cm)；20°(52×58×20 cm)；25°(52×58×25cm)；30°(52×58×30 cm)；35°(52×58×35 cm)；40°(52×58×40 cm)
45°(52×58×45 cm)
用途：关节活动，肌肉松弛训练
	/
	/

	11
	
	滚桶
	2
	个
	规格: Φ15×80,Φ20×80,Φ25×80, Φ30×80, Φ40×80
一件装额定载荷100kg。
	偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡、协调训练
	高密度海绵外包优质皮革

	12
	
	手指阶梯
	2
	台
	规格：35×13×45cm
31×14×47cm。阶梯台间2.2cm。台阶数量10层。
	改善手指关节活动范围，训练手指主动运动的灵活性、协调性
	实木

	13
	
	巴氏球75cm
	2
	个
	规格：Φ74cm
用途：用于脑瘫患儿的平衡感觉、反射调节，缓解肌痉挛
	/
	/

	14
	
	(四脚手杖)
	8
	只
	手柄宽2.5～5cm, 支脚垫底部直径≥3.5cm，高度调节最低时，手杖底座中心的垂直空间高度不小于12cm.
	辅助代步用具，恢复日常行走功能
	铝合金

	15
	
	(单脚手杖)
	8
	只
	长度范围72～95cm。
分10档，每当高度调节3cm.支脚垫底部直径：4cm。
用途：偏瘫、下肢肌力减退、平衡障碍、下肢关节病变和老年人等病状较轻的下肢功能障碍者辅助行走用具
	偏瘫、下肢肌力减退、平衡障碍、下肢关节病变和老年人等病状较轻的下肢功能障碍者辅助行走用具
	铝合金

	16
	
	腋拐
	8
	只
	长度范围：112-132
腋托最小长度20cm,腋托基准点宽度4cm,把手长度10cm,把手调节孔数5个，每档调节高度3.5cm。
用途：偏瘫、下肢肌力减退、平衡障碍、下肢关节病变和老年人等病状较轻的下肢功能障碍者辅助行走用具
	用途：偏瘫、下肢肌力减退、平衡障碍、下肢关节病变和老年人等病状较轻的下肢功能障碍者辅助行走用具
	/

	17
	
	框式助行架
	4
	台
	外形尺寸/cm：54×18×80，折叠尺寸/cm：78×57×53，手柄套宽度/cm：2～5
	辅助代步用具，恢复日常行走功能
	铝合金

	18
	
	普通轮椅
	2
	台
	1.碳钢喷粉黑色车架，固定直扶手
2.黑色PVC皮/牛津布座.背垫和护带，340MM直扶手垫
3.不锈钢护板，固定式脚托
4.配8寸铝脚踏板，8寸电镀前叉，8寸灰胎黑框PVC前轮
5.配24寸铝大轮圈，灰色橡胶实心后轮光胎，
6.电镀手扶圈，电镀手刹。
	用于偏瘫及手术后患者代步的护理用具
	钢管喷塑

	19
	
	高靠背轮椅
	2
	台
	1.产品符合《手动轮椅车》国家标准。
2.GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准中型号、代号、类型。
请按以下要求执行:
1.手驱动后轮，高靠背；
2.车架材质采用SPCC高频焊管，双支撑结构，钢管直径22.2mm、壁厚1.2mm，表面喷塑处理，可折叠；
3.轮椅总长117-127cm，总宽66.5cm，总高122cm，折叠后宽度32.5cm，座宽45.5cm，座深46.5cm，座高51cm，背垫高77cm，载重≥100kg；
4.坐垫为加厚海绵软座垫采用软质PU材料,面开U形开口厕孔,配有大容量PVC光面方厕盆,盆托与方厕盆配合顺畅，使用安装方便；背垫为PU材料内衬海绵；
5.靠背角度调节0-90°位置固定可靠，配置弧形软质地头枕；
6.皮革海绵扶手垫，扶手可拆卸；骨科脚带腿托，高强度塑料脚踏板，踏支架长度可调，抬高的角度可与座面达180°，并有重力自锁装置，带防倾轮；
7.驻车装置制动后不高于座面；
8.前轮为高品质8寸PVC实心轮胎；后轮为24寸充气或PU轮胎，轮辐钢质，采用13#-36根辐条；ABS手扶圈。
	用于偏瘫及手术后患者代步的护理用具
	/

	20
	
	颈托
	2
	件
	产品长度48cm
	适用于颈椎病
	半绒布

	21
	
	生活自助具
	2
	套
	包括防洒盘、杯架、圆柄牙刷、筷子、圆柄勺、弯柄勺、圆柄叉、弯柄叉、洗头梳
	用于各种上肢及神经系统功能有障碍的残疾人、老年人等手部握力不足的人群使用的日常实用的餐具
	/

	22
	
	穿衣辅助杆
	1
	件
	直径2.5cm，长61
	适用于：穿脱上衣时，穿鞋时，晾晒衣服时，穿裤时，穿袜时
	泡沫手柄


5.言语治疗实训室

	序号
	区域
	名称
	数量
	单位
	规格参数
	功能
	材质

	1
	言语治疗实训室
	言语训练卡片
	1
	套
	外形尺寸/cm：47×36×15，组成：①儿童点读机1台，②言语训练彩色卡片A、B、C各1盒，共3盒，③动物卡片30张，④蔬菜水果卡片33张，⑤100单词分类卡片20张，⑥100单词未分类卡片20张，⑦失语检查图43张，⑧手绢1块，⑨木梳1把，⑩镜子1面，⑾A4文件夹5个（分别放置4～8个）训练卡
	帮助患者提高语言理解、表达、发音和沟通交流能力，促进言语功能的恢复和发展。
	/

	2
	
	医用小冰柜
	1
	台
	尺寸（长宽高）：52*48*82cm, 80L
	药品阴凉冷藏柜
	/

	3
	
	试管
	1
	套
	尺寸：10mm*75mm（±2mm）
	化学实验室用品器材
	玻璃

	4
	
	压舌板
	1
	包
	规格:150mm(长) x 19mm(宽) x1.8mm(厚)（±2mm）
	口腔检查用
	/

	5
	
	吸舌器
	1
	个
	尺寸：12*3cm（±2cm）
	用于舌肌训练
	软硅胶

	6
	
	几何图形插板（木质图形插板）
	2
	块
	1.规格：44×33×3cm（±2cm）
2.质量：≥2.2kg
	患者感知能力及大脑对图形的识别能力
	实木材

	7
	
	仿真水果
	2
	套
	1kg水果随机
	感知/认知功能训练
	橡胶

	8
	
	舌肌套装
	1
	套
	舌肌训练器、按摩刷、牙胶、唇肌训练器、呼吸发音训练哨
	舌肌康复训练
	软硅胶

	9
	
	OT桌（可调式手摇）
	6
	张
	1.规格：1400×820×630～860cm（±2cm）

2.桌面高度调节范围63～86cm
3.手柄转动力矩10N•m
4.桌面额定载荷≥50kg
5.桌面尺寸122×80cm（±2cm）
6.质量：41.0Kg（±1.0Kg）
	作业训练用具。供患者进行上肢的主动训练。
	桌面为木质、主体为型钢，钢件表面喷塑

	10
	
	PT凳
	6
	张
	规格：60*60*(43-56)cm
铝钢结合，带液压油缸，360°旋转。凳面上升载荷≤15kg,凳面下降载荷≥25kg
	治疗师对患者进行手法治疗时的可移动式坐具
	不锈钢、塑料、泡沫海绵、优质PU革


二、实训室仪器设备

1.运动治疗实训室

	序号
	区域
	名称
	数量
	单位
	规格参数
	功能
	材质

	1
	运动治疗实训室
	肩梯
	2
	架
	1.外形尺寸/cm：51×11×128（±2cm）

2.肩梯升降范围/cm：0～20。
	通过手指沿着阶梯不断上移,逐渐提高肩关节的活动范围,减轻疼痛.适用于各类原因引起的肩关节活动障碍。
	优质型钢、静电喷塑、一次吸塑成型，52个台阶

	2
	
	可调式沙磨板及附件
	2
	套
	参数：外形尺寸/cm：101×81×81（不含附件）,台面尺寸/cm：101×81，沙磨板面积：930×730（mm2），沙磨板角度调节范围：0°～50°，附件：砂磨斗、摇磨具、单手推板、单手磨具，各1只
材质：喷塑钢架，实木料、油漆、塑料
	上肢肌力协调活动能力和关节活动度的作业训练。
	喷塑钢架，实木料、油漆、塑料


2.康复评定实训室

	序号
	区域
	名称
	数量
	单位
	规格参数
	功能
	材质

	1
	康复评定实训室
	多功能关节活动测量表

手功能综合康复训练平台
	1
	套
	1.表盘直径≥6.5cm,表盘旋转角度360°

2.尺寸：120*120*120cm

用途：1.腕关节背屈背伸训练 2.前臂旋转训练 3.手掌抓握训练 4.腕关节尺偏桡偏训练 5.手指对称位训练 6.手指抓握训练 7.手指捏力训练 8.手指屈伸训练 9.拇指力量训练 10.手指伸展训练 11.手指平拉训练 12.手柄提升训练
	测量肘、手指等关节活动范围及脊柱弯曲程度

通过患者主动参与训练，用于改善手部关节活动度、提升肌力与肌耐力，改善手部功能和手眼协调能力，有效提高手部本体感觉，促进手部各肌肉群之间的相互作用。
	型钢静电喷塑，塑料, 复合板


3.物理因子综合实训室

	序号
	区域
	名称
	数量
	单位
	规格参数
	功能
	材质

	1
	物理因子综合实训室
	空气压力波治疗仪
	1
	台
	1.时间调节范围：0-30分钟；压力范围：20-240mmHg(±20mmHg)
2.额定电流：AC250V05A(3A)
3.额定功率：25W，230VAC
4.电源：220VAC-230VAC，50/60HZ
	治疗肢体淋巴水肿、静脉回流不好、驱动血液循环、血液抗凝的仪器,又是中医活血化瘀、按摩原理的典范。无论是对上、下肢体的原发性和继发性淋巴水肿、慢性静脉源性水肿、脂性水肿、混合性水肿的治疗，针对偏瘫、截瘫、瘫痪患者的肢体按摩和康复
	/

	2
	
	超声波治疗仪
	1
	台
	技术参数：
1.便携式机型，3.5寸彩色液晶显示加一键飞梭操作。
2.仪器配有一个手持移动式 1MHz 探头。
3.输入功率：50VA。
4.额定输出功率：5w土20%。
5.绝对最大有效声强：≤3.0W/cm2。
6.波束类型：准直型。
7.波束不均匀系数：≤8.0。
8.十种占空比：10%~100%可调，步进为 10%。
9.治疗时间：≤30 分钟。
10.输出模式：9档脉冲模式和1档连续模式。
11.本产品取得计算机软件著作权。
12.电源参数：电源电压：交流电压 220V；电源频率：50HzHz；输入功率80VA
13.治疗头有效辐射面积：2.0cm2+20%
	Ø 超声换能器将电能转化为机械能，作用于肌体时会产生机械效应、温热效应、理化效应，可对肢体运动障碍、软组织损伤的辅助治疗；
	/

	3
	
	神经肌肉电刺激仪
	1
	台
	1.输出波形：脉冲波形为双向不对称方波（矩形波），调制波为方波。
2.输出频率：治疗选择第Ⅰ档：输出脉冲频率为500Hz调制波频率为0.5Hz～5Hz。治疗选择第Ⅱ档：输出脉冲频率为0.5Hz～5Hz。允差为每档最高频率的±15%。
3.脉冲宽度和调制波脉宽：治疗选择第Ⅰ档：输出脉冲宽度为1ms，调制波脉宽为10ms。允差±30%治疗选择第Ⅱ档：输出脉冲宽度为10ms。允差±30%。
4.输出强度：仪器各路独立输出,在500Ω负载阻抗时,每路输出电流峰值Ip从0mA～100mA连续可调。最大输出值允差±30%。
5.定时时间：定时设置分为5min、10min、15min、20min、25min、30min六档，允许偏差±10%。
6.连续工作时间：仪器连续工作时间不少于4h。
	用途：对完全失神经及部分失神经疾病的治疗
特点：三组独立输出，脉冲波形、频率、输出强度均可调节
	/

	4
	
	直流感应电疗机
	1
	台
	1.直流输出：（负载阻抗500Ω+10%）电流0～50mA，分强、弱二档，连续可调。
2.感应输出：为单向脉冲波，输出幅度0~60V（500Ω），输出电压分强、弱二档，连续可调。
3.定时时间：分10、15、20、25、30、40、50、60min八档，允许偏差±10%
4.使用电源：～220V, 50Hz。额定输入功率：20VA。
5.工作制：连续工作时间4h。
6.使用环境：环境温度为5℃～40℃，相对湿度≤80%。
7.外形尺寸：260mm×200mm×90mm
8.重量：2kg
	直流感应电疗机适用于神经衰弱、急性扭伤、肩周炎、关节炎的辅助治疗。直流输出的电流，可做直流各种疗法和直流电药物离子透入。
	/

	5
	
	痉挛肌治疗仪
	1
	台
	1.属于低频脉冲治疗仪、2.有A、B两路输出?脉冲周期、脉冲宽度、输出强度、B路相对A路的延时时间均可连续调节、3.定时时间将30分钟分为六档任选

1.属于低频脉冲治疗仪2.有A、B两路输出，脉冲周期、脉冲宽度、输出强度、B路相对A路的延时时间均可连续调节、3.定时时间将30分钟分为六档任选
	该治疗仪刺激痉挛肌和对抗肌，使二者收缩，治疗痉挛性瘫痪和开展电刺激、电体操。脑血管意外后遗轻度瘫痪、儿童脑性瘫痪、产后引起的痉挛性瘫痪、多发硬化性瘫痪、脑脊髓外伤引起的痉挛瘫痪等疾病造成的肌张力高的患者，对其缓解症状进行康复治疗。另外，还可以开展电针灸、电体操。
	/

	6
	
	下肢关节康复器
	1
	台
	1.LCD大屏幕液晶屏显示运动角度、时间、速度。2.过载自动反转保护功能。3.膝、踝、髋关节均可运动。4.康复器大腿支架长度可调节范围不小于90mm，小腿支架长度可调节范围不小于100mm。5.康复器的调节范围：  a)大小腿支架之间的夹角（α）运动最大变化范围不小于125°b)脚托板前后翻转角落(β)变化范围应不小于40°，左右移动角度（γ）变化范围应不小于40°。06. 康复器额定载荷为200N,在额定荷载下应能平稳工作不卡滞，往复运行无异常撞击声。07. 康复器整机工作噪音应不大于65dB。08. 康复器腿支架夹角（α）的角速度调范围：最低速不大于1°/s，最高速度不小于2.5°/s，并分档可调（大于6档）。09. 康复器在于200N荷载下可连续工作时间大于2h。10. 康复器设置手动控制件，使病人能自行控制康复器暂停或进行伸展运动（α向180°运动）。11. 康复器开机,按启动键后出现伸展运动，即大小腿支架之间的夹角（α）向180°运动（伸展位置）。12. 康复器输入功率为70VA。13.额定工作电压：220Vac±22V
	1.微电脑控制，技术更先进，功能更完善。
2.关节活动角度，速度调节范围、患肢搁架调节范围大，完全能满足临床使用要求。
3.患肢搁架采用双侧撑杆，运行平稳，患肢固定方式简便、舒适、可靠。
4.具有过负载自动反转的功能，确保病人使用安全。
5.设有定时关机功能，机器工作到了设定时间，可以自动关机，为临床使用的管理提供了方便。
6.宽视角液晶显示，直观、准确，给临床记录及医学研究提供了方便。
7.有四种工作方式可供选择，活动角度可根据临床需要自动增加，自动完成“循序渐进”锻炼的全过程。
	采用铝合金、ABS、优质皮革

	7
	
	紫外线治疗仪
	1
	台
	1.紫外线辐射波主波长：254nm ，其光谱≥85%；
2.紫外线辐射强度：体腔灯管强度（光导抵近照射）≥10mW/cm2，体表灯管强度 ≥10mW/cm2；
3.功率：≤60VA；
4.治疗计时范围：1～999秒（可调）；
5.安全类型：1类B型；
6.熔断器：Fφ5×201A(2只)；
7.使用条件：环境温度：5℃～35℃。相对湿度：≤85%；电源：220V±22V50Hz±1Hz。
8、液晶显示：中文数字同步显示
	紫外线治疗仪适用于治疗脓疱疹、丹毒、甲沟炎、软组织感染、皮肤破损、伤口创面溃疡、蜂窝组织炎、荨麻疹、乳腺炎、淋巴结炎等皮肤创伤及细菌病毒引起的皮肤病，尖锐湿疣等皮肤创伤及细菌病毒感染引起的皮肤病，尖锐湿疣、生殖器疱疹等疾病，紫外线治疗仪照射皮肤患处可以直接杀灭细菌病毒，同时可以激发组织充血，增强白细胞的活动能力，加强组织细胞的新陈代谢，从而抑制细菌的病毒生长，间接地发挥杀菌作用，消炎止痛作用。
	/

	8
	
	特定电磁波治疗器
	1
	台
	电压220V,频率50Hz,辐射板直径mmΦ166
额定功率：300V
	软组织损伤、腐蚀性关节炎、腰肌劳损、等疾病的辅助治疗。
	/

	9
	
	立体动态干扰电疗仪
	1
	台
	1.输出波形
电疗仪输出波形为正弦波。
2.工作频率 
a)中频频率：5000Hz±200Hz；
b)差频频率范围：小于220Hz；
3.输出电流
每组输出电流在500Ω负载电阻下输出电流为0-60mA，允差±10%；
4.综合电流
综合电流是0-105mA范围内可调。
5.不同负载下的电流变化率：
电疗仪的输出电流变化率应不大于10%。
6.调幅度：
电疗仪的调幅度为M=33.9%±5%。
7.调制频率：
电疗仪的调制频率有三种状态，第一种调制频率为0.022Hz±10%，第二种调制频率为0.037Hz±10%，第三种调制频率为0.056Hz±10%。
8.扫频周期：
电疗仪的扫频周期为30S±5S。
9.定时装置
电疗仪定时时间最长时间30min±5%。
10.连续工作时间：
电疗仪的连续工作时间不少于4 h。
	可以促进局部血液循环，止痛，对神经肌肉组织，关节炎，神经痛，扭伤，胃下垂等疾病有辅助治疗的作用。
	/

	10
	
	台式经络导平仪
	1
	台
	1.输出电压：0-2000V
2.治疗频率：0.5-60Hz可调
3.脉宽：0.4-2.2ms连续可调
4.自增功能：100级，每24秒自动增加1级强度
5.治疗部位：头面、肢体、躯干
6.输出通道：4路8通道
7.治疗模式：模拟针灸、导推按摩、水浴疗法
8.浪涌：长浪、短浪
9.额定电流电压：220V±22V 50HZ±1HZ
10.额定功率≤40VA
11.输出强度从0-2000V连续可调
12、输出直流分量小于5V
13.治疗电极脱落自动报警并关闭输出功能。
14.LED数码显示
15.输出波形：可控脉冲方波
16.连续工作时间：治疗仪最大输出时，连续工作时间大于8小时
17.具有超压供电、上电、断电、开关机等各种保护电路，工作安全可靠
18.安全类型：Ⅱ类BF默认治疗时间：30分钟
	中医经络导平治疗仪采用数千伏高压超低频的单向矩形脉冲电流直接输通人体的病灶区及相应的经络配穴点，在体内形成强电流回路，促成人体自由电子形成有秩序的运动，使肌体内病理经络的导通量由不平衡向平衡转化，促进神经传导功能恢复，经络通畅，使疾病好转或痊愈，从而达到治病目的。
	/

	11
	
	经颅磁刺激仪
	1
	台
	1.产品功能配置：重复性经颅磁刺激治疗帽2顶+震动按摩功能
2.外观：本设备结构形式：不可分拆的柜机推车式，8寸大屏触摸屏显示，操作界面美观、直观、易用、耐用。所有功能的调节仅需通过手指触摸动作即可全部完成。输出路数：两路输出。可2人同时使用。       
3.基本参数：
（1）治疗体磁感应强度：I档（低档）：3mT～5mT；Ⅱ档（中档）：6mT～9mT；Ⅲ档（强档）；10mT～18mT
（2）治疗体磁场频率：50Hz±1Hz
（3)治疗体数量及特点：每个经颅磁治疗帽有6个治疗体，头围部分5个治疗体可以横向移动，也可根据头围大小调节治疗帽子的弹力带。
（4）治疗体经颅磁输出强度和频率有专用工具进行检测，治疗体工作状态时有微热感觉。
（5）设备具有开路闭锁功能，使应用更安全。
（6）时间选择：治疗仪具有定时功能，可在1min~60min范围内设定所需时间。
（7）治疗帽的各导线连接部位能承受20N拉力。
（8）振动按摩功能：按摩强度分为4档（1-4）
按摩频率分为5档（1-5）
（9）病种选择：四种治疗模式可供选择；
4.外形尺寸：长：45cm宽：48cm高：101cm。主机：20Kg；
	产品原理:
利用经颅磁(rTMS)产生的交变磁场，在颅内形成恒定的立体叠加的电场作用于脑微循环系统，可在特定部位产生弱电流，促进细胞膜内外物质的交换，激活处于抑制状态的脑细胞，可增加脑血管弹性，改善病灶区血液循环，改善脑细胞的新陈代谢
适用范围:
神经衰弱及脑疲劳综合症,有关缺血性脑血管病,有关脑损伤性疾病失眠、神经衰弱、脑疲劳综合症脑萎缩(老年痴呆)帕金森综合症抑郁症.癫病.脑瘫。
	/

	12
	
	恒温蜡疗仪
	1
	台
	技术参数：
1.温控范围：10-100℃。

2.控温灵敏度：1℃。
3.测温误差：±2℃。
4.仪器工作环境温度5℃-40℃。相对湿度≤80%。
5.温控交流接触器输出：电压220V，最大电流10A。
6.工作电源：交流220V±10%，50Hz±2%。
7.消耗功率：2000W。
8.过温保护器（100℃）。
9.低水位报警装置。
10.蜡疗仪一次溶蜡：40/60公斤，正常工作停机后，保温12小时重新升温至60℃的时间不超过1小时。
11.外形尺寸：800×600×450mm
	自动控温装置，使蜡始终保持58~60℃之间，由于石蜡从固态融化点低，加热后柔软度、附着性、塑形性好，治疗时将蜡膜（饼）通过医用纱布包裹附在皮肤的传导面，蜡充分发挥其保温特性，使局部组织血液循环加快，细胞通透性提高，皮肤营养改善，达到治疗的目的。
	/

	13
	
	电子针疗仪
	5
	台
	1.使用电源：AC220V±22V、50Hz±1Hz；
2.输入功率：＜50VA；
3.脉冲宽度：0.08ms～0.6ms；
4.电针工作频率：2Hz、10Hz、50Hz、100Hz、循环频率；
5.电针脉冲幅度：≤150V（负载250Ω/500Ω）；
6.定时时间：15、30、45分钟；
7.输出波形：双向对称窄方波，脉冲宽度自动变化；
8.有模式1和模式2两种治疗模式可适用于不同应用情况；
9.电针输出通道数：6通道输出，每通道可单独控制；
10.显示方式：LED指示灯；
11.样式：便携台式。
	用低频脉冲电流刺激人体经络穴位，使组织内离子分布状况发生改变，从而调节神经肌肉组织的紧张度，促进周围血液循环，使肌体兴奋或使抑制的偏胜偏衰状态得以调整，趋之平衡达到镇痛止痉、消炎消肿，促进组织再生的临床作用。
	/

	14
	
	特定电磁波治疗器
	5
	台
	产品名：（特定电磁波治疗器）
治疗头直径(内径)：Φ166mm
治疗头直径（外径）：210mm
额定电压：220V（伏特）
频    率：50HZ(赫兹)
输入功率：250VA（伏安）
治疗板表面温度:280-300度
电磁波谱范围：2~25（微米）
治疗板使用寿命：1000小时
加热器使用寿命：2000小时
加热器直径：122mm
螺旋式陶瓷炉盘加热器， 受热更均匀、使用寿命更长
预热时间：8-10分钟
安全类型：I类B型连续运行的普通设备
活动臂升缩范围：300-1350mm 
活动臂伸缩范围：200-800mm
俯仰角：<270度
治疗头转角：360度旋转
计时方式：机械定时（0~60及长通）,每10分钟一档
底座：五脚不锈钢脚架
	软组织损伤、腐蚀性关节炎、腰肌劳损、等疾病的辅助治疗。
	/


4.作业治疗实训室

	序号
	区域
	名称
	数量
	单位
	规格参数
	功能
	材质

	1
	作业治疗实训室
	引导性上肢协调训练器
情景互动康复训练系统
	1
	套
	电源参数：220V、50Hz、4色16灯，颜色识别；
95(cm)×63(cm)×85(cm)微电脑，间隔时间速度可调，液晶显示。速度。时间，音量，模式可调。
一、技术指标参数：
1、产品规格：8700mm*730mm*1900mm。2、电源：AC220V,50Hz, 500VA。3、显示器：50寸电容多点触摸钢化防爆显示屏，功耗低，触控灵敏度高。4、电脑主机：第九代IntelI5高性能台式机CPU，高频8G运行内存，240G高速固态硬盘，2G独立显卡。、NVIDIA 1030独立显卡、无线鼠标键盘，配有2个USB2接口，MDMI高清接口输出。5、台车支架：整体化工业设计台车式结构，360度移动刹车轮。6、传感器：最新Microsoft Kinect2.0技术，适应低光环境的主动式红外摄像头，可对儿童及成人全身25个关节点快速识别，无需设置及安装校准。7、操作系统：Windows10 64 bit。
二、系统技术参数及特点
1、系统界面及游戏均使用Low Poly设计风格，3D动态画面，色彩鲜艳，简洁不失科技感，媲美页游，甚至能达到独立游戏的画面质感，激发患者主动训练的热情。2、无需传统量角器，无需佩带传感器，采用智能关节识别技术，传感器每秒捕捉30次数据，实时跟踪全身关节活动度，可对用户全身25个关节点快速识别，对四肢和躯干关节活动度进行测量、评估，系统自动形成评测报告。3、三种操作方式：无线键盘鼠标操作、触摸屏操作、手势控制操作，方便治疗师临床使用。4、主界面菜单采用呼吸圈功能设计，操作使用一目了然，可以在同一个界面直观地操控每层菜单的项目内容，逻辑清晰，操作便捷，最短操作时间可达到15秒，大大提高了治疗效率。5、采用运动控制及姿势控制理论，运用反射、反应和平衡、姿势等原理构建趋于真实生活场景的3D动态训练游戏，画面精美且易于理解，激发患者主动参与训练，让患者运动控制、训练更加高效、测评及训练依从度高。6、6大评测功能模块：躯干平衡、肩膀协调、单脚站立、功能性举手、从坐到站、上肢活动范围，涵盖全身功能评测，评测报告以X-Y轴象限图表展示，可做前后对比，数据图形化，治疗师可以录入诊断信息，康复状态一目了然，报告可打印输出。7、可以选择是否在训练的同时让患者看到自己的平衡变化、真实图像等反馈项目，有助于患者更好的调节自己的动作，训练过程系统能随机抓拍患者训练照片，还原训练现场，激发患者训练热情，训练结束后系统自动记录并生成数据报告。8、具有坐姿、站姿、步态、感统等多种训练方案；包括单部位训练，综合训练，多人综合训练，包含了上肢、下肢、躯干等各项肌力、ROM、平衡、协调、认知等功能康复训练。9、内置多种应用场景，反应时间、控制时间、反应模式、反应姿势均可以任意设置，健侧与患侧同步协调训练、正手训练、反手训练、交叉训练等多模式；颜色、图形、智力等多种训练游戏。10、提供66种康复训练模块：上肢协调动作（综合训练、肩部推举、水平外旋、斜向外展、斜向内收、水平外展，抱手上举、手臂划船等16种训练模块）、下肢动作训练（髋关节屈曲、髋关节外展、提膝、弓箭步、屈膝、站坐转移、侧跨步等13种训练模块）、躯干动作（躯干前屈、躯干侧屈、手臂外展、躯干转体等14种训练模块）、手眼协调（随机方向、整圆、上下、伸够、8字形、三角形等7种训练模块）、躯体平衡（随机方向、X形、十字形、左右等5种训练模块）、动态平衡（原地踏步、X形、走与跳、原地跑、原地跑与跳等11种训练模块）。11、提供240种动作训练游戏及传统中医八段锦运动训练方式，每个训练游戏都可选择难易程度、组别、时间长短及游戏种类。12、训练报告以柱形图、象限图、数字记录等形式显示详细的统计和详细的历史记录，包括训练项、完成次数、得分情况、时间统计、动作统计、训练详情等，可以查询每次训练项目，以及回溯训练内容，展示训练数据，便于前后纵向对比，治疗师可以录入诊断信息，可为临床科学研究提供相关数据支持，无纸化管理用户信息,所有的评测、训练报告均可以连接打印机打印。13、训练处方可自由编辑储存，随时调用，储存数量无上限，处方训练游戏可以重复选择，交替选择。14、提供2个模拟虚拟环境功能，支持6个人同场竞技游戏训练，游戏模式应用实时抠像技术，使单个训练者或者多达6个训练者均可在屏幕上看到自己，实现单人或多人同时训练，运用趣味性的练习达到康复的目的。15、具有切换肢体的识别有效状态功能，系统可对单个或多个肢体的识别与否进行选择，做健患肢对比训练，康复的针对性及精准性更高，此功能方便肢体残障患者康复使用，亦可用于肢体的强化康复。16、内置动态3D动画及图文帮助系统，指导标准化操作，可激发患者治疗的积极性；系统的计分设置，不断激励患者，更好的完成动作任务，获得加分，沉浸感、趣味性强。17、系统可自由选择切换显示用户训练时四肢动作匹配度的百分比例，提高训练者康复的精准度。18、系统有森林、海洋、天空三种背景主题一键切换显示；数据库支持备份数据库、还原数据库、恢复出厂数据，清理患者信息功能。19、支持中文、英文一键选择切换显示，满足国内临床需求。20、提供系统升级服务。
	作为患者进行上肢灵活性、协调性训练的辅助用具,提高上肢的日常活动能力。
	喷塑钢架，塑料

	2
	
	可调式沙磨板及附件
	2
	套
	1.外形尺寸/cm：101×81×81（±2cm）（不含附件）

2.台面尺寸/cm：101×81（±2cm）
3.沙磨板面积：930×730（mm2）
4.沙磨板角度调节范围：0°～50°
附件：砂磨斗、摇磨具、单手推板、单手磨具，各1只
	上肢肌力协调活动能力和关节活动度的作业训练。
	喷塑钢架，实木料、油漆、塑料

	3
	
	轮式助行架
	2
	台
	1.外形尺寸/cm：54×18×80（±2cm）

2.折叠尺寸/cm：78×57×53（±2cm）
3.手柄套宽度/cm：2～5
	辅助代步用具，恢复日常行走功能
	铝合金


5.言语治疗实训室

	序号
	区域
	名称
	数量
	单位
	规格参数
	功能
	材质

	1
	言语治疗实训室
	吞咽神经肌肉电刺激仪（触摸屏）
	1
	台
	人机互动，实现真正的自主训练，减轻治疗时的劳动强度，提高患者治疗效率。将物理治疗与主动训练相结合，明显优于传统的物理治疗。满足神经性、失神经性状态下的吞咽障碍问题解决，临床不再受限。
治疗模式：
成人治疗模式、儿童治疗模式、手动训练模式和自动训练模式。
机器特色：使用7寸触摸屏，分辨率达到800*480。
配置要求：
1.终端一台
2.I3芯片，四核处理器；内存4G，硬盘500G独立显卡2G
3.14-15寸显示器
4.提供“神经康复功能评定系统”加密狗1个

基本性能：

1. 神经康复评定软件；2. 涵盖神经康复功能评定的各个层面，具备涵盖面广、包括性强的神经康复评定工具；3. 包括二大部分测评工具，神经康复功能评定方面有25种工具性量表；神经康复常见症状群及疾病评定方面有26种工具性量表；4. 操作简便、界成友好；5. 具有资料存贮统计功能；6. 评定方式灵活多样，可根据客户需要，神经康复功能评定软件可安装在台式计算机或便携计算机内，因此可在诊室、康复评定室、康复治疗室、查房时床边携带使用。
	主要用于肌肉的重新训练和对喉部肌肉进行功能性刺激从而实现咽部肌肉正常收缩。该设备主要用于由于非机械原因损伤需要进行手术以及咽部的任何病因引起的吞咽障碍。


	优质塑料

	2
	
	语言评估工具
语言评估及训练系统
	1
	套
	检查用具及图片目录：实物7个，镶嵌板3个，操作性课题用品：小毛巾，小玩具，小球，积木6块，装小球容器1个，三种图形镶嵌板，六种图形镶嵌板，十种拼图
图片册：日常用品6个，动物3个，食物4个，交通工具3个，身体部位6个，动词5个，大小2，颜色4，词句8，大小+颜色+事物8，言语规则6
116×83×104cm，电源参数：220V,50Hz
配置：
1.商用机双核处理器3260，4G内存，500G硬盘
2.22英寸液晶屏显示器一个
3.单色激光打印设备
4.创新声卡、立体声音箱
5.优质话筒一个
6.专用电脑桌一张
7.“语言障碍诊治仪”加密狗一个
	1、对汉语19种语言障碍进行诊断和康复功能2、有筛选19种语言障碍能力的智能诊断题3、实行对各种语言参数的模糊识别计算4、对应于19种语言障碍的个体化康复处方.5、智能测量患者语速，评估被试者的语言流利程度。6、实现治疗师自行设计，录制方言语音等有互动功能的康复平台。语言障碍的专家诊治系统一般包括系统简介、病历管理、诊断筛选、康复训练四大模块
	铝合金、优质塑料


(四)采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：
采购数量：

一：实训室器械设备
1.运动治疗实训室
	序号
	区域
	名称
	数量
	单位
	合计（元）

	1
	运动治疗实训室
	PT训练床
	3
	张
	118800.00

	2
	
	PT训练床（电动升降）
	2
	张
	

	3
	
	PT凳
	15
	把
	

	4
	
	直立床
	1
	张
	

	5
	
	站立架（四人）
	2
	台
	

	6
	
	平行杠（配矫正板）
	2
	套
	

	7
	
	矫正镜
	3
	块
	

	8
	
	训练滑梯
	1
	台
	

	9
	
	训练用阶梯（双向）
	2
	架
	

	10
	
	平衡板
	2
	块
	

	11
	
	肋木
	2
	架
	

	12
	
	系列哑铃(含不锈钢架)
	2
	套
	

	13
	
	系列沙袋（绑式）
	2
	套
	

	14
	
	听力音叉
	4
	套
	


2.康复评定实训室
	序号
	区域
	名称
	数量
	单位
	合计（元）

	1
	康复评定实训室
	股四头肌训练椅
	2
	台
	210078.00

	2
	
	髋关节训练器
	2
	台
	

	3
	
	肘关节牵引训练椅（可调式）
	2
	张
	

	4
	
	教学仿真50cm人体运动肌肉模型
	1
	套
	

	5
	
	教学仿真病理脊柱模型四分型
	2
	套
	

	6
	
	教学仿真大脑模型
	2
	套
	

	7
	
	教学仿真踝关节脚骨骼韧带模型
	2
	套
	

	8
	
	教学仿真肩关节模型
	2
	套
	

	9
	
	教学仿真髋关节模型
	2
	套
	

	10
	
	教学仿真手指骨骼带韧带模型
	2
	套
	

	11
	
	教学仿真头部浅表神经血管模型
	2
	套
	

	12
	
	教学仿真膝关节模型
	2
	套
	

	13
	
	教学仿真肘关节模型
	2
	套
	

	14
	
	腕关节旋转器
	1
	台
	

	15
	
	背力计(电子显示)
	1
	只
	

	16
	
	滑轮吊环训练器
	1
	副
	

	17
	
	心肺复苏模拟人
	2
	套
	

	18
	
	关节角度测量器
	4
	套
	

	19
	
	肌力训练弹力带
	5
	套
	

	20
	
	肩关节回旋训练器
	1
	台
	

	21
	
	肩抬举训练器
	1
	台
	

	22
	
	上肢推举训练器
	1
	台
	

	23
	
	橡筋手指练习器
	1
	台
	

	24
	
	手平衡协调训练器
	1
	台
	

	25
	
	体操棒与抛接球（立式）
	1
	套
	

	26
	
	上肢协调功能训练器
	1
	台
	

	27
	
	分指板
	20
	只
	

	28
	
	PT床专用小枕头
	1
	只
	

	29
	
	阶梯
	1
	套
	

	30
	
	双摇病床
	1
	张
	

	31
	
	治疗车
	5
	套
	

	32
	
	叩诊锤
	10
	只
	

	33
	
	肘杖
	1
	只
	


3.物理因子综合实训室
	序号
	区域
	名称
	数量
	单位
	合计（元）

	1
	物理因子综合实训室
	PT训练床（电动升降可折叠）
	4
	张
	178410.00

	2
	
	PT凳
	15
	张
	

	3
	
	推拿床
	5
	张
	

	4
	
	多功能按摩床
	5
	张
	

	5
	
	中药熏蒸治疗器
	1
	台
	

	6
	
	仪器活动架
	13
	个
	

	7
	
	手动牵引椅
	1
	台
	

	8
	
	火罐
	10
	套
	

	9
	
	脉枕
	1
	个
	

	10
	
	艾灸盒
	5
	套
	

	11
	
	刮痧板
	10
	个
	


4.作业治疗实训室
	序号
	区域
	名称
	数量
	单位
	合计（元）

	1
	作业治疗实训室
	PT训练床
	4
	张
	85000.00

	2
	
	PT凳
	8
	张
	

	3
	
	OT桌（可调式手摇）
	3
	张
	

	4
	
	手功能组合训练箱
	2
	套
	

	5
	
	OT综合训练工作台
	1
	套
	

	6
	
	作业训练器
	3
	套
	

	7
	
	木钉板
	3
	套
	

	8
	
	电子捏力计
	2
	只
	

	9
	
	握力计(电子显示)
	2
	只
	

	10
	
	楔形垫
	2
	只
	

	11
	
	滚桶
	2
	个
	

	12
	
	手指阶梯
	2
	台
	

	13
	
	巴氏球75cm
	2
	个
	

	14
	
	(四脚手杖)
	8
	只
	

	15
	
	(单脚手杖)
	8
	只
	

	16
	
	腋拐
	8
	只
	

	17
	
	框式助行架
	4
	台
	

	18
	
	普通轮椅
	2
	台
	

	19
	
	高靠背轮椅
	2
	台
	

	20
	
	颈托
	2
	件
	

	21
	
	生活自助具
	2
	套
	

	22
	
	穿衣辅助杆
	1
	件
	


5.言语治疗实训室

	序号
	区域
	名称
	数量
	单位
	合计（元）

	1
	言语治疗实训室
	言语训练卡片
	1
	套
	27600.00

	2
	
	医用小冰柜
	1
	台
	

	3
	
	试管
	1
	套
	

	4
	
	压舌板
	1
	包
	

	5
	
	吸舌器
	1
	个
	

	6
	
	几何图形插板（木质图形插板）
	2
	块
	

	7
	
	仿真水果
	2
	套
	

	8
	
	舌肌套装
	1
	套
	

	9
	
	OT桌（可调式手摇）
	6
	张
	

	10
	
	PT凳
	6
	张
	


二、实训室仪器设备

1.运动治疗实训室

	序号
	区域
	名称
	数量
	单位
	合计（元）

	1
	运动治疗实训室
	肩梯
	2
	架
	5560.00

	2
	
	可调式沙磨板及附件
	2
	套
	


2.康复评定实训室

	序号
	区域
	名称
	数量
	单位
	合计（元）

	1
	康复评定实训室
	多功能关节活动测量表、手功能综合康复训练平台
	1
	套
	84500.00


3.物理因子综合实训室

	序号
	区域
	名称
	数量
	单位
	合计（元）

	1
	物理因子综合实训室
	空气压力波治疗仪
	1
	台
	294000.00

	2
	
	超声波治疗仪
	1
	台
	

	3
	
	神经肌肉电刺激仪
	1
	台
	

	4
	
	直流感应电疗机
	1
	台
	

	5
	
	痉挛肌治疗仪
	1
	台
	

	6
	
	下肢关节康复器
	1
	台
	

	7
	
	紫外线治疗仪
	1
	台
	

	8
	
	特定电磁波治疗器
	1
	台
	

	9
	
	立体动态干扰电疗仪
	1
	台
	

	10
	
	台式经络导平仪
	1
	台
	

	11
	
	经颅磁刺激仪
	1
	台
	

	12
	
	恒温蜡疗仪
	1
	台
	

	13
	
	电子针疗仪
	5
	台
	

	14
	
	特定电磁波治疗器
	5
	台
	


4.作业治疗实训室

	序号
	区域
	名称
	数量
	单位
	合计（元）

	1
	作业治疗实训室
	引导性上肢协调训练器情景互动康复训练系统
	1
	套
	176160.00

	2
	
	可调式沙磨板及附件
	2
	套
	

	3
	
	轮式助行架
	2
	台
	


5.言语治疗实训室

	序号
	区域
	名称
	数量
	单位
	合计（元）

	1
	言语治疗实训室
	吞咽神经肌肉电刺激仪（触摸屏）
	1
	台
	260000.00

	2
	
	语言评估工具
语言评估及训练系统
	1
	套
	


交货期：合同签订后30日内完成交货安装及调试。
交货地点：迪庆藏族自治州民族中等专业学校。

(五)采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：
服务标准：采购标的需满足国家、行业相关标准以及采购要求。

质保期：自验收合格之日起3年。
(六)采购标的的验收标准：

（一）快递验收标准

按照《财政部办公厅生态环境部办公厅国家邮政局办公室关于印发<快递包装政府采购需求标准(试行)>的通知》(财办库(2020)123号)执行。

(二)商品包装验收标准

按照《财政部办公厅生态环境部办公厅国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准(试行)>的通知》(财办库〔2020)123号)执行。

(三)产品验收标准

1.货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，货物要求为原制造商制造的未启封全新包装产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，具有生产厂家质量保证书(及合格证明)的产品，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.中标供应商应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

3.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范及招标文件要求、投标文件承诺进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。若出现验收不合格的情况，采购人有权根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由供应商承担。

4.货物交付、安装调试完毕可正常使用后七个工作日内，证明货物、功能以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

(七)采购标的的其他技术、服务等要求：
1.保证所有货物均为全新、原装正品。

2.安装调试：中标供应商负责本项目所有货物的安装、调试直至验收合格。

3.设备出现故障问题，成交供应商必须在2小时内响应，24小时内排除故障，维修到位，保证设备正常运转。

4.供应商需保证提供10年原厂配件供应，维修或配件只收取成本费。
5.提供操作人员培训直至掌握操作技能为止。
6.投标人能提供一定的售后服务能力。

第七章 投标文件格式

资格审查部分封面

迪庆藏族自治州民族中等专业学校康复治疗技术专业治疗设备采购项目
投 标 文 件

资格审查部分

投标人：
           (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：     (电子签名)
日期：      年     月     日

一、具有独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。（提供扫描件)
二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
投标人须提供财务状况报告，内容可为以下两者之一： 

①提供2022年或2023年度经审计的财务报告(包括资产负债表、利润表、现金流量表)，新成立不满1年的投标人提供自成立至今的财务报表；

②提供自响应文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明。

（提供扫描件)
三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
提供2024年1月至今任意3个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明(成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。（提供扫描件)
五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
致：        （采购人）

 （投标人自行承诺及说明，内容自拟）               

投标人：
                                    (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：
             (电子签名)

日期：         年 
 月    日
注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、其他

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供承诺）
2、本项目不接受联合体投标。（提供承诺）
3、招标文件要求及投标人认为需要提交的其他资格证明材料。
迪庆藏族自治州民族中等专业学校康复治疗技术专业治疗设备采购项目
商务技术部分封面

投 标 文 件
商务技术部分

投标人：
           (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：     (电子签名)
日期：      年     月     日

一、开标一览表

项目名称：                                                

招标编号：             

	投标总价(元)
	交货期
	质保期
	投标保证金

	
	
	
	形式
	金额(元)

	小写：
	
	
	
	

	投标总价(大写）：


注：此表中的投标总价即为最终报价，不允许另有折扣说明。

投标人：
           (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：     (电子签名)
日期：      年     月     日

二、投标函

             (采购人名称)：

我方已仔细研究了              (项目名称)招标文件的全部内容，且对招标文件无任何异议，并愿意以“开标一览表”所填写的投标总价，向你方提供招标文件要求的货物。    

1.我方承诺在投标有效期内不修改或撤销投标文件。否则，你方可不予退还我方的投标保证金。

2.本投标的投标有效期为自投标截止之日起90个日历天。
3.我方承诺所提交的投标文件及有关资料是完整的、真实的、准确的和有效的，否则，我方承担由此造成的任何损失及引起的任何后果。

4．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。
（3）我方承诺按合同约定的期限和地点，提供符合招标文件要求的全部的招标货物/服务。

（4）除商务条款偏离表和技术规格偏离表列出的偏差外，我方满足招标文件的全部要求。
5．                （其他补充说明）。
投 标 人：
                         (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：      (电子签名)

地
址：                                           

网
址：                                           
电
话：                                                                                                                                  
传
真：                                           
邮政编码：                                         
日  期：       年    月    日

三、法定代表人(单位负责人)身份证明书

投标人名称：                       
单位性质：                         
地    址：                        
成立时间：       年     月       日
经营期限：                         
姓名：           性别：          年龄：          职务：          
系
                   (投标人名称)的法定代表人(单位负责人)。

特此证明。

附：法定代表人(单位负责人)身份证扫描件。

投标人：
           (电子签章)

                       日  期：     年   月   日
	法定代表人(单位负责人)身份证正面
	法定代表人(单位负责人)身份证反面


四、授权委托书

本人             (姓名)系                      (投标人名称)的法定代表人(单位负责人)，现委托             (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、撤回、修改             （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。

投 标 人：                        (电子签章)

法定代表人(单位负责人)：           (电子签名)

身份证号码：                            
委托代理人：                       
身份证号码：                            
日期：       年    月    日

注：附授权委托代理人身份证扫描件，如由法定代表人亲自签署投标文件并参与相关活动，则不需要办理授权。如由被授权的代理人签署上述文件，则必须按本格式规定填报并提交授权书，否则被授权的代理人将不被认可。
	代理人身份证正面
	代理人身份证反面


五、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真
	

	法定代表人

(单位负责人)
	姓名
	
	电话
	

	投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书(若有)
	类型：                等级：                 证书号：

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	投标人关联企业情况(包括但不限于与投标人法定代表人(单位负责人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位)
	

	备注
	


注：投标人应根据招标文件要求在本表后附相关证明材料，如资质证书(若有)、开户许可证或基本存款账户信息等。

六、投标保证金

投标人提交的投标保证金应采用招标文件中规定的形式，并在此提供相应凭证的扫描件。

七、商务条款偏离表和技术要求偏离表
(一)商务条款偏离表

	序号
	招标文件条款号
	招标文件的商务条款内容
	投标文件的商务条款响应情况
	偏离情况
	说明

	1
	“投标人须知前附表”第1.3.2款
	交货期：合同签订后30日历日内完成供货、安装及调试。
	
	
	

	2
	“投标人须知前附表”第1.3.3款
	质保期：自验收合格之日起3年
	
	
	

	3
	“投标人须知前附表”第1.3.4款
	交货地点：迪庆藏族自治州民族中等专业学校
	
	
	

	4
	“投标人须知前附表”第1.3.4款
	交货方式：现场交货
	
	
	

	5
	“投标人须知前附表”第3.3.1款
	投标有效期为90日历天(从投标截止之日算起)。
	
	
	


(二)技术要求偏离表

	序号
	货物名称
	招标文件

条款号
	招标技术要求
	投标技术

要求
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：投标人除如实填写技术要求偏离表外，“第六章招标内容及要求”中“(三)采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：要求”，投标文件中必须提供相关证明材料（包括投标产品技术白皮书或检验/检测报告或公开发行的产品宣传彩页，不接受投标人自行印刷、打印或者手写的技术支持资料，“第六章招标内容及要求”有证明材料要求的以“招标内容及要求”为准。凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料）。

投标人：
           (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：     (电子签名)
日期：      年     月     日

八、分项报价表
一、实训室器械设备
1.运动治疗实训室

	序号
	区域
	分项名称
	品牌
	型号和规格
	数量
	原产地
	制造商名称
	合价（元）
	备注

	1
	运动治疗实训室
	PT训练床
	
	
	3
	
	
	
	

	2
	
	PT训练床（电动升降）
	
	
	2
	
	
	
	

	3
	
	PT凳
	
	
	15
	
	
	
	

	4
	
	直立床
	
	
	1
	
	
	
	

	5
	
	站立架（四人）
	
	
	2
	
	
	
	

	6
	
	平行杠（配矫正板）
	
	
	2
	
	
	
	

	7
	
	矫正镜
	
	
	3
	
	
	
	

	8
	
	训练滑梯
	
	
	1
	
	
	
	

	9
	
	训练用阶梯（双向）
	
	
	2
	
	
	
	

	10
	
	平衡板
	
	
	2
	
	
	
	

	11
	
	肋木
	
	
	2
	
	
	
	

	12
	
	系列哑铃(含不锈钢架)
	
	
	2
	
	
	
	

	13
	
	系列沙袋（绑式）
	
	
	2
	
	
	
	

	14
	
	听力音叉
	
	
	4
	
	
	
	


2.康复评定实训室

	序号
	区域
	分项名称
	品牌
	型号和规格
	数量
	原产地
	制造商名称
	合价（元）
	备注

	1
	康复评定实训室
	股四头肌训练椅
	
	
	2
	
	
	
	

	2
	
	髋关节训练器
	
	
	2
	
	
	
	

	3
	
	肘关节牵引训练椅（可调式）
	
	
	2
	
	
	
	

	4
	
	教学仿真50cm人体运动肌肉模型
	
	
	1
	
	
	
	

	5
	
	教学仿真病理脊柱模型四分型
	
	
	2
	
	
	
	

	6
	
	教学仿真大脑模型
	
	
	2
	
	
	
	

	7
	
	教学仿真踝关节脚骨骼韧带模型
	
	
	2
	
	
	
	

	8
	
	教学仿真肩关节模型
	
	
	2
	
	
	
	

	9
	
	教学仿真髋关节模型
	
	
	2
	
	
	
	

	10
	
	教学仿真手指骨骼带韧带模型
	
	
	2
	
	
	
	

	11
	
	教学仿真头部浅表神经血管模型
	
	
	2
	
	
	
	

	12
	
	教学仿真膝关节模型
	
	
	2
	
	
	
	

	13
	
	教学仿真肘关节模型
	
	
	2
	
	
	
	

	14
	
	腕关节旋转器
	
	
	1
	
	
	
	

	15
	
	背力计(电子显示)
	
	
	1
	
	
	
	

	16
	
	滑轮吊环训练器
	
	
	1
	
	
	
	

	17
	
	心肺复苏模拟人
	
	
	2
	
	
	
	

	18
	
	关节角度测量器
	
	
	4
	
	
	
	

	19
	
	肌力训练弹力带
	
	
	5
	
	
	
	

	20
	
	肩关节回旋训练器
	
	
	1
	
	
	
	

	21
	
	肩抬举训练器
	
	
	1
	
	
	
	

	22
	
	上肢推举训练器
	
	
	1
	
	
	
	

	23
	
	橡筋手指练习器
	
	
	1
	
	
	
	

	24
	
	手平衡协调训练器
	
	
	1
	
	
	
	

	25
	
	体操棒与抛接球（立式）
	
	
	1
	
	
	
	

	26
	
	上肢协调功能训练器
	
	
	1
	
	
	
	

	27
	
	分指板
	
	
	20
	
	
	
	

	28
	
	PT床专用小枕头
	
	
	1
	
	
	
	

	29
	
	阶梯
	
	
	1
	
	
	
	

	30
	
	双摇病床
	
	
	1
	
	
	
	

	31
	
	治疗车
	
	
	5
	
	
	
	

	32
	
	叩诊锤
	
	
	10
	
	
	
	

	33
	
	肘杖
	
	
	1
	
	
	
	


3.物理因子综合实训室

	序号
	区域
	分项名称
	品牌
	型号和规格
	数量
	原产地
	制造商名称
	合价（元）
	备注

	1
	物理因子综合实训室
	PT训练床（电动升降可折叠）
	
	
	4
	
	
	
	

	2
	
	PT凳
	
	
	15
	
	
	
	

	3
	
	推拿床
	
	
	5
	
	
	
	

	4
	
	多功能按摩床
	
	
	5
	
	
	
	

	5
	
	中药熏蒸治疗器
	
	
	1
	
	
	
	

	6
	
	仪器活动架
	
	
	13
	
	
	
	

	7
	
	手动牵引椅
	
	
	1
	
	
	
	

	8
	
	火罐
	
	
	10
	
	
	
	

	9
	
	脉枕
	
	
	1
	
	
	
	

	10
	
	艾灸盒
	
	
	5
	
	
	
	

	11
	
	刮痧板
	
	
	10
	
	
	
	


4.作业治疗实训室

	序号
	区域
	分项名称
	品牌
	型号和规格
	数量
	原产地
	制造商名称
	合价（元）
	备注

	1
	作业治疗实训室
	PT训练床
	
	
	4
	
	
	
	

	2
	
	PT凳
	
	
	8
	
	
	
	

	3
	
	OT桌（可调式手摇）
	
	
	3
	
	
	
	

	4
	
	手功能组合训练箱
	
	
	2
	
	
	
	

	5
	
	OT综合训练工作台
	
	
	1
	
	
	
	

	6
	
	作业训练器
	
	
	3
	
	
	
	

	7
	
	木钉板
	
	
	3
	
	
	
	

	8
	
	电子捏力计
	
	
	2
	
	
	
	

	9
	
	握力计(电子显示)
	
	
	2
	
	
	
	

	10
	
	楔形垫
	
	
	2
	
	
	
	

	11
	
	滚桶
	
	
	2
	
	
	
	

	12
	
	手指阶梯
	
	
	2
	
	
	
	

	13
	
	巴氏球75cm
	
	
	2
	
	
	
	

	14
	
	(四脚手杖)
	
	
	8
	
	
	
	

	15
	
	(单脚手杖)
	
	
	8
	
	
	
	

	16
	
	腋拐
	
	
	8
	
	
	
	

	17
	
	框式助行架
	
	
	4
	
	
	
	

	18
	
	普通轮椅
	
	
	2
	
	
	
	

	19
	
	高靠背轮椅
	
	
	2
	
	
	
	

	20
	
	颈托
	
	
	2
	
	
	
	

	21
	
	生活自助具
	
	
	2
	
	
	
	

	22
	
	穿衣辅助杆
	
	
	1
	
	
	
	


5.言语治疗实训室

	序号
	区域
	分项名称
	品牌
	型号和规格
	数量
	原产地
	制造商名称
	合价（元）
	备注

	1
	言语治疗实训室
	言语训练卡片
	
	
	1
	
	
	
	

	2
	
	医用小冰柜
	
	
	1
	
	
	
	

	3
	
	试管
	
	
	1
	
	
	
	

	4
	
	压舌板
	
	
	1
	
	
	
	

	5
	
	吸舌器
	
	
	1
	
	
	
	

	6
	
	几何图形插板（木质图形插板）
	
	
	2
	
	
	
	

	7
	
	仿真水果
	
	
	2
	
	
	
	

	8
	
	舌肌套装
	
	
	1
	
	
	
	

	9
	
	OT桌（可调式手摇）
	
	
	6
	
	
	
	

	10
	
	PT凳
	
	
	6
	
	
	
	


二、实训室仪器设备

1.运动治疗实训室

	序号
	区域
	分项名称
	品牌
	型号和规格
	数量
	原产地
	制造商名称
	合价（元）
	备注

	1
	运动治疗实训室
	肩梯
	
	
	2
	
	
	
	

	2
	
	可调式沙磨板及附件
	
	
	2
	
	
	
	


2.康复评定实训室

	序号
	区域
	分项名称
	品牌
	型号和规格
	数量
	原产地
	制造商名称
	合价（元）
	备注

	1
	康复评定实训室
	多功能关节活动测量表、手功能综合康复训练平台
	
	
	1
	
	
	
	


3.物理因子综合实训室

	序号
	区域
	分项名称
	品牌
	型号和规格
	数量
	原产地
	制造商名称
	合价（元）
	备注

	1
	物理因子综合实训室
	空气压力波治疗仪
	
	
	1
	
	
	
	

	2
	
	超声波治疗仪
	
	
	1
	
	
	
	

	3
	
	神经肌肉电刺激仪
	
	
	1
	
	
	
	

	4
	
	直流感应电疗机
	
	
	1
	
	
	
	

	5
	
	痉挛肌治疗仪
	
	
	1
	
	
	
	

	6
	
	下肢关节康复器
	
	
	1
	
	
	
	

	7
	
	紫外线治疗仪
	
	
	1
	
	
	
	

	8
	
	特定电磁波治疗器
	
	
	1
	
	
	
	

	9
	
	立体动态干扰电疗仪
	
	
	1
	
	
	
	

	10
	
	台式经络导平仪
	
	
	1
	
	
	
	

	11
	
	经颅磁刺激仪
	
	
	1
	
	
	
	

	12
	
	恒温蜡疗仪
	
	
	1
	
	
	
	

	13
	
	电子针疗仪
	
	
	5
	
	
	
	

	14
	
	特定电磁波治疗器
	
	
	5
	
	
	
	


4.作业治疗实训室

	序号
	区域
	分项名称
	品牌
	型号和规格
	数量
	原产地
	制造商名称
	合价（元）
	备注

	1
	作业治疗实训室
	引导性上肢协调训练器

情景互动康复训练系统
	
	
	1
	
	
	
	

	2
	
	可调式沙磨板及附件
	
	
	2
	
	
	
	

	3
	
	轮式助行架
	
	
	2
	
	
	
	


5.言语治疗实训室

	序号
	区域
	分项名称
	品牌
	型号和规格
	数量
	原产地
	制造商名称
	合价（元）
	备注

	1
	言语治疗实训室
	吞咽神经肌肉电刺激仪（触摸屏）
	
	
	1
	
	
	
	

	2
	
	语言评估工具
语言评估及训练系统
	
	
	1
	
	
	
	


分项汇总表
	序号
	名称
	区域
	分项价格合计（元）

	1
	实训室器械设备
	1.运动治疗实训室
	

	
	
	2.康复评定实训室
	

	
	
	3.物理因子综合实训室
	

	
	
	4.作业治疗实训室
	

	
	
	5.言语治疗实训室
	

	2
	实训室仪器设备
	1.运动治疗实训室
	

	
	
	2.康复评定实训室
	

	
	
	3.物理因子综合实训室
	

	
	
	4.作业治疗实训室
	

	
	
	5.言语治疗实训室
	

	3
	合计
	


投标人：
           (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：     (电子签名)
日期：      年     月     日

九、类似项目业绩表

	序号
	合同名称
	合同总价
	使用单位名称
	使用单位联系人及联系电话
	签订合同时间
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


注：提供有效的合同或中标（成交）通知书或业主出具的证明材料。
投标人：
           (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：     (电子签名)
日期：      年     月     日

十、交货方案及时间进度计划安排

（格式自拟）
十一、质量保证及保障承诺

（格式自拟）
十二、售后服务方案

（格式自拟）
十三、故障响应时间及应急措施

（格式自拟）
十四、培训方案
（格式自拟）
十五、其他资料
(一)投标人能享受政策优惠的证明材料

(二)招标文件要求提交的其他资料

(三)投标人认为需要提交的其他资料

中小企业声明函(货物)

 本公司（联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库( 2020 )46号)的规定，本公司(联合体)参加       (单位名称) 的    (项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.        (标的名称)，属于      (采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为    (企业名称)，从业人员     人， 营业收入为     万元，资产总额为___ 万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.      （标的名称)， 属于     （采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为       (企业名称)，从业人员     人， 营业收入为      万元， 资产总额为      万元，属于   （中型企业、 小型企业、微型企业)；

......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虛假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日 期:

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

       日  期：

监狱企业证明文件格式
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注：符合条件的监狱企业在参加政府采购活动时，应当按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）提供规定的《监狱企业证明文件》，并对证明文件的真实性负责。
[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.png]


[image: image4.png]


[image: image5.png]


[image: image6.png]


