电极耐压自动测试系统

一、技术参数：

★1、可测量电极间隙：0.4mm～3mm；可应用于电极直径范围：0.5mm～5mm。

★2、通道数≥32个，可同时连接≥32个电极，可实现≥32通道自动耐压测试。

#3、测试电压范围：10～120V，连续可调；误差≤±2.0%。

4、测试电流范围：0.1uA～10.00mA ；误差≤±2.0%读数+5个字。

5、测试电阻范围：1KΩ～10TΩ；误差≤±2%@电阻<10GΩ。

6、支持定时测试、连续测试模式；测试时间设置：1s～9999s，连续可调；到达设定时间自动停止测试。

7、具备植入体及电极支撑固定结构。

8、控制系统：

8.1、彩色液晶触摸显示屏≥7 英寸，中文操作界面，可一键保存和调用参数。

8.2、具备数据存储功能，可存储≥10 万条测试数据，支持按通道、时间、测试编号检索导出。

8.3、接口：具备USB、RS485接口、以太网接口，数据可上传至 PC端/工控系统。
9、工作条件：

9.1、电源：AC 220V±10%；50Hz±2%。

9.2、环境温度范围：0～40℃。

9.3、环境湿度范围：10%～95%。

9.4、海拔高度：≤2000m。

二、主要配置

1、主机：1台。

2、附件：1套。

三、技术资料

1、提供仪器设备的中文安装、操作手册。
2、提供仪器设备的中文维修保养手册。
3、仪器设备符合中国国家标准或通用国际标准。

# 四、售后服务：

1、安装、校准与试运行：对仪器设备的质量、规格、性能、数量进行详细和全面的检查，并出具检验证明，如有缺失，应负责赔偿。
2、负责为用户培训使用仪器的工作人员。培训内容包括仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。培训时间不少于一个工作日。
3、质保期：≥1年。质保期内，供货厂商在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，应在24小时之内给予答复，并派出维修人员在三日内到达用户现场进行维修服务。
4、所投产品应为最大限度满足采购需求且已在市场应用的成熟产品，不得针对采购需求进行不合理的或未经国家有关部门批准的特别加装、改装、改造等，投标人应提供全部所投产品的彩页等技术材料。