32通道梯度信号序列组合输出工装控制系统

一、技术参数:

#1、能够接收梯度信号序列组合输出自动控制软件的指令，满足ISO/TS 10974-2018第16章测试要求。

★2、硬件序列控制通道数量：输入≥32通道、输出≥32通道，可程控切换，可扩展。

#3、硬件触发逻辑组合数量：可2-32通道任意2通道组合编组，程控设置执行。
4、差模共模硬件排列数量：可2-32通道任意通道数排列编组，程控设置执行。
5、硬件输出信号同步方式：电平触发同步。
6、硬件输出信号同步电平：TTL、CMOS。
★7、硬件通道之间同步误差：≤0.5us。

★8、序列控制模式数量：泄露≥8种、整流≥8种、失真≥32种、故障≥100种，程控设置执行。

9、单个序列持续时间：0-3600s连续可调。

10、多个序列间隔时间：0-3600s连续可调。

11、序列执行时间步进：1s。

#12、序列执行时间误差：≤±1us。

13、工作条件：

13.1、电源：AC 220V±10%，50Hz±10%。

13.2、环境温度：0～40℃。

13.3、环境湿度：10%～95%。

13.4、海拔高度：≤2000m。
二、主要配置：

1、控制主机系统：1台。

2、USB通信转换器：1套。

3、注入同轴电缆：32根。

三、技术资料：

1、提供仪器设备的中文安装、操作手册。
2、提供仪器设备的中文维修保养手册。
3、仪器设备符合中国国家标准或通用国际标准。

# 四、售后服务：

1、安装、校准与试运行：对仪器设备的质量、规格、性能、数量进行详细和全面的检查，并出具检验证明，如有缺失，应负责赔偿。
2、负责为用户培训使用仪器的工作人员。培训内容包括仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。培训时间不少于一个工作日。
3、质保期：≥1年。质保期内，供货厂商在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，应在24小时之内给予答复，并派出维修人员在三日内到达用户现场进行维修服务。
4、所投产品应为最大限度满足采购需求且已在市场应用的成熟产品，不得针对采购需求进行不合理的或未经国家有关部门批准的特别加装、改装、改造等，投标人应提供全部所投产品的彩页等技术材料。