32通道梯度信号参数设置软件

一、技术参数:

#1、能够协同控制发生源及功率放大组件配合使用，满足ISO/TS 10974-2018第13和第16章测试要求。

★2、同步触发窗口时间软件设定范围：0-200ms。
3、梯度信号源输出信号同步延时软件设定范围：0-10000000us；调节步长≤1us。

4、梯度信号源波形插入等待时间软件设定范围：0-10000000us；调节步长≤1us。
5、梯度信号源单个序列持续时间软件设定范围：0-3600s连续可调。
6、梯度信号源多个序列间隔时间软件设定范围：0-3600s连续可调。
7、梯度信号源序列执行时间步进软件设定分辨率：≤1s。
8、梯度信号源序列执行时间误差：≤±1us。
★9、通道组织网络电阻软件选通：35Ω、250Ω、500Ω、1000Ω、2000Ω，独立可调。
★10、通道组织网络电容软件选通：50nF、5nF、off，独立可调。

11、工作条件：

11.1、电源：AC 220V±10%，50Hz±10%；

11.2、环境温度范围：0～40℃。

11.3、环境湿度范围：10%～95%。

11.4、海拔高度：≤2000m。 
二、主要配置：

1、控制软件：1套。

三、技术资料：

1、提供仪器设备的中文安装、操作手册。
2、提供仪器设备的中文维修保养手册。
3、仪器设备符合中国国家标准或通用国际标准。

# 四、售后服务

1、安装、校准与试运行：对仪器设备的质量、规格、性能、数量进行详细和全面的检查，并出具检验证明，如有缺失，应负责赔偿。
2、负责为用户培训使用仪器的工作人员。培训内容包括仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。培训时间不少于一个工作日。
3、质保期≥1年。质保期内，供货厂商在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，应在24小时之内给予答复，并派出维修人员在三日内到达用户现场进行维修服务。
4、所投产品应为最大限度满足采购需求且已在市场应用的成熟产品，不得针对采购需求进行不合理的或未经国家有关部门批准的特别加装、改装、改造等，投标人应提供全部所投产品的彩页等技术材料。