26通道梯度信号同步发生源及功率放大组件

一、技术参数:

#1、能够接收梯度信号参数设置软件指令，满足ISO/TS10974-2018第13和第16章测试要求。

★2、信号注入通道数量：≥26通道。
3、梯度注入信号波形：泄露、整流、失真、故障。
#4、最大输出信号幅度：20Vpp±1%；幅度最小调节步长≤0.01Vpp。
#5、梯度注入信号宽度：200±1μs、1000±1μs可调。
6、注入信号电压摆率：≤8V/us。
7、通道信号输出阻抗：50Ω±1%。
8、通道输出信号向序：正向或负向独立可调。

9、输出信号同步模式：循环或触发可调。

★10、通道之间同步误差：≤0.5us。
11、触发信号触发方式：电平触发同步。
12、输出信号同步电平：TTL、CMOS。

13、工作条件：

13.1、电源：AC 220V±10%，50±2Hz。

13.2、环境温度范围：0～40℃。

13.3、湿度范围：10%～95%。

13.4、海拔高度：≤2000m。

二、主要配置：

1、主机：1台。

2、USB通信转换器：1套。

3、注入同轴电缆：32根。

三、技术资料

1、提供仪器设备的中文安装、操作手册。
2、提供仪器设备的中文维修保养手册。
3、仪器设备符合中国国家标准或通用国际标准。

# 四、售后服务

1、安装、校准与试运行：对仪器设备的质量、规格、性能、数量进行详细和全面的检查，并出具检验证明，如有缺失，应负责赔偿。
2、负责为用户培训使用仪器的工作人员。培训内容包括仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。培训时间不少于一个工作日。
3、质保期≥1年。质保期内，供货厂商在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，应在24小时之内给予答复，并派出维修人员在三日内到达用户现场进行维修服务。
4、所投产品应为最大限度满足采购需求且已在市场应用的成熟产品，不得针对采购需求进行不合理的或未经国家有关部门批准的特别加装、改装、改造等，投标人应提供全部所投产品的彩页等技术材料。