压力循环测试工装

一、技术参数：

#1、能完成有源植入式器械GB 16174.1-2024第25章的试验。试验流程可适配标准中规定的试验条件、操作步骤，支持试验过程全程记录。

2、水压箱容积范围：3-4.5L。

3、可实现最高工作压力≥300kPa（表压），在该压力下可稳定停留≥10min，压力保持期间无压力衰减、渗漏等异常；压力波动≤1kPa/min。

4、数字压力表显监测：压力监测量程≥-80kPa～500kPa（表压），支持实时动态检测，检测频率≥10次/秒；检测误差范围≤±0.5%FS，具备压力超限报警功能，报警阈值可自定义设置。

5、水压箱内温度监测：温度检测量程覆盖25℃～100℃，温度实时监测与自动控温，控温精度≤±0.2℃，温度传感器响应时间≤1s。

6、压力变化率：压力上升及下降变化率≥150kPa/min，变化率可连续调节，支持快速升压、降压及压力循环模式切换，切换过程无压力冲击。

7、绝对压强维持性能：可在150kPa±7.5kPa绝对压强条件下，稳定维持≥1h，维持期间压强波动≤±0.5kPa，无泄漏、压强衰减等异常；具备压强自动补偿功能，当压强出现微小波动时，设备可自动调节至设定值。

8、安全泄压配置：设备配备双泄压阀保护系统，包含紧急泄压阀与手动普通泄压阀；紧急泄压阀为超压自动触发式，当系统压力达到800kPa时立即强制泄压；手动普通泄压阀可手动按需泄压。

9、水压箱设置专用馈通孔，可实现压力循环测试过程中水压箱内部样品与外部仪器系统通过馈通孔实现稳定连接通讯。

10、设备需具备试验数据自动记录、存储、导出功能，可导出Excel、PDF等格式，记录内容包括连续压力值、温度值、压力循环次数等关键数据。

11、工作条件：
11.1、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%。

11.2、环境温度范围：0℃～40℃。

11.3、湿度范围：30%～95%。

11.4、海拔高度：≤2000m。

二、主要配置

1、主机1台。

三、技术资料

1、提供仪器设备的中文安装、操作手册。
2、提供仪器设备的中文维修保养手册。
3、仪器设备符合中国国家标准或通用国际标准。

# 四、售后服务

1、安装、校准与试运行：对仪器设备的质量、规格、性能、数量进行详细和全面的检查，并出具检验证明，如有缺失，应负责赔偿。
2、负责为用户培训使用仪器的工作人员。培训内容包括仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。培训时间不少于一个工作日。
3、质保期：≥1年。质保期内，供货厂商在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，应在24小时之内给予答复，并派出维修人员在三日内到达用户现场进行维修服务。
4、所投产品应为最大限度满足采购需求且已在市场应用的成熟产品，不得针对采购需求进行不合理的或未经国家有关部门批准的特别加装、改装、改造等，投标人应提供全部所投产品的彩页等技术材料。