IPG注入测试系统

一、技术参数：

#1、用于对植入式神经刺激器YY 0989.3中27.105.1的电压注入自动测试。

2、端口A：

2.1、所施加的试验信号的频率范围：16.6Hz～80 MHz；信号驻留步距满足YY 0989.3-2023中表104要求。

2.2、可根据YY 0989.3-2023中表105中所示的频率范围和电极导线长度，提供端口A自动加压程序。

2.3、自动程序可按照YY 0989.3-2023中表104的测试点自动输出全部测试点电压信号。

2.4、可通过程序自动在端口A输出≥3种类型的调制。.

2.5、调制1：用于16.6Hz～1kHz的频率范围，试验信号正弦连续波(CW)。

2.6、调制2：用于1kHz～150kHz的频率范围，试验信号为正弦载波，用2Hz正弦波进行幅度调制。

2.7、调制3：用于150kHz～80 MHz频率范围，试验信号为正弦载波，用1kHz正弦波进行幅度调制。

3、端口B和端口C：电压数据采样系统，采样率≥450MHz。

4、工作条件：
4.1、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%。

4.2、环境温度范围：0℃～40℃。

4.3、湿度范围：30%～95%。

4.4、海拔高度：≤2000m。

二、主要配置：

1、主机：1台。

2、附件：线缆1套。

3、夹具1套。

三、技术资料

1、提供仪器设备的中文安装、操作手册。
2、提供仪器设备的中文维修保养手册。
3、仪器设备符合中国国家标准或通用国际标准。

# 四、售后服务

1、安装、校准与试运行：对仪器设备的质量、规格、性能、数量进行详细和全面的检查，并出具检验证明，如有缺失，应负责赔偿。
2、负责为用户培训使用仪器的工作人员其培训内容包括仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。培训时间不少于一个工作日。
3、质保期≥1年。质保期内，供货厂商在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，应在24小时之内给予答复，并派出维修人员在三日内到达用户现场进行维修服务。
4、所投产品应为最大限度满足采购需求且已在市场应用的成熟产品，不得针对采购需求进行不合理的或未经国家有关部门批准的特别加装、改装、改造等，投标人应提供全部所投产品的彩页等技术材料。