有源植入式器械IPG及电极机械应力综合测试系统

一、技术参数：

#1、能完成GB 16174.1-2024中条款23.3、23.4、23.5、23.6、ISO 14708-7的23.8、23.9的试验。

2、参照ISO 14708-7:2019中23.5试验1，具备耳蜗电磁铁定位和释放功能。

#3、可基于GB/T 2423.55, 试验Eha摆锤或基于GB/T 2423.55, 试验 Ehc垂直落锤进行植入体锤击试验。

4、主机：

4.1、拉力模块量程：0.5～10N，拉力分辨率≤0.01N。

4.2、拉力模块误差：≤±0.3%。

4.3、可自动比较拉升长度和拉力，拉力大小和拉升长度先达标准条件试验值自动停止。

4.4、拉升长度精度：≤100μm。

4.5、信号源输出电压（Vpp）：0～10V,频率至少包含99kHz。

5、夹紧装置：

5.1、最大单侧摆角调节范围：0～45°；摇摆频率≥2Hz。

5.2、单次摇摆次数：≥10万次。

6、恒温水浴槽：恒温温度至少包含37℃，温度误差≤±1℃。

7、电极试验槽：槽内参考电极片惰性导电表面面积≥500mm2。

8、漏电流试验仪：可施加≥100 V电压。

9、工作条件：
9.1、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%。

9.2、环境温度范围：0℃～40℃。

9.3、湿度范围：10%～95%。

9.4、海拔高度：≤2000m。
二、主要配置：

1、主机：1台。

2、附件：线缆1套。

3、夹具1套。

三、技术资料

1、提供仪器设备的中文安装、操作手册。
2、提供仪器设备的中文维修保养手册。
3、仪器设备符合中国国家标或通用国际标准。

四、售后服务

1、安装、校准与试运行：对仪器设备的质量、规格、性能、数量进行详细和全面的检查，并出具检验证明，如有缺失，应负责赔偿。
2、负责为用户培训使用仪器的工作人员。培训内容包括仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。培训时间不少于一个工作日。
3、质保期≥1年。质保期内，供货厂商在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，应在24小时之内给予答复，并派出维修人员在三日内到达用户现场进行维修服务。
4、所投产品应为最大限度满足采购需求且已在市场应用的成熟产品，不得针对采购需求进行不合理的或未经国家有关部门批准的特别加装、改装、改造等，投标人应提供全部所投产品的彩页等技术材料。