脑部超声信号测试系统

一、技术参数：

#1、可以用于LIFU、HIFU、DBS、TMS、tDCS等脑部超声信号的声学特性测试。

2、系统可以进行超声功率、声强、频率、声压等测试。

3、超声功率测试机：

#3.1、采用双立柱反射锥形靶的声辐射力原理进行测试。

#3.2、功率测试范围：0～30W；分辨率：≤1mW。

4、移动轴：X、Y、Z轴可手动移动。

5、夹持器：可360°旋转，适配各类换能器。

6、脑部超声接收器支架：L型，横竖方向都有匹配孔。

7、声压测试：

7.1、采用40μm～4mm直径的棒型传感器测量。

7.2、可通过FFT功能的数显装置获取数据。

8、声强测试：可采用1cm2的声体协助测试，具有强吸声体。

9、水处理：内置真空泵，通过真空泵产生的负压析出纯净水中的溶解的气，最大负压≤-95kPa。

10、工作条件：
10.1、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%。

10.2、环境温度范围：0℃～40℃。

10.3、湿度范围：10%～95%。

10.4、海拔高度：≤2000m。

二、主要配置：

1、脑部超声信号测试箱：1台。

2、移动轴：3个。

3、脑部超声换能器箱内夹持器：1个。

4、脑部超声接收器L型支架：1个。

5、超声功率测试机：1台。

6、脑部超声换能器箱外夹持器：1个。

7、40μm～4mm传感器：1套（7根）。

8、放大器：1个。

9、直流耦合电源：1台。

10、FFT功能采集器：1台。

三、技术资料

1、提供仪器设备的中文安装、操作手册。
2、提供仪器设备的中文维修保养手册。
3、仪器设备符合中国国家标准或通用国际标准。

# 四、技术服务

1、安装、校准与试运行：对仪器设备的质量、规格、性能、数量进行详细和全面的检查，并出具检验证明，如有缺失，应负责赔偿。
2、负责为用户培训使用仪器的工作人员。培训内容包括仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。培训时间不少于一个工作日。
3、质保期≥1年。质保期内，供货厂商在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，应在24小时之内给予答复，并派出维修人员在三日内到达用户现场进行维修服务。
4、所投产品应为最大限度满足采购需求且已在市场应用的成熟产品，不得针对采购需求进行不合理的或未经国家有关部门批准的特别加装、改装、改造等，投标人应提供全部所投产品的彩页等技术材料。