超声兼容测试系统

一、技术参数：

1、主机：

★1.1、可实现自动化超声兼容测试循迹扫描。满足GB 16174.1-2024中条款22.1的试验信号输出要求。

1.2、中心频率：3.5±0.175MHz。

#1.3、超声输出占空比至少包含50%和20%。

★1.4、最大超声空间峰值时间平均声强（ISPTA）：≥1500mW/cm2。

1.5、可选手动、自动控制扫描路径。

1.6、扫描行程范围：X 轴0～230mm；Y 轴0～230mm；Z 轴0～150mm，适配不同尺寸有源植入式器械测试。

1.7、扫描定位绝对精度:≤0.1mm。

1.8、控制系统：

1.8.1、彩色液晶触摸显示屏≥7英寸，中文界面，支持一键自动测试。

1.8.2、内置存储模块，可存储≥5 万条测试数据。

1.8.3、具备USB接口，可导出Excel、PDF格式测试结果。

1.8.4、内置自校准和验证程序，支持声强参数一键校准和输出状态确认。
2、配 3.5MHz 超声换能器。

3、工作条件：

3.1、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%。

3.2、环境温度范围：0～40℃.

4.3、环境湿度范围：10%～95%。

4.4、海拔高度：≤2000m。
二、主要配置：

1、主机：1台。

2、超声换能器：1个。

3、附件：1套。

三、技术资料：

1、提供仪器设备的中文安装、操作手册。
2、提供仪器设备的中文维修保养手册。
3、仪器设备符合中国国家标准或通用国际标准。

# 四、技术服务

1、安装、校准与试运行：对仪器设备的质量、规格、性能、数量进行详细和全面的检查，并出具检验证明，如有缺失，应负责赔偿。
2、负责为用户培训使用仪器的工作人员。培训内容包括仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。培训时间不少于一个工作日。
3、质保期≥1年。在保修期内，供货厂商在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，应在24小时之内给予答复，并派出维修人员在三日内到达用户现场进行维修服务。
4、所投产品应为最大限度满足采购需求且已在市场应用的成熟产品，不得针对采购需求进行不合理的或未经国家有关部门批准的特别加装、改装、改造等，投标人应提供全部所投产品的彩页等技术材料。