微波消解仪

- 技术参数:

1、主机：
★1.1、模块化设计，可用于微波消解、微波萃取、蒸发浓缩赶酸、微波氧燃烧、紫外消解、蛋白水解等。
1.2、磁控管≥2个，最大微波输出功率≥2000W， 微波功率调节步长≤1W。输出微波全程为连续波非脉冲微波。 
1.3、冷却系统：

1.3.1、内置空气气道冷却系统，冷却空气经反应管壁气道定向流过，流速≥3级可调。

1.3.2、可设定冷却温度。

1.3.3、冷却至常温所需时间≤15min。

1.4、门：

1.4.1、不锈钢安全门，具备视窗和防腐蚀涂层。

1.4.2、具备互锁装置和磁力密闭功能。
1.5、控制系统：

1.5.1、微处理器控制系统：运行内存≥1G；数据内存≥3 G；液晶触摸显示屏≥10英寸，中文操作界面，可在主机上实时显示温度、功率、时间等参数并显示实时反应曲线。
1.5.2、红外温度传感器从底部测定所有反应管内管的温度，主机显示屏上可同时显示≥40个消解管的温度数据和温度曲线；测量温度范围：20～390℃，误差≤±1℃。

1.5.3、实验结束后可查看每个样品反应过程中任意时间的温度数据。
1.5.4、温度控制模式：具有最高温度、最低温度及平均温度控制模式，任何反应罐达到设定的反应温度，均可实时自动调节微波功率的输出。

1.5.5、工作过程中压力超过设定值，系统自动停止微波工作。

1.5.6、内置温度校正程序及方法，具有≥3点温度验证及温度校正功能。

1.5.7、方法库：内置≥500种EPA、ASTM标准方法，可存储≥600种方法。

1.5.8、智能手机、Ipad,、电脑等可远程监测仪器设备的运行状态，可实时显示所有数据及曲线。

1.5.9、可灯光提示仪器状态以及实验状态，自动音频通知、E-Mail通知消解处理结果。

1.6、主机和转子之间不得有连线，反应转子可360°自由旋转头。
1.7、兼容高通量消解转子（消解管容量≥40位）、高温高压消解转子（≥16位）、超高压转子（≥8位）。

2、消解管：

2.1、消解内管管身重量≤100g，内管管长≤130mm，可直接放到高精度天平上称样；消解管内管体积≥55mL。
#2.2、消解管采用全密闭设计，内管材质：PTFE-TFM，内置可重复使用的压力弹片；压力套管材质：一体式高强度防腐合金材质，最高耐压≥160bar，最高耐温≥330℃。
2.3、消解管外壁冷却气道数量≥10个，流速≥3级可调；可设定冷却温度，冷却至常温所需时间≤15min。

3、高通量消解转子：消解管容量≥40位。
4、工作条件：

4.1、电源：AC 220V±10%，50±2Hz。

4.2、工作环境温度范围：10℃～40℃。

4.3、工作环境湿度范围：10%～80%。

二、主要配置
1、微波消解仪主机：1台。

2、高通量消解转子：1套。
3、反应管（包含PTFE-TFM材质内管等所有附件）：41套。
4、与消解内管配套的45孔电热石墨赶酸系统：1套。
三、技术资料

1、提供仪器设备的中文安装、操作手册。
2、提供仪器设备的中文维修保养手册。
3、仪器设备符合中国国家标准，或通用国际标准。

# 四、售后服务：

1、安装、校准与试运行：对仪器设备的质量、规格、性能、数量进行详细和全面的检查，并出具检验证明，如有缺失，应负责赔偿。
2、负责为用户培训使用仪器的工作人员。培训内容包括仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。培训时间不少于一个工作日。
3、质保期≥1年。在质保期内，供货厂商在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，应在24小时之内给予答复，并派出维修人员在三日内到达用户现场进行维修服务。
4、所投产品应为最大限度满足采购需求且已在市场应用的成熟产品，不得针对采购需求进行不合理的或未经国家有关部门批准的特别加装、改装、改造等，投标人应提供全部所投产品的彩页等技术材料。