全自动血细胞分析仪

- 一、

- 技术参数

- 1、主机：

- 1.	1、报告参数：≥30项。
#1.	2、血液分析仪单机检测速度：CBC+DIFF≥90样本/小时；CBC+DIFF+RET≥80个样本/小时。
1.	3、全自动进样模式样本用血量：≤180μL
1.	4、具备自动追加项目复检功能，可自动追加检测幼稚细胞并定量报告幼稚粒细胞。
1.5	、具有体液测定模式
1.6	、具备全自动网织红细胞计数和对网织红细胞进行成熟度分类功能,并可报告网织红细胞血红蛋白含量。
1.	7、无需单独试剂检测有核红细胞，并能自动对白细胞计数进行校正
1.8	、具有低值白细胞检测功能
1.	
	9、具有检测网织血小板全自动检测功能。

1.10线性范围（静脉血）：
1.10.1、白细胞：0～440×109/L。
1.10.2、红细胞：0～8.6×1012/L。
1.10.3、血小板：0～5000×109/L。
1.11、正确度（静脉血）：
1.11.1、白细胞：≤3.0%。
1.11.2、红细胞：≤2.0 %。
1.11.3、血红蛋白：≤2.0%。
1.11.4、血小板：≤5.0 %

- 2、具备原厂配套双水平体液质控品，质控项目覆盖体液的RBC#、WBC#、MN#/%、PMN#/%,TC-BF#。
3、可提供原厂配套在中国注册的高、中、低值全套质控品，只需一次质控检测，即可监控所有报告参数包括RET等（提供注册证证明）。
4、可提供配套校准品用于校准五分类、网织红细胞及网织红细胞血红蛋白含量等参数。

- 5、

工作条件：
5.1、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%。
5.2、环境温度：常温；环境
湿度：0～70%。

二、主要

- 配置：

- 1、

主机：1台。

2、计算机：1台。

3、软件：1套。

4、空气压缩机：1台。

三、技术资料

1、提供仪器设备的中文安装、操作手册。
2、提供仪器设备的中文维修保养手册。
3、仪器设备须经中国政府批准在中国境内销售，并在中国有关监督管理部门办理注册登记。仪器设备符合中国国家标准或通用国际标准。

# 四、售后服务：

1、安装、校准与试运行：对仪器设备的质量、规格、性能、数量进行详细和全面的检查，并出具检验证明，如有缺失，应负责赔偿。
2、负责为用户培训使用仪器的工作人员。培训内容包括仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。培训时间不少于一个工作日。
3、质保期≥1年。质保期内，供货厂商在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，应在24小时之内给予答复，并派出维修人员在三日内到达用户现场进行维修服务。
4、所投产品应为最大限度满足采购需求且已在市场应用的成熟产品，不得针对采购需求进行不合理的或未经国家有关部门批准的特别加装、改装、改造等，投标人应提供全部所投产品的彩页等技术材料。