激光粒度分析仪

一、技术参数：

★1、全量程采用激光散射/衍射原理，具备单光束平行光路和双镜头双阵列探测器。

2、具备气流保护系统，可有效保护镜头，在测试过程中避免雾滴对镜头的污染。

★3、具备无约束自由拟合技术，粒度分析不受任何函数的限制，可真实反映颗粒的分布状态。（提供宣传彩页或软件截图，并加盖原厂公章）

4、光学系统：

4.1、光路设计：具备会聚光傅立叶变换功能，散射光不受透镜孔径限制。

4.2、主激光源：半导体激光器；波长650nm±5nm；最大功率≥1mw；使用寿命≥50000h。

4.3、具备多重光散射修正技术，可消除单颗粒的重复散射和重复测量。

5、可以对各种气雾剂、喷雾剂等小型喷雾装置进行测试。

6、执行标准：ISO 13320-1:2020；GB/T19077-2016；Q/0100JWN001-2024。

7、进样方式：开放式。

8、检测部分：

★8.1、探测通道≥80个，能同时接收纳米级颗粒前向、侧向和反向的散射光；测量区长度≥60mm。

8.2、最短典型测试时间：≤10s。

8.3、采样频率：≥10KHz数据采集。

8.4、具备双峰分辨（A级）、多峰分辨功能。

★8.5、测试范围：0.1～100μm；准确度误差≤1%（国家标准样品D50值），重复性误差≤1%（国家标准样品D50值）。

9、自动测试平台：

9.1、具备吸入性雾化器电动测试台，可联动测试，测试位置可SOP设置。

9.2、具备位置记忆，一键复位功能。

10、软件功能：

10.1、操作模式：全自动操作模式，SOP自动测量、自动分析、储存数据。

10.2、分析模式：具备自由分布、R-R分布、对数正态分布、按目分级统计模式。

10.3、自定义分析：可自定义输出D1-D100之间的任意特征粒径、大于或小于某一粒径的累计百分比、某一粒径区间的累计百分比等结果。

10.4、测试报告可导出Word、Pdf、Excel、图片（bmp）、文本（txt）等形式的文档。

10.5、具备自由拟合技术，不受任何函数限制，可真实反映颗粒的分布状态。

10.6、具备自检功能。

二、主要配置：

1、激光粒度分析仪主机：1台。

2、激光粒度分析软件：1套。

3、国家粒度标准物质：1套。

三、技术资料

1、提供仪器设备的中文安装、操作手册。
2、提供仪器设备的中文维修保养手册。
3、仪器设备须符合中国国家标准或通用国际标准。

# 四、技术服务

1、安装、校准与试运行：对仪器设备的质量、规格、性能、数量进行详细和全面的检查，并出具检验证明，如有缺失，应负责赔偿。
2、负责为用户培训使用仪器的工作人员。培训内容包括仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。培训时间不少于一个工作日。
3、质保期：≥1年。质保期内，供货厂商在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，应在24小时之内给予答复，并派出维修人员在三日内到达用户现场进行维修服务。
4、所投产品应为最大限度满足采购需求且已在市场应用的成熟产品，不得针对采购需求进行不合理的或未经国家有关部门批准的特别加装、改装、改造等，投标人应提供全部所投产品的彩页等技术材料。