气体发生器

- 一、主要用途：

- 用于LC-MS、ELSD、氮吹仪等的氮气供应。
	二、技术参数：

- 1、采用超细化中空纤维膜分离技术，氮气纯度≥99.9%，氮气流速调节范围：0～35L/min（提供第三方出具的纯度检测报告证明）。
	
	2、内置无油空压机和储气罐
，储气罐容量≥20L。

- 3、出口压力调节范围：0～115psi。
	
	
	4、除水过滤器：

- 4.1、双级除水设计，具备加热除水模块、多微域介孔过滤系统。

- 4.2、多微域介孔过滤系统：活性硅羟基磁性材和附磁性MOF材料做为吸附剂基质，磁性颗粒粒径：20～40μm之间，比表面积≥600㎡/g。

- 4.3、具备排水电磁阀，可将底部蓄水及时排出。
4.4、氮气露点≤-51℃。（提供第三方出具的出具的露点检测报告）。

- 5、内置活性炭滤芯，可去除小分子碳氢化合物,可以有效除压缩空气中的异味。
	6、配备多级过滤系统，最小过滤颗粒物直径 ≤0.01μm，无悬浮液体，无邻苯二甲酸酯，可提供实验室分析级氮气。
	7、控制系统：

- 7.1、PLC程序控制器，彩色液晶触摸显示屏≥4英寸。

- 7.2、可实时监测系统内部压力、氮气输出压力、维护时间等运行参数；出现异常可灯光，触摸屏同时提示报警信息。

- 7.3、具有压力保护装置，当氮气发生器内部压力异常时，系统可自自动保护。
7.4、系统运行时间和空压机累计工作时间可在线显示。

- 7.5、氮气消耗少时，可自动进入经济运行模式。

- 8、具备降噪散热系统，系统噪音水平≤55dB@1m。
	9、底部具承重轮及刹车装置。
10、工作条件：

10.1、电源：AC 220V±10%，50±2Hz，功率≤1500W。
10.2、环境温度范围：5～40℃
。

10.3、环境湿度范围：≤80%，无冷凝。

三、主要配置：

- 1、

氮气发生器：1台。

2、水桶：1个。

四、技术资料

1、提供仪器设备的中文安装、操作手册。
2、提供仪器设备的中文维修保养手册。
3、仪器设备符合中国国家标准或通用国际标准。

# 五、技术服务

1、安装、校准与试运行：对仪器设备的质量、规格、性能、数量进行详细和全面的检查，并出具检验证明，如有缺失，应负责赔偿。
2、负责为用户培训使用仪器的工作人员。培训内容包括仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。培训时间不少于一个工作日。
3、质保期：≥1年。质保期内，供货厂商在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，应在24小时之内给予答复，并派出维修人员在三日内到达用户现场进行维修服务。
4、所投产品应为最大限度满足采购需求且已在市场应用的成熟产品，不得针对采购需求进行不合理的或未经国家有关部门批准的特别加装、改装、改造等，投标人应提供全部所投产品的彩页等技术材料。