通风柜

- 一、技术参数:

- 1、

- 通风柜整体包含可视调节门、水气阀、插座等。

2、外部尺寸（宽度×深度×高度）：≤1200×1300×2350mm。

3、内部尺寸（宽度×深度×高度）：≥900×900×1950mm。

- 4、

- 通风柜主体支撑：全钢材料，厚度≥1.2mm；内腔为抗腐蚀内衬材料，两侧板内部空间可布置公用设备管道、配件等。

- 5、所有金属表面必须喷涂处理，无喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。

- 6、喷涂后的金属表面涂层耐化学性能试验：试验方法SEFA 8M-2020，耐指定的49种化学试剂，漆面结果是等级3的情况不应多于4个。

- 7、所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面；所有钣金部件不得于安装现场焊接加工。

- 8、内部顶板上面装有LED灯。

9、调节门：

9.1、玻璃：安全夹层玻璃，厚度≥4mm。

9.2、调节门拉手：环氧树脂喷涂的金属材料。

9.3、平衡系统：同步带传动结构，可单手操控升、降调节门。

9.4、具备防坠落功能，即同步带突然断裂，调节门会停留在最初位置附近。

10、通风≥2200m³/h、噪音≤65dB（A）。

11、工作条件：

11.1、电源：AC 220V±10%，50±2 Hz。
11.2、工作环境湿度范围：40%～60%。

- 二、主要配置

- 1、主机：1台。

2、通风管道：套。

3、配电线路：1套。

三、技术资料

1、提供仪器设备的中文安装、操作手册。

2、提供仪器设备的维修保养手册。

3、仪器设备符合中国国家标准或通用国际标准。

四、售后服务

1、安装、校准与试运行：对仪器设备的质量、规格、性能、数量进行详细和全面的检查，并出具检验证明，如有缺失，应负责赔偿。

2、为用户培训使用仪器的工作人员。培训内容指的是仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。培训时间不少于一个工作日。

3、质保期：≥1年。质保期内，供货厂商在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，应在2小时之内给予答复，并派出维修人员在24小时内到达用户现场进行维修服务。