高通量在体神经电生理信号采集系统

一、技术参数：

★1、输入端口≥8个，每个端口≥128个通道。
★2、采样率：≥30kHz@单个端口运行；采样率≤20kHz@8个端口同时运行。

3、A/D模数转换位数：≥16位。
#4、信号输入幅值范围：-5.0 mV～+5.0 mV；信号输入频率范围：0.5Hz～7.5kHz。
5、系统输入噪声：≤2.5μVRMS@屏蔽环境模拟信号测试。

6、阻抗测试范围：100Ω～3MΩ；误差：≤10%。
7、具备数字信号输入接口、数字信号输出接口，最高频率≥1kHz。
8、具备模拟信号输入接口、具备模拟信号输出接口；接口电压范围：-10V～+10V，最高频率≥1kHz。
9、正常工作条件下，8个端口同时采集，持续工作时间≥8小时。
10、工作条件：

10.1、电源：AC220V±10%，50±2Hz。

10.2、环境温度范围：0～40℃。

10.3、环境湿度范围：10%～95%。

10.4、海拔高度：≤2000m。

二、主要配置：

1、主机：1台。

2、附件：1套。

三、技术资料

1、提供仪器设备的中文安装、操作手册。
2、提供仪器设备的中文维修保养手册。
3、仪器设备符合中国国家标准或通用国际标准。

四、售后服务：

1、安装、校准与试运行：对仪器设备的质量、规格、性能、数量进行详细和全面的检查，并出具检验证明，如有缺失，应负责赔偿。
2、负责为用户培训使用仪器的工作人员。培训内容包括仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。培训时间不少于一个工作日。
3、质保期≥1年。在质保期内，供货厂商在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，应在24小时之内给予答复，并派出维修人员在三日内到达用户现场进行维修服务。