植入体耐久性测试系统

一、技术参数：

1、独立测试模块：

1.1、温度控制范围：室温+5℃～85℃；分辨率：≤0.1℃；温度波动≤±1℃。

★1.2、具备实时电导率检测与补液平衡功能，检测范围：0～20mS/cm；补液平衡精度≤±5%。

1.3、具备PH值检测与补液平衡功能，检测范围：5～10；平衡精度≤±5%。
1.4、液体循环容积：≥6L。

1.5、水体搅拌转速调节范围：0～150rpm。

1.6、加热功率：≥100W。

1.7、配备信号采集测试接口。

1.8、进液口：纯水、PSB溶液。

1.9、排水口：耐腐蚀PVC管，自动排放。

2、主机：

★2.1、可同步控制≥24个独立测试模块。

2.2、液晶显示屏可实时显示每个测试模块的基本信息，至少包括测试时长、温度、电导率、PH值，并且可单独调整独立模块的控制参数。

2.3、数据存储容量：≥1个月。

3、工作条件：

3.1、电源：AC 220V±10%，50±2Hz。

3.2、环境温度范围：0～40℃。

3.3、湿度范围：10%～95%。

3.4、海拔高度：≤2000m。
二、主要配置：

1、独立测试模块（独立容器+控制盒）：8套。

2、主机：1台。

3、附件：1套。

三、技术资料：

1、提供仪器设备的中文安装、操作手册。
2、提供仪器设备的中文维修保养手册。
3、仪器设备符合中国国家标准或通用国际标准。

# 四、售后服务：

1、安装、校准与试运行：对仪器设备的质量、规格、性能、数量进行详细和全面的检查，并出具检验证明，如有缺失，应负责赔偿。
2、负责为用户培训使用仪器的工作人员。培训内容包括仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。培训时间不少于一个工作日。
3、质保期：≥1年。质保期内，供货厂商在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，应在24小时之内给予答复，并派出维修人员在三日内到达用户现场进行维修服务。
4、所投产品应为最大限度满足采购需求且已在市场应用的成熟产品，不得针对采购需求进行不合理的或未经国家有关部门批准的特别加装、改装、改造等，投标人应提供全部所投产品的彩页等技术材料。