肌电信号模拟仪

一、技术参数：

★1、符合YY、GB、JJG标准，可以产生方波、三角波、正弦波。

2、中文操作界面。

3、方波频率调节范围：0.1Hz～1000Hz；误差：≤1%。

4、三角波调节范围：0.1Hz～1000Hz；误差：≤1%。

5、正弦波调节范围：0.1Hz～1000Hz；误差：≤1%。

6、第一通道幅度调节范围：

6.1、S1+、S1-信号输出端：0.1μV～50μV；误差≤2%。

6.2、S2+、S2-信号输出端：1μV ～500μV；误差≤2%。

7、第二通道幅度范围：

7.1、A+、A-信号输出端：10μV～1000μV ；误差≤2%。

7.2、B+、B-信号输出端：100μV -10000μV；误差≤2%。

8、工作条件:

8.1、电源：AC 220V±10%；50±2Hz；DC：锂电池。

8.2、环境温度范围：0～40℃。

8.3、环境湿度范围：10%～90%。

二、主要配置：

1、主机：1台。

2、附件：1套。

三、技术资料：

1、提供仪器设备的中文安装、操作手册。
2、提供仪器设备的中文维修保养手册。
3、仪器设备符合中国国家标准或通用国际标准。

# 四、售后服务

1、安装、校准与试运行：对仪器设备的质量、规格、性能、数量进行详细和全面的检查，并出具检验证明，如有缺失，应负责赔偿。
2、负责为用户培训使用仪器的工作人员。培训内容包括仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。培训时间不少于一个工作日。
3、质保期：≥1年。质保期内，供货厂商在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，应在24小时之内给予答复，并派出维修人员在三日内到达用户现场进行维修服务。
4、所投产品应为最大限度满足采购需求且已在市场应用的成熟产品，不得针对采购需求进行不合理的或未经国家有关部门批准的特别加装、改装、改造等，投标人应提供全部所投产品的彩页等技术材料。