高频电刀符合性标准测试系统

一、技术参数：

1、内置电压、电流表，无需额外的设备监测电压电流，一键自动完成高频电刀系统中阻抗测量、中性电极接触阻抗的测量。

2、输出波形：正弦波。

3、具备电压电流采样电路，闭环控制，输出电流：200mA。

4、最大测试电压：12Vrms±5%。

5、最大测试阻抗：≥60Ω。

6、测试频率调节范围：200kHz～5.0MHz；调节档位≥5档；误差≤±1%。

7、测试时间调节范围：0.3s～999.9s和连续。

8、间隔时间调节范围：0.0s～999.9s。

★9、电压测量误差：≤±5%。

★10、电流误差：≤±4%。

11、内置标准包括GB 9706.202-2021,IEC60601-2-2:2017。

12、工作条件：
12.1、电源：AC 220V±10%，50±2Hz。

12.2、环境温度范围：10～40℃。

12.3、环境湿度范围：10～90%。

二、主要配置：

1、主机：1台。

2、附件：1套。

三、技术资料：

1、提供仪器设备的中文安装、操作手册。
2、提供仪器设备的中文维修保养手册。
3、仪器设备符合中国国家标准或通用国际标准。

# 三、售后服务

1、安装、校准与试运行：对仪器设备的质量、规格、性能、数量进行详细和全面的检查，并出具检验证明，如有缺失，应负责赔偿。
2、负责为用户培训使用仪器的工作人员。培训内容包括仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。培训时间不少于一个工作日。
3、质保期：≥1年。质保期内，供货厂商在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，应在24小时之内给予答复，并派出维修人员在三日内到达用户现场进行维修服务。
4、所投产品应为最大限度满足采购需求且已在市场应用的成熟产品，不得针对采购需求进行不合理的或未经国家有关部门批准的特别加装、改装、改造等，投标人应提供全部所投产品的彩页等技术材料。