体外微生理模型环境控制系统

一、技术参数：

1、实验对象：兼容器官芯片、多孔培养板、标准培养皿、细胞培养瓶及高内涵成像系统及显微镜。

2、容积：≥0.5L。

3、内胆材质：ABS；外壳材质：ABS。

★4、温度控制范围：30℃-40℃；调节步长：≤0.5℃。

5、二氧化碳控制范围：1%～20%；调节步长：≤0.1%。

6、氧气控制范围：1%～18%；调节步长：≤0.1%。

7、设定气体持续层流流入，在培养腔内形成微正压环境。

#8、加热方式：≥2段式加热，腔体采用石墨烯透明热辐射涂层。

9、加湿方式：采用水槽热蒸发自然加湿法。

10、控制系统：

10.1、半导体温度传感器实时反馈。

10.2、内置高精度质量流量控制器。

10.3、内置气囊，采用气囊缓冲混合技术。

10.4、内置液位监测逻辑，定时提示补水。

11、气源：

11.1、气压输入范围：0.1MPa～0.15MPa。

11.2、气体输入浓度：二氧化碳≥99.999%；氮气≥99.999%（控氧气环境时接入）。

11.3、气体接入：单一集成化气体输入端口

12、外形尺寸：≤400mm×450mm×350mm。

13、工作条件：

13.1、电源：AC220V±10% ，50±2Hz，功率≤500W。

13.2、环境温度范围：18℃～30℃。

13.3．湿度范围：30%～65%。

13.4、海拔高度：≤2000m。

二、技术资料

1、提供仪器设备的中文安装、操作手册。
2、提供仪器设备的中文维修保养手册。
3、仪器设备适合中国国家标准或通用国际标准。

# 三、售后服务：

1、安装、校准与试运行：对仪器设备的质量、规格、性能、数量进行详细和全面的检查，并出具检验证明，如有缺失，应负责赔偿。
2、负责为用户培训使用仪器的工作人员。培训内容包括仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。培训时间不少于一个工作日。
3、质保期：≥1年。质保期内，供货厂商在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，应在24小时之内给予答复，并派出维修人员在三日内到达用户现场进行维修服务。
4、所投产品应为最大限度满足采购需求且已在市场应用的成熟产品，不得针对采购需求进行不合理的或未经国家有关部门批准的特别加装、改装、改造等，投标人应提供全部所投产品的彩页等技术材料。