体外微生理模型智能成像分析系统

一、技术参数：

1、显微镜：

1.1、成像模式：支持明场、荧光成像。

1.2、光学系统：无限远校正的倒置成像系统。

1.3、物镜转换器：电动5位物镜转盘，自动切换物镜。

1.4、物镜：

1.4.1、配置：平场复消色物镜≥4个，至少包括2×、4×、10×、20×物镜各1个。

1.4.2、2×物镜：NA≥0.06；W.D.≥5.8mm。

1.4.3、4×物镜：NA≥0.13；W.D.≥17mm。

1.4.4、10×物镜：NA≥0.30；W.D.≥10mm。

1.4.5、20×物镜：NA≥0.45；W.D.≥6.6mm。

1.5、载物台：

1.5.1、平台尺寸（X×Y）：≥330×250mm。

1.5.2、电动行程：≥120×90mm；速度≥10mm/s。

1.5.3、配合环控装置，可连续不限时对载体（孔板、多种器官芯片、培养瓶、培养皿等）同一位置成像。

1.6、聚光镜：超长工作距离，NA≥0.30，W.D.≥70mm。

1.7、柯勒照明系统：LED冷光源。

★1.8、荧光通道：≥4种不同荧光通道。

2、成像系统：

★2.1、单色CMOS，像素≥700万，峰值QE≥74%。

2.2、制冷功能保障相机核心芯片温度：≤60℃。

2.3、调焦：

2.3.1、对焦模式：手动对焦、精细对焦、快速对焦。

★2.3.2、电动Z轴快速对焦：明场下96孔板自动拍照，单层快速对焦用时≤10min。

2.3.3、可利用键盘进行对焦微调，微调范围可自行设置，最小≤2um/每步。

3、图像采集处理工作站：

3.1、CPU：≥14核，主频≥5GHz；内存≥32G；SSD硬盘≥1T，HDD≥4T；彩色液晶显示器≥23英寸。

3.2、具备自动拍照功能，可实现自动快速对焦、追踪孔内位置。

3.3、具备Z-stack 3D层扫、荧光融合功能。

#3.4、具备类器官识别功能，可生成抑制率曲线。

3.5、具备多视野图像拼接融合功能，可获取无拼接痕迹的大视野图像。

3.6、构建类器官铺板方案，类器官消化效果判别准确率≥90%。

3.7、具备人工交互和类器官标记功能，可对多项参数进行分析和统计。

3.8、配合细胞计数板，可计算细胞浓度。

#3.9、皮肤算法：智能捕捉和计算皮肤模型的斑块大小、斑块的数量、斑块的平均灰度。

#3.10、明场下可自动准确识别脑类器官，识别准确率≥95%，识别速度≥5张图/秒。提供如面积、周长、直径、圆度、EPI等指标。

3.11、图像输出格式：jpge、png、bmp、tiff。

3.12、数值数据输出格式：csv；视频输出格式：mp4。
4、工作条件：
4.1、电源：AC 220V±10%，50±2 Hz。

4.2、环境温度范围：18℃～30℃。

4.3、湿度范围：30%～65%。

二、主要配置：

1、显微镜：1台。

2、成像系统：1套。

3、图像采集处理工作站：1套。

三、技术资料

1、提供仪器设备的中文安装、操作手册。
2、提供仪器设备的中文维修保养手册。
3、仪器设备符合中国国家标准或通用国际标准。

四、售后服务

1、安装、校准与试运行：应对仪器设备的质量、规格、性能、数量进行详细和全面的检查，并出具检验证明，如有缺失，应负责赔偿。
2、负责为用户培训使用仪器的工作人员。培训内容包括仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。培训时间不少于一个工作日。
3、质保期≥1年。质保期内，供货厂商在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，在24小时之内给予答复，并派出维修人员在三日内到达用户现场进行维修服务。
4、所投产品应为最大限度满足采购需求且已在市场应用的成熟产品，不得针对采购需求进行不合理的或未经国家有关部门批准的特别加装、改装、改造等，投标人应提供全部所投产品的彩页等技术材料。