蜂巢培养箱

- 一、

- 技术参数：

1、单一培养单元：

1.1、单一培养单元容积：≤50L。

1.2、加热方式：直热式气套。

1.3、温度控制范围：室温+5～55℃；误差≤±0.3℃。

1.4、温度均匀度：≤±0.5℃@37℃；

温度波动度≤±0.3℃。

1.5、O2控制：

1.5.1、O2传感器：氧化锆。

1.5.2、O2控制范围：3～20%。

#1.6、开门恢复时间：≤10min。

1.7、开门方式：触摸式自动、中央控制器控制。

1.8、灭菌方式：湿热灭菌≥90℃。

1.9、液晶触摸显示屏≥ 7英寸。

1.10、单一培养单元可组合成3列。

2、中央控制器；

#2.1、中央控制器可同时控制≥3个培养单元。

2.2、同时具备用户三级管理权限、电子签名系统、人脸识别和密码解锁模块。

2.3、配备实时记录保存模块，可将培养信息（温度、气体浓度、时间）、报警记录、消毒记录等数据导出。

2.4、具备远程设置、查看等功能。

3、工作条件：

3.1、电源：AC 220V±10%，50±2Hz。

3.2、环境温度范围：10℃～30℃。

3.3、

湿度：≤80%。

二、主要配置：

1、单一培养单元：3个。

2、中央控制器：1台。

三、技术资料：

1、提供仪器设备的中文安装、操作手册。
2、提供仪器设备的中文维修保养手册。
3、仪器设备符合中国国家标准或通用国际标准。

# 四、售后服务

1、安装、校准与试运行：对仪器设备的质量、规格、性能、数量进行详细和全面的检查，并出具检验证明，如有缺失，应负责赔偿。
2、负责为用户培训使用仪器的工作人员。培训内容包括仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。培训时间不少于一个工作日。
3、质保期3年。质保内，供货厂商在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，应在24小时之内给予答复，并派出维修人员在三日内到达用户现场进行维修服务。
4、所投产品应为最大限度满足采购需求且已在市场应用的成熟产品，不得针对采购需求进行不合理的或未经国家有关部门批准的特别加装、改装、改造等，投标人应提供全部所投产品的彩页等技术材料。