全自动超低温液氮存储系统

一、技术参数：

1、液氮罐部分：

1.1、不锈钢真空小口罐，罐口位于顶部，侧壁无开口，除罐口外所有罐体均有真空覆盖。

1.2、罐口面积≤罐体横截面积的 15%（提供厂家出具的技术白皮书或部件供应商出具的检测报告证明）。

1.3、样本气相保存温度：≤-150℃。

# 1.4、存储区有隔离桶，冻存架置于隔离装置内，样本存放在单体式冻存架内，每个冻存架均可单独提起。

1.5、冻存架可兼容0.5mL、0.75mL、1mL、1.5mL、2mL冻存盒。

1.6、最大存储量≥1200支@0.5mL冻存管。

1.7、静态液氮蒸发量：≤10L/天；安全自持时间≥4天，存储区温度可确保≤-150℃。

1.8、具备压差监测系统，可实时测量罐内液位高度。

1.9、配备液氮自动补充系统，可在低液位时自动填充液氮。

1.10、自动化液氮罐上腔体配备监控摄像头，可实时查看系统内部操作状态；视频可随时调出查看，可下载储存。

1.11、设备内部除存储区以外区域无带压液氮储存部件。

2、存取装置部分：

★2.1、样本存取方式：机身触摸屏幕下达指令，设备自动定位样本位置，由机械存取机构将目标样本存入或取出，全过程无需从设备外部打开液氮罐罐口，实现自动化整板出入库。

2.2、机械工作区与存储区分离，冻存管不会落入罐体底部液氮中。

2.3、自动化抓盒机械手为夹爪式，可兼容市面SBS规格冻存盒。。

2.4、配备压力探测模块，具备空夹报警功能。

2.5、样本存取操作区配备内部环境监测模块，可自主进行恒湿恒温调控。

2.6、具备手动转移功能，可手动将样本以冻存架为单位转移出系统，直接放入普通气相液氮罐存储。

2.7、设备的电机等相关动力系统安装于样本存储区之外，样本存储区内无任何自动化存取机械机构。

3、控制系统：

#3.1、液晶触摸显示屏≥27英寸，便于操作。

3.2、

可与样本信息管理软件对接，实现远程联动的全自动样本存取和管理。

3.3、可识别冻存盒上的条行码，对出入库冻存盒实时记录，可汇总存取日志、存储数量；当与订单内的盒码规格不符时，系统将强制退出样本或提示用户修改订单。

3.4、温度监测： PT100温度探头≥3个，分别测量储存区顶层温度、底层温度、补液管路温度。

3.5、具备高温报警、低液位报警及运行故障本地声光报警功能，可在液氮罐内温度超限时启动远程报警。

3.6、具有样本数据管理功能，每个出入库流程的数据均有记录，可溯源，可实时查询样本历史存储数据与温度曲线。

3.7、具备多级操作管理权限，可新增、删除和编辑账户并为账户配置权限。

3.8、可生成、记录、查询设备工作日志，可查询设备状态。

#3.9、具备人脸识别、IC卡验证、密码验证、二维码验证模块，通过识别操作人员释放操作权限。

3.10、提供小程序，可远程查看设备状态、存储容量。

4、配置UPS，在设备断电情况下可维持自动化系统不间断运行≥30min。

5、设备尺寸（W×D×H）：≤1050×1400×1900mm。

6、工作条件：

6.1、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%。

6.2、环境温度范围：0℃～40℃。

6.3、

湿度范围：30%～95%。

- 主要配置

- 主机：1台。

- 冷冻架：1套。

- 摄像头：1个。

三、技术资料

1、提供仪器设备的中文安装、操作手册。

2、提供仪器设备的中文维修保养手册。

3、仪器设备符合中国国家标准或通用国际标准。

四、售后服务：

1、安装、校准与试运行：对仪器设备的质量、规格、性能、数量进行详细和全面的检查，并出具检验证明，如有缺失，应负责赔偿。

2、负责为用户培训使用仪器的工作人员。培训内容包括仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。培训时间不少于一个工作日。

3、质保期3年，质保期内，供货厂商在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，应在24小时之内给予答复，并派出维修人员在三日内到达用户现场进行维修服务。

4、所投产品应为最大限度满足采购需求且已在市场应用的成熟产品，不得针对采购需求进行不合理的或未经国家有关部门批准的特别加装、改装、改造等，投标人应提供全部所投产品的彩页等技术材料。