冷冻切片机

一、技术参数：

1、冷冻箱控温范围：+10℃～-60℃。

2、样本头控温范围：+10℃～-60℃。

3、冷冻台温度最低温度：≤-60℃。

4、冷冻台温度降至-45℃所需时间：≤60min。

5、切片厚度调节范围：0.5μm～100μm。

6、切片厚度调节步长：≤0.5μm @切片厚度范围0.5μm～5μm，≤1μm @切片厚度范围5μm～20μm，≤2μm@切片厚度范围20μm～50μm，≤5μm @切片厚度范围50μm～100μm。

7、修片厚度调节单位范围：5μm～600μm。

8、修片厚度调节步长：≤5μm @修片厚度范围5μm～50μm，≤10μm @修片厚度范围50μm～100μm，≤50μm @修片厚度范围100μm～600μm。

9、标本回缩值可调，最大≥60μm。

10、最大样本尺寸：≥50mm×70mm。

11.标本垂直运动行程：≥65mm；标本水平运动行程≥20mm。

#12．电动粗进速度：0.9mm/s、0.45mm/s2档。

13、工作条件：

13.1、电源：AC 220V±10%，50±2Hz。

13.2、环境温度范围：0℃～40℃。

13.3、湿度范围：30%～95%。

二、主要配置：

1、主机：1台。

2、刀架：1副。

3、一次性刀片：1盒。

4、冷冻头：10只。

5、电源线：1根。

三、技术资料

1、提供仪器设备的中文安装、操作手册。
2、提供仪器设备的中文维修保养手册。
3、仪器设备符合中国国家标准或通用国际标准。

四、售后服务

1、安装、校准与试运行：对仪器设备的质量、规格、性能、数量进行详细和全面的检查，并出具检验证明，如有缺失，应负责赔偿。
2、负责为用户培训使用仪器的工作人员。培训内容包括仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。培训时间不少于一个工作日。
3、质保期≥1年。质保期内，供货厂商在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，应在24小时之内给予答复，并派出维修人员在三日内到达用户现场进行维修服务。
4、所投产品应为最大限度满足采购需求且已在市场应用的成熟产品，不得针对采购需求进行不合理的或未经国家有关部门批准的特别加装、改装、改造等，投标人应提供全部所投产品的彩页等技术材料。