接触式/探针式轮廓测试系统

一、技术参数：

1、主机：

1.1、光学系统：彩色CCD，视野范围0.3-2.2mm。

★1.2、单次最大扫描长度≥55mm；拼接最大长度≥200mm。

1.3、测试所允许的最大样品厚度：≥50mm。

1.4、垂直方向扫描范围：≥1000um。

#1.5、测试高度方向的重复性≤0.4nm@1um的标准台阶重复测量30次。

#1.6、垂直分辨率：≤0.1nm。

1.7、 载物台：

1.7.1、XY电动移动载物台，直径：≥200mm。

1.7.2、X轴行程：≥150mm；Y轴行程：≥150mm。

#1.8、探针压力调节范围：1～15mg。

1.9、单次扫描最大采样点数：≥120000。

1.10、多次扫描：≥30次。

1.11、具有3D薄膜应力测量功能。

2、数据采集分析工作站：

2.1、CPU：≥4核，主频≥3.0GHz；内存≥8G；硬盘≥512G；彩色液晶显示器≥23英寸。

2.2、具备3D表面分析功能。

3、工作条件：

3.1、电源：AC 220V±10%，50±2 Hz。
3.2、环境温度范围：0～40℃。

3.3、湿度范围：10%～95%。

3.4、海拔高度：≤2000m。
二、主要配置：

1、主机：1台。

2、数据采集分析工作站：1套。

3、附件（含专用的快速更换探针更换工具）：1套。

三、技术资料：

1、提供仪器设备的中文安装、操作手册。
2、提供仪器设备的中文维修保养手册。
3、设备符合中国国家标准或通用国际标准。

# 四、售后服务：

1、安装、校准与试运行：对仪器设备的质量、规格、性能、数量进行详细和全面的检查，并出具检验证明，如有缺失，应负责赔偿。
2、负责为用户培训使用仪器的工作人员。培训内容包括仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。培训时间不少于一个工作日。
3、质保期：≥1年。在质保期内，供货厂商在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，应在24小时之内给予答复，并派出维修人员在三日内到达用户现场进行维修服务。
4、所投产品应为最大限度满足采购需求且已在市场应用的成熟产品，不得针对采购需求进行不合理的或未经国家有关部门批准的特别加装、改装、改造等，投标人应提供全部所投产品的彩页等技术材料。