粗鲁搬运试验机

一、技术参数：

1、动态冲击试验机：

1.1、冲击力：≥150kg。

1.2、最大可容纳宽度：≥1.4m.

1.3、最高位可容纳高度：≥2.1m。

#1.4、设备外形尺寸：≤2.6m*1.7m*2.3m。

1.5、冲击高度范围：0-300mm电机自动调整。

1.6、冲击头：按冲击标准制作，前部镶嵌优力胶泡沫，基准重量70kg±5%。

1.7、负重砝码规格：10kg，数量10片。

1.8、控制方式：PLC上、下位自动控制。

1.9、显示方式：液晶触摸显示屏≥10英寸。

1.10、具有停、断电记忆及断点检出停机功能。

1.11、材质结构：主机采用钢管焊接，上平面铺设厚度≥10mm钢板，钢板上具有设备固备安装孔，表面喷塑处理；移动龙门架采用8080铝型材搭设，配备加强架构。

2、落球冲击试机：

2.1、测试平台尺寸：最大可容纳宽度≥0.6m，最大可容纳长度≥0.8m。

2.2、设备有效高度：最高位可容纳高度≥1.8m。

2.3、设备外形尺寸：≤1.0x1.0x2.0m。

2.4、钢球冲击高度：0-1600mm可任意调整。

2.5、冲击高度调整方式：电机自动调整设定相关高度。

2.6、冲击钢球参数：直径50mm±5%，重量500±25g钢球。

2.7、零位确认方式：激光位移自动追踪。具备激光十字光标，辅助对准冲击中心。

2.8、控制方式：PLC上、下位自动控制。

2.9、显示方式：液晶触摸显示屏≥7英寸。

2.10、冲击方式：钢球垂直冲击、钢球摆球冲击。

2.11、具有停、断电记忆及断点检出停机功能。

2.12、设备结构：主机采用钢管焊接，上平面铺设厚度≥10mm钢板，钢板上具有设备固备安装孔，表面喷塑处理；移动龙门架采用4080铝型材搭设，配备加强架构。

3、声音监测模块：

3.1、频率范围：20-8000Hz；频率计权：-51.5~+1.2dB；不确定度：≤0.7dB@k=2。

3.2、配备信号线，可以将声信号引出示波器进行显示。

4、距离测量模块：测量范围0-200mm，精度≤0.01mm，最大示值误差≤0.02mm。

5.角度测量模块：

5.1测量范围：0-320°，精度≤0.1°，示值误差最大值≤0.1°。

5.2具有数显功能。

6、工作条件：
6.1、电源：AC220V±10%，50±2Hz。
6.2、环境温度范围：10～40℃。

6.3、环境湿度范围：30-70%。

二、主要配置：

1、动态冲击试验机：1台。

2、落球冲击试机：1台。

3、声音监测模块：1个。

4、距离测量模块：3个。

5、角度测量模块：1个。

三、技术资料：

1、提供仪器设备的中文安装、操作手册。
2、提供仪器设备的中文维修保养手册。
3、仪器设备符合中国国家标准或通用国际标准。

# 四、售后服务：

1、安装、校准与试运行：对仪器设备的质量、规格、性能、数量进行详细和全面的检查，并出具检验证明，如有缺失，应负责赔偿。
2、负责为用户培训使用仪器的工作人员。培训内容包括仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。培训时间不少于一个工作日。
3、质保器≥1年。质保期内，供货厂商在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，应在24小时之内给予答复，并派出维修人员在三日内到达用户现场进行维修服务。
4、所投产品应为最大限度满足采购需求且已在市场应用的成熟产品，不得针对采购需求进行不合理的或未经国家有关部门批准的特别加装、改装、改造等，投标人应提供全部所投产品的彩页等技术材料。