蒸发光散色检测器

- 一、工作条件：

1、
电源：AC220V±10％，50±2Hz。
2、温度：常温。
3、湿度：正常湿度。

- 二、技术要求：

#1、操作模式：气溶胶分流模式、液体分流模式和不分流模式多模式可选。
2、激光光源：波长650nm±10nm；输出功率≥30mw；寿命≥30000小时，具有光校正系统。
3、光阱：布儒斯特角光阱。
4、液封高度：自动调节。
5、具备3Q测温预留口。
6、可检测散射光。
7、检测限：
7.1、使用标准柱（色谱柱内径4.6mm），信噪比：≥5，以氢化可的松计≤2ng 。
7.2、使用窄径柱（色谱柱内径3.2mm），信噪比：≥5，以氢化可的松计≤0.5ng。
7.3、使用微径柱（色谱柱内径2.1mm），信噪比：≥5，以氢化可的松计≤0.1ng。
8、基线噪声：≤1mv。
9、基线漂移：≤2mv（15分钟内）。
10、定性定量重复性：≤3％。
11、温度控制：
11.1、雾化器、漂移管、检测池及出口管四区域分别独立控制温度，设置范围：室温～120℃。
11.2、内置温度补偿系统。
12、雾化气体控制：内置式数字型恒流流量计控制，流量调节范围：0～5L/min。

13、漂移管及整个流路系统含有聚四氟乙烯保护层。
14、最大喷雾压力：≥80 psi。
15、具有尾吹及RS232接口、信号输出自动调零、气体开关控制、自动报警及出错修正系统。

16、漂移管为不锈钢，可拆洗。
17、仪器自身可储存方法数量：≥10个。
18、具备检测器保护配件（高压阀），断气后防止流动相进入检测器。

- 三、配置：

1、主机1台.
2、信号通讯设备1台。（与液相连接用）

四、技术资料：

1、提供仪器设备的中文安装、操作手册。
2、提供仪器设备的中文维修保养手册。
3、仪器设备须经中国政府批准在中国境内销售，并在中国有关监督管理部门办理注册登记。仪器设备须适合中国国家标准，或通用国际标准。

# 五、技术服务：

1、安装、校准与试运行：应对仪器设备的质量、规格、性能、数量进行详细和全面的检查，并出具检验证明，如有缺失，应负责赔偿。
2、负责为用户培训使用仪器的工作人员。其培训内容包括仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。培训时间不少于1个工作日。
3、仪器设备的保修期为1年。在保修期内，供货厂商在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，应在24小时之内给予答复，并派出维修人员在3日内到达用户现场进行维修服务。
4、所投产品应为最大限度满足采购需求且已在市场应用的成熟产品，不得针对采购需求进行不合理的或未经国家有关部门批准的特别加装、改装、改造等，投标人应提供全部所投产品的彩页等技术材料。