生物显微镜

一、工作条件：

1、电源：AC 220V±10%，50±2Hz，功率≤50W。
2、环境温度范围：5℃～65℃。

3、湿度：≤85%。

二、技术参数:

★1、齐焦距离≤50mm。
2、调焦机构：

2.1、载物台垂直运动，行程≥25mm。

2.2、具备粗调限位器；粗调旋钮可以调节扭力矩。

2.3、微调精度：≤1μm。
3、照明系统：LED照明装置。
4、聚光镜：摇摆聚光镜，N.A.≥0.9。
5、物镜转盘：编码物镜转盘，≥5孔。

6、物镜：

6.1、配置：≥4个平场半复消色差物镜，至少包括4×（或5×）、10×、20×、40×物镜各1个。

6.2、4×（或5×）物镜：N.A.≥ 0.13；W.D.≥17mm。
6.3、10×物镜：N.A.≥0.30；W.D.≥10mm。
6.4、20×物镜：N.A.≥0.50；W.D.≥2.1mm。

6.5、40×物镜：N.A.≥0.75；W.D.≥0.51mm。
7、载物台：陶瓷涂层同轴载物台。
8、镜筒：

8.1、倾角可调，倾斜角度调节范围：5～35°。

8.2、分光：100/0、50/50、0/100。
9、10×目镜：视场数≥26.5。

三、技术资料：

1、提供仪器设备的中文安装、操作手册。
2、提供仪器设备的中文维修保养手册。
3、仪器设备须经中国政府批准在中国境内销售，并在中国有关监督管理部门办理注册登记。仪器设备须适合中国国家标准，或通用国际标准。

四、售后服务：

1、安装、校准与试运行：对仪器设备的质量、规格、性能、数量进行详细和全面的检查，并出具检验证明，如有缺失，应负责赔偿。
2、负责为用户培训使用仪器的工作人员。培训内容包括仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。培训时间不少于1个工作日。
3、质保期：≥1年。质保期内，供货厂商在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，应在24小时之内给予答复，并派出维修人员在3日内到达用户现场进行维修服务。
4、所投产品应为最大限度满足采购需求且已在市场应用的成熟产品，不得针对采购需求进行不合理的或未经国家有关部门批准的特别加装、改装、改造等，投标人应提供全部所投产品的彩页等技术材料。