二氧化碳培养箱

- 一、工作条件：

1、电源：AC220V，50Hz。 
2、温度范围：15-30℃。 
3、湿度范围：30-70％。

- 二、技术要求：

★1、工作体积：≥180升。  
2、温度控制范围：高于室温5℃～50℃。 
3、温度控制精度：≤±0.1℃。 
4、温度均一性：≤±0.2℃(在37℃下) 。
5、具有温度跟踪报警功能。

6、温度显示：LED。 
7、保温方式：直热。 
8、二氧化碳控制范围：0～20%。 
9、二氧化碳控制精度：≤±0.1%。 
10、具有二氧化碳跟踪报警功能。 
11、二氧化碳浓度控制：耐140℃高温TC传感器，可根据温度、压力等自动补偿，传感器位于腔体内。 
12、过滤器：箱体内具备HEPA滤器，箱门关闭5分钟后，箱体内空气可达100洁净指标，操作面板上可显示，每隔1分钟腔体内空气自动过滤循环一次。 
13、显示控制：LED数字显示温度和二氧化碳浓度和氧气浓度。 
14、箱体内具备风扇。
15、具有≥140℃高温灭菌功能。

16、内腔采用304抗菌不锈钢。

- 三、配置：

- 二氧化碳培养箱 1台.

- 不锈钢带孔隔板3块。

- 箱体内HEPA过滤器1个。

四、技术资料：

1、提供仪器设备的中文安装、操作手册。 
2、提供仪器设备的中文维修保养手册。 
3、仪器设备须经中国政府批准在中国境内销售，并在中国有关监督管理部门办理注册登记。仪器设备须适合中国国家标准，或通用国际标准。

# 五、技术服务

1、安装、校准与试运行：应对仪器设备的质量、规格、性能、数量进行详细和全面的检查，并出具检验证明，如有缺失，应负责赔偿。 
2、负责为用户培训使用仪器的工作人员。其培训内容包括仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。培训时间不少于1个工作日。 
3、仪器设备的保修期为1年。在保修期内，供货厂商在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，应在24小时之内给予答复，并派出维修人员在3日内到达用户现场进行维修服务。 
4、所投产品应为最大限度满足采购需求且已在市场应用的成熟产品，不得针对采购需求进行不合理的或未经国家有关部门批准的特别加装、改装、改造等，投标人应提供全部所投产品的彩页等技术材料。