高效液相色谱仪

一、工作条件：

1、电源：AC220V±10％，50±2Hz。
2、温度范围：15-35℃。
3、湿度范围：35-85%。

二、技术要求：

1、四元梯度输液泵：
#1.1、色谱泵：相互独立的直线柱塞，分别采用两个数控步进马达驱动，两个泵体间互不影响，无压力波动。两个泵采用非对称运动，依靠压力反馈相互补偿。（提供两个独立泵的柱塞运动模式示意图，及色谱泵结构图作为技术支持文件）
1.2、溶剂数：1-4。
1.3、流速范围：0.010-5.000mL/min, 增量≤0.001mL/min。
1.4、流速精度：RSD≤0.075%。
1.5、延迟体积：≤1050μL，不随反压变化。
1.6、操作压力：≥9500psi。
1.7、混合范围：0.0-100.0% ，增量≤0.1%。
1.8、梯度准确度：≤±0.5%，不随反压变化。
1.9、梯度精度：≤±0.15%，不随反压变化。
1.10、压缩补偿：自动、连续。
#1.11、预编梯度曲线：具备≥10条梯度曲线，包括线性、步进、凸线和凹线的梯度模式。可分离方法中梯度设置和编辑。（提供软件设置截图作为技术支持文件）
#1.12、内置自动缓冲盐配置功能：可实现自动配置缓冲盐浓度和pH值梯度变化。（提供软件设置截图作为技术支持文件）
#1.13、内置缓冲盐配置体系数量：≥8。（提供软件设置截图作为技术支持文件）
2、自动进样器：
2.1、样品瓶数：≥90位。

2.2、进样次数：每个样品1-99次进样。

2.3、进样精度：RSD≤0.25%。

2.4、样品污染度：≤0.002%。

2.5、进样准确度：≤±0.2μL。
2.6、进样范围：0.1-50μL，可扩展至1000μL。
2.7、进样线性度：≥0.999。
2.8、进样针清洗：针内外每次进样后通过专用流路自动清洗。

2.9、样品控制温度范围：4-40℃。
3、柱温箱：
3.1、控温范围：室温-65℃，增量≤1℃。
3.2、控温精度：≤0.1℃。
4、二极管阵列检测器：
4.1、波长范围：单一氘灯光源下190-800 nm。
4.2、波长准确度：≤±1 nm。
4.3、带宽：≤1.5 nm。
4.4、数字分辨率：≤1.2 nm。
4.5、二极管数：≥500个。
4.6、采样频率：≥80 Hz。
4.7、基线噪音：≤10.0×10-6 AU。
4.8、漂移: ≤1.0×10-3 AU/hr。
4.9、线性范围： ≥2.0 AU。
4.10、吸收范围：0.0001-4.0000 AU。
4.11、光源：氘灯，寿命≥2000小时。
4.12、流通池：梯形狭缝池，消除示差折光效应。
4.13、色谱峰纯度分析：用溶剂角及噪音角计算色谱峰一致性，对色谱峰进行纯度分析以判断是否有共流出物。

5、工作站配置：CPU i5或以上，≥16G内存，≥1T硬盘， ≥22英寸液晶显示屏。
6、色谱软件功能：
6.1、全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文。
6.2、内置或外配正版数据库。（提供安装路径作为证明材料）
63、所有信息均存放于数据库中，未经授权的用户无法访问信息。
6.4、数据库中任何数据均不会被覆盖操作，如方法修改后任何情况下都不会被覆盖。
6.5、对于原始数据的任何修改操作均可进行审计追踪以确保可追溯。
6.6、用户只能通过此软件来访问原始数据。
6.7、软件必须自带数据库备份管理器，具有可视化系统备份功能。(提供截图作为技术支持文件)。必须支持不停机备份和增量备份。必须提供数据备份管理界面的截图。
6.8、所有数据可以共享。
6.9、软件自带系统统计功能，可以统计仪器、项目、人员的使用情况。(提供截图作为技术支持文件)
6.10、软件要求能完全控制8家公司色谱仪器。（要求提供可以反控的厂家清单）。
6.11、灾难恢复规程：灾难恢复规程必须被定义并被测试，以防数据丢失；供应商可以提供完整的备份恢复测试方案。
6.12、可以接入现有网络版软件。

三、配置：(单台)

1、四元梯度泵1台。
2、自动进样器1台。
3、柱温箱1台。
4、二极管阵列检测器1台。

5、工作站1套。
6、中英文软件：1套，包括仪器控制、数据处理等软件、定量分析软件、整体控制液相色谱及检测器的软件及软件接口。

四、技术资料：

1、提供仪器设备的中文安装、操作手册。
2、提供仪器设备的中文维修保养手册。
3、仪器设备须经中国政府批准在中国境内销售，并在中国有关监督管理部门办理注册登记。仪器设备须适合中国国家标准，或通用国际标准。

# 五、技术服务：

1、安装、校准与试运行：应对仪器设备的质量、规格、性能、数量进行详细和全面的检查，并出具检验证明，如有缺失，应负责赔偿。
2、负责为用户培训使用仪器的工作人员。其培训内容包括仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。培训时间不少于1个工作日。
3、仪器设备的质保期为1年。在质保期内，供货厂商在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，应在24小时之内给予答复，并派出维修人员在3日内到达用户现场进行维修服务。
4、所投产品应为最大限度满足采购需求且已在市场应用的成熟产品，不得针对采购需求进行不合理的或未经国家有关部门批准的特别加装、改装、改造等，投标人应提供全部所投产品的彩页等技术材料。
5、提供3Q验证。