超高效液相色谱仪

一、工作条件：

1、电源：AC 220V±10% ，50±2Hz。

- 温度范围：18～27℃。

3、湿度范围：10～70%。

- 二、技术要求：

1.、输液系统：

1.1、二元高压泵系统，具备二个独立的输液泵。

★1.2、系统最大耐压：≥130 Mpa。

#1.3、可设置流速范围：0.0001～10.0000ml/min，调节步长≤ 0.0001 ml/min。提供软件截图作为证明资料，否则视为不满足。

1.4、双柱塞往复式并联泵，非串联泵。

1.5、柱塞体积：≤10μL。

1.6、流速精度：≤0.06% RSD（1mL/min）。

1.7、流速准确度：≤1% RSD（1mL/min）。

1.8、混合器：≥3种体积可选。

1.9、梯度混合精度：≤0.1% RSD（在 1mL/min时）。

2、智能化温控柱温箱：

2.1、柱温控制范围：室温-10℃～100℃。

2.2、温度控制精度：≤0.05℃。

2.3、柱箱：具备30cm长色谱柱六根及保护柱、两个手动进样器、梯度混合器、两个柱切换阀等

2.4、控温方式：强制空气循环加热方式，电子冷却方式。

2.5、跟输液泵、进样器、检测器为同一品牌。

3、控温自动进样器：

3.1、样品容量：≥100位（1.5mL 样品瓶）。

3.2、进样范围：0.1-100μL。

3.3、进样精度：≤0.25% RSD。

3.4、样品盘：样品可以完全避光保存。

3.5、交叉污染：≤0.0003% RSD。

3.6、具备冲洗端口的洗针模式，而非传统的洗针小瓶。

3.7、温度控制：≥4℃-45℃。

4、二极管阵列检测器：

4.1、光源：至少有氘灯、钨灯。

4.2、波长范围：190-800nm。

4.3、波长准确性：≤±1nm。

4.4、波长重现性：≤±0.1nm。

4.5、噪音：≤±0.25×10-5Au。

4.6、漂移：≤±1.0×10-4Au/h。

4.7、检测范围：0.0001-2.5AUFS。

4.8、流通池耐压：≥12MPa。

#4.9、流通池温度控制范围：19℃~50℃，提供软件截图作为证明文件，否则视为不满足。

5、全波长紫外检测器：

5.1、光源：氘灯和钨灯。

5.2、波长范围：190～1000 nm。（提供软件截图和技术规格书）

5.3、波长准确性：≤±1 nm，波长重现性：不超过±0.1 nm。

5.4、噪音：≤±0.5×10-5 Au。

5.5、漂移：≤±6×10-4 Au/小时。

#5.6、流通池具有温度控制功能，温控范围：19～50 ℃，调节步长≤1 ℃。

6、系统控制器：

6.1、控制单元数：≥8个单元。

6.2、扩展板：≥2块扩展模拟信号板。

6.3、数据缓存：≤24小时/每次分析（500ms采样速率）。

7、色谱软件：

7.1、可自动开关机，支持开发符合用户独自操作环境的用户界面，可进行不依赖数据采集环境的再解析。

7.2、报告的编辑和排版：结果可以有单个报告和综合报告。报告的版式可以编排。

7.3、数据完整性安全性的相关要求：应符合相关法规的要求，具有审计追踪功能。

7.4、数据处理: 具有3D数据和紫外光谱图比较功能。

- 三、配置：

1、高压输液泵 2套。

2、在线脱气机 1套。

3、控温自动进样器 1套。

4、柱温箱 1套。

- 5、全波长紫外检测器 1套。

- 6、二极管阵列检测器 1套。

- 7、系统控制器 1套。

- 8、溶剂托盘 1套。

- 9、消耗品 1套。

- 10、工作站 1套。

- 11、软件授权 1套。

四、技术资料：

1、提供仪器设备的中文安装、操作手册。

2、提供仪器设备的中文维修保养手册。

3、仪器设备须经中国政府批准在中国境内销售，并在中国有关监督管理部门办理注册登记。仪器设备须适合中国国家标准，或通用国际标准。

# 五、技术服务

# .1、安装、校准与试运行：应对仪器设备的质量、规格、性能、数量进行详细和全面的检查，并出具检验证明，如有缺失，应负责赔偿。

2、负责为用户培训使用仪器的工作人员。其培训内容包括仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。培训时间不少于1个工作日。

3、仪器设备的保修期为1年。在保修期内，供货厂商在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，应在24小时之内给予答复，并派出维修人员在3日内到达用户现场进行维修服务。

4、所投产品应为最大限度满足采购需求且已在市场应用的成熟产品，不得针对采购需求进行不合理的或未经国家有关部门批准的特别加装、改装、改造等，投标人应提供全部所投产品的彩页等技术材料。

5、提供3Q验证。