多参数测试仪

一、工作条件： 
1、电源：AC220V±10％，50±2Hz。
2、温度范围：5-40℃。
3、湿度：≤90%。

二、技术要求：

1、模块化设计,可同时安装3个功能模块，以任何组合和顺序装配。3通道可同时测量或独立测量。 
#2、电容式彩色触摸屏≥7英寸。 
3、测量参数：测量pH值、mv（ORP）、相对mv、ISFET pH、电导率、电阻率、TDS、盐度、温度（同时安装pH模块和电导率模块）。
4、pH:范围 -2.000～20.000, 分辨率: 0.001pH, 精度≤±0.002pH。
5、mV范围: -2000.0～2000.0, 分辨率: 0.1mV, 精度≤±0.1mV。
6、温度范围:-30.0～130.0℃,分辨率: 0.1℃,精度≤±0.1℃；温度单位℃或℉。
7、电导率范围:0.001～2000mS/cm, 分辨率0.001... 1 自动可变，精度≤±0.5%,  
温度:-30.0～130.0℃,分辨率0.1℃，精度≤±0.1℃; TDS: 0.001mg/L～1000g/L, 盐度: 0.01～80.0psu, 电阻率: 0.01～100.0MΩ。
8、自动、手动、定时判定终点。
9、自动校准，自动或手动识别缓冲液。
10、pH≥5点校准，≥8个预置和≥20个用户定义的缓冲液组。
11、电导率≥13个预置和≥20个用户定义标准液。
12、测量方法：直接测量和方法测量；可将方法设置为快捷图标，一键启动方法或样品系列测试。
13、具有校准提醒功能。
14、电极状态显示；稳定性标准采用快速、正常、严格模式。 
15、电极支架可以独立使用或和仪表连接使用，支架悬臂可垂直升降，可随意选择安装在仪表的左侧或右侧，金属底座。 
16、智能电极管理：电极芯片中存储电极多项参数，仪表自动识别电极并使用芯片中最新的校准数据，更换电极无需校准；无线电时钟，自动对时。
17、具有密码保护功能。
18、限值监测功能：四级用户管理, 具有≥20 000个数据存储点、≥250组分析结果；符合GLP管理规范；符合药典USP/EP测量标准。

三、配置：（单台）

1、主机1台。
2、电导率模块1个。
3、PH/mv模块1个。
4、Ph电极1个。
5、电导率电极1个。
6、校准液1套。

四、技术资料：

1、提供仪器设备的中文安装、操作手册。 
2、提供仪器设备的维修保养手册。 
3、仪器设备须经中国政府批准在中国境内销售，并在中国有关监督管理部门办理注册登记。仪器设备须适合中国国家标准，或通用国际标准。

# 五、技术服务：

1、安装、校准与试运行：应对仪器设备的质量、规格、性能、数量进行详细和全面的检查，并出具检验证明，如有缺失，应负责赔偿。 
2、为用户培训使用仪器的工作人员。其培训内容指的是仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。培训时间不少于1个工作日。 
3、仪器设备的质保期为整机1年。在质保期内，供货厂商在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，应在2小时之内给予答复，并派出维修人员在24小时内到达用户现场进行维修服务。