高效液相色谱仪

- 一、工作条件：

1、电源：AC 220V±10%，50±2 Hz。 
2、温度范围：15～28℃。 
3、相对湿度范围：5～80%。

- 二、技术参数：

1、色谱泵：配备一体式独立柱塞。 
2、流速调节范围：0.010～2.000mL/min；调节步长≤0.001mL/min。
#3、流速精度：RSD ≤0.075%。 
4、最大操作压力：≥15000 psi。 
5、具备预编梯度曲线：≥10条。 
#6、自动进样器：样品瓶数≥90位（2mL色谱瓶），进样量范围：0.1～100μL，进样精度RSD ≤0.5%。 
7、柱温箱：控温范围20～85℃，调节步长≤1℃，误差≤±0.1℃，支持程序升温。
#8、二极管阵列检测器：波长范围190～700 nm，吸收范围0.0001～4.0000AU。 
9、检测器基线噪音：≤10.0×10⁻⁶AU（254nm，室温，稳定30min后）。

#10、软件功能：支持中文操作界面、多方法保存、数据导出及GLP合规数据管理，具备远程控制可选功能。

三、配置：

1、高压四元梯度泵 1个。
2、自动进样器1个。
3、柱温箱 1个。
4、二极管阵列检测器1个。
5、操作软件及数据处理系统 1套。（含授权）

四、技术资料：

1、提供仪器设备的中文安装、操作手册。  
2、提供仪器设备的中文维修保养手册。  
3、仪器设备须经中国政府批准在中国境内销售，并在中国有关监督管理部门办理注册登记。仪器设备须适合中国国家标准。

# 五、技术服务：

1、安装、校准与试运行：应对仪器设备的质量、规格、性能、数量进行详细和全面的检查，并出具检验证明，如有缺失，应负责赔偿。 
2、负责为采购人培训使用仪器的工作人员。其培训内容包括仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。培训时间不少于1个工作日。 
3、仪器设备的保修期为1年。在保修期内，投标人在接到采购人要求对所购仪器设备进行维修时，应在24小时之内给予答复，并派出维修人员在3日内到达采购人现场进行维修服务。 
4、所投产品应为最大限度满足采购需求且已在市场应用的成熟产品，不得针对采购需求进行不合理的或未经国家有关部门批准的特别加装、改装、改造等，投标人应提供所投产品的彩页等技术材料。