附件：采购清单：
★（一）采购内容
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量(计量单位)
	标的金额/最高限价（元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	智能化康复中心康复信息系统
	1套
	400000
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	2
	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	上下肢主被动训练系统
	2套
	176000
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	3
	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	手功能康复机器人
	1套
	175000
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	4
	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	平衡功能评估与训练系统
	1套
	268000
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	5
	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	上肢康复机器人/上肢康复训练系统
	1套
	660000
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	6
	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	下肢康复机器人(下肢外骨骼步态训练系统)
	2套
	1200000
	工业
	是
	否
	否
	否
	否

	7
	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	数字OT评估与训练系统
	1套
	100000
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	8
	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	重复经颅磁刺激仪
	1套
	400000
	工业
	否
	否
	否
	否
	否


采购包2：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量(计量单位)
	标的金额/最高限价（元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	智能情景互动训练系统
	1套
	150000
	工业
	是
	否
	否
	否
	否

	2
	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	肌骨超声仪
	1台
	490000
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	3
	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	体型体态评估系统
	1套
	318000
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	4
	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	语言、认知疗法系统
	1套
	120000
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	5
	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	测量•评估套装（肢体）
	1套
	20000
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	6
	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	天轨康复训练及移位系统
	1套
	198000
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	7
	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	聚焦超声波治疗仪
	1台
	160000
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	8
	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	电动起立床
	1台
	55000
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	9
	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	电刺激治疗设备（中频）
	4台
	60000
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	10
	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	电刺激治疗设备（低频）
	2台
	90000
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	11
	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	电动PT床
	1台
	26000
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	12
	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	抽屉式阶梯
	1台
	1500
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	13
	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	平衡杆
	1个
	4000
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	14
	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	电刺激治疗设备（低频儿童版）
	1台
	35000
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	15
	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	深层肌肉刺激仪
	3台
	38400
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	16
	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	简易运动训练套装
	1套
	30000
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	17
	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	日常生活作业训练套装
	1套
	43000
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	18
	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	可调式OT桌
	2台
	4800
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	19
	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	吞咽障碍治疗仪
	1台
	58000
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	20
	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	儿童多关节主被动训练仪
	1台
	88000
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	21
	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	儿童坐姿约束椅
	1台
	1900
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	22
	A02320900中医器械设备
	中药熏蒸治疗仪
	1台
	40000
	工业
	否
	否
	否
	否
	否


（二）标的说明
【本条仅作告知说明，供应商无需单独应答，按要求制作投标文件内容即可】：
1、因系统固化，招标文件中“3.1.采购内容”中涉及的各包件的标的名称、采购品目名称、数量、计量单位、标的金额（最高限价）、所属行业、是否涉及核心产品、是否涉及采购进口产品、是否涉及强制采购节能产品、是否涉及优先采购节能产品、是否涉及优先采购环境标志产品均以“（一）采购内容”中的内容为准。
2、供应商如需填报《中小企业声明函》的，需按“（一）采购内容”中的标的名称进行逐项填报。未按要求填报的，所填报《中小企业声明函》视为无效。
[bookmark: _GoBack]（三）技术要求：
采购包1：
标的名称1：智能化康复中心康复信息系统
	序号
	技术参数与性能指标

	1
	1.功能与适用范围：本辖区人群情况、本学科人员情况、智能化康复设备互联互通呈现，任意时间区段智能设备状态和使用统计、康复治疗统计、康复患者门诊、住院人数及病种统计。
★2.康复设备物联：系统配置支持接入手持式移动终端，实现向智能设备下发患者信息、设备状态(如使用中、待机、故障、离线、维护中等)实时获取、评定和治疗报告实时传输到康复系统，供调阅、修订、打印、存档等；支持设备故障报警信息实时传输至康复系统。
3.康复评定工作站/模块：支持按照不同疾病类别选择多评定量表进行评定，评定结果自动生成并可编辑、可签名确认；评估量表支持自定义扩展添加，自定义量表可以所见即所得快速创建；支持根据评估结果进行康复效果跟踪。量表评定结果可以和治疗项目方案关联，支持根据量表评估结果推荐治疗建议；支持根据患者电子病历数据，对评估量表项进行自动填充患者基本信息；支持量表分值自动计算、根据分值自动评级、历史评估数据对比和分析、评估报告打印、评估结果与HIS系统的电子病历互通共享。
4.康复治疗工作站/模块：支持多终端治疗师治疗排班查阅、治疗记录书写、查看统计等操作。根据科室各治疗室治疗任务分配规则，支持任务分配；治疗完成确认后，关联相应治疗文书，实现病例管理闭环；支持患者全周期诊疗数据的分类查询管理功能，支持患者治疗记录查询，支持患者知情同意、患者评定方案和治疗方案管理。
5.康复医护工作站/模块：支持查看患者的排班情况和治疗执行情况；支持对患者进行康复评估。查看患者的既往疗程、治疗记录、评估结果等相关信息。参加和发起康复评定会，评定意见及报告编辑和文档归入电子病历。支持康复医疗质量控制指标的监测、分析和提供报表；支持全院康复实施，对非康复科医生通过授权后一键追踪患者康复评估和治疗状况;支持根据康复评估结果提供智能化康复建议方案。
6.排班管理：具备排班功能，支持按治疗项目排班、康复患者排班、设备排班等智能排班模式，支持自动检测患者、设备、医务人员三方时间冲突并提醒；支持结合医院实际情况，提供轮岗排班等方式进行患者的日程安排。可根据条件灵活设置排班的显示内容，支持双投屏展示。
7.个人工作看板：支持为医师、治疗师、康复护士提供患者病历等汇总信息，支持了解患者的临床、康复信息，并可在电脑、手持式移动终端等查看。
8.治疗工单：支持按照治疗师、治疗岗位、治疗小组派单的功能，支持工单重新派发、工单授权、代课等执行方式。
9.预约治疗：支持患者在小程序端申请预约治疗时间，治疗师通过后即可确定患者的具体治疗时间。
10.康复治疗记录：支持康复治疗记录的书写和管理，包括首次康复治疗记录、上级康复治疗师查房记录和残联要求的记录等。
11.居家康复管理：支持远程可穿戴设备接入康复信息系统，支持居家康复评估和康复数据回传，支持远程康复指令下达到居家终端。
12.统计报表：支持个性化的报表如运行监测指标、康复业务运营综合统计和康复质控指标。
13.系统管理：支持个性化系统设置，支持编辑和维护当前账户信息，支持不同技术人员上传电子签名。数据可结构化保存，评定时可显示历史评定数据，提供重复评估和数据矛盾错误预警，支持多次评定结果的对比功能等，为是否继续康复治疗提供参考。
★14.数据安全：供应商应与采购人签订安全保密协议，确保数据安全，未经授权不得另作他用。
▲15.具备手持式移动终端不少于10台，屏幕尺寸≥9英寸，支持医务人员在病床旁或治疗区完成患者信息调阅、医嘱下达与执行。



标的名称2：上下肢主被动训练系统
	序号
	技术参数与性能指标

	1
	1.功能及适用范围：适用于脑卒中、脑外伤、脊髓损伤、脑瘫等神经损伤所致上下肢运动功能障碍；各类骨折、关节置换、肌腱韧带修复等骨科术后康复；长期卧床、老年肌少症人群，用于改善关节活动度、肌力、肢体协调能力，预防肌肉萎缩、关节挛缩及深静脉血栓。
2. 设备具备多模式训练，至少3种基本训练模式：被动训练、主动训练、助力训练。
3.上肢多角度、多维度训练形式：支持水平训练、垂直交叉训练、垂直水平训练形式。
▲4.设备需具备支持上肢训练、下肢训练和上下肢联动训练的功能。 
5.设备需具备根据患者运动状态自动切换主动模式和被动模式，同时支持手动选择模式。
6.设备需具备≥5种预设训练程序。
7.设备高度可电动调节。
8.设备可提供下肢被动训练最大力矩≥15Nm，下肢主动抗阻最大阻力≥15Nm。
▲9.设备具备痉挛保护功能，痉挛灵敏度可调，并可设置痉挛发生后的设备响应方式（反向运动或同向运动或停止运动）。
10.设备具有佩戴辅助功能，可电动调节上肢训练器、下肢训练器位置。
11.需具备至少3种安全保护：痉挛保护、手动急停开关、意外断电保护。
12.设备需具备患者管理功能，包含患者新建、编辑、删除、搜索及加入/移出功能。
13.设备需具备报告管理功能，包括训练总时长、总距离，对称性等数据。
14.设备需具备计划管理功能，包含训练计划的新增、编辑、删除、搜索以及计划状态显示。


标的名称3：手功能康复机器人
	序号
	技术参数与性能指标

	1
	1.功能及适用范围:产品适用于脑卒中、脑外伤、手外伤等原因导致的上肢和手指关节功能障碍患者的康复训练和辅助治疗，兴奋上肢肌肉组织，促进局部血液循环。
2.主机支持移动，主机为触摸显示屏，尺寸≥10英寸，屏幕亮度可调，可拓展外接大屏显示。
3.康复动力手套四指活动范围：其中大拇指活动范围应包含0-150°，小拇指活动范围应包含0-240°。
4.康复动力手套为气动驱动，可支持插拔，可以在不同虚拟场景下实现对手指、手腕等关节的评估和训练。 
▲5.具有被动训练、助力训练、主动游戏训练、抗阻训练等训练模式。 
6.康复动力手套采用人体工学设计，虎口及腕部采用魔术贴设计，可快速穿戴，配置动力手套不少于3双。 
7.配置气电联合组件，由充电底座和气电联合从机组成，气电联合从机2个。 气电联合从机内置蓄电池，满电情况续航≥3小时。
▲8.主机与气电联合从机无线连接，气电联合从机为可穿戴式无线设计，能快速连接电极贴片。 
9.助力训练模式: 气动手套识别患侧手屈伸动作意图，协助患侧手完成屈伸动作，支持屈伸、屈曲。 
10.气电联合训练模式:气压驱动联合神经肌肉电刺激同步协同工作，支持手指伸展和腕背伸运动。
11.手控训练模式:配置手控开关，主动诱发患侧手功能动作，完成早期任务导向训练。
12.需具备防痉挛模式，支持通过设置防痉挛开启或关闭。 
▲13.需具备至少3种评估功能，至少包含量表评估、协调性评估和力量评估。
14.力量评估范围:0~2000hPa，评估过程中实时显示参考值。
15.系统内置多用户管理系统，可进行患者电子档案管理，包括新建、修改、查看、删除患者账号，并且可查看患者最近一次训练模式、总康复时长、累计训练次数和总康复天数等信息。


标的名称4：平衡功能评估与训练系统
	序号
	技术参数与性能指标

	1
	1.功能及适用范围：用于脑卒中、脑外伤、帕金森、脊髓损伤等神经类病症，以及骨折、关节置换、运动损伤等骨科术后的平衡康复；也适用于老年人群跌倒风险筛查干预、儿童感觉统合训练。可开展平衡功能评估；支持多模式平衡训练功能。
2.对患者的平衡能力进行评估，具有站立位、坐位等多姿态的评估。
3.具备平衡重心稳定测试模式，能实时分析患者在睁眼和闭眼状态下的平衡能力及重心变化，数据直观。
▲4.稳定极限测试模式：在患者不失去平衡的前提下，测试其向各个方向的最大偏离角度，并提供实时数据反馈以预测跌倒风险。
5.单腿站立测试模式：检测患者单腿站立的稳定情况，分析其在睁眼和闭眼两种情况下双侧肢体稳定能力与前庭系统的关系。
6.可针对患者评估结果，设置适宜的训练方案，通过实时计算用户重心位置等控制参数，结合游戏场景，完成平衡控制，快速反应等训练；训练后再进行评估，动态调整。
7.软件中有不小于10种游戏类型可选，每种游戏类型可根据患者的平衡能力选择适当的难度、时间等参数。
8.报告数据管理：可记录用户每次训练与评估各项数据，自动生成分析报告，并可选择相应的数据进行对比分析，为后续康复方案制定提供依据。
▲9.设备传感器类型：压力阵列传感器+高精度力板，动态实时校准。
10.扶手高度可调节。


标的名称5：上肢康复机器人/上肢康复训练系统
	序号
	技术参数与性能指标

	1
	1.功能及适用范围：适用于脑卒中、脑外伤、脊髓损伤等神经损伤，以及上肢骨折、术后关节功能障碍、肌力减退等上肢运动功能障碍患者提供上肢功能重塑康复训练。
▲2.能进行上肢的肩、肘和腕的特定关节进行单关节评估和训练，也可以进行各关节的复合训练与评估；实时采集关节活动角度、肌力、运动轨迹等数据，生成客观评估报告，并制定训练方案。
3.评估要求：应具备上肢主动活动范围评估、被动活动范围评估，可以实时显示三维活动范围。
▲4.基于力反馈技术实现多样化的趣味任务导向训练，在三维空间上进行上肢功能训练：保障成人上肢全关节全活动范围训练空间，满足不同体型患者的康复训练适配性要求。
▲5.支持主动、被动、助力、抗阻训练等多模式康复训练；适合0-5级肌力患者。可根据患者损伤类型与康复阶段，自定义训练参数、动作模式，可调节的参数包括但不限于各关节痉挛灵敏度、训练速度、训练时间、训练难度、重力补偿等级等。
6.具有急停开关，通过急停开关控制设备紧急停止。
7.需具备游戏互动训练功能。游戏数量不低于10个。 
8.设备能设置被动训练模式下的关节活动度与顺序。
9.设备能记录关节活动轨迹并代替人工进行相同动作的重复训练。 
10.自动换臂：一键式机械臂自动左右侧切换。
11.驱动电机：用于训练的关节电机数量≥5个。
12.设备升降高度连续可调，调节范围为不少于400mm。
13.具备数据管理系统,能够记录设备运行时间与训练时间、显示患者训练得分与设备状态得分,支持数据的采集、分析及监控。


标的名称6：下肢康复机器人(下肢外骨骼步态训练系统)
	序号
	技术参数与性能指标

	1
	1.功能及适用范围：适用于下肢运动功能障碍患者的早期、中期及恢复期康复训练。包括但不限于脑卒中、脊髓损伤、脊髓炎、颅脑损伤、脑瘫、外伤、关节置换术后患者，以及失能老人、长期卧床患者、站立及行走功能障碍患者。
▲2.可实现下肢在矢状面的康复训练，包括髋关节的屈曲伸展，膝关节的屈曲伸展、踝关节的跖屈背屈训练，具备基于力反馈的站立训练、平衡功能训练、踏步训练、多区域行走训练、关节活动度训练等功能。
▲3.运动训练：可实现髋、膝、踝多关节的被动训练、助力运动、抗阻运动、减重行走等多种训练模式，助力大小可调节。
4.可实现原地步行训练、转动步行训练、室内室外场景步行训练。
5.具有悬空迈步、悬空踏步、落地被动、落地助力等多种训练模式。
6.设备支持髋、膝、踝关节协调联动的仿人直立行走康复训练，能够模拟自然步态，带动患者进行标准化步行重建训练。
7.设备适用身高范围应至少覆盖150cm至190cm，最大承重不低于100kg；具备根据不同患者身高的电动长度调节适配功能。
8.行走速度、步长可调节，支持被动训练模式和助力训练模式下的速度调节，满足不同康复阶段患者的训练需求。
9.电源：连续运行时间≥8小时（含备用电池）。
10.设备需具备坐式及站式两种穿戴模式，支持腰宽、双侧大腿和小腿长度智能电动调节。
11.安全保护：
11.1出现异常情况，具有声音提示。
11.2设备有急停开关。
11.3机器人本体具备机械限位保护。
11.4软件及控制系统有软件功能限位。
11.5机器人具有过流、过压、低压、堵转、温度保护功能。
12.结构：由移动车架、动力辅助装置、绑带等组成。设备主机带有智能屏幕操作系统或平板移动操作系统，供穿戴者和操作者使用。
13.升降模式：具备电动自动升降模式。
14.软件功能
14.1预留通用接口，支持后期系统替换、系统升级、外接设备加载、功能扩展等。
▲14.2提供下肢功能评估（生成评估报告）和个性化的康复训练方案，智能处方支持设备保存，可自定义编辑病种处方方案，训练方案实时同步。
14.3训练全过程中可通过屏幕对穿戴者实时正确用力部位进行精准引导。
14.4训练结束后可查看训练数据分析及训练数据记录，设备具有患者档案记忆功能，设备根据患者历史信息自适应调节大腿、小腿长度。


标的名称7：数字OT评估与训练系统
	序号
	技术参数与性能指标

	1
	1.功能及适用范围：适用于脑卒中、脑外伤、脑瘫等所致上肢精细功能、认知及作业能力障碍，用于作业治疗康复与功能评定。具备精细运动、手眼协调、认知、日常作业能力的数字化评估与互动训练。
2.通过传感器、LED 阵列、动态控制算法以及AI人工智能技术等，为作业治疗提供智能解决方案。
3.设备训练面板高度可调，满足成人及儿童使用需求，调节行程≥300mm；桌面角度可调，调节角度应包含0-75°。
4.设备需至少具备震动、音效、语音、图形、颜色5种引导功能。
5.设备需具备训练参数调节功能，至少包括训练角度、训练时长、训练范围。
6.≥40种国际通用及临床常用评估量表，其中至少包含认知、运动、日常生活能力、心理与情绪、儿童方面。
7.训练场景≥3种类型，至少包含运动训练、认知训练、情景训练。
▲7.1认知训练至少包含偏侧忽略训练、记忆力训练、反应力训练和颜色辨别。
7.2运动训练轨迹类型≥10种，每种轨迹大小和位置可以根据不同活动范围自适应变化。
7.3情景训练支持单人和双人互动训练。
8.设备需具备自定义轨迹功能，可在活动范围内自由定制训练轨迹，训练难度支持可调。
9.人机互动与游戏训练结合。
10.训练结束后自动生成训练报告，可根据报告比对分析，开具训练处方，实时掌握患者的康复进程。
11.需具备患者管理功能，可查看患者信息，并记忆功能。


标的名称8：重复经颅磁刺激仪
	序号
	技术参数与性能指标

	1
	1.功能与适用范围：用于抑郁症、焦虑症、失眠等精神心理障碍；脑卒中后运动/认知/吞咽障碍、帕金森病、脊髓损伤等神经康复；也适用于慢性疼痛、脑瘫、抽动症等的辅助治疗。刺激人体中枢神经和外周神经，通过特定频率的磁脉冲作用于大脑相应功能区，通过高频和低频刺激调节大脑皮质兴奋性，纠正脑卒中、脑外伤等疾病导致的神经环路失衡。
2.配有两套独立的刺激发生器，可作为两台独立的TMS设备治疗，可作为检测装置研究大脑半球间的抑制与异化；成对刺激的模式可用于检测皮质神经的兴奋性与一致性、皮质间的传导与功能的完整性。
▲3.刺激发生器主机与刺激线圈、台车可分离，能同时连接两个刺激线圈，两个刺激线圈可以独立工作，同时治疗两位患者或一个患者的不同部位，两个线圈的刺激强度、输出脉冲数等参数均可独立调节。
4.在治疗同一病人两个不同的部位时，输出两个不同的脉冲刺激，可在0-1000ms内连续给予两个不同强度的刺激。
▲5.刺激频率：不窄于0～50Hz可调，在1Hz以下调节步长为≤0.1Hz，超过1Hz时步长为≥1Hz。
▲6.最大磁感应强度：≥6T；输出脉冲宽度：340μs～400μs。
7.磁感应强度变化率：10～80KT/s；脉冲上升时间：40～120μs。
8.刺激发生器主机内置液冷系统和运动诱发电位MEP模块。
9.刺激器发生器机身面具有显示电源、温度、流量、状态、强度运行安全指示。
10.刺激线圈手柄处具有刺激强度大小调节按键，通过线圈按钮可实现刺激强度调节、触发等功能。
▲11.刺激线圈具备脉冲输出自动计数功能，计数次数≥2000万次。
12.刺激线圈具有显示屏，可显示刺激强度。
13.MEP模块通道数≥2通道，共模抑制比≥100dB，采样率≥100kHz，输入抗阻≥100MΩ。
14.MEP模块最小分辨率≤0.1uV，输入信号范围:-1000mV~1000mV，波形幅值误差在±5%，5uv时波形幅值误差±2uv。
15.具有单拍成对输出双脉冲功能；双拍成对输出强度和时间间隙单独可调，进行关联输出双脉冲。
16.磁刺激管理软件至少包括：病人档案管理，建议方案，自定义治疗方案，输出打印功能。
★17.配置清单：刺激发生器主机（内含液冷系统和MEP模块）2台、TMS刺激工作站 1套、刺激线圈2个(一个8字线圈和一个圆形线圈)、台车1套、刺激线圈支架2副。



采购包2：
标的名称1：智能情景互动训练系统
	序号
	技术参数与性能指标

	1
	1.功能与适用范围：适用于神经损伤、骨科术后、老年功能衰退人群，依托多场景智能情景互动模式，开展肢体协调、平衡、步态、认知与专注力康复训练，改善肢体运动控制、平衡协调能力及认知功能。
▲2.设备需具备训练和评测两种功能。
3.设备的评测功能包含对上下肢和胸腰椎的活动范围评测。
▲4.设备需具备训练功能：跟随训练、情景训练两种训练模式。
5.设备需具备训练难度可根据患者的表现自动调节，具有自适应难度功能，且训练难度也可以进行手动调整。
6.设备需具备训练部位选择功能，包含头部、躯干、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、全身。
7.设备需具备人体追踪功能，可以自动追踪当前患者，支持允许除了患者之外的人员进入训练场地。
8. 设备的软件功能至少包含默认患者选择、患者管理、用户管理等。具备快速启动选项功能，自选训练后即可对默认患者开始训练和评测。
9. 提供≥50种康复训练项目，支持儿童与成人训练。
10. 设备需具备训练人员防遮挡功能，短暂遮挡传感器后可以立即恢复训练。
11. 设备需具备最佳训练位置引导功能，训练前和训练时可以清晰引导患者在推荐的最佳训练位置进行训练。 
12. 设备需具备患者位置监测功能，当患者超出训练范围时，设备在操作界面弹出提示信息，并引导患者回到训练范围内。
▲13. 设备需具备对患者训练进行数据分析功能，自动生成训练报告，至少可以提供详细的评测数据、训练统计、训练表现。


标的名称2：肌骨超声仪
	序号
	技术参数与性能指标

	1
	1.功能及适用范围：用于各种肌骨疾病筛查、诊断，实时成像探查肌肉、肌腱、韧带、关节、神经等软组织形态，也可引导介入治疗与康复疗效评估。
2.显示器：≥19英寸电容式触摸屏，支持单点、多点、滑动、缩放操作。
▲3.主机内置可激活探头接口≥2个，通过扩展后可达≥3个。
★4.配置按键线阵探头1个，凸阵探头1个，L型探头1个。
5.频率复合成像：根据深度自适应调整发射频率，并进行复合。
6.实时空间复合成像技术。
7.彩色多普勒成像。
8.频谱多普勒成像。
9.专用电动升降台车，可调高度0-30cm。
10.台车上需配备消毒用杯套。
11.内置电池的续航时间：≥6小时，并支持电量百分比及续航时间显示。
12.智能多普勒血流跟踪。
13.全数字化超宽频带波束形成器：数字通道≥28000。
▲14.智能穿刺增强技术，线阵探头下穿刺针增强显影自适应调整；凸阵探头下穿刺针有两种或以上颜色显示。
15.穿刺中位线：支持穿刺使用，探头上有中位线，中位线可以预测进针深度。
16.需具备一键全屏放大功能。
17.肌骨专用的成像条件：包括但不限于神经、肌肉、关节、韧带。
18.智能神经标准切面辅助教学，能用不同颜色标识出神经、肌肉、血管等。
19.内置SSD固态硬盘≥200G。
20.线阵探头频率范围覆盖4.0MHz～15.0MHz；凸阵探头频率范围覆盖1.0MHz～5.0MHz；L型探头频率范围覆盖6.0MHz～15.0MHz。
21.线阵探头、凸阵探头可远程操控主机，支持定义操作，包含增益、深度、储存等。
22.二维灰阶≥256。
23.扫描深度：≥30cm。
24.可视可调动态范围≥180dB。
25.数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦。数字式可变孔径及动态变速，A/AD≥14BIT。
26.取样宽度及位置范围：宽度1-30mm：分级可调。
27.偏转角：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°~+30°。


标的名称3：体型体态评估系统
	序号
	技术参数与性能指标

	1
	1.功能及适用范围：采用三维扫描技术，自动检测各种体态问题；量化各项姿态数据，自动生成评估报告与矫正建议。用于开展体态筛查、脊柱健康评估、康复疗效追踪、体态矫正、运动健康管理等。
2.三维体型体态评估系统采用3D深度视觉相机传感器，三维数据采集时间：小于60s。
3.采用智能匀速无刷转台，含力学传感器，用于采集足底压力分布数据及重心平衡检测。
4.评估系统成人及儿童均可使用。
▲5.支持生成三维人体模型，支持自动计算体围数据（含胸、腰、臀、臂、腿围）及体型类型。
6.可自动扫描并识别人体骨性标志关键点。
▲7.具有静态体态评估功能，包括：脊柱侧弯、头前倾、头侧倾、高低肩、圆肩、膝过伸、腿型等角度及风险异常，与风险提示，并输出个性化测评报告。
8.可支持足底压力数据实时采集和实时显示。支持站立静态采集模式分析足底压力并进行综合评价。
9.需具备骨盆专项评估功能，包含骨盆侧倾、骨盆前/后倾、骨盆旋移的风险判断，具有异常体态引发的相关肌肉状态提示。
▲10.具有脊柱状态评估，含颈椎偏移和骶骨偏移的程度分析，可输出偏移值、评估结论等。
11.需具备评估后辅助生成报告，给与评估后训练建议，支持评估报告前后对比。配备打印终端。
12.设备配有脊柱侧弯筛查模块：
12.1被测者无需脱衣，便携、无辐射、实时、准确的测量脊柱侧弯角度和身体姿态，筛查时间≤5秒/人。
12.2脊柱侧弯筛查模块支持携带；可接入wifi或移动热点，随时进行测量和给出评估建议。主机内置可充式电锂电池，使用时间≥5小时。
12.3 脊柱侧弯筛查模块支持批量录入被测者信息。
12.4 脊柱侧弯筛查模块支持智能生成脊柱侧弯筛查结果的统计报告，支持统计报告的打印输出，支持被测者自动获得电子报告。


标的名称4：语言、认知疗法系统
	序号
	技术参数与性能指标

	1
	1.功能及适用范围：用于脑卒中、脑外伤、脑瘫等引发的失语、构音障碍等人群康复训练。通过量表或评估体系对用户语言、认知功能进行评估，评估后出具结果报告。可针对该报告制定个性化训练计划并进行训练。
2.评估：选择评估题目或评估量表，进行评估，支持语音读题和语音识别。
3.评估结果：分别显示听检查结果、视检查和语音检查结果、口语表达结果，“直方图”，“口语检查结果”，“能量图和声调图”的结果。
4.训练：包括单项训练、常规训练、专项训练等；教师出题、学生做题。
5.量表维护，可自定义添加、编辑量表。
6.题目维护：可自定义添加、编辑、删除。
7.题目类型：评估题目包括听力测验、视力测验、语音测验、口语表达和早期障碍评估；训练题目包括常规训练、单项训练和专项训练。
8.导入导出：可对量表和题目进行导入和导出。
9.数据安全：支持数据备份和恢复。
10.系统维护：支持在线更新和离线更新。
11.日志管理：可查看异常日志
12.信息维护：支持单位和个人信息修改
13.康复知识：包括特殊教育、疾病介绍，支持自定义添加、编辑、删除。
14.处方：包含5大类，≥15种言语及语言障碍处方。


标的名称5：测量•评估套装（肢体）
	序号
	技术参数与性能指标

	1
	1.功能及适用范围：整合肌力、关节活动度、触觉、肢体围度、神经反射等各类评估器具，可完成肢体功能全方位检测、数据记录与对比分析；适用于儿童类康复人群，用于肢体康复筛查、功能评估、康复效果随访与数据记录，为康复方案制定提供依据。
★2.套装至少包括:电子握力计、电子捏力计、数显触觉测量卡尺、指关节量角器、数显关节角度尺、神经触针、数显围度尺、手部屈伸测量卡、多功能巴克锤、不锈钢瓦针轮、不锈钢三角锤。
3.电子握力计
3.1 配有显示屏，可显示电量状态。
3.2 具有握力测试功能。量程范围:0~90kg，可自动保存每次测量的最大握力值。
3.3 可设置目标握力值，计算平均握力值及达标锻炼次数。
3.4 可查询不同用户号的最近一次数据，包括测量模式的最大握力值，锻炼模式的平均握力值、达标锻炼次数。
3.5 具有手辆宽度调节旋钮。
4. 电子捏力计具有捏力测试功能，量程范围:0~27kg，可储存和浏览不少于100条测量记录。
5. 数显触觉测量卡尺具有≥3个刺激点，具有显示屏，屏幕可同步显示测量数值，量程范围:0~150mm。
6.指关节量角器采用PVC材质，由动尺和刻度盘组成，测量范围:0°~150°。
7. 数显关节角度尺具有数显功能，屏幕可同步显示测量数值，量程范围:0°~180°。
8. 神经触针具有3种及以上直径的尼龙单丝，至少包含0.4mm、0.5mm、0.7mm，可进行精细的触觉检查，用于测定从轻触觉到深压的感觉。
9. 数显围度尺
9.1 至少具有2种测量模式，应包含:围度测量、长度测量，具有一键锁紧按钮。
9.2 围度测量模式下，可保存≥8个数据，可对比两次测量的差值，围度测量范围:0~1500mm。
9.3 长度测量模式下，可测量读数。
10. 手部屈伸测量卡可用于测量各手指的最大屈度和拇指，可测量拇指和其余手指之间的最大伸展度。
11. 多功能巴克锤由金属手柄和锤头组成，顶部可旋出钢针，尾部可旋出毛刷。
12. 不锈钢瓦针轮由不锈钢手柄和尖刺状滚轮组成。
13. 不锈钢三角锤由不锈钢手柄和高弹性橡胶制成的锤头组成。
14.收纳箱采用铝合金材质，配有防震海绵。


标的名称6：天轨康复训练及移位系统
	序号
	技术参数与性能指标

	1
	1.功能与适用范围：用于脑卒中、脊髓损伤、骨科术后、老年体弱、儿童等人群，开展减重步态训练、转移护理及康复干预，降低跌倒与护理风险。
2.轨道：全轨轨道内内置导电条，用于机头充电，额定电压DC 24V。
3.机头：
▲3.1四向机头，具有电动上升、下降、前进、后退功能，具有实时拉力显示、智能跟随功能。
▲3.2机头具有智能跟随功能：患者在步行过程中，系统自动感应到患者行走方向，自动调整运行状态。
3.3配备紧急停止装置，患者发生不适等症状需要立即停止时，轻拉紧急停止绳，机头立即停止工作，并将患者安全的放下。
3.4 起吊行程0mm - 2600mm。
3.5 最大负重≥200KG。
3.6充电方式：全轨轨道内充电，轨道内置导电条，机头在轨道上可以自动充电，时刻保持充沛的动能。
4.手控盒功能：
4.1手控盒具有触摸显示屏，可以实时显示时间、减重重量、移动距离、水平移动速度等数据。
4.2手控盒上设有上、下、前、后各按键，支持控制机头工作。
4.3具有低电量提醒功能，当剩余电量低时，系统会电量提醒，充电过程中实时显示充电电量。
5.训练处方功能：可设置默认处方，应包括患者减重数值、训练时间、训练距离。
6.附件：
6.1 两点吊架：吊架两端有吊索挂口，承重强度≥200kg。
6.2 步行训练衣具有大、中、小三个尺寸型号，采用双侧开放式裤型设计，具有弹性。
7. 具备环形轨道，轨道总周长15-20米。


标的名称7：聚焦超声波治疗仪
	序号
	技术参数与性能指标

	1
	1.功能及适用范围：用于人体颈肩部、腰腹部和四肢部位慢性软组织损伤性疼痛的治疗。
2.主机：≥10英寸显示屏，实时显示人机交互界面及设备运行参数，配置移动式推车。
★3.配置2把治疗枪。
4.治疗枪和触摸屏均可控制设备的启动/停止及档位升降。
5.治疗枪离、掉线保护：治疗枪具备离线、掉线保护功能。
6.开机密码保护功能：主机具有开机密码保护功能。
7.主机自动识别功能：可智能识别治疗枪，自动匹配治疗参数，并实时显示治疗枪的工作状态。
8.治疗参数个性化设置和存储功能：每个治疗部位可根据治疗需要个性化设置并存储默认治疗参数。
9.波束类型：超声治疗枪均采用自聚焦式声场技术。
10.超声波频率不窄于：0.5MHz～3MHz。
▲10.超声输出声功率≥8W，治疗头输出功率可在0W-8W范围内可分档调节。
11.焦平面距离：5～50mm。
12.定时时间：治疗时间可调，系统可实时显示当次治疗时间和累计治疗时间。


标的名称8：电动起立床
	序号
	技术参数与性能指标

	1
	1.使用电源：220V，50Hz：
2.起立床床体尺寸：长1820mm×宽770mm×高450mm（最低位置，含床垫），允差±50mm；
3.床垫尺寸：长1900×宽630mm，允差±50mm；
▲4.床板高度连续可调，床板对称轴中心点距离地面的高度最低≤450mm,最高800≥mm，允差±50mm；
5.床板垂直升降倾斜角度连续可调，且最大角度≥85°；
6.扶手板尺寸：
(1)扶手板尺寸（长×宽）：770mm×370mm，允差±25mm；
(2)扶手板到床板的床板的床板距离，及扶手板到床首、床尾距离可调。
7.踏板尺寸与角度
(1)踏板尺寸（长×宽）：310mm×170mm，允差±50mm；
(2)踏板上下倾角、内外翻倾角可调节；
8.床板安全工作载荷≥1700N，升降架安全工作载荷≥2200N；
9.手持控制器调节床体角度。


标的名称9：电刺激治疗设备（中频）
	序号
	技术参数与性能指标

	1
	1.功能及适用范围：适用于颈、肩、腰腿痛、神经损伤、肌肉萎缩、偏瘫截瘫的辅助治疗。
2.主要构成：由主机、电极线和电极组成。电极两种适配，为自粘型理疗电极和硅胶型理疗电极。
3.结构形式：台式。
4.显示操作：液晶屏全参数显示，按键操作。
▲5.输出路数：≥四通道输出。
6.输出波形丰富：基波为方波；多种调制波包含等幅波、方波、正弦波、三角波等波形组合。
▲7.具有预设治疗处方及自定义处方功能，处方数量不低于70种。
8.工作频率：中频频率不窄于1～10kHz,;调制频率不窄于0~150Hz，调幅度为100%。输出电压幅度值≤50v。
9.具有定时功能；治疗结束时，应停止输出并有蜂鸣音提示。
10.需具备同步/异步功能：可选择同步输出(左右通道参数一致)或异步独立输出，灵活匹配个体化治疗需求。


标的名称10：电刺激治疗设备（低频）
	序号
	技术参数与性能指标

	1
	1.功能及适用范围：通过皮肤对神经以及肌肉进行电刺激，从而达到镇痛和预防或缓解肌肉发生废用性萎缩的效果。
2.主要构成：由主机和电极组成。电极共有两种分别为温热电极和自粘电极。
3.显示操作：液晶屏全参数显示，按键操作。
4.电疗参数：
4.1 载波波形：单向指数波
4.2 调制波形≥3种。
4.3 输出峰值电流：0~120mA可调。
4.4 输出脉冲宽度：120μs，允差±10%。
4.5 刺激脉冲频率：3Hz～1000Hz可调,温热电极具有加热功能，且加热速度可调。
5.具备快速治疗模式，根据部位、症状选择不同治疗。
6.具有多重安全保护功能：电极脱落提醒和停止输出功能、温热电极加热保护功能。


标的名称11：电动PT床
	序号
	技术参数与性能指标

	1
	1.功能及适用范围：电动多体位调节，升降、折角角度可控，康复评估、手法治疗、体位训练，适用于各类肢体功能障碍、术后康复患者进行康复评估、手法治疗、体位训练。
2.床体加宽设计，支持患者在床上进行训练。
3.具备紧急开关，按下可停止设备工作。
4.床面至少分为头板和尾板两部分，头板角度可调，调节范围：0°～65°。
5.采用中控式脚轮固定装置，一步操作即可锁定/解锁床体固定状态。


标的名称12：抽屉式阶梯
	序号
	技术参数与性能指标

	1
	1.功能及适用范围：用于下肢功能障碍、术后康复、步态异常人群的阶梯行走与肢体力量训练。
2.规格（收纳状态）：≥650*350*400(mm)（长*宽*高）
3.规格（展开状态）：≥1300*650*400(mm)（长*宽*高）
4.步高：90mm-110mm
5.平台层数：不低于4层
6.材质：环保木板、油漆、环保防滑垫
7.可拆装使用，适用训练用阶梯。


标的名称13：平衡杆
	序号
	技术参数与性能指标

	1
	1.功能及适用范围：用于平衡能力不足、下肢肌力偏弱、步态异常人群的辅助站立及步行康复训练。
2.规格：长×宽≥300cm，允差±10%
3.扶手高度可调节：75-105cm，≥6档调节；
4.扶手直径：3.5-3.8cm
5.材质：冷拉不锈钢、环保防滑垫


标的名称14：电刺激治疗设备（低频儿童版）
	序号
	技术参数与性能指标

	1
	1.功能及适用范围：采用低频电刺激技术，结合电疗、电针、负压吸引等模式，可开展神经肌肉刺激、经络电疗、负压理疗等康复干预；主要适用于儿童群体，针对肢体运动功能障碍、肌肉无力、神经感觉异常、肌张力异常等问题进行康复治疗与训练。
2.主界面:彩色触摸屏加旋转编码器操作不小于7英寸，具有通道状态显示功能;
▲3. 六通道柜式款:具有3组电疗、3组电针输出，独立可控;
4. 时间设定范围:1-99min，步长为1min，定时时间到后有声音提示功能。
5. 电疗输出参数:
5.1 输出波形:双向对称方波、双向不对称方波。
5.2 双向不对称方波:
脉冲频率0.5Hz~10Hz可调;频率为0.5Hz~1Hz时，单步长为0.1Hz:频率为1Hz~10Hz时，单步长为1Hz。
脉冲宽度0.1ms~10ms可调;脉冲宽度为0.1ms~1ms，单步长为0.05ms。
脉冲宽度为1ms~10ms，单步长为0.5m。
5.3 双向对称方波:
当脉冲频率为10Hz~100Hz时，单步长为1Hz，脉冲宽度为80us~400us单步长为10us;
当脉冲频率为100Hz~200Hz时，单步长为1Hz;脉冲宽度为80us~200us，单步长为10us;
6.电针输出波形:双向不对称方波;
6.1 脉冲频率为0.5Hz~10Hz可调;频率为0.5Hz~1Hz时,单步长为0.1Hz;频率为1Hz~10Hz时，单步长为1Hz。
6.2 脉冲宽度为0.1ms~1ms可调，单步长0.05ms
7.设备可进行通断调制:上升时间:0s-2s,步长为0.5s;保持时间:0s-20s，步长为1s;下降时间:0s-2s，步长为0.5s;间隔时间:2s-50s，步长为ls。
8.负压吸引功能:输出负压0kPa-30kPa，分6档可调，步长为5kPa。
9.安全保护:具有警告提醒(开路、短路、设备异常)。


标的名称15：深层肌肉刺激仪
	序号
	技术参数与性能指标

	1
	1.功能及适用范围：通过高频机械振动作用于深层肌肉、筋膜及软组织，缓解肌肉痉挛、僵硬与酸痛，松解粘连，改善局部血液循环，放松神经肌肉，适用于颈腰椎病、慢性软组织损伤引起的疼痛的康复治疗。
2.智能控制系统，可以快速的选择参数及操作；
3.按摩器垂直振动频率≤60Hz，达到对肌肉刺激不同深度的刺激；
4.主机数码实时显示档位，并分档可调；
5.具有≥3个不同尺寸治疗头可选；
6.不同尺寸治疗头可刺激不同部位肌肉；
7.设备重量≤2.5kg；
8.振动头振幅：5-7mm；
9.仪器具有输出控制功能开关。


标的名称16：简易运动训练套装
	序号
	技术参数与性能指标

	1
	1.功能及适用范围：适用于肢体功能障碍、术后康复、肌力减退人群，也可用于日常体能维持与居家康复训练。可开展肌力、关节活动度、平衡、协调及日常活动能力训练。
2.需具备收纳柜配有自锁脚轮。
3.需具备哑铃放置位，放置孔位：≥20个。
4.需具备弹力带放置位，具有保护及收纳作用，放置孔位：≥5个。
5.配有组合式悬挂装置，可用于悬挂沙袋、训练垫、弹力管等物件，悬挂孔位：≥50个，并配备S型挂钩≥20个。
6.需具备≥10对哑铃，哑铃重量范围：0.5^5kg。
7.需具备≥7对绑式沙袋，沙袋重量范围：0.25~2.5kg。
8.需具备折叠式体操棒，体操棒数量：≥3件。
9.需具备平衡软垫，平衡软垫数量：≥2件。
10.需具备弹力带，弹力带数量：≥6件，弹力带弹力范围：10~25 lbs。
11.需具备弹力绳，弹力绳数量：≥5件，弹力绳弹力范围：10~30 lbs。
12.需具备弹力球，直径55cm、65cm、75cm各1件
13.需具备瑜伽垫，瑜伽垫数量：≥3件。
14.需具备泡沫轴，泡沫轴数量：≥1件。
15.需具备按摩球，按摩球数量：≥2件。
16.需具备普拉提圈，普拉提圈数量：≥2件。
17.需具备瑜伽小球，瑜伽小球数量：≥3件。
18.需具备软式重力球，软式重力球数量：≥8件。
19.需具备药球，药球数量：≥5件。
20.需具备固定圈，数量：≥3件。
21.需具备训练半球，半球数量：≥1件。
22.需具备平衡垫，平衡垫数量：≥2件。



标的名称17：日常生活作业训练套装
	序号
	技术参数与性能指标

	1
	1.功能及适用范围：整合文娱、认知、手眼协调、手部肌力、手功能运动等多类训练模块，全面开展日常生活能力、手部功能、认知能力康复训练；适用于存在手功能障碍、认知障碍、生活自理能力下降的儿童及成人康复患者，帮助患者恢复日常劳作、生活自理及社交文娱能力。
2.需具备训练物品收纳和分区整理功能，包含不少于7个单元的功能模块。
3.文娱训练单元通过文娱类项目训练患者抓握及认知能力，至少包括5种训练用具:围棋、飞行棋、跳棋、象棋、棋盘。
4.认知训练单元通过认知卡片、颜色形状套件、拼图等配件设计不同的训练方案。包括至少4种训练用具：认知卡片、拼图、图形认知套件、七巧板。
5.手上肢任务训练单元通过拧螺丝、插板等任务导向性作业活动，训练患者手眼协调能力，至少包括6种训练器具:立式套圈、上螺丝、上螺母、滚筒、木插板、组合套圈。
6.渐进式手肌力训练单元通过不同阻力等级的训练工具训练患者手部肌力，包括3种渐进式阻力训练器具:握力圈，阻力:30 lbs(±5%)、40 lbs(±5%)、50 lbs(±5%):握力球，形状:篮球形、椭圆形;泥胶，2盎司。
7.手功能运动训练单元主要通过拿捏不同重量、大小的物体训练手上肢功能，包含不同尺寸规格的木方、木珠。



标的名称18：可调式OT桌
	序号
	技术参数与性能指标

	1
	1.功能及适用范围：可灵活调节桌面高度，作为作业治疗专用训练桌，用于开展手部精细动作、肢体协调、日常生活动作等作业训练；适用于儿童康复人群，可配合各类作业训练器具使用，满足不同身高患者的康复训练需求。
2.桌面升降范围:640mm~840mm
3.桌面额定载荷≥50kg
4.桌面尺寸(长×宽）：1500mm×800mm（±5mm）
5.外形尺寸(长×宽×高）1500mm×800mm×(640mm~840mm)。（±5mm）


标的名称19：吞咽障碍治疗仪
	序号
	技术参数与性能指标

	1
	1.功能及适用范围：适用于对咽部非机械原因损伤引起的吞咽及构音障碍进行评估、治疗及训练。
2.主要构成：由主机、操作控制器及电极线组成。
3.结构形式：挂壁、手提、台式三合一结构。
▲4.治疗功能及输出路数：同时具备评估、治疗及训练三种功能。治疗模式输出≥2路；评估、训练模式输出≥1路。
▲5.至少四种输出模式，成人连续脉冲治疗模式、儿童交替脉冲治疗模式、单脉冲训练模式、评估模式。
6.连续脉冲治疗模式（成人）
6.1脉冲强度：0-30mA可调，≥50档可调，步距增量可调。
6.2脉冲宽度，100-300uS可调，≥7档可调，步距增量可调。
6.3脉冲间隔：100uS，允差±10%。
6.4脉冲频率：20Hz-100Hz可调，步距增量可调。
7.交替脉冲治疗模式（儿童）
7.1 脉冲强度：0-30mA可调，≥50档可调，步距增量可调。
7.2 脉冲宽度；100-300uS可调，≥7档可调，步距增量可调。
7.3 脉冲间隔：100uS，允差±10%。
7.4 脉冲频率：20Hz-100Hz可调，步距增量可调，持续时间：≥1s。
8. 单脉冲训练模式
8.1 脉冲强度：0-30mA可调，≥50档可调，步距增量可调。
8.2 脉冲宽度：10ms-1000ms可调，10ms-100ms步距增量10ms、100ms-1000ms步距增量50ms。
8.3 脉冲间隔：1s-5s可调，步距增量可调。
9.评估模式
9.1 评估模式脉冲宽度：1000ms，允差±15%。
9.2 评估模式脉冲间隔；1000ms，允差±15%。
9.3 评估模式阈值： 0-30mA可调，步距增量0.12mA，阈值允差±2mA。
10.定时范围可调，步长1min，允差±5%。


标的名称20：儿童多关节主被动训练仪
	序号
	技术参数与性能指标

	1
	1.功能及适用范围：集上肢、下肢主被动训练于一体，搭配游戏互动、参数调节、痉挛保护、数据监测等功能，可完成关节活动、肌力训练、肢体协调性训练；专为儿童设计，适用于存在肢体运动功能障碍、关节活动受限、肌力不足、痉挛症状的患儿进行康复训练。
▲2.至少具有水平训练、垂直交叉、垂直平行3种上肢训练方式。
3.至少具有正转、反转2种下肢训练方式。
4.主动训练模式下，不窄于0~20档阻力可调。
5.被动训练模式下，转速可调，调节范围:不窄于5~60r/min，步进≤1r/min。
6.被动训练模式下，电机输出动力不超过8Nm,保证训练安全。
7.至少具有常规手柄和带护托手柄2种扶手。
8.具备定时功能，到达设置时间后自动切断输出，可设定范围:不窄于1~99min，步进≤1min。
9.设备高度可调，上肢高度调节范围;不窄于0~60mm，下肢高度调节范围:不窄于0~65mm。
10.上肢训练工作臂可水平旋转、垂直旋转调节，水平旋转调节范围:不窄于0°~180、垂直旋转角度调节范围:不窄于0°~90°。
11.配有≥10英寸彩色液晶触摸屏，内置游戏，支持人机互动。
12.至少可设置训练时间、训练速度、运动阻力、运动方向、痉挛等级等训练参数。
13.对称性监测:可实时显示肌力对称信息，提供图示显示和相对比例数据。
14.可查看训练结果数据，包括:运动里程、运动时间、能量消耗及痉挛次数。
15.具有辅助脚踏板，且长度可调，适应不同患者的小腿固定。
▲16.具有急停按钮和痉挛保护功能。
17.具有开机自检功能和语音提示功能。


标的名称21：儿童坐姿约束椅
	序号
	技术参数与性能指标

	1
	1.功能及适用范围：通过多部位调节结构实现坐姿固定、肢体限位，可矫正不良坐姿，限制异常肢体活动，保障康复、学习及训练过程中的体态稳定；主要适用于存在运动发育迟缓、脑瘫、肢体控制障碍的儿童，辅助患儿维持正确坐姿，开展日常训练与活动。
2.外形尺寸（长×宽×高）/mm：720×600×(800-900)（±5mm）。
3.头部垫升降调节范围/mm：0～120。
4.裆部垫前后调节范围/mm：0～100。
5.座垫至脚踏板最大距离：170mm，允差±10mm。
6.台面至座垫距离：210mm，允差±10mm。
7.脚踏板高度调节距离：80mm，允差±5mm。
8.额定承载：不小于40kg。
9.限位垫:具有限位垫骨架，限位垫可前后移动。
10.枕头:发泡一体成型头架，枕头高度可调；头部固定辅助板为圆弧形，支持固定头部。
11.脚托:脚托高度可调，具有脚带。
12.座椅倾角调整范围不窄于：-15～20°。
13.支持进出座椅开关后置。


标的名称22：中药熏蒸治疗仪
	序号
	技术参数与性能指标

	1
	1.功能及适用范围：适用于颈肩腰腿痛、风湿痹痛等基层常见病熏蒸需求。借助热力与中药蒸汽作用于体表，扩张毛孔、促进血液循环，温通经络、缓解肌肉痉挛与疼痛。
▲2.柜式机，两个喷头，液晶屏显示。
3.保温及治疗功率≥4档可调。
4.治疗时间1～60min可调，计时误差：±30s。当完成熏蒸时间时，治疗仪应停止输出蒸汽，并有声音提示信息。
5.保温设定温度应包含70～90℃可调。
6.药液（2L）从常温加热到95℃所用的时间≤15min。
7.治疗仪在加热过程中，当蒸汽发生器内压力超过5kPa时不能打开。 
8.低液位提示：容器内液位低于35mm±10mm时，设备应有声音信息提示并停止加热；应在加热装置附近设置独立的过热保护装置。 
9.当熏蒸机加热容器中气压＞0.08MPa时，减压阀动作。
10.治疗仪的皮肤温度显示值超过45℃时应持续发出提示音，显示值超过45℃的持续时间达到10min之前，设备应停止加热。
11.设备具有显示功能，可显示药液温度、熏洗温度、预热温度、皮肤温度、功率设置、设备状态、设备功能、治疗时间。
12.设备可设置治疗时间、温度，可选择预热、熏蒸、熏洗功能。








