项目需求书

本项目属于：工业。

第一包：（本包涉及技术条款共计52条，其中非★条款共计44条）

纸浆检测系列设备

- 采购明细：1台纸浆检测系列设备

- 采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

本设备用于纸浆物理性能检测。

- 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

按GB/T 24326纸浆-物理试验用实验室纸页的制备标准中的纸浆-物理试验用实验室纸页的制备-快速凯塞法，以及ISO 5269/1& ISO 5269/2，NBR 14380/99, TAPPI T-205, DIN 54358, ZM V/8/76等标准的要求。

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性及所需安装环境等要求：

（一）主要技术指标：

1.抄片器

1.1直径200mm±0.5mm；

1.2真空度：≤27kPa；

1.3干燥温度:93±4℃；

1.4加热功率≥3KW*2；

1.5 总功率≥4.5Kw，配置网片60目、150目各2个；

1.6符合QB/T1678-2017中的GB/T 24326、ISO5269/1、ISO269/2要求；

1.7进水、搅拌、气动匀浆、沉降成型、白水循环全部采用电控操作。旋钮开关转换。

2.纤维疏解器

2.1容器容积：3.46升（±20ML）；

2.2 螺旋桨：直径φ90±0.5mm；

2.3转速：3000±5r/min ；

2.4标准转数：≥50000r（可自行设置）。

3.游离度仪

3.1测量范围： 0-1000CSF ；

3.2滤水室容积：1000±10ml；

3.3滤水室流水检测：小于1ml/5s；

3.4漏斗剩余体积：23.5±0.2mL；

3.5底孔流速：74.7±0.7s。

4.压榨机

4.1试样尺寸（mm)：≥310×310mm；

4.2.标准抄片压榨力 410±10kPa，

4.3最高压力≥0.8Mpa,

4.4.双定时设置，自动定时施压，。

5.颜色测定仪

5.1模拟D65光源照明。采用CIE1964补充色度系统和CIE1976(L＊a＊b)色空间色差系统；

5.2采用d/o照明观测几何条件。设有光吸收器，消除试样镜面反射光的影响；

5.3测量重复性：δ（Y10）<0.1，δ（x10、y10）<0.001；

5.4零点漂移：≤0.1﹪；

5.5示值精度不低于0.01(显示小数点后两位）；

5.6试样样尺寸：测试平面≥￠30mm, 厚度≤40mm。

6.厚度测定仪

6.1测量范围（0～4）mm；

6.2分度值不低于0.001mm；

6.3接触压强：（100±10）kPa；

6.4接触面积：（200±5）mm2；

6.5示值误差±0.0025mm或±0.5％；

7.纯水机

7.1进水要求：自来水；

7.2出水：二价离子分离率95%-99%。有机物分离率>99%，颗粒和细菌分离率＞99%；

7.3出水量≥15升/h。

8.纸样空气干燥器

8.1风量（CFM）/m3/min：470±50；

8.2转速RPM：1700±100；

8.3噪声小于60dBA；

8.4净尺寸≥600x400x500mm。

9.制冷冰箱

9.1冷藏室容积大于350L，冷冻室容积大于240L。

9.2制冷温度低于-10℃。

（二）仪器配置要求

纸浆检测系列设备1台/套（包括抄片器1套、纤维疏解器1台、游离度仪1台、压榨机1台、纸样空气干燥器1台，纯水机1台，制冷冰箱1台，颜色测定仪1，厚度测定仪1台)

- 计量需求

- 计量项目

需计量设备如下：

抄片器1套、纤维疏解器1台、游离度仪1台、压榨机1台、颜色测定仪1，厚度测定仪1台。

- 何时提供计量证明（货到现场提供或是安装完成后提供）

计量证明于安装完成后一个月提供。

全自动滴点软化点测试仪

- 采购明细：1台全自动滴点软化点测试仪

- 采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

本设备能够自动测定润滑脂的滴点。

- 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

按GB/T 4929-1985国家标准执行进行生产。

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性及所需安装环境等要求：

（一）主要技术指标：

★1.仪器使用金属浴加热，免添加油液、提拉试管；

★2.仪器自动按照标准程序升温（支持用户自定义，数字变量可设置），例如（仅做说明使用）：前期加热速度6℃/min，预期滴点前17℃，加热速度变成1.2℃/min；

★3.进口高精密光电扫描自动检测滴点系统，温度自动锁定，可同时进行2组平行实验；

4.安装完毕试管，一键进行实验，触摸屏控制，结果可存储、USB传输；

5.电源：AC 220V±10% 50Hz；

6.功率：750-850W；

7.加热方式：一体成型铸铝金属浴程序升温；

★8.检测方式：进口光电扫描；

★9.试验孔数：大于等于2孔；

★10.温控精度：±0.1℃；

★11.控温范围：25℃～350℃；

★12.高清触摸屏实时显示实验情况。

（二）仪器配置要求

1.全自动滴点软化点测试仪：1台

2.进口高精密传感器：2套

3.滴点测定组件：6套

4.定制导环：2套

5.定制试管架：1套。

- 计量需求

- 计量项目

全自动滴点软化点测试仪。

- 何时提供计量证明（货到现场提供或是安装完成后提供）

计量证明于安装完成后一个月提供。

第二包：（本包涉及技术条款共计20条，其中非★条款共计12条）

灰熔点仪

- 采购明细：1台灰熔点仪

- 采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

本设备用于煤炭性能分析，加快进口煤炭快速通关。

- 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

按灰熔点仪设备JJF1184-2007计量标准执行。

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性及所需安装环境等要求：

（一）主要技术指标：

1.电压：220V 50Hz；

★2.温度范围：炉温可升至不低于1600℃，控温精度±1℃，温度均匀性±2℃（试样之间温度差），恒温区不小于 200mm，温度波动度1600℃±1℃；

3.控制方式：SSR无火花现象产生，传输方式：S型0.5mm铂铑热电偶；

4.仪表功能：①可任意编程；②按照国标GB219-2008《煤灰熔融性的测定方法》要求，自动控制升温；③分段PID控制。

★5.炉体材料：轻质纤维材料；

★6.加热元件：进口原装U型棒，正常使用下，硅碳管寿命在十年以上；

7.燃烧管：材质为纯度不低于99.5%的刚玉；

8.样品量：每次不少于5个；

9.试验方法功能：①通气法 ②封炭法 ③强氧化；

★10.通气法兰装置：316不锈钢材料，全密闭式法兰，通气管采用Φ3-4mm的304不锈钢管；

11.实验过程：设有全自动、手动功能；

12.图像处理：摄像头采集图像，设备整机采用机电一体化设计；

★13.流量计：采用高精度数显质量流量计,可通入气体为CO及CO2；

14.镜头：数码摄像机。

（二）仪器配置要求

1.灰熔点主机

2.控制器：AMD处理器，4GB及以上内存，硬盘大于等于500GB。

3.所包含的其他配置（依据设备型号不同，配置需满足购买后直接投入使用的要求）。

- 计量需求

- 计量项目

按灰熔点仪JJF1184-2007计量标准执行，计量温度四个点：1150℃、1250℃、1350℃、1450℃。

- 何时提供计量证明（货到现场提供或是安装完成后提供）

计量证明于安装完成后一个月提供。

高温炉

- 采购明细：1台高温炉

- 采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

本设备用于矿产品样品的高温灰化、再生金属的挥发物含量测定。

- 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

满足高温炉设备在矿产品样品的高温灰化、再生金属的挥发物含量测定的前处理要求。

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性及所需安装环境等要求：

（一）主要技术指标：

★1.最高温度不小于1400℃；

★2.精确控温±1℃；

3.升温至最高温度时间小于40min；

★4.炉膛尺寸不小于12L；

5.程序化升温，可编辑程序

6.功率不超过10Kw。

（二）仪器配置要求

高温炉整台设备。

- 计量需求

- 计量项目

高温炉在温度方面的计量标准执行。

- 何时提供计量证明（货到现场提供或是安装完成后提供）

计量证明于安装完成后一个月内提供。