采购内容与要求

- 采购清单及技术参数要求

- 一、采购内容及数量

| 包号 | 采购标的 | 计量单位 | 数量 | 采购项目预算（元） | 核心产品 | 进口/国产 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 艾滋病防治实验室能力建设仪器设备政府采购项目 | 批 | 1 | 1170000 | 全自动移液工作站 | 国产 |  |

- 技术参数及要求

| 品目 | 产品名称 | 数量 (台/套) | 技术规格及功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | II级A2型生物安全柜 | 1 | 1、平均照度≥650Lx，每个照度实测≥430Lx。 2、噪音≤65dB。 3、紫外灯带定时功能，与前窗互锁。 ▲4、柜体为双层负压设计，负压排污地盘通过鼓风机吸入并迅速捕获室内空气，并分别通过下降和外排HEPA过滤器。直流双风机设计，分别独立控制进风风速和下降风速，无需节气阀则可通过自动提高转速补偿风速损失，实时调控保证风速稳定。 5、直流无碳刷电机，免维护；配有整流器，无需电压补偿，能在90-250V宽电压范围内正常工作。 6、排气量≥580 m3/h ，流入气流平均流速>0.5m/s。 7、25℃下热量输出~0.15 kW 8、采用通用HEPA过滤器（HEPA H 14 EN 1822），对直径0.3μm的颗粒（病原体）截留效率99.995%以上。 ★9、双人，工作区尺寸宽度≥1800mm；外部尺寸宽度≥1900mm。 10、一体成型不锈钢内壁的主体柜，圆角设计，无焊缝；防止UV光学、腐蚀剂和消毒剂侵蚀。 11、侧壁采用真空设计，无开孔、细缝及清洁死角；侧壁与排液槽密封连接为一体。 12、前窗10°倾斜，工作开口高度 250mm，最大高度535 mm，采用双探头监控，具有声光报警。 13、前窗采用清洗位置安全设计，可下滑至手臂位置，操作者无须将头与身体探入柜内即可彻底清洁前窗。 14、柜体前方控制面板，可实时显示工作时间、风速等参数，有“红绿灯式”实时运行监控系统运行状态，主动报警。 15、前窗关闭后，节能模式自动启动，风速自动降低70%，实际能耗降低90%。 - 16、提供投标产品的售后服务承诺书原件扫描件. |
| 2 | 普通PCR仪（梯度扩增仪） | 2 | 1、适用耗材：0.2ml单管, 0.2mL 8联管, 0.2ml全裙边、半裙边和无裙边96孔板。 2、样本通量：96。 3、反应体系：5~100μL。 4、模块控温范围：4~99.9℃。 5、控温模式：管内Tube 模式&基座Block模式。 6、梯度模块：一次可实现12个梯度温度。 7、梯度温度宽度：1~40℃。 8、梯度温度范围：35~100℃。 9、热盖温度范围：40~110℃。 10、模块温度均匀性≤±0.2℃。 11、温度显示分辨率：0.1℃。 ▲12、最大升/降温速率：≥5.0℃/s。 13、最大步骤数：无限制。 14、最大循环数≥99个。 15、时间递增/递减：1s~10min，可做Long PCR实验。 16、温度递增/递减：0.1~5.0℃，可做Touchdown PCR实验。 17、程序存储量：＞1000条。 18、显示界面：≥7寸TFT真彩色液晶触摸屏，分辨率≥800×480。 19、噪音水平≤55dB。 20、结构设计：仪器采用前进风后出风的风道设计，支持多台紧密并行放置，节省实验室空间。 - 21、软件功能：具有Tm计算功能；具有蜂鸣提示功能；自动计算并显示各列梯度温度；图形界面实时显示PCR运行进程；支持USB存储程序，程序数量无限制；具有待机模式，人性化节约额外用电；具有断电再来电时自动恢复实验功能；预存多个标准实验模板，简化繁琐的编程步骤；实验程序可设快捷方式，一键启动，方便快捷。 |
| 3 | 全自动移液工作站 | 1 | 1、主要用途： PCR体系构建、酶切体系构建、样本浓度均一化、不同稀释比例的梯度稀释，从样品库中有选择的移取样品、样品从一种规格的样品管/板转移至另一规格的样品管/板。 2、工件条件: 温度：15-30℃，湿度：15-75%，电压：220-240V； - 3、技术指标： 3.1工作原理：通过空气置换方式进行样品的移取，使用一次性枪头，移液精确、防控污染； 3.2 技术原理：空气垫式活塞移液技术，精确分液最小体积可达0.5µL，非接触式分液，有效排除移液过程中的交叉污染； ★3.3 智能移液功能：具备液面探测能力，使用液面感应式滤芯吸头，通过液面高度感应，可确保移液精度；动态液面感知到具有一定的粘稠度，则会自动调整相应的移液速度； - 3.4通道数：单通道； - 3.5 最小移液体积：0.5µL~1000µL； ▲3.6 温控模块：具有可低温保存模块，可在冰箱预冷和高温消毒，使用时可保持低温；温度：2~8℃。 3.7 污染防制：内置紫外灯，可在使用前后对工作台面进行消毒；预装两个高效HEPA滤膜系统，能有效避免气溶胶的污染，避免交叉污染； 3.8 安全防护：在运行中打开外罩时，内置式感应器会暂停仪器的机械臂和吸头，保护用户和样本安全； 3.9试剂及样品保护：仪器封闭式运行，可保护核酸防止其降解，所有光敏样品均可不受环境影响； ▲3.10 移液精度CV值：200ul，CV<0.2%；100ul，CV<1%；5-20 µL，CV<2%；1µL，CV<5%； ▲3.11加样准确度：CV<0.8%（50ml标准液定容)； 3.12动态感知功能：每一次移液操作中，仪器均会探测液面的弯月面，在吸液时吸头紧贴弯月面下方吸液，在分配液体的过程中连续回缩吸头，提高了移液的准确性并最小化了液体的粘附； 3.13 通量及速度：通量灵活，兼容市面上各种类型的样本管、板，可在25分钟内操作完成96个样品； 3.14工作台面：至少包括8个板位，至少兼容6个SBS标准板位，1个Mastermix板位和1个试剂模块，可根据需要任意摆放样本或者耗材； 3.15吸头使用处理：用过的吸头被弃置于工作平台外部，保证工作环境中无废弃物堆积，避免交叉污染； ★3.16耗材兼容性：可以对几乎所有类型的PCR 管和孔板模式进行移液和体系构建操作，其中包括96 孔板、16×6深孔板、96深孔板、72孔碟状圆盘板、100孔碟状圆盘板、15ml/10ml试剂管、10ml/5ml采血管、2ml冻存管、1.5ml离心管等； 3.17 液体处理：仪器配有多种优化的预装程序，如标准化DNA和RNA浓度、样品从一种模式的孔板转移到另一种模式、不同比稀释比例的梯度稀释、从样品库中有选择性的移取样品、样本浓度均一化等，预装程序也可选择自选编程，以实现高精度的移液操作； 3.18数据可追溯性：全程跟踪样本信息，并可自动生成实验运行前/后报告； 3.19 操作设置界面：全中文操作软件，可自动存储及处理数据，仪器软件易于操作，操作界面全部为中文。 - 3.20自选编程功能：允许用户自选编程，简单易用，无需代码编程，仅需自由组合板位信息等就可以实现各类高精度的移液操作； 4、配置清单： 4.1 全自动高精度移液工作站 1台； 4.2 适配器及耗材1套； 4.3 配置数据处理系统； 4.4 配UPS电源（≥2h）1套。 |
| 4 | 低温操作平台 | 1 | - 1、采用高清触摸显示，线路控制更为准确、直观、可靠,并且显示故障信息，方便故障排除。 - 2、设备可实时显示温度/时间的动态变化曲线。 - 3、该设备具有USB数据导出功能，实现数据可追溯性，方便质量监控。 - 4、压缩机节能，环保，性能稳定，静音运转，冷凝器采用翘片铜管式强制风冷循环。 - ▲5、电动升降控制玻璃，在保证仓内温度和生物安全的前提下，设置限高警戒线。 - 6、制冷方式采用风冷，温度控制均匀，冷却速度快，内循环采用恒速电机，高效稳定，不会出现结冰现象。 - 7、双压缩机制冷系统，如果一台压缩机出现故障，另外一台可以继续工作确保使用安全。 - 8、设备箱体采用喷塑镀锌钢板，聚氨酯高压整体发泡，保温效果好。 - 9、操作台面采用耐腐304不锈钢。内部为304不锈钢板材，耐腐蚀，易清理。 - 10、独立的声、光报警系统，当操作台面的温度超过设定值时，自动停机并且报警。 - 11、配备照明和紫外线灯管，可以对内腔进行杀菌消毒。 - 12、压缩机组内置，并配备移动脚轮，移动方便。 - 13、带过滤净化系统。 - 14、工作电压 220V/50Hz。 - 15、输出功率 ≥1200W。 - 16、工作台表面温度 2~8℃。 - 17、噪音≤ 55dB 。 - 18、降温时间 ≤30min。 - 19、有漏电保护装置，确保用电安全。 - 20、外部尺寸：高度不能超过1800mm。 - 21、有效工作面积（冷藏面积）≥0.88㎡。 - 22、配备适用各种管径的低温保存模块。 |
| 5 | 普通电泳仪 | 1 | 模块1：小型垂直电泳槽 1、至少包括凝胶厚度为1.0mm 的规格。 2、预制胶。 3、手灌胶 ：长玻板制胶。 4、采用玻板材质。 5、典型SDS-PAGE电泳时间：35-45 min。 模块2：小型垂直转印系统 1、小型Trans-Blot转印槽可快速、高质量地转印小型凝胶，1小时内转印2块10×7.5cm凝胶。 2、颜色标记的转印夹和电极，确保转印过程中凝胶的正确定向。 3、凝胶容量 2块手灌胶，或2块预制胶。 4、电极丝相距4cm，以产生强电场保证有效的蛋白转印。 ▲5、内置Bio-Ice冷却装置，快速吸收转印过程中产生的热量。 模块3：基础电泳仪电源 1、输出电压：10-300V，最小可调1V。 2、输出电流：4-400mA，最小可调1mA。 3、输出功率：75W（最大）。 4、输出类型：恒压或恒流可选。 5、输出插孔：4对并联，最多可以同时运行四个电泳槽。 6、定时器：1分钟~999分钟，完全可调。 7、操作条件：0–40°C，0–90% 湿度，无冷凝。 8、具有暂停/恢复功能 。 9、安全性能：有空载监测、荷载突变监测、过载/短路监测、过压保护功能。 10、安全标准：EN-61010，CE。 11、可以一次性完成≥40个样品电泳。 |
| 6 | 全自动核酸提取仪 | 2 | 一、产品应用：可从咽拭子、血清、血浆、全血、增菌液、组织、干血斑等多种类型的样本中实现全自动、快速提取到所需要的目标核酸。 二、运行原理：利用磁棒的磁性吸附技术将试剂中的磁珠在各个孔位中进行转移和反应，运行中不进行任何液体的转移工作即可完成整个提取过程。 三、技术要求 1、处理能力：一次性完成1-96个样本的提取。 2、操控方式：≥7英寸全彩液晶屏触控或扫码抢操控。 ★3、混合方式：旋转式混合技术（RMT技术）即通过微型电机带动磁棒保护套持续旋转使样本与试剂的充分混合。 4、处理体系：30-1000ul。 5、旋转速率能很好地匹配配套试剂的要求，达到安全有效实验结果。 6、核酸回收率：≥95%。 7、磁珠残留率：≤1%。 6、运行噪音：运行最大噪音≤65分贝。 8、运行时间：搭配原厂配套预封装试剂盒最快15分钟完成96个样本提取，提供提取试剂盒说明书。 9、程序管理：仪器内置≥10组常用实验程序，且用户可根据需要灵活进行新建、编辑、删除程序等操作。 10、自动舱门：电机驱动自动开关实验舱门；减少操作人员与潜在生物危害的接触，并未自动加样设备预留孔间。 11、二维码识别：可外接扫码器，使用原厂试剂盒时扫码后即可运行，无需任何人工干预，一键运行；减少程序设定误差。 12、污染防控： 12.1、实验舱内置紫外灯，最大灭菌时间可设置为60分钟。 12.2、实验舱具备外排式独立风路，采用负压HEPA排气过滤模块；其中的生物滤棉可吸附其中的核酸气溶胶。 13、数据接口：USB。 ★14、配套试剂：具有预封装的病毒、全血、细菌、组织、干血斑等配套提取试剂盒，具备第一类医疗器械备案凭证。 - 配套配置：扫码枪、磁力架。 |
| 7 | - 凝胶成像仪 | 1 | 1、 摄像机 1.1 灰 度 值：≥16 bit 1.2 像 素 值：≥500万像素 1.3 动态范围：＞3.4 OD 1.4 灵 敏 度：≤10ng DNA 1.5 独有的相机硬件要具备暗电流校正技术和像素点缺陷校正技术，以便提高了相机检测信噪比，获得最佳质量的图像。 1.6 全自动F1.2，≥6倍光学变焦镜头，焦距8－48mm可调。 2、暗箱 2.1 全新设计暗箱，≥11英寸全彩液晶屏触控。 2.2 配广角发射滤光片技术，有效去除杂散光，提高荧光检测的灵敏度。 ▲2.3至少包括 306nm波长的紫外光，全自动进出样品台，红外感应式开关，无需手动触碰。 两侧落射LED蓝光光源，能量0-100%可调，可用于SYBR Green，Gel Green等成像应用。 2.4 两侧落射LED白光光源，能量0-100%可调，用于照明以及考马斯亮蓝或银染色的蛋白胶、胶卷或膜。 2.5 电容式触控开关。 2.6 LOGO带有呼吸灯效果，可根据仪器不同状态自动切换。 2.7 切胶防护板可过滤＞99.9% UV辐射，压感式开关自动控制光源启动，无需手动。 2.8 配紫外白光转换板，可用于考染或银染的蛋白胶，胶卷或膜成像。 3、软件 3.1 软件用于图像获取，软件安装至个人电脑，进行图像分析。 3.2 拍照软件自动保存图片原始数据，不可修改且可再次导出其他格式文件。 3.3可通过外部存储器导出数据，设备仅写入数据，不会读取数据，避免病毒感染电脑。 3.4 分析软件具有三步式泳道及条带分析可以快速计算蛋白质和核酸的分子量及质量。 3.5 可手动或自动定义特殊感兴趣区域（ROIs），并进行测量或计数分析。 3.6 可为文章发表准备图像和批注并生成经济的硬拷贝打印。 |
| 8 | 电动单通道移液器(10-200uL) | 1 | 1、具有移液、分液、自动分液、按序分液、移液和混匀、稀释等多种功能，功能在选项盘上，操作方便，一目了然：10种/5种功能模式可直接通过选项盘选择。 2、液晶屏显示，中文显示，快速而简便地编程。 3、导杆设计，操作运动方向与活塞运动方向一致，方便完全掌控活塞的运动。 4、弹性吸嘴功能，安装和脱卸吸头用力小，移液重复性高。 5、下半支可徒手拆卸，维护方便简单，整个下半支可高温高压灭菌。 6、具备密码保护和维护提醒功能，满足个性化使用需求。 7、具备编程功能及固定体积功能，优化实验流程。能储存常用体积。 8、具备用户调节功能，可根据实际情况调整移液器，如海拔高度、液体属性等，使移液更精准。 9、内置RFID 芯片，可通过相关软件读取或添加数据。 10、 多道移液器具有通道指示器，确保移液器工作时方向性一致，提高精确度。 11、多道移液器独立通道设计，每个通道可单独拆卸，维护简单灵活。 12、每个模式下自动保存最近10次的设置，操作更简便。 13、人性化设计参数选项，如体积限量等，使移液更安全。 14、人体工程学设计，重量轻（≤160g），平衡性好。 15、锂聚合物电池，充电时间短，工作时间长，一次充电可至少加样100块96孔板；灵活的充电选择，可通过充电器或在充电支架上充电。 ▲16、量程10-200uL。体积20 μL，不准确度：±2.5%、±0.5 μL；不精确度：±0.7%、±0.14 μL；体积100 μL，不准确度±1.0%、±1.0 μL；不精确度：±0.3%、±0.3 μL；体积200 μL，不准确度：±0.6%、±1.2 μL;不精确度：±0.2%、±0.4 μL。 - 提供原厂原装充电器； 18、配套配置：旋转移液器支架，可放置≥3支电动单通道移液器。 |
| 9 | - 电动单通道移液器(50-1000uL) | 1 | 1、具有移液、分液、自动分液、按序分液、移液和混匀、稀释等多种功能，功能在选项盘上，操作方便，一目了然：10种/5种功能模式可直接通过选项盘选择。 2、液晶屏显示，中文显示，快速而简便地编程。 3、导杆设计，操作运动方向与活塞运动方向一致，方便完全掌控活塞的运动 。 4、弹性吸嘴功能，安装和脱卸吸头用力小，移液重复性高。 5、下半支可徒手拆卸，维护方便简单，整个下半支可高温高压灭菌。 6、具备密码保护和维护提醒功能，满足个性化使用需求。 7、具备编程功能及固定体积功能，优化实验流程。能储存常用体积。 8、具备用户调节功能，可根据实际情况调整移液器，如海拔高度、液体属性等，使移液更精准。 9.内置RFID 芯片，可通过相关软件读取或添加数据。 10、 多道移液器具有通道指示器，确保移液器工作时方向性一致，提高精确度。 11、多道移液器独立通道设计，每个通道可单独拆卸，维护简单灵活。 12、每个模式下自动保存最近10次的设置，操作更简便。 13、人性化设计参数选项，如体积限量等，使移液更安全。 14、人体工程学设计，重量轻（≤160g），平衡性好。 15、锂聚合物电池，充电时间短，工作时间长，一次充电可至少加样100块96孔板；灵活的充电选择，可通过充电器或在充电支架上充电。 ▲16、量程50-1000uL。体积100 μL，不准确度：±3.0%、±3 μL；不精确度：±0.6%、±0.6μL；体积500 μL，不准确度±1.0%、±5μL；不精确度：±0.2%、±1 μL；体积1000 μL，不准确度：±0.6%、±6μL;不精确度：±0.2%、±2 μL。 17、提供原厂原装充电器 18、配套配置：旋转移液器支架，可放置≥3支电动单通道移液器。。 |
| 10 | 电动8道移液器(15-300uL) | 1 | 1、具有移液、分液、自动分液、按序分液、移液和混匀、稀释等多种功能，功能在选项盘上，操作方便，一目了然：10种/5种功能模式可直接通过选项盘选择。 2、液晶屏显示，中文显示，快速而简便地编程。 3、导杆设计，操作运动方向与活塞运动方向一致，方便完全掌控活塞的运动 。 4、弹性吸嘴功能，安装和脱卸吸头用力小，移液重复性高。 5、下半支可徒手拆卸，维护方便简单，整个下半支可高温高压灭菌。 6、具备密码保护和维护提醒功能，满足个性化使用需求。 7、具备编程功能及固定体积功能，优化实验流程。能储存常用体积。 8、具备用户调节功能，可根据实际情况调整移液器，如海拔高度、液体属性等，使移液更精准。 9、内置RFID芯片，可通过相关软件读取或添加数据。 10、多道移液器具有通道指示器，确保移液器工作时方向性一致，提高精确度。 11、多道移液器独立通道设计，每个通道可单独拆卸，维护简单灵活。 12、每个模式下自动保存最近10次的设置，操作更简便。 13、人性化设计参数选项，如体积限量等，使移液更安全。 14、人体工程学设计，重量轻（≤220g），平衡性好。 15、锂聚合物电池，充电时间短，工作时间长，一次充电可至少加样100块96孔板；灵活的充电选择，可通过充电器或在充电支架上充电。 ▲16、量程电动8道移液15-300uL。体积30 μL，不准确度：±2.5%、±0.75 μL；不精确度：±1.0%、±0.3 μL；体积150 μL，不准确度±1.0%、±1.5 μL；不精确度：±0.5%、±0.75 μL；体积300 μL，不准确度：±0.6%、±1.8 μL;不精确度：±0.25%、±0.75 μL。 17、提供原厂原装充电器 18、配套配置：电动8通道移液器支架 |
| 11 | 电动8道移液器(50-1200uL) | 1 | 1、具有移液、分液、自动分液、按序分液、移液和混匀、稀释等多种功能，功能在选项盘上，操作方便，一目了然：10种/5种功能模式可直接通过选项盘选择。 2、液晶屏显示，中文显示，快速而简便地编程。 3、导杆设计，操作运动方向与活塞运动方向一致，方便完全掌控活塞的运动 。 4、弹性吸嘴功能，安装和脱卸吸头用力小，移液重复性高。 5、下半支可徒手拆卸，维护方便简单，整个下半支可高温高压灭菌。 6、具备密码保护和维护提醒功能，满足个性化使用需求。 7、具备编程功能及固定体积功能，优化实验流程。能储存常用体积。 8、具备用户调节功能，可根据实际情况调整移液器，如海拔高度、液体属性等，使移液更精准。 9、内置RFID 芯片，可通过相关软件读取或添加数据。 10.多道移液器具有通道指示器，确保移液器工作时方向性一致，提高精确度。 11、多道移液器独立通道设计，每个通道可单独拆卸，维护简单灵活。 12、每个模式下自动保存最近10次的设置，操作更简便。 13、人性化设计参数选项，如体积限量等，使移液更安全。 14、人体工程学设计，重量轻（≤220g），平衡性好。 15、锂聚合物电池，充电时间短，工作时间长，一次充电可至少加样100块96孔板；灵活的充电选择，可通过充电器或在充电支架上充电。 ▲16.量程电动8道移液50-1200uL。体积120 μL，不准确度：±6.0%、±7.2 μL；不精确度：±0.9%、±1.08 μL；体积600 μL，不准确度±2.7%、±16.2 μL；不精确度：±0.4%、±2.4 μL；体积1200 μL，不准确度：±1.2%、±14.4 μL;不精确度：±0.3%、±3.6 μL。 17、提供原厂原装充电器 18、配套配置：电动8通道移液器支架 |
| 12 | 微波炉 | 1 | 1、内胆材质：不锈钢； 2、变频/定频：变频； 3、能效等级：二级能效； 4、底盘类型：平板式； 5、开门方式：下拉门； 6、操控方式：按键式； 7、额定电压220V额定频率50Hz微波功率≥1000W； 8、认证类型：CCC强制性认证。 9、内胆容积≥27L。 |
| 13 | 超低温冷藏箱 （-86℃及以下） | 1 | - 一、功能描述：保存病毒、病菌、红细胞、白细胞、皮肤、骨骼、生物制品、远洋制品、电子器件、特殊材料的低温试验等，适用于血站、医院、疾控中心、科研院所、电子化工等企业实验室、生物医学工程研究所，远洋渔业公司等 - 二、技术要求及配置： 2.1、工作条件：环境温度10～32℃，工作环境湿度：20-80%，电源220V±10% ，50 Hz±1HZ。 2.2、样式：立式。 ★2.3、有效容积≥850L。 2.4、外部尺寸：高度不能超过2100mm。 2.5、内部分格≥3个区间。 2.6、25℃环温时，空载时降温至-80℃降温速度≤6h。箱内温度均匀度误差≤5℃。 2.7、显示：≥7英寸LCD液晶触摸屏，清晰显示，界面友好，液晶屏动态实时显示运行温度、设定温度、环境温度、报警状态、时间等参数信息。静态温度曲线显示，可直观了解任意时间段温度运行状态。 2.8、温度控制：高精度微电脑温度控制系统，箱内温度-40℃～-86℃范围内任意设定，显示精度0.1℃，调节精度0.1℃。 2.9、箱体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺。 2.10、内胆材料：SUS304不锈钢板，抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便。 2.11、保温材料：采用高性能VIP真空绝热材料，大幅提升保温效果。双层发泡保温门，内外门均设门封条，多专利外门保温设计，有效阻止冷量流失：发泡内门密封性更好，存取物品温度回升小。 2.12、无氟环保制冷工质,降温速度快，温度均匀,单级油滑润压缩机制冷技术，制冷能力强。 2.13、安全存储：完善的声光报警系统（断电、高低温、开门、电压异常、传感器故障、冷凝器散热差、系统故障等），物品存储更安全； 内置电池保持断电后报警、记录内部温度≥2h。 2.14、开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠；屏幕锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数；双锁结构设计,自带暗锁，同时可用挂锁，保证用户存储物品安全性，既安全又可靠。 2.15、压缩机需动力强劲，质量可靠，节能高效。冷凝风机及压缩机散热风机可根据压缩机运行状态智能开停。 2.16、大面积翅片式冷凝器，翅片间距≤2mm，散热面积大，效果好。 2.17、自动加热门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门，不用等待。 2.18、≥3个温度测试孔，方便测试温度。 ▲2.19、标配USB模块，存储模块≥8G，可同步记录箱内实际温度、设定温度、高低温报警温度、输入电压、环境温度等数据。 2.20、25℃环温时，有第三方机构认证单日耗电量≤15KW/24h的证明材料。 2.21、可存储2英寸标准冻存盒≥600个，2ml标准冻存管≥60000支。 2.22、噪音≤ 55dB 。 2.23、前后4个万向轮（万向轮带锁止功能），方便箱体移动安放。 |
| 14 | 低温医用冰箱 | 2 | 1、用途： 可用于冷冻冰排、储存血浆、试剂及各种需要冷冻储存的物品。适用于医院、社区卫生服务中心、疾病预防控制中心、血站、高校实验室、冷食餐饮业等。 - 2、主要指标： 2.1、工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：220V±10%，频率：50±1HZ。 2.2、样式：立式，双门。 ★2.3、有效容积（L）：≥450。 2.4、外部尺寸：高度不能超过2000mm。 2.5、运行保护：开机延时、停机间隔等保护功能，确保运行可靠。 2.6、声光报警系统：高低温报警、开门报警、断电报警、电池电量低报警、传感器故障报警等多重保障，全面保障样本安全。开门持续1分钟，指示灯闪烁及蜂鸣报警，门关闭报警消除。 2.7、箱体材质：箱体采用优质PCM钢板，表面色泽柔和。 2.8、内胆材料：内壁为喷涂铝板材质，经久耐用、便于清洁。 ▲2.9、内部结构：上下两室，每室配置≥ 4个ABS抽屉。 2.10、箱体上下室标配两个测试孔，方便测试箱内温度变化。 2.11、上下独立内藏式门把手设计，美观大方。 2.12、箱体配锁，可一锁同时锁住上下室，防止随意开启，确保样本安全,上下室可选配外挂锁。 2.13、前后4个万向轮（万向轮带锁止功能），方便箱体移动安放。 2.14、内嵌式门封条，防尘且方便清洗。 2.15、压缩机：采用高效压缩机，风扇电机，节能高效、静音。 2.16、保温材料：无CFC聚氨酯发泡保温层，环保无污染。 2.17、制冷剂：无氟环保制冷剂，稳定可靠，不易燃易爆。 2.18、精确控温：高清晰数码温度显示，上下室温度左右分区独立显示，高精度微电脑温度控制系统，确保箱体内温度保持在-10℃~-25℃范围内，显示精度0.1℃，调节精度0.1℃。 ▲2.19、独立控温：双压缩机双系统，上室、下室可独立控温，系统可靠，丝管式蒸发器，丝管冷凝器，温度稳定，确保箱内温度均匀性。 2.20、标配USB数据导出接口：接入U盘可自动存储当月及上月数据，数据输出PDF格式，最大存储条数100000条。U盘持续连接可自动持续存储温度数据。 |
| 15 | 医用冷藏箱 | 2 | 一、用 途： 用于医疗行业冷藏药品的专业冷藏设备，也可用于储存生物制品、疫苗、药品、试剂等,适用于药房、制药厂、医院、疾病预防控制中心、社区卫生服务中心、各类实验室等。 二、主要指标： 2.1、工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：220V±10%，频率50±1Hz。 2.2、样式：立式，双玻璃门。 ★2.3、有效容积：≥1000L。 2.4、外部尺寸：高度不能超过2000mm。 2.5、门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。 2.6、箱体一侧标配1个测试孔，方便测试箱内温度。 2.7、箱体材料：冷轧钢板，喷塑。 2.8、内胆材料：SUS304不锈钢板。 2.9、保温材料：无CFC聚氨酯发泡。 2.10、箱内温度波动范围±3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在2-8℃范围内。风道式强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。 2.11、箱内要有LED照明系统，功耗低，亮度高，便于观察箱体内部情况。 2.12、压缩机：采用高效压缩机，风扇电机，节能高效、静音。具有自动化霜功能 2.13、配置有≥12个浸塑搁架, 带标签卡，方便存放物品标识，且易于清洗。 2.14、风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，冷藏内置吸风风扇，制冷迅速；具备自然化霜功能。 2.15、门体加热模式：自动加热模式、一直加热模式、关闭模式，实现32℃环温80%湿度条件下无凝露，小角度自动关门功能。 2.16、门体带锁设计，防止随意开启，存储物品安全。自锁万向脚轮设计，移动固定方便。 ▲2.17、冷凝水汇集后由蒸发管自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。 2.18、高精度微电脑温度控制系统，内置上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度、湿度传感器等7路传感器，确保运行状态安全稳定。 2.19、温度传感器置于箱内模拟液中，真实反映物品实际存储温度。 2.20、温度显示：显示精度0.1℃，调节精度0.1℃。 2.21、USB数据导出接口，接入U盘可自动存储当月及上月数据，数据PDF格式。U盘持续连接可自动持续存储温度数据。蓄电池可提供不少于48小时报警及为温度记录打印机、USB端口供电。 2.22、标配485接口、远程报警接口。 2.23、完善的报警功能：具有高温、低温、高环温报警、传感器故警、开门、断电报警、电池电量低报警、显示板通信故障报警、记录仪通讯故障报警等多种报警功能。开门蜂鸣报警，门关闭报警消除。 2.24、报警模式：声音蜂鸣、报警代码3秒/次间隔闪烁，物品存放更安全，具备远程报警功能。 2.25、当控制/报警传感器发生故障时，压缩机以开机5分钟、停机6分钟规律运作，确保物品存储安全。 2.26、前后4个万向轮（万向轮带锁止功能），方便箱体移动安放。 |
| 16 | 恒温微孔板振荡器 | 1 | 1、可适配多种微孔板、酶标板（96 孔 /384 孔板）、细胞培养板（24 孔板、48 孔板、96 孔板等）等溶液进行混匀振荡；适用于科研单位、医学院校、疾控中心、医学卫生单位的分子生物学、病毒学、微生物学、病理学、免疫学等实验室。 2、LED 显示时间和振荡速度参数，便于准确设置和重现实验条件； 3、可放置≥ 4个标准微孔板或酶标板，对微量样品进行高效混合； 4、采用直流无刷电机驱动振荡，长寿命，可提供柔和或强力振荡； 5、圆周振荡，振幅达≥ 3mm，样品混匀能力出色； 6、操作便捷的金属夹具，可方便快速安装微孔板； 7、具有记忆功能，仪器开始状态时显示上次设置值； 8、产品外观紧凑、操作简洁方便、安全稳定无噪音； 9、具有安全保护功能。 10、温度控制范围：室温+5~70℃，温度显示精度0.1℃；温度均匀性：±0.5℃；温度稳定性：±0.2℃； 平台温度准确度≤0.5度；升温速度≤30分钟（从20度到70度）；振荡速度范围：100-1200rpm(步进1rrpm)。 11、时间设置范围：1-999分钟 |

- 产品（设备）商务要求

一 、主要商务要求

| 履行合同的时间、地点 | 供货时间：签订合同后 30 日内交货并安装调试合格。 供货方式：配送至采购人指定地点。 |
| --- | --- |
| 合同价款支付方式和条件 | 付款方式： 1）货物全部到达现场并安装完成经验收合格后的30个工作日支付合同总额的100%，同时中标人向招标人提交质保函，质保函为合同总价的5%。贰年质保期满后退返质保函，具体双方合同约定。 付款条件：支付货款前成交供应商应提供正式、有效、合法的增值税发票,否则甲方有权拒付。 |
| 质保期 | 除低温操作平台质保期叁年，超低温冷藏箱、低温医用冰箱、医用冷藏箱的压缩机质保期为五年外，其他所有设备的质保期为贰年。质保期内设备的核心零部件出现问题需整机更换。其他非核心零部件如同一问题出现2次及以上（含2次），整机更换。 |
| 履约担保 | / |
| 售后服务 | 详见售后服务要求 |
| 解决争议的方式 | □仲裁 ☑诉讼 |

二、应提供的技术文件和资料

1、投标人应随设备提供设备包装清单中所列出的随机工具、必备配件和完整配套的产品说明书等技术文件资料，如设备出厂检验证书、合格证、图纸、使用指南、设备操作、维护手册和第三方仪器检定/校准报告等。

2、如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人应在收到采购人通知后15天内将所缺失资料免费送达提供给采购人。

三、运输及安全要求

1、投标人应保证货物及设备包装完整、交货前未拆封，包装箱及每一附件应由卖方注明货物名称、型号、件数、附件名，并负责运输到指定交货地点。包装及运输方式不当，致货物受损的，所有损失概由卖方自行承担。

2、如在吊运、安装和仓储过程中有特殊要求的货物，卖方应在交货前15天以特快专递方式将详细交货清单包括合同号、货物名称、规格、数量、毛重、体积(立方米)、包装箱件数和尺寸(长×宽×高)、具体交货日期、所需准备和注意事项等邮寄给买方，以便买方做好相应准备工作。

3、供应商负责产品到安装地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。负责产品在安装地点的保管，直至项目验收合格。

4、投标人负责其派出的安装人员、维修人员等工作人员的所有保险。采购人不承担任何责任。

5、需搬运至采购人指定地点。

四、安装调试及技术服务要求

1、供应商应及时、正确地负责设备的安装、调试，确保设备运行正常，性能满足要求。安装调试费用已包含在合同总金额中。各项设施或设备，依法依规或依生产商要求需由专业技术人员安装、调试、履约或检验者，卖方应依照办理。安装过程中，卖方应遵守安装调试技术规范和安全生产规定，供应商在履约场所作业有发生意外事件之虞时，供应商应立即采取防范措施。如发生意外或损害，供应商应立即采取抢救、报告、复原、重建等措施，并承担由此产生的全部责任和费用。

2、供应商安装调试时，应随时清除安装场所内及外围一切废料、垃圾、非必要或不合格的材料、工具及其它设备，以确保该场所安全及环境整洁，所需费用由卖方负责。

五、验收标准和方法

1、投标人必须严格按照本合同及附件要求提供符合国家标准的、出厂日期为近六个月（按投标截止日进行推算）的产品（如无相关国家标准则应符合行业标准；既无可适用的国家标准又无行业标准的，适用企业标准。招标文件要求或者投标人承诺的参数高于相关标准的，从高适用）。投标人所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

2、投标人保证所提供的设备（包括零部件）是原装、全新、通过合法渠道取得的正规产品，满足合同规定的质量、性能、技术规范等的要求。

3、货物运抵采购人指定地点，由买、卖双方组织相关人员共同对到货设备的数量、规格、型号、外观质量、随机备品备件、技术资料等进行初验，初验及在安装过程中发现与合同要求不符的货物，不得安装，已安装的必须更换或重做，其一切损失概由卖方自行负担；卖方拒绝更换的，买方不予验收。设备验收合格且移交买方前其保管责任由卖方承担。

4、合同标的如有任何部分须依法报请政府主管机关检验检测或查验、或需取得国家强制检验检测合格证方可投入使用的，由卖方提出申请并负担有关费用。

5、必要时，采购人可按检验检测标准自行检查或委托有资质的相关质检机构的检验检测。如采购人发现设备的质量、规格与合同和招标文件要求不符，或者在质量保证期内，证实设备存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后3日内应免费更换有缺陷的设备或部件。如果卖方在收到通知后3日内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施。前述事项引发的风险和费用（含检验检测费用）由卖方承担。

6、设备安装调试完成并试运行合理时间后，由采购人组织验收人员与卖方代表共同进行最终验收并签署验收意见。

六、售后服务要求

1、系统维护，要求提交以下内容：

1）定期维护计划。

2）对采购人不定期维护要求的响应措施。

3）对用户修改设计要求的响应措施。

2、技术支持

1）提供 7×24 小时的技术咨询服务。

2）敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。

3、故障响应

1）1 小时以内响应，48小时内完成采购方提出的维修要求。如需更换或送修, 必须在3个工作日内解决，并在此期间提供备用机或者通过其他途径以满足临床需要。

2）备件服务：遇到重大故障，提供所需更换的任何备件。

4、售后服务承诺书

其主要内容包括如下：

1）本项目售后服务机构名称、地址

2）本项目售后服务的负责人姓名、联系方式（电话、传真、手机）

3）维修服务响应时间、解决故障的措施、方法及所需要的时间

4）培训方式及内容

5）保修期内及保修期外的服务收费标准

6）其他的服务内容

6、质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等）更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标人应及时优惠提供十年所需的备品备件。

七、其他

1、本项目所列的国家或行业相关标准要求，如与最新出台的国家或行业标准相冲突的，按最新的标准执行。

2、供应商在投标前，可自行踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

3、关于投标报价的说明

3.1.本合同总金额是采购标的全部价款，包含设计、制造、税费、包装、仓储、装卸运输、安装、调试、技术、指导、培训、咨询、服务、检测、保险、商检、海关关税及报关清关手续费和验收合格交付使用之前及保修期与备品备件等卖方完全履行合同所发生的全部费用。

3.2、投标总价不得缺漏采购文件所要求的内容，否则，在评标时将视为无效投标。

3.2、投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将视为无效投标。

3.3、任何包含价格调整要求和条件的投标报价，在评标时将视为无效投标。

3.4、根据相关法律规定，设备涉及到医院及病人相关信息，投标人需遵循保密原则不可对外泄露医院及病人的所有信息，并签署保密协议（见附件）。

附件：

保密承诺书

致：           （采购人）

为参加           （采购人）的          项目招投标，         （采购人） 向我公司提供有关 （项目名称）相关信息和资料，前提是我公司必须根据本承诺书的规定对所提供的信息和资料严格履行保密责任，并且仅对本项目的招投标项目之实施之目的而使用，我公司同意进一步做出以下承诺：本承诺书所称的“相关信息和资料 ”是指基于           （采购人）          招投标向我公司 提供的招标文件内容以及有关实施本项目过程中涉及的全部未向社会公开的信息。

一、保密义务

1、我公司同意严格保密本次项目招投标所提供的货物采购相关信息和资料。

2、我公司保证采取所有必要的方法对本次项目招投标提供的货物采购相关信息和资料进行保 密，严格非授权透露、使用、复制本次项目招投标所提供的相关信息和资料。

3、未经         （采购人）书面同意，我公司不得因任何理由以任何方式透露本次项目招投标 提供的货物采购相关信息和资料，在服务期间，因特殊情况          （采购人）需收回本次项目招 投标提供的货物采购相关信息和资料时，我公司应立即交回所有书面的或其他有形的相关信息和资料 以及所有描述和概括该相关信息和资料的文件，我公司在交回以上有关材料前未经          （采购 人）的允许不得采取抄写、复印、拷贝等方式留存相关信息和资料。

4、没有           （采购人）书面许可，我公司不得丢弃和处理任何书面的或其他有形的相关 信息和资料。

二、相关信息和资料的交回

当贵         （采购人） 以书面形式要求我公司交回本次项目招投标所提供的相关信息和技术资 料时，我公司应立即交回所有书面的或其他有形的相关信息和资料以及所有描述和概括该相关信息和 资料的文件。我公司在交回以上有关资料前未经贵        （采购人）的允许不得采取抄写、复印、 拷贝等任何方式留存相关信息和资料。

没有贵         （采购人）的书面许可，我公司不得丢弃和处理任何书面的或其他有形的相关信 息和资料。

三、违约责任

1、我公司如违约泄露本次项目招投标提供的货物采购相关信息和资料，应当按照         （采  购人）的指示采取一切必要措施对违约行为予以补救，包括采取一切方法对该专有信息进行保密，所 需费用由我公司承担。

2、我公司应当赔偿         （采购人）因我公司违约而造成的所有损失。

四、保密期限

1、 自本承诺书生效之日起，双方的合作交流都要符合本承诺书的约定。

2、除非        （采购人）书面通知明确说明本承诺书所涉及的某项信息和资料可以不用保密，我公司必须按照本承诺书所承担的保密义务在所接受的信息和资料被社会公知前对所收到的相关 信息和资料进行保密，保密期限不受本承诺书有限期限的限制。

五、其他

1、本承诺书受中华人民共和国法律管辖，并在所有方面依其进行解释。

2、由本承诺书产生的一切争议由双方友好协商解决，协商不成，双方可向有管辖权的人民法院 提起诉讼。

3、本承诺书自我公司加盖公章之日起生效。

法定代表人或委托代理人签字：

单位公章：

# 日期：